Zielonka, dnia 15.01.2024 r.

Nr sprawy: ZP/33/23/D8/B2/16/002/05

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania na dostawę „Zakup mebli laboratoryjnych 
i warsztatowych do budynku nr 80”

Zamawiający – Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, informuje 
że  wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ w zakresie części 1 – meble laboratoryjne. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z poźn.zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ oraz na podstawie  art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z poźn.zm.) dokonuje zmiany treści SWZ.

Wniosek

Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o odpowiedzi na pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia ZAL_NR _1.1_SPECYFIKACJA  MEBLE LAB i DYGESTORIA.

- Zamawiający  w dokumencie: „ZAL_NR _1.1_SPECYFIKACJA  MEBLE LAB i DYGESTORIA, 6.”	w akapicie „Dygestoria do prac ogólnych”,   napisał: „w przypadku, gdy w specyfikacji asortymentowej  wskazane aby była zainstalowana lampa w wersji przeciw wybuchowe….”, prosimy o wskazanie w których dygestoriach ma być zainstalowana lampa w wersji przeciw wybuchowej, zgodna z podanym w SWZ opisem.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że pomieszczeniem wymagającym zastosowania dygestoriów z zainstalowanymi lampami w wersji przeciw wybuchowej (lampy typu EX) jest pomieszczenie 307. W pomieszczeniu 307 zaplanowane są 4 szt. dygestoriów, zatem należy uwzględnić lampy w wersji przeciw wybuchowej we wszystkich czterech dygestoriach.

- Podczas wizji lokalnej stwierdzono, że w niektóre grzejniki CO będą po zamontowaniu mebli znajdowały się pod blatami, czy w takich przypadkach należy zastosować w blatach aluminiowe kratki wentylacyjne?

Odpowiedź

Tak, należy zastosować  aluminiowe kratki wentylacyjne w blatach, pod którymi znajdą się grzejniki CO.

Zamawiający wskazuje, w których blatach umiejscowić kratki wentylacyjne poprzez wprowadzenie dookreślenia w opisie przedmiotu zamówienia ( Zał. 1.1) pomieszczenie 302 poz. 20; pomieszczenie 308 poz. 20; pomieszczenie 313 poz. 21; pomieszczenie 320 poz. 20.

- Podczas wizji lokalnej w pomieszczeniu 320 pod oknem stwierdzono, że grzejnik zasłaniają planowane szafki pod blatowe, czy w związku z tym Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę dwóch szafek 1200 mm (szafka z 3 szufladami i szafka z 2 drzwiami) na szafki 900 mm o takim samym wyposażeniu, tak aby był dostęp do grzejnika i do jego regulatora (wymiar ogólny stołu i blatu nie ulegnie zmienianie)?

Odpowiedź

Zamawiający po dokonaniu ponownej analizy, wyraża zgodę i dokonuje zmiany w przedmiocie sprawy -  zmiana dwóch szafek 1200 mm (szafka z 3 szufladami i szafka z 2 drzwiami) na szafki 900 mm o takim samym wyposażeniu, tak aby był dostęp do grzejnika i do jego regulatora (wymiar ogólny stołu i blatu nie ulega zmianie.

Zamawiający dokona zmiany w przedmiocie sprawy w Zał 1.1 , pomieszczenie 320 poz. 20.

- Podczas wizji lokalnej stwierdzono, że w pomieszczeniu 306 będzie użytkowana waga analityczna, czy w związku z tym w pozycji 21 należy zastosować stół wagowy w miejscu nie wypełnionym przez szafki pod blatem (czyli bez zmiany ilości i rozmiarów szafek oraz blatów)?

Odpowiedź

Tak, należy uwzględnić w poz. 21 w pomieszczeniu 306 stół wagowy w blacie.

Zamawiający dokonuje zmiany poprzez wprowadzenie w Zał. 1.1 poz. 21 pomieszczenie 306 wymagań w zakresie stołu wagowego.

„W podstawie:

1 szt.	Stół wagowy wbudowany w blat stołu, wykonany w całości z blach i kształtowników stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo farbami poliuretanowym;

blat wagowy wykonany z płyty z czarnego szkła hartowanego o grubości 5 mm, ułożony na bloku wagowym, osadzonym na wibroizolatorach i niezależnym od obudowy stelaża wewnętrznego; blok wagowy wykonany z płyty stalowej o grubości co najmniej 35 mm.

Wymiary: szer. 900 x gł. 600 x wys. 900 mm.

Wymiary płyty roboczej min. 550 x 450 mm.

Wysokość miejsca na nogi: 770 mm, szerokość miejsca na nogi: 700 mm;”

- Podczas wizji lokalnej stwierdzono różne średnice przyłączy wentylacyjnych, czy wykonawca powinien zastosować odpowiednie redukcje, tak aby podłączyć dostarczane dygestoria i szafy wentylowane do istniejących przyłączy?

Odpowiedź

Tak,  wykonawca powinien zastosować odpowiednie redukcje, tak aby podłączyć dostarczane dygestoria i szafy wentylowane do posiadanych przez Zamawiającego przyłączy wentylacyjnych.

- Podczas wizji lokalnej w pomieszczeniach 307 stwierdzono, że szerokość ściany pomiędzy drzwiami uniemożliwia ustawienia tam opisanej szafy 1200 mm i relokowanej 900 mm, czy w związku z tym Zamawiający zgodzi się na inne umiejscowienie relokowanej szafy, które wskaże podczas prac montażowych?

Odpowiedź

Zamawiający zgodzi się, jeżeli w trakcie prac montażowych okaże się, że wskazane miejsce uniemożliwia funkcjonalne korzystanie z Szafy.

- Podczas wizji lokalnej w pomieszczeniach 316 stwierdzono, że szerokość ściany pomiędzy drzwiami uniemożliwia ustawienia tam opisanej szafy 1200 mm i 900 mm, czy w związku z tym Zamawiający zgodzi się na zamianę szafy 900 mm na nadstawkę do szafy 1200 o wysokości 630 mm z jedną półką?

Odpowiedź

Zamawiający po dokonaniu ponownej analizy wyraża zgodę i dokonuje zmiany w przedmiocie sprawy.

Poz. 31 pomieszczenie 316 otrzymuje brzmienie:

Pozycja 31

1 szt.	Nadstawka szafy wysokiej, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm; szer. 1200 mm, wys. 630 mm, 2 drzwi, 1 półka, zamek

- Podczas wizji lokalnej w pomieszczeniu 316 stwierdzono, że zabudowa G-K w narożniku pomieszczenia uniemożliwia ustawienie przy ścianie stołu opisanego w pozycji 20, czy w związku z tym należy ten stół dopasować do obecnego wymiaru ściany poprzez skrócenie go o 350 mm i zmianę jednej szafki o szerokości 1200 mm na szafkę  900 mm tak samo wyposażoną? Odpowiedź

Zamawiający informuje, że po analizie wyraża zgodę i dokonuje zmiany w przedmiocie sprawy poz. 20  – w zakresie wymiarów: stół przyścienny 2600 x 750 mm, wys. 900 mm;

Zmiana w zakresie jednej szafki – szafka na cokole szer. 900 mm, 2 drzwi, 1 szuflada, wkładana półka.

Zmiany dokonane w Załączniku 1.1 pomieszczenie 316 poz. 20.

- Podczas wizji lokalnej w pomieszczeniu 311 stwierdzono, że w miejscu pozycji 20 znajduje się przewód wentylacyjny uniemożliwiony łączne ustawienie pozycji 20, 21 i 22, czy w związku z tym Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączny wymiar sumy długości  pozycji 20, 21 i 22 wynosił 4100 mm a blat podparty był dwoma stelażami 1800 mm oraz był wycięty w taki sposób, aby obejmował istniejący przewód wentylacyjny (ilość i typ szafek w tych pozycjach pozostają bez zmian)?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Dokonuje zmiany w przedmiocie sprawy.

Pomieszczenie 311 poz. 20,21,22 otrzymuje nowe brzmienie:

Pozycja 20, 21, 22

1 szt.	Stół przyścienny/biurko 4100 x 600 mm, wys. 750 mm. Stół składa się z:

- blat z żywicy fenolowej, grubość 16 mm, chemoodporny, przeciwbakteryjny, wytrzymały na zarysowania i ścieranie, z wycięciem na przewód wentylacyjny;

W podstawie:

Stelaże z profili zamkniętych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbą poliuretanową, przekrój profili 50 x 25 x 3 mm; łączenie poprzeczek z nogami elementami złącznymi wkładanymi do belek stelaży:

2 x stelaż typu C, szer. 1800 mm, moduł podstawowy;

Szafki ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygłuszony o gr. 15mm z zaokrąglonymi narożnikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, szuflada ze stali ocynkowanej,
na prowadnicach rolkowych z synchronizacją, samohamowaniem i dociągiem, prowadnice schowane w podwójnych bokach szuflady, uchwyt z fiszką:

3 x szafka na kółkach, szer. 450 mm, wys. 590 mm, 3 szuflady;

Wniosek Nr 2

Uprzejmie proszę o doprecyzowanie warunków udziału w postępowaniu, czy może być udowodnionych parę dostaw poniżej 1 miliona każda a po zsumowaniu dające wartość powyżej 2-óch milionów.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że nie przychyla się do wniosku wykonawcy 
i podtrzymuje warunki udziału określone w SWZ.

W wyniku złożonych odpowiedzi Zamawiający mając na uwadze uniknięcie rozbieżności dokonuje zmiany Załącznika Nr 1.1 – Meble laboratoryjne poprzez załączenie nowego (Załącznik Nr 1.1 po zmianie) uwzględniającego zmiany w zakresie złożonych odpowiedzi.

Ponadto Zamawiający załącza nowy, uwzględniający zmiany formularz cenowy w zakresie części 1 – meble laboratoryjne (Załącznik 2A) po zmianie.

Zmiany zostały naniesione kolorem czerwonym.

K. U. tel. 587

Dnia 15.01.2024r.