- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Należy opisać każdy z podanych wymagań Zamawiającego – bez wyjątku – w kolumnie „Ilość sztuk/podać dane wymagane” oraz „Parametry oferowane przez Wykonawcę: podać oferowane rozmiary lub funkcje” a w przypadku sprzętu podlegającego użyczeniu w wyznaczonych do tego miejscach pod tabelą.

Brak szczegółowego opisu wartości oferowanej przez Wykonawcę (np. w przypadku rozpiętości rozmiarowej, średnicy, długości, wymaganych rodzajów itp.) lub zapis „NIE” – we wskazanych kolumnach będzie traktowane jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wartości podane w rubryce "Parametry - opis" stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymagania ogólne oraz wyjaśnienia dodatkowe do formularza cenowego oraz opisu przedmiotu zamówienia:

1.  Wykonawca dostarczy towar:

- wraz z dokumentami dopuszczającymi go do użytkowania,

- o terminie ważności zapewniającym bezpieczne zużycie dostarczonych produktów, umieszczonym na opakowaniu – nie krótszym niż 12 m-cy od daty dostawy.

- na każdej partii towaru muszą być etykiety umożliwiające oznaczenie towaru co do tożsamości,

- na opakowaniach zbiorczych muszą znaleźć się następujące informacje: nazwa producenta, adres siedziby, nazwa asortymentu, liczba sztuk znajdująca się w opakowaniu, kody – zgodne z informacjami w  katalogach Wykonawcy, oraz termin przydatności do użycia.

2. Wszystkie elementy (przedmioty zamówienia)  muszą być:

- sterylne,

- fabrycznie nowe,

- produkcja w 2023r. lub późniejsza.

3. Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych. wymagane złożenie oferty na wszystkie pozycje asortymentowe

4. Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest przeszkolić pracowników w zakresie obsługi oferowanego przedmiotu zamówienia. Szkolenie j.w zostanie potwierdzone protokołem szkolenia.

5. Zamawiający może w ramach poszczególnych części zamówienia rozdzielić elektrody od kardiowerterów serca, bez konieczności zamawiania pełnych kompletów sprzętu.

6. Wykonawca w celu realizacji umowy – odda Zamawiającemu w użyczenie – programator i analizator: (nowe, kompletne, bez wad, posiadające wszelkie dokumenty wymagane prawem dopuszczające go do użytkowania, jak też wymagane prawem certyfikaty i atesty oraz instrukcje obsługi w języku polskim) oraz –- zapewni do nich materiały eksploatacyjne – tzw. pakiet startowy (obejmujący materiały niezbędne do uruchomienia przedmiotu użyczenia tj. m.in.: kable, papier oraz inne niezbędne akcesoria, składające się na kompletność przedmiotu – a tym samym na możliwość jego działania bez potrzeby natychmiastowych i dodatkowych zakupów).

7. Wydanie przedmiotu użyczenia – nastąpi najpóźniej w dniu pierwszej dostawy przedmiotu zamówienia, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i zostanie potwierdzone  w protokole przyjęcia. Po upływie okresu, na jaki umowa użyczenia została zawarta – Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć z Zamawiającym kolejną umowę dot. udostępnienia Zamawiającego przedmiotu użyczenia j/w.

8. Parametry oceniane w ramach KRYTERIÓW OCENY OFERT ZOSTAŁY ZAZNACZONE KOLOROWYM TŁEM.

W celu przyznania punktów, oprócz wypełnienia tabeli w powyższym zakresie, należy załączyć do składanej oferty dokument – potwierdzający posiadanie przez oferowany przedmiot zamówienia wskazanych cech za które zostaną przyznane punkty w ramach kryteriów oceny ofert. Zamawiający wymaga zaznaczenia kolorem w załączonych dokumentach parametrów podlegających ocenie i potwierdzających zaproponowany parametr.

Dokumentem potwierdzającym posiadanie wskazanych parametrów jest katalog, folder lub prospekt, w którym wskazano przedmiotowe parametry. Dokument ten winien identyfikować przedmiot zamówienia co najmniej w jednej z cech wskazanych w formularzu cenowym – jak np. nr katalogowy, nazwa własna.

W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży ww. dokumentów albo złożone dokumenty nie potwierdzą zaoferowanych parametrów, a Wykonawca wskaże i oświadczy w załączniku nr 3 do SWZ że, oferuje dany parametr, Zamawiający nie odrzuci oferty, ale uzna, że oferowany asortyment posiada minimalny oceniany parametr i  przyzna w tym zakresie 0 pkt. W przypadku, gdy suma punktów będzie wynosiła 0, wówczas Zamawiający nie będzie dokonywał przeliczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w pkt. 16.2.2 SWZ, tylko przyzna od razu 0 punktów.

PROSZĘ WSKAZAĆ KOLOREM PARAMETRY OCENIANE W DOKUMENTACH JE POTWIERDZAJĄCYCH

9. Ponadto do oferty należy załączyć dokument pozwalający na identyfikację zaproponowanego przedmiotu zamówienia. Dokumentem tym jest katalog, folder lub prospekt. Dokument ten winien identyfikować przedmiot zamówienia co najmniej w jednej z cech wskazanych w formularzu cenowym – jak np. nr katalogowy, nazwa własna.

10. Zamawiający dopuszcza złożenie jednego dokumentu – tj. katalogu lub folderu lub lub prospektu, potwierdzającego wszystkie powyższe wymogi (zarówno pkt 5 jak i 6).

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Kardiowerter – defibrylator DDDR z elektrodami i introducerami

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk/ podać dane wymagane |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kardiowerter – defibrylator dwujamowy | 40 |
|  | Nazwa, Typ |  |
|  | Nr katalogowy |  |
|  | Producent |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
| 2. | Elektroda defibrylująca jednokoilowa | 40 |
|  | Nazwa, Typ |  |
|  | Nr katalogowy |  |
|  | Producent |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
| 3. | Elektroda stymulacyjna przedsionkowa | 40 |
|  | Nazwa, Typ |  |
|  | Nr katalogowy |  |
|  | Producent |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Introducer z rozrywalną koszulką | 80 |
|  | Nazwa, Typ |  |
|  | Nr katalogowy |  |
|  | Producent |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |

| Lp | Parametry - opis | Ocena punktowa | Parametry oferowane przez Wykonawcę: podać oferowane rozmiary lub funkcje |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | objętość ≤ 35 cm³ | Wymagany, podać | Podać objętość każdego z oferowanych w formularzu cenowym urządzeń* __________________ |
| 2 | grubość ≤ 14 mm | =14 mm – 0 pkt < 14 mm – 1 pkt |  |
| 3 | dostarczona energia defibrylacji ≥ 36 J | Wymagany, podać |  |
| 4 | żywotność min. 9 lat (50% stymulacji, 2,5 V, 60 ppm, 500 Ω) | Wymagany, podać |  |
| 5 | możliwość wykonania badania MRI | Wymagany |  |
| 6 | elektroda defibrylacyjna o fiksacji aktywnej przechodząca przez introducer 7 F | inny rozmiar – 0 pkt = 7 F - 2 pkt |  |
| 7 | pamięć IEGM przynajmniej 45 min | Wymagany, podać |  |
| 8 | automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrod,zmierzonych automatycznie potencjałów | Wymagany |  |
| 9 | przyłącze elektrody defibrylacyjnej DF4/DF1 (do wyboru) | Wymagany |  |
| 10 | programowalny pierścień SVC typu on/off | Wymagany |  |
| 11 | programowalna szerokość obu faz impulsu defibrylującego | TAK - 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 12 | programowalny spadek napięcia (Tilt) impulsu defibrylującego | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 13 | bezprzewodowa komunikacja z programatorem | Wymagany |  |
| 14 | Program nocny | Wymagany |  |
| 15 | program nocny – program fizjologicznego, automatycznego dostosowania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 16 | automatyczne, wibracyjne alarmy pacjenta - uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI, alert monitorowania zastoju | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 17 | dyskryminatory arytmii nadkomorowych: stabilność rytmu, nagły początek, morfologia QRS | Wymagany |  |
| 18 | możliwość zapisu danych z kontroli urządzenia na dysku programatora | Wymagany |  |
| 19 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w trakcie ładowania kondensatorów w strefie VF | Wymagany |  |
| 20 | algorytm detekcji uszkodzenia elektrody HV | Wymagany |  |
| 21 | algorytm analizy morfologii QRS z możliwością wyboru wektora elektrogramu: koncówka el. HV-pierścien el. HV lub koncówka el. HV-obudowa ICD | TAK - 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 22 | monitorowanie impedancji tkanki płucnej | TAK - 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 23 | Algorytm wykorzystujący analizę zależności rytmu komorowego i przedsionkowego do różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego | Wymagany |  |
| 24 | Algorytm nagłego początku wskazujący jamę rozpoczynającą arytmię | TAK - 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 25 | automatyczne testy umożliwiające optymalny dobór opóźnienia AV/PV | TAK - 2 pkt NIE – 0 pkt |  |

*W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje w ofercie więcej niż 1 urządzenie spełniające minimalne parametry wymagane – w przypadku punktów za parametry techniczne w ramach kryteriów oceny ofert każde z urządzeń musi posiadać walory użytkowe za które jest przyznawany punkt.

a)  programator wraz z materiałami eksploatacyjnymi

(nazwa, typ, producent, rok produkcji______________________________________________)

- wartość początkowa przedmiotu użyczenia wynosi __________PLN netto. (_____________brutto)

b) analizator do pomiarów śródoperacyjnych

(nazwa, typ, producent, rok, produkcji_____________________________________________)

- wartość początkowa przedmiotu użyczenia wynosi __________PLN netto. (_____________brutto)

- skład pakietu startowego: __________________________________________________________________

- materiały eksploatacyjne (podać wraz z ceną oraz w przypadku odpłatnych materiałów wycenić w tabeli formularza cenowego – poz. 5)_______________________________________________________________

____________________________________________________________________________)

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Kardiowerter – defibrylator VVIR z elektrodą i introducerem

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk/ podać dane wymagane |
| --- | --- | --- |
| 6. | Kardiowerter – defibrylator jednojamowy | 40 |
|  | Nazwa, Typ |  |
|  | Nr katalogowy |  |
|  | Producent |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
| 7. | Elektroda defibrylująca | 40 |
|  | Nazwa, Typ |  |
|  | Nr katalogowy |  |
|  | Producent |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
| 8. | Introducer z rozrywalną koszulką | 40 |
|  | Nazwa, Typ |  |
|  | Nr katalogowy |  |
|  | Producent |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |

Zaawansowany kardiowerter – defibrylator VVIR z elektrodą i introducerem

| Lp. | Parametry - opis | Ocena punktowa | Parametry oferowane przez Wykonawcę: podać oferowane rozmiary lub funkcje |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | objętość ≤ 35 cm³ | Wymagany | Podać objętość każdego z oferowanych w formularzu cenowym urządzeń* __________________ |
| 2 | grubość ≤ 14 mm | =14 mm – 0 pkt < 14 mm – 1 pkt |  |
| 3 | dostarczona energia defibrylacji ≥ 36 J | Wymagany |  |
| 4 | żywotność min 9 lat (50% stymulacji, 2,5 V, 60 ppm, 500 Ω) | Wymagany |  |
| 5 | możliwość wykonania badania MRI | Wymagany |  |
| 6 | elektroda o fiksacji aktywnej przechodząca przez introducer 7 F | inny rozmiar – 0 pkt = 7 F - 2 pkt |  |
| 7 | pamięć IEGM przynajmniej 45 min | Wymagany |  |
| 8 | automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrod, zmierzonych automatycznie potencjałów | Wymagany |  |
| 9 | przyłącze elektrody defibrylacyjnej DF4 i DF1 do wyboru | Wymagany |  |
| 10 | programowalny pierścień SVC typu on/off | Wymagany |  |
| 11 | programowalna szerokość obu faz impulsu defibrylującego | TAK - 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 12 | programowalny spadek napięcia (Tilt) impulsu defibrylującego | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 13 | bezprzewodowa komunikacja z programatorem | Wymagany |  |
| 14 | Program nocny | Wymagany |  |
| 15 | program nocny – program fizjologicznego, automatycznego dostosowania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 16 | automatyczne, wibracyjne alarmy pacjenta - uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI, alert monitorowania zastoju | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 17 | dyskryminatory arytmii nadkomorowych: stabilność rytmu, nagły początek, morfologia QRS | Wymagany |  |
| 18 | możliwość zapisu danych z kontroli urządzenia na dysku programatora | Wymagany |  |
| 19 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w trakcie ładowania kondensatorów w strefie VF | Wymagany |  |
| 20 | algorytm detekcji uszkodzenia elektrody HV | Wymagany |  |
| 21 | algorytm analizy morfologii QRS z możliwością wyboru wektora elektrogramu: koncówka el. HV-pierścien el. HV lub koncówka el. HV-obudowa ICD | TAK - 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 22 | monitorowanie impedancji tkanki płucnej | TAK - 2 pkt NIE – 0 pkt |  |

*W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje w ofercie więcej niż 1 urządzenie spełniające minimalne parametry wymagane – w przypadku punktów za ocenę techniczną w ramach kryteriów oceny ofert każde z urządzeń musi posiadać walory użytkowe za które jest przyznawany punkt.

a)  programator wraz z materiałami eksploatacyjnymi

(nazwa, typ, producent, rok produkcji______________________________________________)

- wartość początkowa przedmiotu użyczenia wynosi __________PLN netto. (_____________brutto)

b) analizator do pomiarów śródoperacyjnych

(nazwa, typ, producent, rok, produkcji_____________________________________________)

- wartość początkowa przedmiotu użyczenia wynosi __________PLN netto. (_____________brutto)

- skład pakietu startowego: __________________________________________________________________

- materiały eksploatacyjne (podać wraz z ceną oraz w przypadku odpłatnych materiałów wycenić w tabeli formularza cenowego – poz. 5)_______________________________________________________________

____________________________________________________________________________)

UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.