## Arkusz1
Nr sprawy: 9/2024/TP |  | Załącznik nr 3 do SWZ
Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………................…
ZAMIENNA Specyfikacja techniczna defibrylatorów dot. zamówienia pn. "Zakup defibrylatorów"
Przedmiotem zamówienia jest zakup 6 szt. defibrylatorów. Nowe defibrylatory z funkcją kardiowersji i stymulacji przezskórnej powinny być dedykowane dorosłym i dzieciom poniżej 1 r.ż., współpracujące z elektrodami jednorazowymi oraz zewnętrznymi łyżkami do elektroterapii.
Oferujemy sprzęt fabrycznie nowy o następujących parametrach: Nazwa producenta:.......................* Rok produkcji: ............*
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY | Oferowane parametry * (należy wpisać TAK lub jeżeli dotyczy podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać)
Defibrylator - 6 szt.
Nazwa modelu lub inne oznaczenie jednoznacznie identyfikujące urządzenie ……………………………………………..................*
PARAMETRY OGÓLNE
1. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2024, nieużywane, nie poekspozycyjne, kompletne. Żadna jego część składowa, wyposażenie nie była częścią rekondycjonowaną, powystawową i nie była wykorzystywana wcześniej przez innego użytkownika.
2. | Urządzenie przenośne o wadze maksymalnie 7 kg (z łyżkami dla dzieci i dorosłych), wbudowany uchwyt do przenoszenia
3. | Aparat odporny na kurz i zalanie wodą przy zasilaniu bateryjnym oraz sieciowym 230VAC - klasa IP22
4. | Automatyczny codzienny test gotowości nie wymagający włączania defibrylatora – na panelu czołowym wskaźnik / kontrolka informująca o stanie aparatu (sprawny / niesprawny) oraz automatyczny wydruk wyników autotestu.
ZASILANIE
5. | Zasilanie sieciowe 230V 50 Hz
6. | Zasilanie akumulatorowe, akumulator litowo-jonowy pozwalający na: 4 godziny ciągłego monitorowania EKG lub 100 defibrylacji z maksymalną energią
DEFIBRYLACJA
7. | Defibrylacja manualna, dwufazowy niskoenergetyczny, stałoczasowy impuls defibrylacyjny, regulacja energii w zakresie 1 - 200 J
8. | Programowanie ustawień energii dla 1, 2 i 3 wyładowania w zakresie 1 – 200J (dotyczy pacjentów dorosłych i dzieci).
9. | Automatyczna zmiana protokołu defibrylacji na pediatryczny (ograniczenie poziomów energii) po podłączeniu elektrod pediatrycznych
10. | Tryb manualnej defibrylacji nadzorowanej – funkcja ręcznego uruchomienia analizy EKG w celu określenia zaleceń do defibrylacji, automatyczne ładowanie do ustawionej energii po wykryciu rytmu defibrylacyjnego
11. | Kardiowersja elektryczna – synchronizacja z zapisem EKG z łyżek, elektrod, kabla EKG, znacznik synchronizacji widoczny nad załamkiem R elektrokardiogramu
12. | Czas ładowania do energii maksymalnej poniżej 7 sekund
13. | Minimum 18 dostępnych poziomów energii defibrylacji zewnętrznej
14. | Łyżki defibrylacyjne dla dzieci i dorosłych zintegrowane.
15. | Pełne sterowanie za pomocą przycisków lub pokręteł na łyżkach defibrylacyjnych (wybór poziomu energii, ładowanie, wyzwolenie wstrząsu, start/ stop wydruku)
EKG
16. | Monitorowanie EKG z 3 i 5 odprowadzeń
17. | Zakres pomiaru częstości akcji serca 30-300 /min.
18. | Wzmocnienie sygnału EKG 0,5-3,0 cm/mV
19. | Wykrywanie i wyświetlanie impulsów stymulatora implantowanego
20. | Funkcja analizy arytmii u dzieci poniżej 8 roku życia, automatyczne przełączenie na pediatryczny algorytm analizy EKG po podłączeniu elektrod pediatrycznych, zapewniający prawidłowe zalecenie wykonania lub niewykonania defibrylacji
FUNKCJA MONITOROWANIA RESUSCYTACJI
21. | Funkcja monitorowania RKO, z informacją zwrotną w czasie rzeczywistym o prawidłowości uciśnięć klatki piersiowej - sygnalizacja akustyczna i optyczna właściwego tempa oraz prawidłowej głębokości uciśnięć, zgodnie z Wytycznymi Resuscytacji.
22. | Podczas resuscytacji z zastosowaniem elektrod dla dorosłych: pomiary i wyświetlanie na ekranie w formie liczbowej rzeczywistej głębokości (cm) i częstości (1/min.) uciśnięć oraz graficzny wskaźnik relaksacji klatki piersiowej
23. | Podczas resuscytacji z zastosowaniem elektrod pediatrycznych: pomiary i wyświetlanie na ekranie w formie liczbowej rzeczywistej głębokości (cm) i częstości (1/min.) uciśnięć oraz upływu czasu od ostatniego uciśnięcia
24. | Funkcja metronomu umożliwiająca prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej zgodnie z Wytycznymi 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej
25. | Wyświetlanie na ekranie krzywej uciśnięć klatki piersiowej z wyraźnym znacznikiem zalecanej głębokości uciśnięć
26. | Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej i wstępną ocenę rytmu serca bez przerywania uciśnięć
STYMULACJA ZEWNĘTRZNA
27. | Możliwość stymulacji dzieci i dorosłych w trybach asynchronicznym i „na żądanie”
28. | Stałoprądowy, prostokątny impuls stymulacji o szerokości 40 ms.
29. | Częstość stymulacji regulowana w zakresie 30-180 imp/min
30. | Prąd stymulacji regulowany w zakresie 0-140 mA
WYŚWIETLANIE/REJESTRACJA
31. | Ekran kolorowy LCD / TFT o przekątnej minimum 6,5”
32. | Prezentacja na ekranie 3 kanałów dynamicznych
33. | Wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokości 80 mm
34. | Pamięć wewnętrzna 350 zdarzeń z fragmentami zapisu EKG
35. | Zapis w pamięci wewnętrznej wyników autotestów, z podaniem daty i godziny testu
36. | Możliwość transferu danych/raportów do urządzenia zewnętrznego przez zewnętrzną kartę pamięci lub sieć bezprzewodową
37. | Możliwość rozbudowy funkcjonalnej: moduł transmisji bezprzewodowej bez ingerencji serwisu
PULSOKSYMETRIA
38. | Pomiar SpO2 w technologii odpornej na zakłócenia
39. | Zakres pomiaru SpO2: 1-100%
40. | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej na ekranie
41. | Czujnik wielorazowego użytku typu "klips na palec" dla dorosłych (1 szt.)
DODATKOWE WYPOSAŻENIE I WYMAGANIA
42. | Do kazdego urządzenia komplet twardych, wielorazowych zewnętrznych łyżek do defibrylacji, komplet miękkich elektrod resuscytacyjnych dla dorosłych z czujnikiem jakości RKO oraz komplet miękkich elektrod pediatrycznych z czujnikiem jakości RKO
43. | Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części objętych przeglądem gwarancyjnym (w ilości, zakresie-zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy dokonywane w siedzibie użytkownika i z własnej inicjatywy
44. | Częstotliwość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy**
UWAGA * należy podać Jeżeli oferowany sprzęt spełnia wymagania podane w kolumnie „Wymagane parametry” należy, w odpowiednim wierszu kolumny "Oferowane parametry" wpisać „TAK” lub jeżeli dotyczy podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać. Jeżeli zostanie wpisane „NIE” lub Wykonawca pozostawi puste pole, Zamawiający odrzuci ofertę. Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania i warunki nie mogą być sprzeczne, ani mniej korzystne od wymagań minimalnych określonych w kolumnie "Wymagane parametry". Zaoferowanie parametrów gorszych niż opisane w "Wymagane parametry" spowoduje odrzucenie oferty. ** należy podać częstotliwość wykonywania w miesiącach. Brak wpisu spowoduje odrzucenie oferty.