## Część 1
Zał. 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
System chłodzenia skóry głowy służący do zapobiegania wypadaniu włosów podczas chemioterapii
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Wymagania bezwzględne | szt. | 1
Razem |  | x | x | x | 0 | x | x
Lp. | System chłodzenia skóry głowy służący do zapobiegania wypadaniu włosów podczas chemioterapii | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Urządzenie dedykowane do terapii zapobiegania wypadaniu włosów podczas stosowania chemioterapii.
2 | Urządzenie umożliwia jednoczesne podłączenie co najmniej 2 pacjentów i przeprowadzenie terapii w tym samym czasie.
3 | Możliwość ustawienia czasu terapii indywidualnie dla każdego pacjenta.
4 | Urządzenie informuje personel o gotowości do pracy po osiągnieciu odpowiedniej temperatury cieczy chłodzącej.
5 | Urządzenie wyposażone w dedykowane czepki wraz z termicznymi pokrowcami chroniącymi pacjenta przed wpływem temperatury z otoczenia.
6 | 4 czepki, rozmiary zostaną ustalone pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na etapie dostawy urządzenia.
7 | Urządzenie wyposażone we wspornik na przewody cieczy chłodzącej
8 | Przewody cieczy chłodzącej i czepki wyposażone w szczelne szybkozłączki co umożliwia wygodną podmianę czepków
9 | Czepki wykonane z materiału odpornego na wyginanie, oraz środki dezynfekcyjne.
10 | Możliwość samodzielnego uzupełniania płynu chłodzącego, oraz kontroli poziomu płynu w urządzeniu.
11 | Możliwość wglądu w parametry urządzenia np. temperaturę cieczy chłodzącej celem szybkiej kontroli warunków pracy. Umożliwi to także szybką diagnostykę w przypadku gdy pacjent zgłosi niską wydajność systemu chłodzenia.
12 | Duży czytelny wyświetlacz LCD (min. 5”) umożliwiający wyświetlanie parametrów pracy i ustawień urządzenia, np. czasu trwania terapii,Wyświetlacz odporny na środki dezynfekcyjne i ewentualne zalania cieczą chłodzącą.
13 | Zmiana ustawień urządzenia za pomocą wyświetlacza dotykowego, lub za pomocą przycisków funkcyjnych.
14 | Poziom hałasu generowany przez urządzenie umożliwia komfortowe przebywanie pacjenta przy urządzeniu przez okres co najmniej 4 godzin
15 | Urządzenie umożliwia pracę w pomieszczeniach w zakresie temperatur min. 15 do 30 °C bez wpływu na jakość terapii. Urządzenie utrzymuje w podanym zakresie temperatur otoczenia wymaganą temperaturę cieczy chłodzącej, co ma istotny wpływ na jakość terapii.
16 | Urządzenie wyposażone w pompę umożliwiającą obieg cieczy chłodzącej w czepkach
17 | Możliwość przerwania terapii w trakcie jej trwania w przypadku nagłej potrzeby,
18 | Urządzenie mobilne, umożliwiające łatwy i bezpieczny transport. Wyposażone w 4 kółka z opcją blokady.
19 | Urządzenie chłodnicze w obudowie ze stali powlekanej.
20 | Urządzenie wyposażone w dwa uchwyty do transportu.
21 | Zabezpieczenie w przypadku osiągnięcia zbyt niskich temperatur płynu.
22 | Pojemność zbiornika na płyn: min. 3,5 litra.
23 | Temperatura pracy płynu chłodzącego utrzymywana w zakresie od -4°C do -3.5°C.
24 | Waga: do 44 kg. ( + 10%)
25 | Maksymalne wymiary zewnętrzne urządzenia: 320 x 640 x 420 mm (Szerokość x Wysokość x Głębokość).( + 10%)
26 | Maksymalna wysokość urządzenia z wspornikami: 1650 mm.
27 | Napięcie zasilania: 220-240 V, 50/60 Hz
28 | Temperatura kontrolowana przez termostat elektroniczny.
29 | Ciągła kontrola temperatury płynu chłodzącego.
30 | Ciągła kontrola przepływu płynu chłodzącego.
31 | Optyczny i akustyczny alarm wysokiej temperatury.
32 | Optyczny i akustyczny alarm niedoboru płynu chłodzącego.
33 | Sprężarka: Jednostka uszczelniona hermetycznie z chłodziwem bez freonu.
34 | Ciecz robocza: Roztwór soli organicznych i substancji zapobiegających korozji, koloryzowany nietoksycznym barwnikiem roślinnym klasy spożywczej.
Lp | Dane ogólne | Parametr | Wypełnia Wykonawca
1 | Producent/Wykonawca | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Urządzenie fabrycznie nowe,rok produkcji minimum 2023 | podać
Lp | Wymagania dodatkowe ,montaż | Parametr | Wypełnia Wykonawca
1 | Wyposażone we szystkie akcesoria i elementy niezbędne do pracy bez konieczności dodatkowych zakupów w celu użytkowania i pełnego wykorzystywania wszystkich w/w funkcji | podać
2 | Instalacja, montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | podać
3 | Szkolenie personelu medycznego i technicznego w siedzibie Zamawiającego w min. 2 wskazanych terminach | podać
4 | Wymagane przez producenta nieodpłatne przeglądy techniczne wraz z wymianą wszelkich części i zestawów serwisowych wykonane w ramach gwarancji | podać
5 | Okres gwarancji min. 24 m-ce | podać
|  |  | …………………… | Podpis osoby upoważnionej