Załącznik nr 4.2 do SWZ

Załącznik nr ……… do umowy

# Opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – Mobilny zestaw do medycznej analizy składu ciała

Wymagane minimalne parametry techniczne:

Oferuję:

Model/typ ……………………………………………………

Producent/kraj	………………………………………………

Rok produkcji (nie wcześniej niż 2024) ………………………………………………

| Lp. | Wymagania: | Sposób oceny | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać „TAK”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania ogólne |  |  |  |
|  | Urządzenie nowe, nieużywane, nieprefabrykowane | TAK |  |
|  | Transport, szkolenie z obsługi uwzględnione w cenie. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi | TAK |  |
|  | Mobilny analizator składu ciała w bioelektrycznym pomiarze impedancji (BIA) przeznaczony do stosowania w szpitalach, przychodniach i gabinetach lekarskich w pozycji leżącej z możliwością podpięcia bezprzewodowo wagi medycznej wraz z dedykowanym oprogramowaniem | TAK |  |
|  | Wyświetlacz wbudowany w obudowę analizatora. Typ wyświetlacza: ekran dotykowy 7” | TAK |  |
|  | Bezprzewodowa łączność między matą pomiarową a monitorem dla ułatwienia pomiarów | TAK |  |
|  | Metoda pomiaru: 8-punktowa analiza impedancji bioelektrycznej. 9 częstotliwości pomiarowych: 1; 2; 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500 kHz | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy impedancji 10Ω do 1000Ω | TAK |  |
|  | Wartości pomiarowe: Impedancja (Z), rezystancja (R), reaktancja (Xc), kąt fazowy (φ) | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy kąta fazowego: 0˚ do 20˚ | TAK |  |
|  | Czas pomiaru: 30 sekund | TAK/Podać |  |
|  | Funkcje: kalibracja, podświetlenie, resetowanie, sygnały dźwiękowe, SEND, interfejs bezprzewodowy, data i godzina na wydruku, HOLD, Auto-HOLD, BMI, auto-BMI, wprowadzenie danych pacjenta przed analizą BIA: płeć, wiek, wzrost, masa ciała, grupa etniczna | TAK |  |
|  | Transmisja danych: przewodowo oraz bezprzewodowo | TAK |  |
|  | Walidacja według standardu: - ADP (Air-Displacement-Plethysmography, D2O: Deuterium Dilution, DEXA: Dual-Energy X-ray Absorptiometry, NaBr: Sodium Bromide Dilution - FM (Fat Mass) Masa tłuszczu i FFM (Fat Free Mass) w organizmie porównane do odczytu vg metod referencyjnych Gold Standard ADP + waga + DEXA + D2O - TBW (Total Body Water) Zawartość wody całkowitej dokładność odczytu vs metody referencyjne rozcięczenia D2O= 98% - ECW (Extra Cellular Water) Zawartość wody pozakomórkowej dokładność odczytu vs metody referencyjne NaBr= 95% - Masa mięśni szkieletowych w rozbiciu na segmenty ciała SMM dokładność odczytu vs metody referencyjne rezonansu magnetycznego MRI = 97% - REE (Resting Energy Expenditure) Zużycie energii w spoczynku. - TEE (Total Energy Expenditure) Całkowite zużycie energii. - Energy stores in body - Energia skumulowana w organizmie. Kąt fazowy, impedancja, rezystancja, reaktancja. Wykresy pomocnicze: Body Composition Chart (BBC), wektorowa analiza bioimpedancji elektrycznej (BIVA) | TAK/Podać |  |
|  | Parametry: - BMI, - waga, - wzrost, - Masa tłuszczowa FM kg, FM %, FMI, - Masa beztłuszczowa FFM kg, FFM %, FFM index. - Masa mięśni szkieletowych SMM kg i podziale na kończyny. - Całkowita zawartość wody TBW litr, TBW % - Ilość wody pozakomórkowej ECW litr, ECW % - ECW/TBW % Analiza BIVA - Ilość tkanki tłuszczowej VAT listr - Kąt Fazowy + właściwy do weiku centyl - Całkowita wartość Kcal/Mj organizmu - Dzienne zapotrzebowanie Kcal/Mj organizmu - Wartość energii spoczynkowej Kcal/Mj - Współczynik PAL Syndrom metaboliczny oraz ryzyko kardiometaboliczne | TAK/Podać |  |
|  | Zasilanie: zasilacz + bateria indukcyjna w macie pomiarowej | TAK |  |
|  | Wymiary (szer./ wys./ gł.): 976mm/ 1251mm/ 828mm +/- 10mm | TAK |  |
|  | Masa urządzenia: 3kg | TAK |  |
|  | Mobilna elektroniczna waga kolumnowa z funkcją BMI i zasilaniem bateryjnym. Obciążenie maksymalne do 200 kg | TAK |  |
|  | Torba do analizatora | TAK |  |
|  | Mobilny stojak do analizatora | TAK |  |
|  | Mobilny stadiometr z zakresem pomiaru min.. 30 – 200 cm | TAK/Podać |  |
|  | Medyczna stacja pomiarowa, mierząca wzrost pacjenta bezdotykowo, za pomocą ultradźwięków, wyposażona w wagę o nośności do 300 kg. Zintegrowana z analizatorem, przesyłająca bezprzewodowo wartości pomiarów do analizatora. | TAK |  |
|  | Instalacja i szkolenie w pakiecie z analizatorem | TAK |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |

……………………………………………….

(podpis kwalifikowany, zaufany lub osobisty

osoby reprezentującej wykonawcę)