- AE/ZP-27-20/24		                                                                                                ZAŁĄCZNIK NR 5

##### Wymagane i oferowane parametry piły oscylacyjnej i wiertarki z oprzyrządowaniem 1 kpl.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” nleży podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne“ oraz „okres gwarancji” | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagane parametry piły oscylacyjnej i wiertarki z oprzyrządowaniem 1 kpl. |
|  | Piła oscylacyjna i wiertarka z oprzyrządowaniem fabrycznie nowe, nieużywane, niedemonstracyjne, niepowystawowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2023 | TAK |  |
|  | Piła oscylacyjna i wiertarka z oprzyrządowaniem dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022r. poz.974 z póź. zm.). Niezbędne dokumenty dopuszczające Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie. | TAK |  |
|  | Dwie rękojeści robocze | TAK |  |
|  | Rękojeść posiadajaca dwa bezstopniowe wyzwalajace przyciski z możliwymi trybami: niska prędkość, wkręcanie śrub, wysoka prędkość, do przodu, do tyłu, gwintowanie i oscylacja – 2 sztuki | TAK |  |
|  | Na obudowie rękojeści dedykowany przycisk zmieniający pracę napędu z wiercenia na wkręcanie śrub z możliwością użycia funkcji gwintowania | TAK |  |
|  | Możliwość zasilania rękojeści z baterii sterylizowalnych, niesterylizowalnych, oraz kablem elektrycznym z dedykowanej konsoli | TAK |  |
|  | Rękojeść wykonana z anodyzowanego aluminium, wyposażona w bezszczotkowy silnik prądu stałego, oraz hermetyczną obudowę | TAK |  |
|  | Maksymalna moc wyjściowa min: 250 W | TAK |  |
|  | Waga rękojeści max. 770 gr. | TAK Punktacja: Warunek max. - 0 pkt Minimalna wartość - 20 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Waga baterii wraz z puszką max. 450 gr. | TAK Punktacja: Warunek max. - 0 pkt Minimalna wartość - 20 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Rękojeść modułowa z możliwością podpięcia min. 25 dedykowanych nasadek, w tym: wiercenie, bezstopniowa nasadka do drutów Kirschnera i pinów, rozwiercanie, mała piła oscylacyjna, duża piła oscylacyjna, piła posuwisto-zwrotna i inne. | TAK |  |
|  | Możliwość mocowania piły oscylacyjnej w obrocie 360 stopni, z opcjami mocowania co 45 stopni w 8 pozycjach | TAK |  |
|  | Rękojeść jest kompatybilna ze specjalną nasadką do płukania pulsacyjnego | TAK |  |
|  | Maksymalny poziom hałasu przy pracy napędu 64dB | TAK |  |
|  | Płynna regulacja prędkości obrotowej | TAK |  |
|  | Obroty regulowane: prawo, lewo | TAK |  |
|  | Zakres obrotów w trybie wiertarskim minimum od 0 do 1300 obr/min | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 20 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Maksymalny moment obrotowy dla nasadek wiertarskich min. 4 Nm | TAK |  |
|  | Zakres obrotów w trybie frezerskim minimum od 0 do 320 obr/min | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 20 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Maksymalny moment obrotowy dla nasadek frezerskich min. 16 Nm | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przeciążeniem | TAK |  |
|  | Kaniulacja napędu min. 4.4 mm | TAK |  |
|  | Nasadka wiertarska typu Jacobs z kluczem, zakres: min. 0.5 – 7.4 mm - 1szt. | TAK |  |
|  | Nasadka do drutów Kirschnera, zakres min. 0.9-3,8 mm, grubość drutu ustawiana na nasadce - 1szt. | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 20 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Nasadka frezerska typu Hudson/Zimmer - 1szt. | TAK |  |
|  | Nasadka, piła oscylacyjna duża, bezkluczykowa, płynna regulacja prędkości w zakresie minimum od 0 do 13500 osc/min, wychylenie ostrza 5 stopni - 1szt. | TAK |  |
|  | Nasadka do wiercenia typu A.O małe Synthes/ASIF - 1szt. | TAK |  |
|  | Nasadka-adapter wiertarski do podłączenia systemu płucząco-ssącego dająca możliwość podłączenia min.12 różnych nasadek - 1 szt | TAK |  |
|  | Nasadka wiertarska typu Trinkle kaniulowana 4,2mm - 1szt. | TAK |  |
|  | Liczba końcówek pasujących do napędu min.23 | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 20 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Baterie niesterylne duże, z wbudowanym diodowym wskaźnikiem stopnia naładowania baterii skalowanym co 20 %, w zestawie z puszką do sterylizacji 2szt. (2 baterie + 2 puszki) | TAK |  |
|  | Bateria Li Ion 2000mAh, 14.6 V | TAK |  |
|  | Czas pracy na jednej baterii potwierdzony przez producenta minimum: 9 min | TAK |  |
|  | Ładowarka jednostanowiskowa z funkcją diagnostyki - 1szt | TAK |  |
|  | Kaseta do sterylizacji wraz z dedykowaną tacą do ustawienia elementów w odpowiedniej pozycji podczas procesu- 1szt. | TAK |  |
|  | Wszystkie elementy zestawu (za wyjątkiem baterii niesterylnych) autoklawowalne | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Dostarczony przedmiot zamówienia ma być kompletny, pracować zgodnie z przeznaczeniem bez konieczności dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej dostarczone wraz przedmiotem zamówienia | TAK |  |
|  | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi uruchomionego przedmiotu zamówienia najpóźniej w dniu protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i termininie określonym w Kodeksie Cywilnym | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 20 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji dowóz przedmiotu zamówienia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

........................................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty