MODYFIKACJA PARAMETRÓW URZĄDZENIA PKT. 1.21, 1.22, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.35, 5.12, 6.16

MODYFIKACJA PARAMETRU OCENIANNEGO PKT. 8

Zał. Nr 2A

Specyfikacja Techniczna Akceleratora

1.	Pełna nazwa urządzenia…………………………………………

2.	Typ, model (podać)………………………………………………..

3.	Producent (podać)…………………………………………………

4.	Rok produkcji: ………………(nie starszy niż 2020 r)

Szczególne wymagania zamawiającego (warunki graniczne i oceniane):

| L.p. | PARAMETRY URZĄDZENIA | WYMAGANA WARTOŚĆ PARAMETRU | WARTOŚĆ OFEROWANA PARAMETRU | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 . Parametry akceleratora |  |  |  |  |
| 1.1. | Producent | Tak, podać | ………. (**) | Brak |
| 1.2. | Rok produkcji | Tak, podać | ………. (**) | Brak |
| 1.3. | Wymagana energia fotonowa z filtrem spłaszczającym: 6 i 15 MV | Tak | ………. | Brak |
| 1.4. | Maksymalna moc dawki w trybie napromieniania dla wiązki 6MV z filtrem spłaszczającym ≥400 MU/min | Tak, podać | ………. (**) | Brak |
| 1.5. | Minimalna moc dawki w trybie napromieniania dla wiązki 6MV z filtrem spłaszczającym ≤50 MU/min | Tak, podać | ………. (**) | Brak |
| 1.6. | Maksymalna moc dawki w trybie napromieniania dla wiązki 15MV z filtrem spłaszczającym ≥400 MU/min | Tak, podać | ………. (**) | Brak |
| 1.7. | Minimalna moc dawki w trybie napromieniania dla wiązki 15MV z filtrem spłaszczającym ≤50 MU/min | Tak, podać | ………. (**) | Brak |
| 1.8. | Terapeutyczna wiązka fotonowa o energii 6MV bez filtra spłaszczającego FFF | Tak | ………. (**) | Brak |
| 1.9. | Zakres mocy dawek w trybie napromieniania dla wiązki fotonów 6MV FFF, dla pełnego zakresu pól: od ≤ 400 MU/min do max nie mniej niż 1400 MU/min | Tak, podać | ………. (**) | Brak |
| 1.10. | Terapeutyczna wiązka fotonowa o energii 10MV bez filtra spłaszczającego FFF | Tak | ………. | Brak |
| 1.11. | Zakres mocy dawek w trybie napromieniania dla wiązki fotonów 6MV FFF, dla pełnego zakresu pól: od ≤ 400 MU/min do max nie mniej niż 2200 MU/min | Tak, podać | ………. | Brak |
| 1.12. | Wymagane energie elektronowe: 6MeV, 9MeV, 12MeV | Tak, podać | ………. | Brak |
| 1.13. | Możliwość regulacji mocy dawki | Tak | ………. (**) | Brak |
| 1.14. | Realizacja pól asymetrycznych w osi X i osi Y z przekraczaniem centralnej osi wiązki | Tak | ………. (**) | Brak |
| 1.15. | Fizyczne filtry klinowe lub klin zmotoryzowany | Tak, podać | ………. | Brak |
| 1.16. | System antykolizyjny | Tak | ………. (**) | Brak |
| 1.17. | Zestaw zdalnie sterowanych laserów do precyzyjnego układania pacjenta (zestaw musi się składać co najmniej z dwóch laserów bocznych i strzałkowego) | Tak | ………. (**) | Brak |
| 1.18. | Wykonanie kompletu pomiarów dozymetrycznych oferowanego akceleratora dla wykorzystywanego systemu planowania leczenia | Tak | ………. (**) | Brak |
| 1.19. | Pełna integracja z posiadanym systemem weryfikacji i zarządzania (Mosaiq/Aria) | Tak, podać | ………. (**) | Brak |
| 1.20. | Niezbędna modernizacja systemu weryfikacji i zarządzania w zakresie pełnego wykorzystania funkcjonalności oferowanego akceleratora | Tak | ………. (**) | Brak |
| 1.21. | Funkcjonalność systemu weryfikacji i zarządzania, integrowanego z oferowanym akceleratorem zapewnia możliwość analizy planów leczenia. | Tak | ………. (**) | Brak |
| 1.22. | Rozszerzenie funkcjonalne systemu weryfikacji i zarządzania zapewniające możliwość definiowania i modyfikacji kursów oraz pól terapeutycznych wraz z ich aprobowaniem – min. 5 licencji. | Tak | ………. (**) | Brak |
| 1.23. | Niezbędne rozszerzenie funkcjonalne systemu weryfikacji i zarządzania o pięć dostępów zapewniających możliwość definiowania i modyfikacji grafików oraz edycji dokumentacji terapeutycznej wykorzystywanej z oferowanym akceleratorem | Tak | ………. | Brak |
| 1.24. | Oferowana konfiguracja zawiera niezbędne wyposażenie komputerowe, zapewniające skuteczną implementacje funkcjonalności akceleratora | Tak | ………. (**) | brak |
| 1.25. | Oferowana konfiguracja akceleratora zawiera system zabezpieczania sieciowego typu UPS, zabezpieczający przed nagłymi, nieoczekiwanymi zanikami zasilania. | Tak, podać | ………. (**) | brak |
| 1.26. | Oferowana konfiguracja akceleratora zapewnia wyposażenie do unieruchamiania głowy pacjenta dla technik stereotaktycznych | Tak, podać | ………. (**) | brak |
| 1.27. | Unieruchomienie wyposażone w ramę z możliwością sztywnego mocowania jej do blatu stołu terapeutycznego. | Tak | ………. (**) | brak |
| 1.28. | Mocowanie ramy kompatybilne z blatem stołu oferowanego akceleratora | Tak | ………. (**) | brak |
| 1.29. | Wyposażenie systemu zapewniające unieruchomienie pacjenta w obszarze głowy w standardzie zapewniającym realizację technik SRS oraz SRT. | Tak | ………. | brak |
| 1.30. | Konfiguracja ramy zawiera niezbędną podstawkę pod głowę wraz z zestawem poduszek. | Tak | ………. | brak |
| 1.31 | Wielkość oferowanej ramy zapewnia możliwość unieruchamiania pacjentów, gdy obwód głowy≥50cm oraz umożliwienie napromieniania stereotaktycznego pacjentów z obwodem większym niż 50cm z jednoczesnym użyciem masek termoplastycznych. |  |  |  |
| 1.32. | Konfiguracja ustników umożliwia próżniowe wspomaganie do podniebienia twardego pacjenta lub dodatkowe wspomaganie unieruchomienia głowy pacjenta przez zastosowanie ustników do masek termoplastycznych zapewniające jednoznaczne unieruchomienie głowy pacjenta. | Tak | ………. | brak |
| 1.33. | Oferowana konfiguracja zawiera zestaw ustników, które zapewniają skuteczne unieruchomienie dla wszystkich pacjentów zakwalifikowanych do procedur radioterapii stereotaktycznej w obszarze głowy. | Tak | ………. (**) | brak |
| 1.34. | System unieruchomień zapewnia możliwość zastosowania masek termoplastycznych. | Tak | ………. (**) | brak |
| 1.35. | Oferowana konfiguracja zapewnia zestaw masek termoplastycznych,regulowanych w co najmniej 3 punktach. | Tak | ………. (**) | brak |
| 1.36. | Oferowana konfiguracja akceleratora zawiera system unieruchomień dla technik stereotaktycznych w obszarze jamy brzusznej | Tak | ………. | brak |
| 2. Stół terapeutyczny |  |  |  |  |
| 2.1. | Blat wykonany z włókna węglowego wyposażony w indeksowany system mocowania unieruchomień | Tak | ………. | brak |
| 2.2. | Ruchy stołu sterowane automatycznie ze sterowni w trybie korekcji IGRT | Tak | ………. (**) | brak |
| 2.3. | Zrobotyzowany blat stołu (stół terapeutyczny „6D”): Korekcja położenia blatu stołu terapeutycznego poprzez przesuw w osiach X, Y i Z Korekcja położenia blatu stołu terapeutycznego poprzez nachylanie blatu stołu wokół osi długiej oraz wokół osi poprzecznej | Tak | ………. (**) | brak |
| 2.4. | Dokładność obrotu stołu: ≤ 0,5° | Tak, podać | ………. | brak |
| 2.5. | Dokładność przesuwu blatu stołu w osiach X, Y i Z: ≤ 1mm | Tak, podać | ………. (**) | brak |
| 2.6. | Nośność stołu: ≥ 150kg w pozycji terapeutycznej | Tak, podać | ………. (**) | brak |
| 2.7. | Dwa boczne panele sterujące po obu stronach blatu stołu i/lub co najmniej jedna kaseta sterująca, sterowana mikroprocesorowo | Tak | ………. (**) | brak |
| 2.8. | Możliwość awaryjnego opuszczenia w przypadku zaniku zasilania elektrycznego | Tak | ………. (**) | brak |
| 3. Kolimator wielolistkowy MLC wysokiej rozdzielczości |  |  |  |  |
| 3.1. | Liczba listków kolimatora MLC: > 120 | Tak, podać | ………. (**) | brak |
| 3.2. | Szerokość cienia listków w odległości izocentrum ≤ 0,5 cm (dla pełnego pola terapeutycznego) | Tak, podać | ………. | brak |
| 3.3. | Dokładność pozycjonowania listka MLC min. ≤1mm | Tak, podać | ………. | brak |
| 3.4. | Maksymalne wysunięcie listka przy pozostałych listkach niewysuniętych: ≥12 cm | Tak, podać | ………. (**) | brak |
| 3.5. | Przeplatanie listków MLC z naprzeciwległych banków - listki z banku 1 kolimatora MLC mogą znajdować się pomiędzy listkami z banku 2 podczas emisji wiązki promieniowania | Tak | ………. (**) | brak |
| 3.6. | Niedokładność pozycjonowania listka względem osi kolimatora ≤ 1 mm | Tak, podać | ………. (**) | brak |
| 3.7. | Przekraczanie osi centralnej wiązki przez listki o wartość > 10 cm (w odległości izocentrum) | Tak, podać | ………. (**) | brak |
| 3.8. | Automatyczne ustawianie i weryfikacja ustawienia kształtu pola MLC na akceleratorze | Tak | ………. (**) | brak |
| 3.9. | Maksymalna prędkość poruszania się listków kolimatora MLC – min. 2,5cm/s | Tak, podać | ………. (**) | brak |
| 3.10. | Maksymalna transmisja promieniowania przez listki kolimatora MLC: ≤ 2% | Tak, podać | ………. (*) | brak |
| 4. Tryby pracy klinicznej oferowanego akceleratora |  |  |  |  |
| 4.1. | Tryb terapii stacjonarnej wiązką promieniowania X, dla każdej z wymaganych wiązek fotonowych z filtrem spłaszczającym | Tak | ………. (**) | brak |
| 4.2. | Tryb terapii konformalnej 3D dla każdej z wymaganych wiązek fotonowych z filtrem spłaszczającym | Tak | ………. (**) | brak |
| 4.3. | Tryb terapii stacjonarnej IMRT typu Step&Shoot dla każdej z wymaganych wiązek fotonowych (zarówno z filtrem spłaszczającym jak i bez filtra spłaszczającego) | Tak | ………. (**) | brak |
| 4.4. | Tryb terapii dynamicznej IMRT (typu dMLC/SlidingWindow) dla każdej z wymaganych wiązek fotonowych (zarówno z filtrem spłaszczającym jak i bez filtra spłaszczającego) | Tak | ………. (**) | brak |
| 4.5. | Tryb terapii dynamicznej VMAT/RapidArc, dla każdej z wymaganych wiązek fotonowych (zarówno z filtrem spłaszczającym jak i bez filtra spłaszczającego), | Tak | ………. (**) | brak |
| 4.6. | Tryb terapii stereotaktycznej, dla każdej z wymaganych wiązek fotonowych (zarówno z filtrem spłaszczającym jak i bez filtra spłaszczającego), | Tak | ………. (**) | brak |
| 4.7. | Oferowany akcelerator zapewnia możliwość realizacji techniki leczenia w trybie na wstrzymanym oddechu (DIBH) | Tak | ………. (**) | brak |
| 4.8. | Wyposażenie akceleratora zapewnia niezbędne wyposażenie sprzętowe oraz programowe, zapewniające realizację leczenia w technice na wstrzymanym oddechu | Tak | ………. (**) | brak |
| 4.9. | Oferowana konfiguracja akceleratora zawiera niezbędne wyposażenie, zapewniające automatyczne prowadzenie techniki DIBH, tzn. automatyczne przerwanie wiązki terapeutycznej w sytuacji przekroczenia tolerancji poziomu wentylacji | Tak | ………. (**) | brak |
| 5. System wizualizacji portalowej w wiązce MV (EPID) |  |  |  |  |
| 5.1. | Portalowy system wizualizacji w wiązce promieniowania EPID (Electronic Portal Imaging Device) zintegrowany z akceleratorem | Tak | ………. (**) | brak |
| 5.2. | Detektor obrazu na bazie krzemu amorficznego | Tak | ………. (**) | brak |
| 5.3. | Zakres energetyczny detektora EPID zgodny z zakresem wymaganych energii | Tak | ………. (**) | brak |
| 5.4. | Powierzchnia detektora systemu obrazowania portalowego: ≥41x41cm | Tak, podać | ………. (**) | brak |
| 5.5. | Rozdzielczość detektora ≥ 1024x1024 pikseli | Tak, podać | ………. (**) | brak |
| 5.6. | Sterowanie ruchem za pomocą kasety sterującej | Tak, podać | ………. (**) | brak |
| 5.7. | Oprogramowanie systemu wizualizacji EPID umożliwiające: a) Zapamiętywanie obrazów systemu EPID w bazie danych systemu weryfikacji i zarządzania b) Porównywanie on-line, obrazów systemu EPID z obrazami DRR z systemu planowania teleradioterapii | Tak | ………. (**) | brak |
| 5.8. | Oferowana konfiguracja systemu w pełni kompatybilna z systemem wykorzystywanym klinicznie w Zakładzie Radioterapii Zamawiającego | Tak | ………. (**) | brak |
| 5.9. | Zintegrowany system dozymetrii portalowej | Tak | ………. (**) | brak |
| 5.10. | System zapewnia możliwość weryfikacji planów za pomocą panelu EPID bez pacjenta | Tak | ………. (**) | brak |
| 5.11. | Oferowana konfiguracja zapewnia możliwość przeprowadzenia weryfikacji tzw. planów leczenia QA z wykorzystaniem obrazów otrzymanych z wykorzystaniem systemu EPID | Tak | ………. (**) | brak |
| 5.12. | System dozymetrii portalowej pozwalający na wykorzystanie danych panelu obrazowego do analizy rozkładu promieniowania, któremu został poddany pacjent w trakcie leczenia lub niezależny system dozymetrii zapewniający zbieranie danych in vivo, czyli w trakcie ekspozycji pacjenta na promieniowanie terapeutyczne. | Tak | ………. (**) | brak |
| 5.13. | Możliwość weryfikacji planów leczenia w technice IMRT poprzez analizę map fluencji | Tak | ………. (**) | brak |
| 5.14. | Możliwość weryfikacji planów leczenia w technice VMAT poprzez analizę map fluencji | Tak | ………. (**) | brak |
| 6. Zintegrowany System Obrazowania Rentgenowskiego (CBCT) |  |  |  |  |
| 6.1. | Zintegrowany system wizualizacji IGRT (Image Guided Radiation Therapy) w wiązce kV | Tak | ………. (**) | brak |
| 6.2. | Sprzęt i oprogramowanie systemu IGRT stanowiące integralne elementy akceleratora | Tak | ………. (**) | brak |
| 6.3. | System IGRT umożliwia realizację funkcji Cone Beam CT (CBCT) | Tak | ………. (**) | brak |
| 6.4. | Funkcja analizy ułożenia pacjenta na podstawie danych obrazowania śródfrakcyjnego | Tak | ………. (**) | brak |
| 6.5. | System IGRT zamocowany na ramieniu oferowanego akceleratora i składający się z położonych przeciwlegle lampy rtg i detektora promieniowania rtg na bazie krzemu amorficznego | Tak | ………. (**) | brak |
| 6.6. | Oś wiązki systemu IGRT (promień centralny) prostopadła do osi wiązki terapeutycznej akceleratora | Tak | ………. (**) | brak |
| 6.7. | System IGRT realizuje funkcję obrazowania radiograficznego | Tak | ………. (**) | brak |
| 6.8. | System IGRT posiada oprogramowanie do skorygowania (w osiach X, Y, Z i po obrotach po osiach X, Y, Z) położenia stołu terapeutycznego oferowanego akceleratora, stosownie do wykrytych zmian położenia struktur anatomicznych i obliczonego automatycznie offsetu położenia pacjenta – możliwość korekty położenia stołu bez konieczności wchodzenia do bunkra | Tak | ………. (**) | brak |
| 6.9. | Opcja tomograficzna CBCT z wykorzystaniem wiązki kilowoltowej | Tak | ………. (**) | brak |
| 6.10. | Konstrukcja systemu zapewnia kontrast pozwalający na obrazowanie tkanek miękkich | Tak, podać | ………. (**) | brak |
| 6.11. | Możliwość wyznaczenia korekcji ułożenia pacjenta poprzez dopasowanie badania CT wykorzystywanego do planowania terapii i badania lokalizacyjnego CBCT | Tak | ………. (**) | brak |
| 6.12. | Automatyczny transfer parametrów korekcyjnych do systemu sterowania akceleratorem | Tak | ………. (**) | brak |
| 6.13. | Automatyczny zapis wykonanej korekcji w systemie weryfikacji i zarządzania dla pełnej linii terapeutycznej | Tak | ………. (**) | brak |
| 6.14. | Funkcja analizy ułożenia pacjenta na podstawie danych obrazowania 4D CBCT | Tak | ………. (**) | brak |
| 6.15. | Bezpośredni transfer danych (obrazy CBCT, i wartości przesunięć) do bazy danych systemu weryfikacji i zarządzania Mosaiq/Aria | Tak, podać | ………. (**) | brak |
| 6.16. | Maksymalna długość obrazowanego obszaru (bez stosowania łączenia badań CBCT)–min. 17cm | Tak, podać | ………. (**) | brak |
| 6.17. | Rozdzielczość ≥ 1024x1024 pikseli | Tak, podać | ………. (**) | brak |
| 6.18. | Oferowany akcelerator posiada system przesyłania wartości wektora przesunięcia pacjenta pomiędzy stacjami komputerowymi: CBCT, systemem weryfikacji i zarządzania i konsolą akceleratora | Tak | ………. (**) | brak |
| 6.19. | Fantom lub zestaw fantomów pozwalających na kalibrację i okresową kontrolę systemu i obrazów 2D, 3D oraz 4D | Tak | ………. (**) | brak |
| 6.20. | Integracja z używanym u Zamawiającego systemem archiwizacji danych w standardzie dicom | Tak | ………. (**) | brak |
| 6.21. | Funkcja automatycznej detekcji i analizy ułożenia pacjenta na podstawie implementowanych znaczników | Tak | ………. (**) | brak |
| 7. Koszty eksploatacji |  |  |  |  |
| 7.1. | Zabezpieczenie i ewentualne naprawy drogi transportu przedmiotu oferty do miejsca instalacji | Tak | ………. (**) | brak |
| 7.2. | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów po stronie Zamawiającego | Tak | ………. (**) | brak |
| 7.3. | Wykonanie wymaganych prawem i zaleceniami producenta przedmiotu umowy testów odbiorczych i akceptacyjnych | Tak | ………. (**) | brak |
| 7.4. | Instalacja przedmiotu oferty w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego | Tak | ………. (**) | brak |
| 7.5. | Instalacja przedmiotu oferty zapewnia prace, które będą niezbędne do prawidłowego wykorzystania systemów w warunkach klinicznych | Tak | ………. (**) | brak |
| 7.6. | Wykonanie projektu usytuowania poszczególnych elementów przedmiotu oferty we wskazanych pomieszczeniach. | Tak | ………. (**) | brak |
| 7.7. | Szkolenie personelu Zamawiającego obsługującego oferowany system do Radioterapii w zakresie jego kompetencji | Tak | ………. (**) | brak |
| 7.8. | Zgłoszenie albo powiadomienie, o którym mowa w art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych | Tak | ………. (**) | brak |
| 7.9. | Materiały informacyjne dotyczące całego przedmiotu zamówienia | Tak | ………. (**) | brak |
| 7.10. | Deklarację zgodności wystawioną przez wytwórcę na zgodność z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów, zgodnie z wymaganiami dyrektywy 98/79/EC lub przepisami wdrażającymi te wymagania do prawodawstwa krajowego, | Tak | ………. (**) | brak |
| 7.11. | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (dopuszcza się załączenia w formie elektronicznej na płycie CD-R) | Tak | ………. (**) | brak |
| 7.12. | Wszelkie oprogramowanie związane z przedmiotem oferty, dostarczone będzie z bezterminową licencją na jego użytkowanie przez Zamawiającego, wliczoną w cenę przedmiotu oferty. | Tak | ………. (**) | Brak |
| 8. Warunki serwisowe |  |  |  |  |
| 8.1. | Zdalny dostęp (on-line) do obsługi serwisowej akceleratora | Tak | ………. (**) | brak |
| 8.2. | Punkty serwisowe, lokalizacja (adres, nr tel. i fax.) | Tak, podać | ………. (**) | brak |
| 8.3. | Czas reakcji/interwencji na zgłoszenie usterki do 12 godzin w dni robocze rozumiane, jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak, podać | ………. (**) | brak |
| 8.4. | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 48 godzin w dni robocze rozumiane, jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak, podać | ………. (**) | brak |
| 8.5. | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 3 dni roboczych rozumiane, jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak, podać | ………. (**) | brak |
| 8.6. | Czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji - max 7 dni roboczych rozumianych, jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak, podać | ………. (**) | brak |
| 8.7. | Okres dostępności części zamiennych od daty sprzedaży przez min. 10 lat | Tak, podać | ………. (**) | brak |
| 8.8. | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak, podać | ………. (**) | brak |
| Okres gwarancji |  |  |  |  |
| 9. | Okres gwarancji – minimum. 24 miesiące, licząc od dnia przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu protokołem zdawczo - odbiorczym | Tak, podać | ………. (**) | brak |
| 10. | Czas dostępności klinicznej przedmiotu umowy w dni robocze (z wyłączeniem dni koniecznych do przeprowadzenia planowych przeglądów konserwacyjnych) | Tak, podać w „%” | ………. (**) | brak |

| Parametry oceniane |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | PARAMETRY URZĄDZENIA | WYMAGANA WARTOŚĆ PARAMETRU / PUNKTACJA | WARTOŚĆ OFEROWANA PARAMETRU |  |
|  | Działo elektronowe rozłączne od sekcji przyspieszającej (w przypadku konieczności wymiany działa) | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt | ………. (*) |  |
|  | Odległość pomiędzy głowicą kolimatora MLC a izocentrum ≥ 45 cm | TAK – 4 pkt NIE – 0 pkt | ………. (*) |  |
|  | Liczba listków kolimatora MLC: = 160 | TAK – 4 pkt NIE – 0 pkt | ………. (*) |  |
|  | Zakres realizacji pól nieregularnych przez listki kolimatora MLC w polu terapeutycznym w izocentrum: co najmniej 0,5 cm x 0,5 cm ÷ 40 cm x 40 cm | TAK – 4 pkt NIE – 0 pkt | ………. (*) |  |
|  | Maksymalna prędkość poruszania się listków kolimatora MLC | ≥3,5cm/s – 4pkt <3,5cm/s – 0 pkt | ………. (*) |  |
|  | Maksymalna prędkość poruszania się szczęk kolimatora MLC | ≥9cm/s – 5pkt <9cm/s – 0 pkt | ………. (*) |  |
|  | Kolimator MLC oferowanego akceleratora przygotowany pod względem technicznym do optymalzacji w funkcji tzw. wirtualnego listka | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt | ………. (*) |  |
|  | Maksymalna transmisja promieniowania przez listki kolimatora MLC: ≤ 0,5% | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt | ………. (*) |  |
|  | Filtry klinowe realizowane przez zmotoryzowany klin fizyczny, zintegrowany w głowicy akceleratora. Zakres kątów łamiących klinów min. 1° - 60°, realizowane co 1° | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt | ………. (*) |  |
|  | Automatyczna analiza ułożenia pacjenta na podstawie więcej niż jednego obszaru zainteresowania | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt | ………. (*) |  |
|  | Maksymalna średnica pola widzenia systemu CBCT min. 46cm | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt | ………. (*) |  |
|  | Maksymalna wielkość pola obrazowania ≥ 50cm x 26cm | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt | ………. (*) |  |
|  | Maksymalne wysunięcie listka przy pozostałych listkach niewysuniętych | >12cm – 1pkt ≤12cm – 0 pkt | ………. (*) |  |
|  | Oferowany akcelerator posiada system przesyłania wartości wektora przesunięcia pacjenta pomiędzy stacjami komputerowymi: CBCT XVI, systemem weryfikacji i zarządzania Mosaiq i konsolą akceleratora | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt | ………. (*) |  |
|  | Funkcje analizy ułożenia pacjenta w oferowanym systemie CBCT tożsamy z funkcjami systemu weryfikacji i zarzadzania Mosaiq | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt | ………. (*) |  |
|  | Konfiguracja akceleratora umożliwia ustawienia indeksu jakości wiązki dla energi fotonów 6MV FFF, jak dla wiązki fotonów 6MV plaskiej | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt | ………. (*) |  |
|  | Funkcjonalność CBCT zapewnia możliwość obrazowania w trybie ekspozycji wiązki terapeutycznej | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt | ………. (*) |  |
|  | System dozymetrii portalowej zapewniający możliwość pomiaru dawki in vivo z pacjentem | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt | ………. (*) |  |
|  | Automatyczna współpraca systemów obrazowania z posiadanym systemem weryfikacji i zarządzania Mosaiq/Aria | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt | ………. (*) |  |
|  | Oferowana konfiguracja akceleratora zawiera niezbędną modernizację oprogramowania posiadanego systemu planowania leczenia XiO/Eclipse do najnowszej, handlowo dostępnej wersji producenta | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt | ………. (*) |  |
|  | Oferowana konfiguracja akceleratora zawiera niezbędną modernizację wyposażenia sprzętowego posiadanego systemu planowania leczenia XiO/Eclipse | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt | ………. (*) |  |
|  | System planowania po modernizacji zapewnia obsługę technik realizowanych przez oferowany akcelerator tj. Conformal 3D, DMLC, IMRT S&S, VMAT, dla energii fotonów oraz planowanie dla wiązek elektronów. | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt | ………. (*) |  |
|  | Oferowany system akceleratora zapewnia realizację techniki leczenia na wstrzymanym oddechu (DIBH) , z wykorzystaniem narzędzi opartych o techniki spirometryczne | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt | ………. (*) |  |
|  | Wyposażenie do realizacji techniki leczenia na wstrzymanym oddechu (DIBH), zapewnia możliwość przemieszczania pomiędzy Pracownią Akceleratorową i Pracownią wirtualnej symulacji | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt | ………. (*) |  |

Uwagi i objaśnienia:

- (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę

- (**) dla tych parametrów Wykonawca na wezwanie Zamawiającego składa Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki na potwierdzenie spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>”  lub „<” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy znaku  „=” oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- W tabelce należy podać numer strony katalogu (lub innego dokumentu), na której znajduje się opis parametru, a w katalogu (lub innym dokumencie) należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru , którego dany opis dotyczy.