## Arkusz1
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [7 empty] | Załącznik nr 2
Uwaga ! Należy należy zapoznać się z poniższymi uwagami przed wypełnieniem Formularza asortymentowo-cenowego
1. Formuły wpisane w Formularzu mają jedynie charakter pomocniczy. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego.
2. RAZEM - obliczyć wartość netto/brutto pakietu poprzez zsumowanie wartości netto/brutto poszczególnych pozycji.
3. Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień składania ofert.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j. m. | ilość | Producent, Nazwa handlowa, nr katalog. oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Klasa wyrobu | Cena netto (zł) za j.m | VAT % | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Ilośc minimalna w Banku | Wartość netto Banku | Wartość brutto Banku
Pakiet 1
1. | Silikonowa proteza stawu śródstopno-paliczkowego. Implant mocowany śródszpikowo, wykonany z silikonowego elastomeru najnowszej generacji, z dwoma tytanowymi pierścieniami ochronnymi, zapobiegającymi migracji implantu, w przynajmniej 6 rozmiarach standardowych. Opcjonalnie implant dostępny w 6 rozmiarach małych dedykowanych do promienia 2-5. Części śródkostne implantu o prostokątnym kształcie zapewniającym jego stabilność rotacyjną. Implant sterylnie zapakowany wraz z pierścieniami ochronnymi dostarczany w fabrycznym opakowaniu. | szt. | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 typoszereg
2. | Specjalny implant dedykowany do korekcji deformacji pierwszego stawu międzypaliczkowego, tzw. „palca młotkowatego”, wykonany z NiTinolu (stop wykonany w około 50% niklu i 50% tytanu), prosty lub z 10 stopniowym zagięciem w każdym rozmiarze, dostępny w przynajmniej 6 różnych rozmiarach. Implant dostarczany jest sterylnie zapakowany. | szt. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 5
[8 empty] | RAZEM: | 0 | 0
W ramach Pakietu nr 1 Wykonawca zapewni instrumentarium oraz kasety do sterelizacji.
Poniżej proszę wpisać wartość oferowanego przedmiotu użyczenia:
| wyszczególnić przedmiot użyczenia: | wartość:
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j. m. | ilość | Producent, Nazwa handlowa, nr katalog. oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Klasa wyrobu | Cena netto (zł) za j.m | VAT % | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Ilośc minimalna w Banku | Wartość netto Banku | Wartość brutto Banku
Pakiet 2
1. | IMPLANTY ORTOPEDYCZNE I ENDOPROTEZY DO OPERACJI STOPY
1.1 | Klamry stalowe waryzujące do osteotomii podstawy o szerokości 8 i 10 mm z katem pochylenia ramion 26 stopni oraz 90 stopni | szt. | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 5
1.2 | Tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta, samotnące, samowiercące kaniulowane o średnicy 2,3mm i długościach od 10 do 30 mm. Minimum 11 rozmiarów. Średnica główki z gwintem 3,5mm, średnica rdzenia 1,75mm. Kaniulacja śruby pod drut prowadzący Ø 0,9mm. Gniazdo łba śruby typu torx. | szt. | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 10
1.3 | Tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta, samotnące, samowiercące kaniulowane o średnicy 2,9mm i długościach od 10 do 34 mm w minimum 13 rozmiarach. Średnica główki z gwintem 3,9mm, średnica rdzenia 1.85mm. Kaniulacja śruby pod drut prowadzący Ø 1,0mm. Gniazdo łba śruby typu torx. | szt. | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 10
1.4 | Tytanowe śruby typu "snap-off", do ostetotomii Weil'a o średnicy 2mm, w minimum 6 długościch. Długość od 11 do 16mm. Średnica wałeczka uchwytowego 1,6mm i długości min. 22mm | szt. | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 10
1.5 | Tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta, kaniulowane o średnicy 5.0 mm i minimum 20 długościach od 30 do 100 mm. Skok co 2 mm dla długości od 30 do 50 oraz co 5 mm od długości 55mm do 100mm. | szt. | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 10
1.6 | Tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta, kaniulowane o średnicy 7.0 mm i minimum 17 długościach od 40 do 120 mm. Skok co 5 mm | szt. | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 10
1.7 | Kompresyjne klamry niklowo-tytanowe z tzw. pamięcią kształtu, o symetrycznych i niesymetrycznych ramionach. Szerokość od 8 do 25mm. Klamry wyposażone w ząbkowane wcięcia ramion zapobiegające migracji. | szt. | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 10
1.8 | Silikonowa, jednoczęściowa proteza stawu śródstopno-paliczkowego. Dostępne protezy do pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego w minimum 4 rozmiarach, zabezpieczone pierścieniami tytanowymi. Protezy posiadają wcięcia w miejscu zgięcia w części grzbietowej i podeszwowej. Komplet zawiera jednorazowe sterylne instrumentarium dedykowane do implantacji protezy pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego, składające się z: wiertła, przymiarów, dobijaka i celowników, oraz jednorazowy sterylny przymiar -do oceny wielkości implantu. Cena zawiera komplet | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 typoszereg
2. | PŁYTKI DO OPERACJI STOPY
2.1 | Tytanowe płytki do artrodezy pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego o grubości nie większej niż 1,4 mm. Płytki anatomiczne: lewe i prawe posiadające min. 4 uniwersalne otwory na śruby kompresyjne i kątowo-stabilne. Długości płytek od 34mm do 41mm. | szt. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 5
2.2 | Tytanowe płytki długie do artrodezy pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego o grubości od 1.3 do 1,6 mm. Płytki anatomiczne: lewe i prawe posiadające min. 7 uniwersalnych otworów na śruby kompresyjne i kątowo-stabilne. Długości płytek min 53mm. | szt. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 5
2.3 | Tytanowa płytka prosta, dwuotworowa, do artrodezy międzystawowej o grubości nie większej niż 1,6 mm. Płytki posiadające uniwersalny otwór, pozwalacjący na kompresję w 1 fazie a następnie zablokowanie śruby. Płytki o długości od 25mm do 32 mm w min 3 rozmiarach. | szt. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 2
2.4 | Tytanowa płytka typu H, czterootworowa, do artrodezy międzystawowej o grubości nie większej niż 1,6 mm. Płytki posiadające 2 uniwersalne otwory, pozwalacjące na kompresję w 1 fazie a następnie zablokowanie śruby. Płytki o długości od 25mm do 32 mm w min 3 rozmiarach. | szt. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 5
2.5 | Tytanowa płytka dedykowana do operacji Lapidusa, 4 i 5 otworowa, o grubości min. 1,3 mm. Płytki wyposażone w otwór Presslock który zwiększa grubość płytki do 1.6mm. Płytka anatomiczna - prawa i lewa o długości min. 41mm. | szt. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 4
2.6 | Tytanowe płytki przeznaczone do operacji uszkodzeń stawu Lisfranca. Płytki długie , któtkie typu T i H, min. 4-otworowe o długości od 31 do 39 mm. Wyposarzone w otwór kompresyjny. Grubość płytki min. 1.5mm | szt. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 2
2.7 | Śruby kompresyjne i kątowo-stabilne, tytanowe o średnicy 3.0 i 3.5 mm w minimum 10 długościach od 10-40mm | szt. | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 10
3. | STABILIZACJA OSTEOTOMII KOŚCI PISZCZELOWEJ
3.1 | Biowchłanialne, osteokondukcyjne kliny do wypełnienia szczeliny, wykonane z trójfosforanu wapnia. Dostępne w min. 10 rozmiarach/kątach (od 6 mm do 15 mm) | szt. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 10
3.2 | Płytka stalowa do stabilizacji osteotomii piszczelowej , umożliwiająca dostęp małoinwazyjny. Anatomiczny kształt (w kształcie litery C, płytka prawa i lewa), z możliwością dogięcia, grubość 3,5 mm. 4 blokowane otwory na śruby kątowo stabilne o średnicy 6,5mm. | szt. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 2
3.3 | Śruby o średnicy 6.5mm – umożliwiające jedno lub dwukorowe mocowanie | szt. | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 10
4. | IMPALNTY DO ZATOKI STĘPU
4.1 | Implanty tytanowe do korekcji koślawości podskokowej, w kształcie nagwintowanego stożka, kaniulowane z tępym gwintem, minimum 6 rozmiarów. Srednice od 7 do 12mm i długości odpowiednio od 13 do 18mm. Implanty sterylne, pakowane pojedynczo. | szt. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 5
4.2 | Implant do zatoki stępu wykonany z elastycznego, biokompatybilnego polimeru, kaniulowany; w minimum 7 rozmiarach od 10 do 17mm. W celu identyfikacji i kontroli umiejscowienia, implant musi posiadać 2 znaczniki RTG. Produkt w wersji sterylnej. | szt. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 5
[8 empty] | RAZEM: | 0 | 0
W ramach Pakietu nr 2 Wykonawca zapewni instrumentarium oraz kasety do sterelizacji.
Poniżej proszę wpisać wartość oferowanego przedmiotu użyczenia:
| wyszczególnić przedmiot użyczenia: | wartość:
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j. m. | ilość | Producent, Nazwa handlowa, nr katalog. oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Klasa wyrobu | Cena netto (zł) za j.m | VAT % | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Ilośc minimalna w Banku | Wartość netto Banku | Wartość brutto Banku
Pakiet 3
1. | Endoproteza stawu śródstopno- paliczkowego dużego palca stopy Totalna. Składająca się z komponentu śródstopnego bezcementowanego, tytanowego pokrytego Hydroksyapatytem, w 4 rozmiarach i wysokościach 13mm, 14mm, 15,5 mm, 16,5mm. Głowa śródstopia CoCrMo, w 3 romiarach 15mm, 16mm, 17 mm. Wkładka paliczkowa Total UHMWPE w 3 rozmiarach, 11mm, 13mm, 14mm, Komponent paliczkowy tytanowy pokryty Hydroskyapatytem, w 4 rozmiarach i wysokościach 11 mm, 12 mm, 12,5 mm, 14,5 mm . | szt. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 typoszereg
[8 empty] | RAZEM: | 0 | 0
W ramach Pakietu nr 3 Wykonawca zapewni instrumentarium oraz kasety do sterelizacji.
Poniżej proszę wpisać wartość oferowanego przedmiotu użyczenia:
| wyszczególnić przedmiot użyczenia: | wartość: