Nr postępowania: 09 Z TP 21

Załącznik nr 1 do SWZ

Nazwa i adres Wykonawcy  ..............................

Opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW 
TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Przedmiot zamówienia: Urządzenie do wysokoprzepływowej terapii tlenem z oprzyrządowaniem  - 5 sztuk (CPV: 33157400-9).

Producent:

Oferowany model:

Rok produkcji aparatu: 2020/2021

| L.p. | Parametry | Parametr graniczny | Parametr punktowany | Potwierdzenie parametru punktowanego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY OGÓLNE |
| 1 | Nawilżacz z wbudowanym generatorem przepływu, który dostarcza ogrzane i nawilżone gazy oddechowe o wysokim przepływie samodzielnie oddychającym pacjentom poprzez różnego rodzaju przyłącza pacjenta | TAK | - | - |
| 2 | Cyfrowy, kolorowy wyświetlacz z minimum 3 parametrami: temperaturą, przepływem i stężeniem tlenu | TAK | - | - |
| 3 | Wyświetlane informacje w języku polskim | TAK | - | - |
| 4 | 3 zakresy ustawienia temperatury: 31, 34, 37 stopni Celsjusza | TAK | - | - |
| 5 | Ustawienia przepływów dla dzieci od 2-25 l/min | TAK/NIE | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 6 | Ustawienia przepływów: dla dorosłych w zakresie minimum od 10-60 l/min | TAK | - | - |
| 7 | Możliwość uzyskania stężenia tlenu FiO2 zakresie od 21 % do 100 %. | TAK | - | - |
| 8 | Zintegrowane mieszanie tlenu | TAK | - | - |
| 9 | Wbudowany ultradźwiękowy czujnik tlenowy | TAK | - | - |
| 10 | Alarmy minimum.: blokada w układzie, przeciek w układzie, zbyt wysokie stężenie O2, zbyt niskie stężenie O2, niski poziom wody w komorze, konieczność wymiany filtra powietrza ze słownym i graficznym wskazaniem błędu w języku polskim. | TAK | - | - |
| 11 | Przycisk wyciszania alarmu | TAK | - | - |
| 12 | Wymiary maksymalne urządzenia: 40 cm x 20 cm x 20 cm | TAK | - | - |
| 13 | Wbudowany generator przepływu nie wymagający podłączenia do sprężonego powietrza | TAK | - | - |
| 14 | Zwalidowany na poziomie wysokim system do dezynfekcji termicznej, zawierający wielorazową rurę do dezynfekcji. | TAK | - | - |
| 15 | Uszczelnienie obudowy testowane ciśnieniowo | TAK | - | - |
| 16 | Zasilanie: 50-60Hz 100-115 V ~ 2.2 A (2.4 A max) / 220-240 V ~ 1.8 A (2.0 A max) | TAK | - | - |
| 17 | Urządzenie wyposażone w dwa dodatkowe filtry powietrza – łącznie 10 sztuk | TAK | - | - |
| 18 | Waga maksymalna aparatu (bez akcesoriów) 4 kg | TAK | Poniżej 2,5 kg – 10 pkt 2,5 kg - 4 kg – 0 pkt |  |
| 19 | Urządzenie dostarczane w torbie z akcesoriami: dodatkowe 2 filtry powietrza, przyłącze tlenowe, rura do dezynfekcji termicznej, gąbeczka do czyszczenia, pokrowce zabezpieczające, dwie instrukcje obsługi papierowa i zawieszka ze skróconą (graficzną) instrukcję obsługi. | TAK | - | - |
| 20 | Bieżące monitorowanie dezynfekcji na wyświetlaczu urządzenia po każdorazowym uruchomieniu | TAK | - | - |
| 21 | Czas dezynfekcji maksymalnie 60 min w tym przynajmniej 30 min w temperaturze 87 st.C. Temperatura rejestrowana w urządzeniu z dwóch niezależnych czujników przez cały czas trwania procesu | TAK | Poniżej 60 minut – 10 pkt 60 minut – 0 pkt |  |
| 22 | Urządzenie wyposażone w wielorazową rurę do dezynfekcji z osłoną przeciwoparzeniową – 1 sztuka na urządzenie – łącznie 5 sztuk | TAK | - | - |
| 23 | Proces dezynfekcji w pełni bezpieczny dla osób przebywających w otoczeniu w trakcie dezynfekcji | TAK | - | - |
| 24 | Urządzenie wyposażone w statyw o poniższych cechach: - 1 uchwyt mocujący o obciążeniu minimalnym 6 kg, - 1 uchwyt mocujący o obciążeniu minimalnym 35 kg, - statyw zakończony uchwytem o obciążeniu minimalnym 4 kg posiadającym 2 wieszaki na kroplówki i mocowanie układu oddechowego. - maksymalna wysokość statywu 175 cm, maksymalna szerokość podstawy jezdnej 65 cm - podstawa jezdna z 4 kółkami cichobieżnymi – w tym minimum 2 kółka z hamulcami. 1 sztuka na urządzenie – łącznie 5 sztuk | TAK | - | - |
| 25 | Urządzenie wyposażone w półkę z systemem mocowania o wymiarach maksymalnych 35 cm x 20 cm wyposażoną w 2 bolce mocujące aparat– 1 sztuka na urządzenie – łącznie 5 sztuk | TAK | - | - |
| 26 | Urządzenie wyposażone w koszyk na akcesoria jednorazowe o wymiarach maksymalnych 40 cm x 30 cm – 1 sztuka na urządzenie – łącznie 5 sztuk | TAK | - | - |
| 27 | Urządzenie wyposażone w przepływomierz tlenu 70L/min, mocowany do statywu z przewodem tlenowym z wtykiem typu AGA lub DIN (do uzgodnienia z Zamawiającym) – 1 sztuka na urządzenie – łącznie 5 sztuk | TAK | - | - |
| 28 | Urządzenie wyposażone w rurkę do oddychania ogrzewanym powietrzem do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych z wbudowaną w ściankach podwójną spiralą grzejną. Rurka z wbudowanym czujnikami temperatury i czujnikiem przepływu. Kompatybilne przyłącza pacjenta: kaniula donosowa, bezpośrednie połączenie z rurką tracheostomijną. Połączenie z częścią kontaktującą się z pacjentem poprzez charakterystyczne kliknięcie. Układ dodatkowo wyposażony w zacisk umożliwiający przymocowanie go do pościeli lub odzieży pacjenta. Długość układu w zakresie 170-200 cm. Komora nawilżacza stanowi element układu oddechowego. Komora z automatycznym poborem wody, wyposażona w system podwójnego pływaka (pierwotnego i wtórnego) zabezpieczającego przed przelaniem wody. Podłączenie komory do nawilżacza za po mocą adaptera będącego w komplecie układu. Zestaw rurka i komora nawilżacza przeznaczone do stosowania przez 14 dni. Każdy komplet pakowany oddzielnie – 20 sztuk na urządzenie – łącznie 100 sztuk | TAK | - | - |
| 29 | Urządzenie wyposażone w kaniulę donosową (w różnych rozmiarach) interfejsu pacjenta przeznaczoną do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych. Zakres przepływu do 60 l/min. w zależności od rozmiaru kaniuli. Wklęsła podstawa oraz wypustki o łagodnych krawędziach dla zapewnienia komfortu w okolicy przegrody i nozdrzy. Krawędzie dostosowane do kształtu górnej wargi nie blokują ust. Miękkie podkładki na policzki zapewniające stabilność przy jednoczesnym zminimalizowaniu nacisku na twarz. Podkładki oznaczone kolorami umożliwiające natychmiastowe rozpoznanie odpowiedniego rozmiaru. Zacisk na pasku na głowę podtrzymujący obwód i zapobiegający wypadaniu kaniuli. Regulowany pasek wykonany z miękkiego, bezszwowego materiału. Przewód kaniuli wykonany w technologii ograniczającej tworzenie się mobilnego kondensatu wykonany z materiału przepuszczalnego umożliwiające swobodne przenikanie pary wodnej przez ściany przewodu. Kaniula przeznaczona do stosowania przez 14 dni. Każda kaniula w oddzielnym opakowaniu. Rozmiar do uzgodnienia z Zamawiającym – 20 sztuk na urządzenie – łącznie 100 sztuk | TAK | - | - |
| 30 | Urządzenie wyposażone w bezpośrednie złącze do tracheostomii do dostarczenia nawilżonych gazów oddechowych. Przewód przyłączeniowy wykonany w technologii ograniczającej tworzenie się mobilnego kondensatu. Możliwość podłączenia kołnierza tracheostomijnego bezpośrednio lub poprzez część kontaktującą się z pacjentem. Złącze przeznaczone do stosowania przez 14 dni. Złącze pakowane osobno. – 8 sztuk na urządzenie – łącznie 40 sztuk | TAK | - | - |
| II. GWARANCJA |  |  |
| 31 | Gwarancja 24 miesiące | TAK | - | - |