Załącznik nr 2

PARAMETRY TECHNICZNE

Pionizator pacjenta z funkcją nauki chodu – 1 kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, 
nie powystawowy / 2023

Do oferty należy  załączyć materiały w języku polskim potwierdzające spełnienie poniższych wymagań – z zaznaczeniem w tabeli nr strony na której jest potwierdzony dany parametr, w załączonych materiałach należy zakreślić właściwy fragment i wpisać którego punktu dotyczy.

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE / NR STRONY W MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH DOŁĄCZONYCH DO OFERTY |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Mobilny pionizator sterowany elektrycznie, wielofunkcyjny, służący do podnoszenia/opuszczania pacjenta do/z pozycji stojącej, przenoszenia na niewielkie odległości oraz nauki chodu. Umożliwiający m.in. podniesienie z łóżka i przeniesienia na wózek inwalidzki lub z wózka na toaletę | TAK, podać |  |
|  | Odłączany podnóżek umożliwia stawianie kroków i ćwiczenie chodzenia ze stopami pacjenta bezpośrednio na podłodze | TAK, podać |  |
|  | Aktywna, regulowana podkładka podudzi zapewniająca ich wsparcie i stabilność, jednocześnie umożliwiająca naturalny ruch kolan do przodu i zgięcie w stawie skokowym podczas stania i siedzenia | TAK, podać |  |
|  | Ergonomiczna podpórka łuku grzbietowego z uchwytami na dłonie, podpiera ramiona i górną część ciała pacjenta | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w podstawę, którego ramiona rozsuwają się aby mieć możliwość np. podjechania na ubikację lub wózek inwalidzki. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowania urządzenia o siedzisko sedesowe | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wagę |  |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze min.190 kg | TAK, podać |  |
|  | Pionizator wyposażony w 4 koła, z czego 2 posiadają hamulec blokujący ruch co do toczenia oraz osi obrotu | TAK, podać |  |
|  | Masa własna urządzenia gotowego do pracy tj. z akumulatorem max 90 kg | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie zasilane przez akumulator o pojemności min. 5Ah o napięciu 24V. W zestawie 2 akumulatory z ładowarką w celu zapewnienia nieprzerwanej ciągłości pracy | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone we wskaźnik rozładowania akumulatora oraz sygnał dźwiękowy informujący o rozładowaniu akumulatora |  |  |
|  | Szerokość podstawy pionizatora licząc od zewnętrznej krawędzi kółek przy złożonych ramionach 660 mm ± 30 mm | TAK, podać |  |
|  | Szerokość podstawy pionizatora licząc od zewnętrznej krawędzi kółek przy rozłożonych ramionach 1110 mm ± 40 mm | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna wysokość centralnego punktu zawieszenia min. 1500mm ± 20mm | TAK, podać |  |
|  | Minimalna wysokość centralnego punktu zawieszenia min. 900mm ± 20mm | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna długość wózka - 1050mm ± 30mm | TAK, podać |  |
|  | Zakres podnoszenia/obniżania min. 590 mm | TAK, podać |  |
|  | Podwójne sterowanie urządzeniem. Urządzenie wyposażone w pilot na którym znajdują się przyciski min. : podnoszenie, obniżanie, rozłożenie nóg podwozia, złożenie nóg podwozia oraz panel sterowania umieszczony na kolumnie/maszcie urządzenia, na którym znajdują się przyciski min. : podnoszenie, obniżanie, rozłożenie nóg podwozia, złożenie nóg podwozia | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w włącznik i wyłącznik zasilania urządzenia wyróżnione dwoma różnymi kolorami. | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wyłącznik bezpieczeństwa potrzebny do zablokowania podnośnika w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta. | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w system przeciążeniowy zabezpieczające pionizator przed uszkodzeniem. | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w mechanizm awaryjnego obniżania | TAK, podać |  |
|  | Wyposażenie:. nosidła do chodzenia min w rozmiarach: M, L | TAK, podać |  |
| B | INNE |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |
| 2 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/ NIE Podać jeśli zalecane |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo