SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH ORAZ PARAMETRÓW STANOWIĄCYCH

KRYTERIUM OCENY OFERT)

APARAT RTG stacjonarny kostno-płucny  1 SZTUKA

dla Zakładu Techniki Obrazowej

załącznik nr 1A pakiet nr 1

| Lp. | Parametry techniczne Warunki graniczne | Parametr wymagany (graniczny) | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| I. APARAT RTG 1 SZTUKA – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE |
|  | Podać model, typ urządzenia, producenta. | TAK |  |
|  | folder lub inny dokument potwierdzający podkreślone parametry | TAK |  |
|  | Rok produkcji 2021 | TAK |  |
| II. GENERATOR |
|  | Generator typu HF (wysokiej częstotliwości) | TAK |  |
|  | Częstotliwość pracy generatora ≥ 100 kHz | TAK |  |
|  | Moc generatora 65-85 kW, podać | TAK |  |
|  | Zakres napięć ≥ 40- 150 kV, | TAK |  |
|  | Zakres mAs: Min. mAs ≤ 0,5 mAs, podać Max. mAs ≥ 400 mAs, podać | TAK |  |
|  | Zakres prądów Min. mA ≤ 20 mA, podać | TAK |  |
|  | Zakres prądów Max. mA ≥ 1000 mA, podać | TAK |  |
|  | Najkrótszy czas ekspozycji ≤ 1 ms | TAK |  |
|  | Automatyka zdjęciowa (AEC) z możliwością jej wyłączenia i pracy z ręcznym doborem parametrów ekspozycji | TAK |  |
|  | Zasilanie 3x400V / 50 Hz | TAK |  |
| III. ZAWIESZENIE SUFITOWE LAMPY RTG I KOLIMATOR |
|  | Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej ≥ +/-115°, podać | TAK |  |
|  | Zakres obrotu lampy wokół osi pionowej ≥ 335°, podać | TAK |  |
|  | Zakres ruchu pionowego kolumny ≥ 165 cm , podać | TAK |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego ≥ 500 cm, podać | TAK |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego ≥ 320cm, podać | TAK |  |
|  | Minimalna odległość środka promienia poziomego od podłogi ≤ 30 cm | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego pionowego ruchu nadążnego lampy rtg względem detektora w stole oraz detektora w statywie (detektor z statywie w pozycji pionowej i poziomej) | TAK |  |
|  | Cyfrowy dotykowy ekran LCD min. 10 cali w okolicy lampy rtg z informacją o parametrach wykonywanego badania minimum: kąt lampy, SID, filtr, kolimacja, nazwa badania. Automatyczny obrót informacji na wyświetlaczu przy zmianie kąta lampy 0 i +/-90 stopni | TAK |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie na kołpaku lampy konta ustawienia detektora bezprzewodowego celem ustawienia wiązki centralnej prostopadle do detektora dla wolnych projekcji | Parametr punktowany: TAK – 2 punkty NIE – 0 punktów |  |
|  | Możliwość obsługi ekranu na kołpaku lampy w rękawiczkach medycznych | TAK |  |
|  | Funkcja wyświetlania danych pacjenta ułatwiająca identyfikację na ekranie LCD przy lampie | TAK |  |
|  | Kolimator z automatyczną i ręczna kolimacją. | TAK |  |
|  | Uchwyt (rączka) lampy pozwalający na zwolnienie min. 3 hamulców zawieszenia sufitowego jednocześnie (min. zwolnienie hamulców ruchów: x, y i góra - dół) | TAK |  |
|  | Kolimator ze źródłem świata LED | TAK |  |
| IV. LAMPA RTG I KOLIMATOR |
|  | Ogniska lampy ≤ 0,6/1,2 mm, podać | TAK |  |
|  | Pojemność cieplna anody ≥ 300 kHU, podać | TAK |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka > 2 MHU, podać | TAK |  |
|  | Prędkość wirowania anody ≥ 9000 obr/min | TAK |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody > 100 kHU/min, podać | TAK |  |
|  | Moc ogniska małego ≥ 30 kW, podać | TAK |  |
|  | Moc ogniska dużego ≥ 80kW podać | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przeciążeniowe lampy minimum 2 stopniowe (sprzętowe i programowe) | TAK |  |
|  | Filtracja własna lampy i kolimatora (suma) ≥ 2,5 mm Al., podać | TAK |  |
|  | Dodatkowa filtracja dobierana automatycznie (z możliwością ręcznej zmiany) zgodnie z programem badania; min. 2 filtry w tym jeden: 1mm Al + 0,2 mm Cu ≥ 2, podać | TAK |  |
|  | Miernik wartości DAP (Dose Area Product) przypisujący wartość dawki do obrazu lub automatyczna kalkulacja dawki. Informacja o dawce zawarta w obrazach DICOM. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania badań przy użyciu dwóch ognisk lampy jednocześnie w programowalnej proporcji mocy. W przypadku korzystania z protokołów pediatrycznych wymagane jest automatyczne wyłączenie funkcji korzystania z dwóch ognisk. | Parametr punktowany: TAK – 2 punkty NIE – 0 punktów |  |
| V. BEZPRZEWODOWY DETEKTOR CYFROWY |
|  | Detektor przenośny bezprzewodowy w technologii CsI umożliwiający wykonanie badania pacjenta na blacie stołu RTG oraz do różnorodnych projekcji poza obszarem stołu RTG np. na dla pacjentów na wózkach transportowych, wózkach inwalidzkich oraz swobodnych projekcji promieniami poziomymi i pionowymi. Detektor przeznaczony do pracy w szufladzie stołu. | TAK |  |
|  | Aktywne pole obrazowania ≥34 x 42 cm, podać | TAK |  |
|  | Klasa odporności detektora wraz z akumulatorem min. IP43. | TAK |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta do zdjęć, w których detektor jest obciążony na całej powierzchni (np. klatka piersiowa na łóżku) ≥ 300 kg | TAK |  |
|  | Maksymalne obciążenie detektora (punktowe; 4x4cm) dla projekcji wykorzystujących mobilność detektora bez zabudowy - ekspozycje z tzw. wolnej ręki ≥ 100 kg, podać | TAK |  |
|  | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli (min) ≥ 6,5 Mpiksela, podać | TAK |  |
|  | Rozmiar piksela ≤ 148 µm, podać | TAK |  |
|  | Głębokość akwizycji ≥ 16 bit, podać | TAK |  |
|  | Wyjmowany akumulator bez użycia narzędzi; w zestawie z detektorem min. 2 akumulatory Tak, podać | TAK |  |
|  | Akumulator detektora ładowany po włożeniu do sttołu lub zewnętrzna ładowarka akumulatorów umożliwiająca jednoczesne ładowanie min. 3 akumulatorów | TAK |  |
|  | DQE dla 1,0 lp/mm ≥ 50%, podać wartość DQE | TAK |  |
|  | Waga detektora z zainstalowanym akumulatorem 1,0-4,0 kg | Parametr punktowany: 1,0-3,5 kg - 2 punkty, 3,6 – 4,0 kg – 0 punktów |  |
|  | Rozdzielczość obrazowa minimum ≥ 3,3 lp/mm, podać | TAK |  |
|  | Ilość ekspozycji na naładowanym akumulatorze ≥ 1000, podać | TAK |  |
|  | Typowy czas pracy na 1 akumulatorze ≥ 6 h | TAK |  |
|  | Czas do pojawienia się obrazu na konsoli ≤ 5s, podać | TAK |  |
|  | Uchwyt detektora ułatwiający przenoszenie | TAK |  |
| VI. DETEKTOR CYFROWY W STATYWIE 1 SZTUKA |
|  | Detektor cyfrowy CsI, wbudowany | TAK |  |
|  | DQE dla 1 lp/mm ≥ 50%, podać wartość DQE | TAK |  |
|  | Minimalny rozmiar aktywny detektora ≥ 42 x 42,5 cm, podać | TAK |  |
|  | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli (min) ≥ 8,0 Mpx , podać | TAK |  |
|  | Rozmiar piksela taki sam jak w detektorze przenośnym ≤ 148 µm, podać | TAK |  |
|  | Głębokość akwizycji ≥ 16 bit, podać | TAK |  |
|  | DQE dla 1,0 lp/mm ≥ 50 %, podać | TAK |  |
|  | Rozdzielczość obrazowa minimum ≥3,3 Lp/mm, podać | TAK |  |
|  | Czas do pojawienia się obrazu na konsoli ≤ 5s , podać | TAK |  |
| VII. STÓŁ PACJENTA |
|  | Stół z zmotoryzowanym ruchem góra - dół oraz pływającym blatem | TAK |  |
|  | Stół bez listew bocznych ograniczjących | TAK |  |
|  | Szuflada na detektor bezprzewodowy | TAK |  |
|  | Zmotoryzowany ruch detektora w poziomie min. +/- 20cm | TAK |  |
|  | Elektroniczne zabezpieczenie wyłączające ruch w dół w przypadku napotkania przeszkody (pacjent, krzesło itp.) | TAK |  |
|  | Minimalna odległość blatu od podłogi ≤ 51,5 cm, podać | TAK |  |
|  | Zmotoryzowany zakres ruchu pionowego ≥ 40 cm, podać | TAK |  |
|  | Maksymalna wysokość blatu od podłogi ≥ 90 cm, podać | TAK |  |
|  | Wymagane pokrycie pacjenta (bez przemieszczania pacjenta względem blatu) min. 190 cm. | TAK |  |
|  | Maksymalne obciążenie stołu (ciężar pacjenta na środku stołu) z zachowaniem wszystkich ruchów stołu i blatu ≥280 kg, podać | Parametr punktowany: 280-300 – 0 punktów powyżej 300 kg – 2 punkty |  |
|  | Ekwiwalent Al Płyty pacjenta przy 100kV ≤ 1,2 mm Al, | TAK |  |
|  | Długość płyty pacjenta ≥ 240 cm, podać | TAK |  |
|  | Szerokość płyty pacjenta ≥ 75 cm, podać | TAK |  |
|  | Przesuw wzdłużny blatu ≥ 110 cm, podać | TAK |  |
|  | Przesuw poprzeczny blatu ≥ 24 cm, podać | TAK |  |
|  | Nadążanie lampy za zmianą wysokości stołu | TAK |  |
|  | Automatyczny i ręczny przesuw detektora w poziomie ≥ 40 cm, podać | TAK |  |
|  | Automatyczny ruch nadążny detektora w stole podczas kątowania lampy z zachowaniem synchronizacji promień centralny – środek detektora. | Parametr punktowany: TAK – 2 punkty NIE – 0 punktów |  |
|  | Przyciski nożne do sterowania ruchem stołu | TAK |  |
|  | Automatyczne uruchamianie pola świetlnego kolimatora w momencie naciśnięcia nożnego przycisku sterowania ruchem stołu | TAK |  |
|  | Wyjmowana bez użycia narzędzi kratka przeciwrozproszeniowa, kieszeń ściśle zintegrowana ze stołem | TAK |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa – oscylacyjna (ruchoma w trakcie ekspozycji) | Parametr punktowany: TAK – 2 punkty NIE – 0 punktów |  |
|  | Automatyczne zdjęcia kości długich w zakresie min. 80cm | Parametr punktowany: 80-90 cm – 0 punktów, powyżej 90 cm – 2 punkty |  |
| VIII. STATYW KOSTNO-PŁUCNY |
|  | Statyw kostno-płucny z wbudowanym detektorem | TAK |  |
|  | Minimalna odległość środka detektora od podłogi dla promienia poziomego ≤ 30 cm, podać | TAK |  |
|  | Maksymalna odległość środka detektora od podłogi dla promienia poziomego ≥ 172 cm, podać | TAK |  |
|  | Zakres ruchu pionowego min. 145 cm | TAK |  |
|  | Zmotoryzowany i ręczny przesuw detektora w pionie | TAK |  |
|  | Zmotoryzowane pochylenie detektora do pozycji poziomej, możliwość wykonania zdjęć wiązką pionową góra - dół lub ukośną w zakresie min - 20° / + 90° " | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania zdjęć wiązką - promieniem skośnym | TAK |  |
|  | Wyjmowana bez użycia narzędzi kratka przeciwrozproszeniowa | TAK |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa – oscylacyjna (ruchoma w trakcie ekspozycji) | Parametr punktowany: TAK – 2 punkty NIE – 0 punktów |  |
|  | Kratka lub kratki przeciwrozproszeniowe zapewniające zakres pracy SID min. 110-180cm | TAK |  |
|  | Zintegrowany z modułem detektora w statywie schowek do przechowywania 2 kratek przeciw rozproszeniowych w momencie, gdy nie są używane do ekspozycji. | Parametr punktowany: TAK – 2 punkty NIE – 0 punktów |  |
|  | Automatyka AEC min. 3 komorowa | Parametr punktowany: 3 komory – 0 punktów 4 lub więcej – 2 punkty |  |
|  | Maksymalna dopuszczalna masa obciążenia modułu detektora statywu w pozycji poziomej ≥ 25 kg, podać | TAK |  |
|  | Uchwyt do pozycjonowania pacjenta w trakcie wykonywania zdjęć klatki piersiowej w projekcji bocznej | TAK |  |
|  | Współczynnik pochłaniania blatu stojaka przy 100 kV. ≤ 0,7mm Al, podać | TAK |  |
|  | Automatyczne obrazowanie długich kości na stojąco bez ruchu lampy góra dół (wyłącznie obrót lampy) | TAK |  |
|  | Maksymalna długość obrazowania dla zdjęć kości długich min. 120 cm | TAK |  |
| IX. KONSOLA TECHNIKA |
|  | Konsola generatora zintegrowana z konsolą obrazową technika i monitorem. (NIE dopuszcza się rozwiązań np. tzw. ucyfrowień za pomocą niezależnego modułu ekspozycyjnego wpinanego pomiędzy konsolę aparatu i generatora z niezależnym włącznikiem ekspozycji. Aparat RTG ma posiadać oryginalną dedykowaną stację technika będącą również konsolą generatora z oprogramowaniem obrazowym producenta aparatu. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim lub czytelne ikony graficzne | Parametr punktowany: język polski – 2 punkty ikony graficzne – 0 punktów |  |
|  | Monitor, ekran dotykowy, LCD, ≥21”, jasność: min: 400cd/m2, kontrast minimum: 700:1. | TAK |  |
|  | Konsola na bazie sytemu nie starszy niż Windows 10 lub równoważny | TAK |  |
|  | Pamięć obrazów w pełnej rozdzielczości ≥ 10 000 obrazów | TAK |  |
|  | Wskaźnik prawidłowej dawki detektora dla badania oraz różnicy względem oczekiwaną i uzyskaną dawką (Target and Deviation Index) w celu ułatwienia operatorowi oceny poprawności wykonanego badania ( prosta wizualizacja poprawności dawki ekspozycji za pomocą ikony o 3 różnych barwach w zależności od poprawności dawki | Parametr punktowany: TAK – 2 punkty NIE – 0 punktów |  |
|  | Pilot pozwalający na sterowanie blendami kolimatora, ruchem góra dół detektora statywu, pochylaniem detektora w statywie | TAK |  |
|  | Czas wyświetlenia na monitorze obrazu nieprzetworzonego od zakończenia akwizycji ≤ 5 s, podać | TAK |  |
|  | Regulacja jasności i kontrastu obrazów, wstawianie oznaczeń stron i dowolnych tekstów | TAK |  |
|  | Narzędzie pozwalające za pomocą jednego kliknięcia na punkt w obrazie na automatyczne dostosowanie obszaru zainteresowania ROI przez automatyczne ustawianie jasności i kontrastu; obszar zainteresowania ROI zwizualizowany kolorem na całym obrazie (wizualizacja ROI kolorem włączana/wyłączna jednym kliknięciem) | Parametr punktowany: TAK – 2 punkty NIE – 0 punktów |  |
|  | Programy anatomiczne w języku polskim z możliwością edycji nazw i możliwością tworzenia nowych programów przez użytkownika ≥ 1000, podać | TAK |  |
|  | Współpraca ze standardem DICOM 3.0 z obsługą protokołów: Worklist Manager (WLM), Storage, MPPS, DICOM Storage Commitment, | TAK |  |
|  | Analiza zdjęć odrzuconych z możliwością tworzenia raportów i ich eksportowania na dysk usb | TAK |  |
|  | Zdalna diagnostyka i usuwanie części usterek bez konieczności wizyt serwisu w miejscu instalacji aparatu rtg. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie pediatryczne z podziałem na min. 4 grupy wiekowe lub wagowe | TAK |  |
|  | UPS do konsoli technika zapewniający czas na zakończenie badania oraz bezpieczne zamknięcie systemu, czas podtrzymania min. 10 minut | TAK |  |
|  | Przenoszenie obrazów z jednej wybranej projekcji do drugiej lub z jednego pacjenta do drugiego wraz z automatyczną obróbką danych pod kątem projekcji i anatomii docelowej | TAK |  |
|  | Automatyczne wybieranie badań na podstawie procedury serwera listy roboczej i możliwość samodzielnej edycji powiązań przez użytkownika | TAK |  |
|  | Możliwość samodzielnej zmiany przez zamawiającego konfiguracji sieciowej i listy serwerów PACS | TAK |  |

| X. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja na wszystkie dostarczone urządzenia na okres min. 36 miesięcy (liczone od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia). Gwarancja obejmuje wszystkie podzespoły, włącznie z akumulatorami. | Parametr punktowany: 36 miesięcy – 0 punktów 48 miesięcy – 10 punktów, 54 miesiące – 14 punktów |  |
|  | W czasie trwania gwarancji, wszystkie wymagane przez producenta przeglądy oraz naprawy potwierdzone wpisem do paszportu wykonywane bezpłatnie na koszt Wykonawcy włącznie z dojazdem w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli zajdzie konieczność naprawy w siedzibie Wykonawcy wszystkie koszty wraz z transportem w obie strony ponosi Wykonawca. Wykonawca wykona wymagane przeglądy z własnej inicjatywy, brak przeglądu nie może spowodować utraty gwarancji. Ostatni przegląd zostanie wykonany w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
| XI. POZOSTAŁE |
|  | Zasilanie dostosowane do 3x400 V AC, 50 Hz | TAK |  |
|  | Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu umowy wykona projekt osłon stałych pracowni RTG i przekaże go Zamawiającemu do realizacji. | TAK |  |
|  | Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu umowy dostarczy Zamawiającemu niezbędne dane dotyczące wymagań zasilania, montażu statywu oraz stołu wraz z zawieszeniem sufitowym lampy oraz pozostałych elementów aparatu. | TAK |  |
|  | Wykonawca dokona podłączenia oraz pełnej integracji aparatu do posiadanego przez Zamawiającego systemu PACS/RIS PIXEL | TAK |  |
|  | Jeden producent zawieszenia sufitowego lampy, generatora, oprogramowania, statywu oraz lampy. | TAK |  |
|  | Rok produkcji 2021, wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, urządzenia nowe nigdy nie używane, nie po wystawowe, nie rekondycjonowane, dostarczyć fabrycznie zapakowane. | TAK |  |
|  | Po uruchomieniu, przeszkoleniu personelu podpisany zostanie przez obie strony protokół zdawczo-odbiorczy który warunkuje wystawienie faktury VAT oraz rozpoczyna bieg gwarancji. | TAK |  |
|  | Zamawiający wymaga by Wykonawca brał czynny udział merytoryczny w zakresie konsultacji z Wykonawcą remontu i adaptacji pracowni RTG | TAK |  |
|  | Po uruchomieniu aparatu Wykonawca na własny koszt zleci wykonanie testów akceptacyjnych, podstawowych oraz specjalistycznych do akredytowanego laboratorium i przekaże Zamawiającemu opracowania testów w formie pisemnej. | TAK |  |
|  | Zamawiający wymaga żeby Wykonawca brał czynny udział w odbioru pracowni oraz aparatu przez SANEPID. | TAK |  |
|  | Przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzeń. Szkolenia zostaną potwierdzone stosownym protokołem szkolenia | TAK |  |
|  | Założenie i wypełnienie paszportów technicznych | TAK |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej dostarczyć z dostawą | TAK |  |
|  | Reakcja serwisu max 24 godz w dni robocze, czas naprawy max 5 dni roboczych. Naprawy będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż oraz uruchomienie i konfiguracja na koszt dostawcy. Dostawca zainstaluje i uruchomi aparat w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie do 3 miesięcy od daty podpisania umowy. | TAK |  |
|  | Dokumenty w języku polskim dopuszczające do stosowania jako wyrób medyczny w służbie zdrowia na terenie RP | TAK |  |
|  | Aktualne certyfikaty i / lub deklaracje potwierdzające spełnienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm i dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE. Deklaracja zgodności lub zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego oznaczonego znakiem zgodności CE | TAK |  |
|  | Dostarczone urządzenia będą kompletne i gotowe do pracy bez dodatkowych kosztów | TAK |  |

* Wykonawca na cały zaoferowany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 36 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony jest od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia.

UWAGA:  Parametry wymagane (graniczne) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wyjątkiem są te parametry oceniane stanowiące kryterium oceny ofert, gdzie Wykonawca potwierdza bądź nie potwierdza spełnienie wskazanego parametru.