Załącznik nr 2 do SWZ

Część nr 4

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem

Dewar z wyposażeniem - 1 kpl,

do Biobanku Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,

i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem.

| Nazwa i adres Wykonawcy: |
| --- |
| Typ/Model/ (jeśli dotyczy) | Producent - pełna nazwa | Kraj producenta | Rok produkcji |
| UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany wpisać do ww. tabeli nazwę i oznaczenia urządzenia (typ/model, pełną nazwę i kraj producenta) w sposób zgodny z oznaczeniami, które znajdą się w materiałach informacyjnych. |
| Lp. | Wymagania techniczne, użytkowe i FUNKCJONALNE |
|  | Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, rok produkcji 2023. |
|  | Komora o pojemności co najmniej 350 litrów wykonana ze stali nierdzewnej. |
|  | Przechowywanie materiału w oparach ciekłego azotu - brak cieczy w komorze zbiornika. Ciekły azot znajduje się w płaszczu, ścianach zbiornika. |
|  | Wprowadzanie oparów ciekłego azotu do komory poprzez dysze w ścianach bocznych. TABELA OCENY TECHNICZNEJ. |
|  | Maksymalna dopuszczalna temperatura w przestrzeni roboczej: -180°C. |
|  | Automatyczny system napełniania ciekłym azotem z programowaniem minimalnego i maksymalnego poziomu ciekłego azotu w płaszczu. |
|  | Wyświetlanie aktualnego poziomu ciekłego azotu w płaszczu. |
|  | Z uwagi na wymiary drzwi wejściowych oraz wymiary pomieszczenia maksymalne wymiary zewnętrzne dewara to: Szerokość 950 mm. Głębokość 1300 mm. Wysokość 1300mm. |
|  | Minimalne wymagane wymiary przestrzeni roboczej: Wysokość 730 mm. Średnica 780 mm. |
|  | Możliwość przechowywania nie mniej niż 21 000 szt. kriofiolek o pojemności 2 ml. TABELA OCENY TECHNICZNEJ. |
|  | Panel sterowania z podświetlanym, tekstowym wyświetlaczem LCD. |
|  | Pomiar temperatury w komorze. TABELA OCENY TECHNICZNEJ |
|  | Porty pozwalające na rozszerzenie funkcjonalności urządzenia: USB Ethernet RS-485 (wejście i wyjście) |
|  | Urządzenie wyposażone w funkcje alarmowe: Zbyt wysokiego i zbyt niskiego poziomu ciekłego azotu Zbyt wysokiej temperatury Opróżnienia zbiornika zasilającego w ciekły azot |
|  | Wymagany system bypass do separacji faz azotu w trakcie napełniania zbiornika. |
|  | Wymagane podłączenie zbiornika do istniejącej instalacji VIP (Vacuum Insulated Pipeline) – w komplecie pełne potrzebne wyposażenie m.in. wąż przyłączeniowy. |
|  | Możliwość wprowadzenia do zbiornika niezależnej sondy PT. |
|  | Podstawa zbiornika z wbudowanymi min. 4 kółkami samojezdnymi. |
|  | Waga zbiornika napełnionego ciekłym azotem nie większa niż 350 kg. |
|  | Wyposażenie: Separator faz LN2, minimalizujący ryzyko rozpryskiwania i parowania podczas przelewania ciekłego azotu do pojemników. Wąż przesyłowy do LN2, kompatybilny z powyższym (wyszczególnionym w punkcie 19a) separatorem faz, z możliwością podłączenia do istniejącej instalacji VIP (Vacuum Insulated Pipeline); długość min. 1,2 m. Komplet stelaży ze stali nierdzewnej wraz z kompatybilnymi, plastikowymi pudełkami kriogenicznymi. Liczba stelaży i pudełek dopasowana do wielkości zbiornika i pozwalająca na przechowanie co najmniej 21 000 szt. probówek o pojemności 2 ml. Podest/stopień ułatwiający pracę ze stelażami: Wykonany ze stali lakierowanej proszkowo (kolor do ustalenia z Użytkownikiem), wyposażony w 2 stopnice z płyt HPL, narożniki stopni zaokrąglone, stopki z nakładkami antypoślizgowymi. Wymiary (wys. x szer. głęb.) min.: 39 x 55 x 46 cm. Stopnice: szerokość min. 50 cm, głębokość min. 23 cm. Max. obciążenie nie mniejsze niż 140 kg. Pozwalający na pracę zgodnie z zasadami BHP. |
|  | Zbiornik wyposażony w bezprzewodowy system monitoringu temperatury (kompatybilny z obecnie wykorzystywanym przez Użytkownika), z minimum następującymi funkcjami: System ma działać na zasadzie łączności radiowej i posiadać możliwość odczytu danych w sposób bezprzewodowy jak również na sposób optyczny i Bluetooth. System składa się z co najmniej jednego rejestratora temperatury i jednego urządzenia zbierającego dane i wysyłającego alarmy oraz z oprogramowania do analizy danych. Możliwość rozbudowy o kolejne punkty pomiarowe do min. 20 sztuk, w tym pomiary temperatury: w zamrażarkach niskotemperaturowych, kriostatach oraz temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień w pomieszczaniach. Wysyłanie powiadomień alarmowych: o przekroczeniu temperatury oraz o braku zasilania, powrocie zasilania i powrocie prawidłowej temperatury w formie SMS-ów na min. 4 numery telefonów bez konieczności ciągłej pracy komputera. System niezależny od działania sieci LAN lub zasilania prądowego. W razie braku zasilania baza przechodzi na zasilanie bateryjne. Jedynym warunkiem działania systemu ma być sprawna sieć telefonii komórkowej. System obsługiwany tylko przez jedną kartę SIM, którą opłaca Użytkownik. Kontrola wszystkich parametrów z poziomu jednego oprogramowania z komputera i urządzeń mobilnych np. tablet czy smartfon. W zestawie bezpłatne oprogramowanie i aplikacje do wizualizacji i analizy danych oraz generowania wykresów. Wykonawca zapewni darmowy serwer FTP z oprogramowaniem do sprawdzania danych temperaturowych oraz innych parametrów (np. stanu baterii) do korzystania przez Użytkowników oraz darmową aplikację na tablety, smartphony lub IPhony. Darmowe aktualizacje oprogramowania. Rejestrator temperatury z minimum następującymi funkcjami: Wyświetlacz temperatury LCD z parametrami min: temperaturą, stanem baterii, trybem pracy. Zakres pomiarowy temperatury nie gorszy od: - 199(C do +550(C. Dokładność pomiaru nie gorsza niż: ( 0,5(C. Zewnętrzny, giętki czujnik temperaturowy o średnicy max. 3 mm, długości nie mniejszej niż 350 cm. Żywotność baterii rejestratorów nie mniejsza niż 36 miesięcy. Pamięć każdego rejestratora na minimum 15 000 wartości, Możliwość ustawienia na każdym z rejestratorów progów alarmowych tzn. dopuszczalnej temperatury min. i max. Przy wystąpieniu alarmu ma być generowany e-mail lub SMS. Dane temperaturowe mają być zapisywane w pamięci rejestratorów i nie kasowane w momencie ich wysłania do oprogramowania, aby w razie awarii komputera można je było odtworzyć za dowolny okres czasu. Urządzenie zbierające dane z rejestratorów z minimum następującymi funkcjami: Baza odczytowa nie wymaga pracy komputera. Baza podłączona do prądu i dodatkowo zaopatrzona w baterie. Baza ma służyć do wysyłania SMS-ów alarmowych lub maili. Baza bez ingerencji użytkownika (automatycznie) o określonej godzinie będzie wysyłać dane pomiarowe do oprogramowania lub też zapisywać do katalogu na serwerze. Możliwość sprawdzania temperatury na każdym z rejestratorów z dowolnego komputera poprzez przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer). Oprogramowanie do wizualizacji i analizy danych oraz możliwością genero-wania wykresów i tabel z wynikami. Automatyczne odczytywanie wyników ze wszystkich rejestratorów. Możliwość podpięcia do bazy sygnalizatora dźwiękowego lub optycznego typu syrena alarmowa. |

| Lp. | WYMAGANIA OGÓLNE |
| --- | --- |
|  | Oferowany przedmiot zamówienia kompletny, po zainstalowaniu i uruchomieniu gotowy do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Zakupy materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych, w tym wyrobów medycznych jednorazowego użytku, nie są zakupami inwestycyjnymi. |
|  | Przedmiot zamówienia dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje, itp. oraz spełniający wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu, na każde żądanie, dokumentów potwierdzających spełnienie w/w wymogów. |
|  | Dokumenty składające się na ofertę. Materiały informacyjne (np. prospekty i/lub foldery i/lub inne dokumenty) oferowanego przedmiotu zamówienia. Deklaracja zgodności producenta dotycząca oferowanego dewara. UWAGI: Funkcje przedmiotu zamówienia i/lub parametry techniczne zawarte w załączonych materiałach informacyjnych, nie muszą potwierdzać wszystkich funkcji i/lub parametrów technicznych wymaganych w tabeli opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 2 do SWZ), z zastrzeżeniem, że materiały informacyjne muszą zawierać potwierdzenie parametrów, jeżeli są one oceniane w kryterium „OcenaTechniczna“. Materiały informacyjne powinny mieć charakter powszechny i ogólnodostępny i nie stanowić materiałów wytworzonych na potrzeby niniejszego postępowania, a zatem Zamawiający nie dopuszcza powielania opisu przedmiotu zamówienia. Wskazane jest oznaczenie załączonych dokumentów informacyjnych w celu właściwej identyfikacji przez Zamawiającego poszczególnych parametrów (numer z oznaczeniem jakiego parametru/wyposażenia dotyczy). |
|  | Wymagania odnośnie instruktażu stanowiskowego i dokumentów dostarcza-nych wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, oraz wymagania dotyczące gwarancji i serwisu wymienione są odpowiednio w załącznikach nr: 6 i 5 do swz. |
|  | Wszelkie oprogramowanie komputerowe (jeśli dotyczy) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia musi być w języku polskim i/lub języku angielskim: Licencja lub licencje na oprogramowanie/oprogramowania przekazane Zamawiającemu muszą być nieograniczone czasowo, upoważniające do korzystania z oprogramowania w zakresie niezbędnym do wykorzystywania wszystkich funkcji urządzenia. Aktualizacja oprogramowania (jeśli dotyczy) będzie dostarczana i instalo-wana na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji niezwłocznie po jej wprowadzeniu do obrotu, bez konieczności zwracania się o aktualizację przez Użytkownika. Aktualizacja oprogramowania, również pochodzącego od podmiotów trzecich (jeśli dotyczy), będzie dostarczana i instalowana na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji na urządzenie niezwłocznie po jej wprowadzeniu do obrotu, bez konieczności zwracania się o aktualizację przez Użytkownika. |

Nazwa, adres, nr tel., e-mail serwisu gwarancyjnego *) ………………..…………………………

Oświadczam, że zaoferowany przez reprezentowanego przeze mnie Wykonawcę wskazany wyżej przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne, użytkowe i funkcjonalne przedstawione w powyższych tabelach, oraz wszystkie dotyczące go pozostałe wymagania wymienione w specyfikacji  warunków zamówienia i w załącznikach do niej.

podpis Wykonawcy

Załącznik nr 3a do SWZ

Część nr 4

TABELA ocenY TECHNICZNEJ

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem

Dewar z wyposażeniem - 1 kpl,

do Biobanku Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,

i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem.

W kolumnie „PARAMETRY I FUNKCJE OFEROWANE” Wykonawca wpisuje – zgodnie ze stanem faktycznym - oferowaną wartość ocenianego parametru i/lub/ oferowaną funkcję.

Oferowany parametr i/lub/ funkcja musi być potwierdzona w materiałach informacyjnych.

| Parametry i funkcje oceniane | Parametry i/lub funkcje oferowane*) | Skala oceny w pkt. | Ocena w pkt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Dysze ulokowane powyżej przestrzeni roboczej tak, aby opary przepływały w kierunku od pokrywy do dna dla zachowania optymalnego rozkładu przestrzennego temperatury. Ocena: NIE - 0 punktów TAK - 10 punktów. |  | 0/10 |  |
| 10. Możliwość przechowywania ≥ 22 000 szt. kroi-fiolek o pojemności 2 ml. Ocena: NIE - 0 punktów TAK - 6 punktów. |  | 0/6 |  |
| Włącznik zasilania i tryb programowania zabezpie-czone oddzielnymi kluczami. Ocena: NIE - 0 punktów TAK - 4 punkty. |  | 0/4 |  |
| 12. Dwa czujniki temperatury mierzące temperaturę bezpośrednio pod pokrywą oraz w niższych rejo-nach komory. Ocena: NIE - 0 punktów TAK - 10 punktów. |  | 0/10 |  |

podpis Wykonawcy

*) Wypełnia Wykonawca

Załącznik nr 4 do SWZ

Część nr 4

TABELA ocenY WARUNKÓW GWARANCJI

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem

Dewar z wyposażeniem - 1 kpl,

do Biobanku Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,

i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem.

| Gwarancja | Oferowany okres gwarancji *) |
| --- | --- |
| Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące. Okres punktowany od: 24 miesięcy do 36 miesięcy. Uwagi: Długość okresu gwarancji musi zostać określona w pełnych miesiącach (w zakresie od 24 miesięcy do 36 miesięcy). W przypadku, gdy Wykonawca: nie wpisze żadnego okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela minimalnego okresu gwarancji. wpisze okres gwarancji w niepełnych miesiącach, Zamawiający do obliczeń w zakresie kryterium "Okres gwarancji" przyjmie okres dokonując zaokrąglenia w dół. wpisze okres gwarancji krótszy niż minimalny, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SWZ. |  |

podpis  Wykonawcy

*) Wypełnia Wykonawca

Załącznik nr 5 do SWZ

Część nr 4

WARUNKI GwarancjI, rękojmi I serwisu gwarancyjnego

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem

Dewar z wyposażeniem - 1 kpl,

do Biobanku Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,

i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem.

| Lp. | WARUNKI GwarancjI, rękojmi I serwisu gwarancyjnego |
| --- | --- |
|  | Pod określeniem "urządzenie"/system, zestaw rozumie się wszystkie wyroby, a także oprogramowanie (jeśli dotyczy), dostarczone i uruchomione w ramach wykonania przedmiotowego zamówienia. |
|  | Okres gwarancji na przedmiot zamówienia rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru urządzenia. |
|  | Okres rękojmi na urządzenie rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru i wynosi 24 miesiące. |
|  | W okresie gwarancji przeglądy konserwacyjne / serwisowe wynikające z wymagań producenta (jeśli dotyczy) będą wykonane na koszt Wykonawcy. Przeglądy będą przeprowadzane w terminie uzgodnionym z Bezpośrednim Użytkownikiem urządzenia. |
|  | W okresie gwarancji naprawy urządzenia / systemu będą wykonywane na koszt Wykonawcy, co oznacza w szczególności, że materiały i części zamienne zastosowane do napraw oraz praca i dojazd zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym będą na koszt Wykonawcy. |
|  | Wykonawcą ww. napraw będzie serwis potwierdzający każdorazowo swoje czynności w paszporcie technicznym dołączonym do urządzenia lub w karcie technicznej. |
|  | Niezależnie od zapisów w karcie gwarancyjnej, obowiązują zapisy zawarte w niniejszym załączniku i w specyfikacji warunków zamówienia, chyba że poszcze-gólne zapisy w karcie gwarancyjnej, paszporcie technicznym lub w karcie technicznej są korzystniejsze dla Zamawiającego. |
|  | Celem wykonania usług serwisowych, serwis Wykonawcy uzyska dostęp do urządzenia w terminie ustalonym z Bezpośrednim Użytkownikiem urządzenia. |
|  | Czas reakcji serwisu od chwili powiadomienia do rozpoczęcia naprawy – maks. w ciągu 3 dni roboczych (soboty, niedziele i dni świąteczne ustawowo wolne od pracy nie są dniami roboczymi). Za reakcję serwisu uważa się także kontakt telefoniczny lub zdalną diagnozę i naprawę przez przedstawiciela serwisu. |
|  | Naprawa, tj. usunięcie wad lub usterek przedmiotu zamówienia zakończy się w terminie maks. do 5 dni roboczych liczonych od dnia przystąpienia do naprawy. |
|  | Jeżeli zajdzie konieczność naprawy poza miejscem zainstalowania urządzenia, Wykonawca odbierze uszkodzoną część składową urządzenia i dostarczy ją do Bezpośredniego Użytkownika po zakończonej naprawie na własny koszt i ryzyko. |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do wymiany podzespołu urządzenia na nowy (fabrycznie identyczny egzemplarz) po 3 naprawach gwarancyjnych w terminie 7 dni roboczych, liczonych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego do Wykonawcy czwartego wystąpienia wady/usterki danego podzespołu. |
|  | Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. |
|  | Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone także po upływie terminu gwarancji, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji. |
|  | Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym niemożliwe było używanie urządzenia ze względu na jego niesprawność, przy czym każdy pełny dzień niesprawności urządzenia powoduje przedłużenie okresu gwarancji o jeden dzień. Za dzień/dni niesprawności urządzenia uważa się także dzień/dni, podczas których wykonywana jest naprawa. Czas planowych przeglądów i testów zgodnych z wymaganiami wytwórcy urządzenia nie wydłuża okresu gwarancji. |
|  | Wykonawca umowy zapewni dostęp do części zamiennych i serwisu przez co najmniej 8 lat od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. |
|  | Korzystanie z uprawnień z tytułu rękojmi nastąpi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. |

Załącznik nr 6 do SWZ

Część nr 4

PROCEDURA DOSTAWY I ODBIORU URZĄDZEŃ

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem

Dewar z wyposażeniem - 1 kpl,

do Biobanku Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,

i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem

| Lp. | PROCEDURA DOSTAWY URZĄDZEŃ |
| --- | --- |
|  | Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia (po podpisaniu umowy) Zamawiający wskaże uprawnioną osobę - Bezpośredniego Użytkownika, z którą Wykonawca będzie prowadził uzgodnienia dotyczące procedur dostawy i odbioru przedmiotu zamówienia. |
|  | Dostawa, rozładunek, wniesienie, zainstalowanie, uruchomienie przedmiotu zamówienia i dostarczenie instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożenie będzie zrealizowane staraniem i na koszt Wykonawcy. Wyklucza się angażowanie pracowników UMB do czynności rozładunku lub wnoszenia urządzeń. Również w sytuacji, gdy Wykonawca będzie realizował dostawę przy pomocy firmy kurierskiej, dostawa, wniesienie oraz ustawienie w pomieszczeniu wskazanym przez Bezpośredniego Użytkownika, należy do Wykonawcy (w tym przypadku do firmy kurierskiej). Wyklucza się również zostawianie dostarczanych urządzeń przed budynkiem lub w miejscu innym niż docelowe (czyli w pomieszczeniu, w którym urządzenie będzie użytkowane). Przed podpisaniem protokołu odbioru całkowitą odpowiedzialność za pozostawione urządzenia ponosi Wykonawca. |
|  | Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w odpowiednich oryginalnych opakowaniach, zapewniających zabezpieczenie przed wpływem jakichkolwiek szkodliwych czynników. |
|  | Urządzenie/urządzenia zostaną dostarczone do pomieszczeń wskazanych przez Bezpośredniego Użytkownika lub osobę upoważnioną. |
|  | Wykonawca odpowiada za to, aby instalowanie oraz uruchamianie urządzenia było przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie (także w odniesieniu do obsługi i pracy z instalacją VIP) oraz uprawnienia, jeżeli są wymagane z mocy prawa. |
|  | Instalowanie i uruchamianie urządzeń/systemu musi być dokonane zgodnie z dokumentacją techniczno - ruchową, wydaną przez producenta. |
|  | Dostarczenie instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożenie obejmuje: Instruktaż stanowiskowy w języku polskim, w miejscu zainstalowania przedmiotu zamówienia (termin do uzgodnienia z Bezpośrednim Użytkownikiem) dla liczby osób wskazanych przez Bezpośredniego Użytkownika z zakresu: Obsługi dostarczonego sprzętu. Podłączenia do istniejącej instalacji VIP (Vacuum Insulated Pipeline). Obsługi i pracy z istniejącą instalacją VIP. Obsługi bezprzewodowego systemu monitoringu temperatury. |
|  | Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z podłączeniem urządzeń i/lub elementów wyposażenia do istniejących instalacji i/lub koszty modyfikacji tych instalacji. W zakresie Wykonawcy jest zabezpieczenie miejsc, w których będzie prowadzony montaż, instalacja i uruchomienie sprzętu. Wykonawca zobowiązuje się do pozostawienia miejsc, w których będą prowadzone prace montażowe i instalacyjne w stanie gotowym wykończonym i czystym. |
|  | Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia i zabrania ze sobą opakowań i innych materiałów (palet, kartonów, folii itp.) po dostarczonych urządzeniach z pomieszczeń, do których dostarczono urządzenia oraz z wszystkich innych pomieszczeń, w których znajdowałyby się powyższe opakowania i materiały. |
|  | Wszelkie uszkodzenia mienia Zamawiającego powstałe z winy Wykonawcy podczas wykonania czynności związanych z dostawą i montażem przedmiotu zamówienia Wykonawca usunie we własnym zakresie i na własny koszt. |
|  | Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia dostarczonego i pozostawionego w pomieszczeniu /pomieszczeniach lub na terenie Użytkownika / Zamawiającego przed podpisa-niem bezusterkowego protokołu odbioru. |
|  | Procedura odbioru urządzeŃ |
|  | Procedura odbioru rozpocznie się do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Gotowość do odbioru może być zgłoszona Zamawiającemu wyłącznie po: dostarczeniu i uruchomieniu wszystkich urządzeń wchodzących w skład zamówienia, wdrożeniu instrukcji stanowiskowej oraz po ustaleniu dogodnego terminu z Bezpośrednim Użytkownikiem. Wyklucza się odbiór częściowy przedmiotu zamówienia. |
|  | Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru osobie uprawnionej przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami tj. osobie wskazanej w umowie jako odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia. |
|  | Odbiór zakończy się podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru, po kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia. Ważność protokołu odbioru potwierdzą łącznie podpisy trzech osób: Wykonawcy (lub przedstawiciela Wykonawcy) przedmiotu zamówienia; Bezpośredniego Użytkownika (lub osoby upoważnionej) przedmiotu zamówienia; Osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia z Działu Zaopatrzenia UMB. |
|  | Protokół odbioru będzie sporządzony w 2 egzemplarzach. |
|  | Dokumenty dostarczone do dostawy (wraz z przedmiotem zamówienia). Z chwilą podpisania protokołu odbioru Wykonawca przekaże Użytkownikowi następujące dokumenty w języku polskim (bezwzględnym warunkiem podpisania protokołu odbioru jest dostarczenie wszystkich kompletnych niżej wymienionych dokumentów): Pełną instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i/lub w wersji elektronicznej (np.: pendrive, CD). Instrukcję konserwacji urządzenia/systemu w zakresie, w jakim konserwację będzie wykonywał Użytkownik w okresie gwarancji jak i w okresie pogwarancyjnym (jeśli dotyczy). Wykaz wyposażenia zużywalnego, które Użytkownik będzie nabywał i wymieniał we własnym zakresie, z podaniem wymaganej częstotliwości wymiany, jeżeli jest określona i jeżeli dotyczy. Paszport techniczny/karta techniczna. Kartę gwarancyjną. |
|  | Z chwilą podpisania bezusterkowego protokołu odbioru na Zamawiającego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia urządzenia. |