# Załącznik nr 2a

# Opis Wymaganych parametrów granicznych  dla analizatorów

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator podstawowy - fabrycznie nowy | Tak |  |
| a. | Producent, kraj pochodzenia | Podać |  |
| b. | Nazwa, typ urządzenia, model | Podać |  |
| c. | Rok produkcji | Podać |  |
| 2. | Analizator pomocniczy - dopuszcza się analizator, który był eksploatowany nie dłużej niż 5 lat | Tak |  |
| a. | Producent, kraj pochodzenia | Podać |  |
| b. | Nazwa, typ urządzenia, model | Podać |  |
| c. | Rok produkcji | Podać |  |
| 3. | Łączna pojemność analizatorów - w granicach 100-120 paneli. Analizatory muszą być kompatybilne, identyfikacja i lekowrażliwość w oparciu o jednakowe panele/karty na obydwu analizatorach. | Tak, Podać |  |
| 4. | Zautomatyzowane wykonywanie badań (inkubacja, odczyt i automatyczne przekazywanie wyników do bazy danych, wydruk wyników i usuwanie testów z aparatu po odczycie). | Tak |  |
| 5. | Całkowicie zamknięte i bezpieczne panele/karty | Tak |  |
| 6. | Szeroki dobór paneli/kart antybiogramowych, możliwość wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb. | Tak |  |
| 7. | Wyniki wrażliwości podawane w kategoriach S, I, R (W, WZE, O) oraz za pomocą wartości MIC. | Tak |  |
| 8. | Interpretacja wyników lekowrażliwości w oparciu o zalecenia EUCAST | Tak |  |
| 9. | Wykrywanie mechanizmów oporności:, MRCNS, MRSA, VRSA, VISA, MLSB, MLSI, VRE, HLAR, AMPC, ESBL, wytwarzanie karbapenemaz | Tak |  |
| 10. | Identyfikacja paneli automatyczna lub przy pomocy czytnika kodów kreskowych. | Tak, Podać |  |
| 11. | Możliwość manualnego wprowadzenia wyniku identyfikacji wykonanej alternatywną metodą | Tak |  |
| 12. | Możliwość podglądu wyniku w trakcie oznaczania | Tak |  |
| 13. | Możliwość wykonania analiz statystycznych i epidemiologicznych. | Tak |  |
| 14. | Możliwość rejestracji i archiwizacji danych. | Tak |  |
| 15. | Zainstalowany program kontroli jakości. | Tak |  |
| 16. | Analizatory wyposażone w niezbędny sprzęt: czytniki kodów kreskowych, drukarki laserowe, urządzenie/-a UPS podtrzymujący/-e napięcie przez min. 30 minut, stabilny stół/ stoły z miejscem na wyposażenie dodatkowe, | Tak |  |
| 17. | Dostawca jest zobowiązany do podłączenia analizatorów do LIS Centrum Marcel (komunikacja dwukierunkowa). | Tak |  |
| 18. | Oprogramowanie ułatwiające analizę uzyskanych wyników i ich interpretację w oparciu o najnowszą wiedzę (bieżąca aktualizacja w trakcie trwania umowy na koszt Wykonawcy) | Tak |  |
| 19. | Zdalny serwis analizatorów przez serwis Oferenta oraz aktualizacja oprogramowania i wartości punktów odcięcia | Tak |  |
| 20. | Instrukcja i metodyki w języku polskim w formie elektronicznej. | Tak |  |
| 21. | Koszty związane z eksploatacją w/w sprzętu powinny być ujęte w ofercie. | Tak |  |
| 22. | Dodatkowe wyposażenie: - 2 densytometry wraz z kalibratorami - urządzenie typu „vortex” do wykonania homogennej zawiesiny bakteryjnej | Tak |  |
| 23. | Wykonawca zobowiązany jest wraz z analizatorami dostarczyć 2 komplety zestawów startowych, zawierające odczynniki, materiały kontrolne, kalibracyjne, eksploatacyjne itp. niezbędne dla uruchomienia aparatów i przeprowadzenia szkolenia personelu. | Tak |  |
|  | Warunki serwisu i gwarancji |  |  |
| 24. | Okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru przez okres trwania umowy | Tak |  |
| 25. | W okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | Tak |  |
| 26. | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 24 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | Tak |  |
| 27. | Gwarantowany czas naprawy max. 48 [h] godzin od daty przystąpienia do naprawy | Tak |  |
| 28. | Telefoniczna dostępność serwisu 24 godziny na dobę przez wszystkie dni tygodnia, również w soboty, niedziele i święta | Tak |  |
| 29. | W przypadku awarii 2 analizatorów w okresie od zgłoszenia awarii do czasu naprawy Wykonawca zapewni i poniesie koszty transportu próbek oraz poniesie koszty związane z wykonaniem badań przez inną jednostkę przy użyciu analizatorów tej samej klasy lub wyższej, na zlecenie Zamawiającego | Tak |  |
| 30. | Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | Podać |  |
|  | Inne dodatkowe |  |  |
| 31. | Szkolenie personelu zgodnie z potrzebami laboratorium przez cały czas trwania umowy | Tak |  |
| 32. | Wsparcie techniczne i merytoryczne poprzez moduł zdalnego | Tak |  |
| 33. | W przypadku zawarcia umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z analizatorem karty charakterystyki materiałów niebezpiecznych | Tak |  |
| 34. | Materiały eksploatacyjne i części zużywalne nie ujęte w ofercie będą dostarczane w miarę potrzeb na koszt Wykonawcy | Tak |  |
| 35. | Oświadczenie producenta odczynników i analizatorów o pełnej kompatybilności odczynników i sprzętu | Tak, załączyć |  |

Instrukcja wypełniania załącznika nr 2A:

1. Wykonawca sporządzając ofertę wypełnia jedynie kolumnę „Parametr oferowany ” bez jakichkolwiek zmian powyższej tabeli.

2. Wykonawca wypełnia wszystkie wiersze kolumny  ,,Parametr oferowany” uwzględniając zapisy w poszczególnych wierszach i kolumnach powyższej tabeli.

3. Jeśli w kolumnie „Parametr graniczny” występuje zapis „TAK” to oznacza, iż Zamawiający bezwzględnie wymaga parametru podanego w kolumnie „Opis wymaganych parametrów technicznych”. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia parametru zobowiązany jest do wpisania słowa „TAK”.

4. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny ”występuje zapis: „TAK, podać” lub TAK, opisać”  itp. to  Wykonawca zobowiązany jest do wpisania słowa „TAK” oraz do podania lub opisania parametrów dla zaoferowanego wyrobu.