## Szp-241/ZP-043/   /2023					                Wrocław, dnia  19.07.2023 r.

# INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

# Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: ,,Dostawa optyk i narzędzi laparoskopowych stosowanych w urologii”

Pytanie nr 1 – dotyczy  zadania nr 3

Zamawiający w Zadaniu 3.1 i 3.3 ujął optyki i kleszcze optyczne kompatybilne z konkretnymi posiadanymi przez szpital elementami sprzętu Karl Storz (podane są nry katalogowe i wymagane jest potwierdzenie tej kompatybilności przez producenta, czyli tym samym, co oczywiste, tylko dostawca firmy Karl Storz może złożyć ofertę w tym zakresie)

W tym samym zadaniu jednak, 3.2 Zamawiający umieścił również tor wizyjny, który, jako niezależny zestaw urządzeń może być dostarczony przez wielu dostawców i będzie mógł prawidłowo działać również z endoskopami czy inną aparaturą firmy Karl Storz. Każdy z elementów toru wizyjnego stanowi bowiem odrębne urządzenie i może pracować ze sprzętem dowolnego producenta (monitor, sterownik kamery z głowicą, źródło światła, wózek), tor wizyjny będzie pracował prawidłowo nawet, jeśli każdy z w/w elementów będzie od innego producenta. Również optyki stosowane z jakimkolwiek torem wizyjnym mogą być dowolnej firmy, głowice kamer i okulary optyk wszystkich producentów są ustandaryzowane i kompatybilne ze sobą.

Nie ma więc żadnego uzasadnienia, aby tor wizyjny umieszczać w zadaniu wspólnie z asortymentem dostępnym wyłącznie u dostawcy jednego producenta i tym samym, niezgodnie z zasadami uczciwej konkurencji uniemożliwić wszystkim innym dostawcom, poza firmą Karl Storz, udział w postępowaniu i złożenie równoważnej oferty w zadaniu 3.

Pytanie nr 1

Prosimy zatem o umożliwienie złożenia oferty w zadaniu 3.2.

# Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia ze względu na niemożność modyfikacji ogłoszeń o zamówieniu publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ww. oficjalny publikator ogłoszeń uniemożliwia na dzień dzisiejszy wydzielanie pozycji z pakietów i tworzenie odrębnych, nowych pakietów.

Pytanie nr 2

Jeśli będzie możliwe złożenie oferty - czy Zamawiający dopuści równoważny tor wizyjny, wzbogacony o dodatkowe, ważne funkcje i jednocześnie punktował będzie te dodatkowe funkcjonalności:

|  | Parametry techniczne i funkcjonalne oferowanego sprzętu | Wymagania | * Wartość oferowana | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Monitor operacyjny - 1 zestaw |  |  |  |
|  | Przekątna ekran min. 30" | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Rozdzielczość monitora min. 1920 x 1080 pikseli | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wejścia wideo min.: 1x DVI- D, 1x 3G-SDI | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyjścia wideo min.: 1x DVI- D, 1x 3G-SDI | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Mocowanie VESA | TAK |  | Bez punktacji |
| 2. | Sterowniki kamer- 1 zestaw |  |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw sterowników kamer FULL HD umożliwiający jednoczesne podłączenie dwóch oferowanych głowic kamery FULL HD w celu wykonywania operacji z jednoczesnym użyciem endoskopu giętkiego i endoskopu sztywnego, jak również jednoczesne podłączenie głowicy FULL HD i ureterorenoskopu giętkiego cyfrowego 21H w celu wykonywania operacji z jednoczesnym użyciem endoskopu sztywnego (np. nefroskopu) i endoskopu cyfrowego 21H | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Rozdzielczość sterowników kamer: min. 1920X1080 pikseli | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Głowny sterownik kamery wyposażony w ekran dotykowy LCD | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Menu ekranu dotykowego na sterowniku głównym kamery w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |

|  | Obsługa głównego sterownika kamery możliwa również z menu wyświetlanego na monitorze z użyciem pilota |  |  | Bez punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Automatyczny balans bieli aktywowany naciśnięciem klawisza | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres temperatury kolorów sterownika głównego - 2300-7000K | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W głównym sterowniku kamery funkcja „obraz w obrazie - PiP” z dodatkowym wejściem 3G-SDI do jednoczesnego wyświetlania drugiego źródła video (np. z ursa cyfrowego 21H lub dowolnego innego endoskopu sztywnego lub giętkiego optycznego) (dwa sygnały z kamery wyświetlane razem na jednym monitorze) | TAK |  | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |
|  | Możliwość archiwizacji/nagrywania obu wyświetlanych na monitorze sygnałów video jednocześnie, w tym obrazu z endoskopu sztywnego (np. nefroskopu) i ureterorenoskopu cyfrowego 21H | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Głowny sterownik kamery wyposażony w system SIM (Special Imaging Mode) dla różnicowania tkanek, doświetlania, kontrastowania lub poprawy widoczności (HDR) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Główny sterownik kamery wyposażony w wyjścia 2x HDMI out / 2x 3G-SDI out / wejścia PIP in input 1x 3G-SDI, 2xRemote, 2xUSB, oraz 1xUSB na przednim panelu sterownika do zapisu obrazu | TAK |  | Ilość gniazd 3G-SDI: =1 - 0 pkt. >1 - 10 pkt. |
|  | W sterowniku głownym 9 specjalistycznych programów pracy ( w tym program do URS giętkiego), min. 15 trybów użytkownika |  |  | Bez punktacji |
|  | Port USB 2.0 na sterownikach kamery umożliwiający bezpośrednią archiwizację na nośnikach zewnętrznych w postaci zdjęć i sekwencji wideo | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sterownik 2 z wbudowanym źródłem światła LED i możliwością podłączenia głowicy FULL HD oraz ureterorenoskopów giętkich cyfrowych 21h – do podłączenia do sterownika głównego | TAK |  | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt |
| 3. | Głowica kamery FULL HD- 2 szt. | TAK |  |  |

|  | Głowice kamery FULL HD wyposażone w 1 przetwornik obrazowy, kompatybilne z oferowanymi sterownikami kamery | TAK |  | Bez punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Głowice kamery FULL HD wyposażone w 2 przyciski umożliwiające np. rozpoczęcie nagrywania | TAK |  | Bez punktacji |
| 4. | Źródło światła LED |  |  |  |
|  | Źródło światła wykorzystujące technologię oświetleniową LED | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Temperatura barwowa ok 6500K | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Żywotność lampy LED min. 30 000 godzin | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Uniwersalne, obrotowe przyłącze światłowodowe - możliwość podłączenia światłowodów różnych producentów w tym firm Olympus, Storz, Wolf - bez konieczności zastosowania przejściówek lub/i adapterów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Poziom głośności nie wyższy niż 25 dB | TAK |  | Bez punktacji |
| 5. | Wózek aparaturowy - 1 zestaw | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Podstawa wyposażona w 4 koła, z blokadą | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Min. 3 półki | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ramię lub wysięgnik do zamocowania monitora | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wysięgnik na płyny irygacyjne | TAK |  | Bez punktacji |

Odpowiedź: Vide – Odpowiedź dot. pytania 1

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany tor wizyjny dawał możliwość archiwizacji/nagrywania obu wyświetlanych na monitorze sygnałów video jednocześnie, w tym obrazu z endoskopu sztywnego (np. nefroskopu) i ureterorenoskopu giętkiego cyfrowego 21H)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 4 – Dotyczy Zadania nr 3.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 3.2 b tj. wózek aparaturowy (niektóre elementy), spełniających opis w SWZ, które nie podlegają ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022 poz. 974), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE (tzw. wyrób niemedyczny), dla którego stawka VAT wynosi 23%?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia w Zadaniu nr 3.2 pkt.5  tj. wózek aparaturowy (niektóre elementy), spełniających opis w SWZ, które nie podlegają ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, dla którego stawka VAT wynosi 23%.

# Zamawiający informuje że modyfikuje zapisy w załączniku 5.3 do SWZ w następujący sposób:

# Było:

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Zadanie 3.1 – Optyki- 4 szt,

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………

Oferowany model ………………………………………………………..................................

Producent …………………………………………………………………………......................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................

Rok produkcji – ……………………………………

|  | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | * Wartość oferowana | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Optyka cystoskopowa, długość 30 cm, średnica 4 mm, kąt patrzenia 30°, wyposażona w: |
| 1 | - system soczewek wałeczkowych | Tak |  | Bez punktacji |
| 2 | - szkiełko szafirowe w okularze odporne na zarysowania, | Tak |  | Bez punktacji |
| 3 | - oznaczenie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu, umieszczone na obudowie optyki obok przyłącza światłowodu, | Tak |  | Bez punktacji |
| 4 | - oznaczenie kodem Data Matrix lub QR, umieszczone na obudowie optyki, umożliwiające szybką identyfikację optyki przez systemy skanujące wykorzystywane w centralnych sterylizatorniach | Tak |  | Bez punktacji |
| 5 | Optyka kompatybilna z posiadanym elementem pracującym resektoskopu nr 27050E oraz płaszczami cystoskopowymi nr 27026C, 27026D firmy Karl Storz. Kompatybilność potwierdzona przez producenta posiadanych elementów pracujących i płaszczy. | Tak |  | Bez punktacji |

Zadanie 3.2 – Tor wizyjny do endourologii - 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………

Oferowany model ………………………………………………………..................................

Producent …………………………………………………………………………......................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................

Rok produkcji – ……………………………………

|  | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | * Wartość oferowana | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Monitor operacyjny - 1 zestaw |  |  |  |
| 1. | Przekątna ekran min. 30" | TAK |  | Bez punktacji |
| 2. | Rozdzielczość monitora min. 1920 x 1080 pikseli | TAK |  | Bez punktacji |
| 3. | Wejścia wideo min.: 1x DVI- D, 1x 3G-SDI | TAK |  | Bez punktacji |
| 4. | Wyjścia wideo min.: 1x DVI- D, 1x 3G-SDI | TAK |  | Bez punktacji |
| 5. | Mocowanie VESA | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sterownik kamer- 1 zestaw |  |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw sterownika kamery umożliwiający jednoczesne podłączenie dwóch oferowanych głowic kamery FULL HD w celu wykonywania operacji z jednoczesnym użyciem endoskopu giętkiego i endoskopu sztywnego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sterownik kamery wyposażony w min. 2 cyfrowe wyjście wideo w standardzie DVI-D | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sterownik kamery wyposażony w min. 1 cyfrowe wyjście wideo w standardzie 3G-SDI | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Format sygnału wyjściowego wideo z wyjść DVI-D i 3G-SDI nie mniejszy niż: 1920 x 1080p, 50Hz/60Hz | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dostępne min. 3 gniazda USB w sterowniku kamery do podłączenia m.in. pamięci PenDrive, klawiatury, dedykowanej drukarki | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Min. 1 gniazdo USB umieszczone na panelu przednim sterownika kamery zapewniające szybki dostęp, m.in. do podłączenia pamięci PenDrive | TAK |  | Ilość gniazd USB na panelu przednim: =1 - 0 pkt. >1 - 10 pkt. |
|  | Menu obsługowe sterownika kamery wyświetlane w postaci ikon na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Menu obsługowe sterownika wywoływane poprzez przycisk jednej z oferowanych głowic kamery oraz poprzez zewnętrzną klawiaturę w przypadku obsługi ze strefy "brudnej" pola operacyjnego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja wyświetlania wirtualnego wskaźnika punktowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego | TAK/NIE |  | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |
|  | Funkcja obrotu obrazu o 180° ustawiana poprzez menu obsługowe sterownika kamery | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja zoom-u cyfrowego ustawiana poprzez menu obsługowe sterownika kamery, dostępnych min. 4 poziomów ustawień zoom-u | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcje zapisu zdjęć i filmów w pamięci PenDrive, uruchamianie zapisu poprzez menu obsługowe sterownika kamery | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zapis filmów w formacie: MPEG4 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zapis zdjęć w formacie: JPEG | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Regulacji jasności obrazu poprzez menu obsługowe sterownika kamery, dostępne min. 4 poziomy regulacji jasności | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zintegrowany tryb wizualizacji wykorzystujący cyfrowe odfiltrowanie koloru czerwonego z obrazu wyświetlanego na ekranie monitora operacyjnego w celu poprawy różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wykorzystanie trybu wizualizacji niezależne od zastosowanego źródła światła | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcjonalność jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów obok siebie na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z włączonym trybem wizualizacji | TAK/NIE |  | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |
|  | Funkcjonalność jednoczesnego wyświetlanie na ekranie monitora obrazów z dwóch głowic kamery jednoczasowo podłączonych do sterownika kamery | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcjonalność przypisania po dwóch funkcji do każdego z programowanych przycisków głowic kamery, uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie przycisku | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcjonalność zaprogramowania funkcji uruchamiania zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja wyświetlania daty i godziny na ekranie monitora operacyjnego. Dostępność min. 2 miejsca na ekranie do wyświetlania daty i godziny | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcjonalność tworzenia i zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmującymi: - indywidualną konfigurację menu sterownika kamery, - indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery. Zapis min. 20 indywidualnych profili użytkowników | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcjonalność importu / eksportu profili użytkowników z / do pamięci PenDrive | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sterownika kamery umożliwiający podłączenie dedykowanego giętkiego wideocystoskopu i wideoureterorenoskopu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sterownika kamery umożliwiający podłączenie dedykowanego giętkiego wideogastroskopu i wideokolonoskopu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Stopień ochrony min. CF | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Głowica kamery FULL HD - 2 szt. |  |  |  |
|  | Praca głowicy kamery w standardzie FULL HD, progressive scan | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Głowica kamery wyposażona w min. 1 przetwornik obrazowy, kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Standardowy adapter okularowy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Waga głowicy nie większa niż 135 g | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski do poruszania się w menu i wywoływania funkcji sterownika kamery w tym 2 przyciski programowalne | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Źródło światła LED - 2 zestawy |  |  |  |
|  | Źródło światła wykorzystujące technologię oświetleniową LED | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Temperatura barwowa w zakresie 6000K - 6500K | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Żywotność lampy LED min. 25 000 godzin | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ustawianie poziomu intensywności światła poprzez przyciski na panelu przednim źródła światła lub poprzez zintegrowany ekran dotykowy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wskaźnik graficzny lub numeryczny informujący o poziomie intensywności światła | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wózek aparaturowy - 1 zestaw |  |  |  |
|  | Podstawa wyposażona w 4 koła, z blokadą | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Min. 3 półki | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ramię lub wysięgnik do zamocowania monitora | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wysięgnik na płyny irygacyjne | TAK |  | Bez punktacji |
| VI | Pozostałe |  |  |  |
|  | Kompatybilność z posiadanym sprzętem/aparaturą posiadanym przez Zamawiającego sprzętem Karl - Storz | Tak |  | Bez punktacji |

Zadanie 3.3 – Kleszcze optyczne do kruszenia kamieni, - 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………

Oferowany model ………………………………………………………..................................

Producent …………………………………………………………………………......................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................

Rok produkcji – ……………………………

|  | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | * Wartość oferowana | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Kleszcze optyczne do kruszenia kamieni |
|  | - Kleszcze optyczne do kruszenia kamieni, kompatybilne z posiadaną optyką nr 27005BA i 27005FA firmy Karl Storz. Kompatybilność potwierdzona przez producenta posiadanych optyk. | Tak |  | Bez punktacji |

*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami wymaganymi. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń

# JEST:

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Zadanie 3.1 – Optyki- 4 szt,

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………

Oferowany model ………………………………………………………..................................

Producent …………………………………………………………………………......................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................

Rok produkcji – ……………………………………

|  | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | * Wartość oferowana | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Optyka cystoskopowa, długość 30 cm, średnica 4 mm, kąt patrzenia 30°, wyposażona w: |
| 1 | - system soczewek wałeczkowych | Tak |  | Bez punktacji |
| 2 | - szkiełko szafirowe w okularze odporne na zarysowania, | Tak |  | Bez punktacji |
| 3 | - oznaczenie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu, umieszczone na obudowie optyki obok przyłącza światłowodu, | Tak |  | Bez punktacji |
| 4 | - oznaczenie kodem Data Matrix lub QR, umieszczone na obudowie optyki, umożliwiające szybką identyfikację optyki przez systemy skanujące wykorzystywane w centralnych sterylizatorniach | Tak |  | Bez punktacji |
| 5 | Optyka kompatybilna z posiadanym elementem pracującym resektoskopu nr 27050E oraz płaszczami cystoskopowymi nr 27026C, 27026D firmy Karl Storz. Kompatybilność potwierdzona przez producenta posiadanych elementów pracujących i płaszczy. | Tak |  | Bez punktacji |

Zadanie 3.2 – Tor wizyjny do endourologii - 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………

Oferowany model ………………………………………………………..................................

Producent …………………………………………………………………………......................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................

Rok produkcji – ……………………………………

|  | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | * Wartość oferowana | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Monitor operacyjny - 1 zestaw |  |  |  |
| 1. | Przekątna ekran min. 30" | TAK |  | Bez punktacji |
| 2. | Rozdzielczość monitora min. 1920 x 1080 pikseli | TAK |  | Bez punktacji |
| 3. | Wejścia wideo min.: 1x DVI- D, 1x 3G-SDI | TAK |  | Bez punktacji |
| 4. | Wyjścia wideo min.: 1x DVI- D, 1x 3G-SDI | TAK |  | Bez punktacji |
| 5. | Mocowanie VESA | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sterownik kamer- 1 zestaw |  |  | Bez punktacji |
| 1 1 | Zestaw sterownika kamery umożliwiający jednoczesne podłączenie dwóch oferowanych głowic kamery FULL HD w celu wykonywania operacji z jednoczesnym użyciem endoskopu giętkiego i endoskopu sztywnego | TAK |  | Bez punktacji |
| 2 | Sterownik kamery wyposażony w min. 2 cyfrowe wyjście wideo w standardzie DVI-D | TAK |  | Bez punktacji |
| 3 | Sterownik kamery wyposażony w min. 1 cyfrowe wyjście wideo w standardzie 3G-SDI | TAK |  | Bez punktacji |
| 4 | Format sygnału wyjściowego wideo z wyjść DVI-D i 3G-SDI nie mniejszy niż: 1920 x 1080p, 50Hz/60Hz | TAK |  | Bez punktacji |
| 5 | Dostępne min. 3 gniazda USB w sterowniku kamery do podłączenia m.in. pamięci PenDrive, klawiatury, dedykowanej drukarki | TAK |  | Bez punktacji |
| 5 | Min. 1 gniazdo USB umieszczone na panelu przednim sterownika kamery zapewniające szybki dostęp, m.in. do podłączenia pamięci PenDrive | TAK |  | Ilość gniazd USB na panelu przednim: =1 - 0 pkt. >1 - 10 pkt. |
| 7 | Menu obsługowe sterownika kamery wyświetlane w postaci ikon na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  | Bez punktacji |
| 8 | Menu obsługowe sterownika wywoływane poprzez przycisk jednej z oferowanych głowic kamery oraz poprzez zewnętrzną klawiaturę w przypadku obsługi ze strefy "brudnej" pola operacyjnego | TAK |  | Bez punktacji |
| 9 | Funkcja wyświetlania wirtualnego wskaźnika punktowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego | TAK |  | Bez punktacji |
| 10 | Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego | TAK/NIE |  | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |
| 11 | Funkcja obrotu obrazu o 180° ustawiana poprzez menu obsługowe sterownika kamery | TAK |  | Bez punktacji |
| 12 | Funkcja zoom-u cyfrowego ustawiana poprzez menu obsługowe sterownika kamery, dostępnych min. 4 poziomów ustawień zoom-u | TAK |  | Bez punktacji |
| 13 | Funkcje zapisu zdjęć i filmów w pamięci PenDrive, uruchamianie zapisu poprzez menu obsługowe sterownika kamery | TAK |  | Bez punktacji |
| 14 | Zapis filmów w formacie: MPEG4 | TAK |  | Bez punktacji |
| 15 | Zapis zdjęć w formacie: JPEG | TAK |  | Bez punktacji |
| 16 | Regulacji jasności obrazu poprzez menu obsługowe sterownika kamery, dostępne min. 4 poziomy regulacji jasności | TAK |  | Bez punktacji |
| 17 | Zintegrowany tryb wizualizacji wykorzystujący cyfrowe odfiltrowanie koloru czerwonego z obrazu wyświetlanego na ekranie monitora operacyjnego w celu poprawy różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia | TAK |  | Bez punktacji |
| 18 | Wykorzystanie trybu wizualizacji niezależne od zastosowanego źródła światła | TAK |  | Bez punktacji |
| 19 | Funkcjonalność jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów obok siebie na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z włączonym trybem wizualizacji | TAK/NIE |  | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |
| 20 | Funkcjonalność jednoczesnego wyświetlanie na ekranie monitora obrazów z dwóch głowic kamery jednoczasowo podłączonych do sterownika kamery | TAK |  | Bez punktacji |
| 21 | Funkcjonalność przypisania po dwóch funkcji do każdego z programowanych przycisków głowic kamery, uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie przycisku | TAK |  | Bez punktacji |
| 22 | Funkcjonalność zaprogramowania funkcji uruchamiania zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery | TAK |  | Bez punktacji |
| 23 | Funkcja wyświetlania daty i godziny na ekranie monitora operacyjnego. Dostępność min. 2 miejsca na ekranie do wyświetlania daty i godziny | TAK |  | Bez punktacji |
| 24 | Funkcjonalność tworzenia i zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmującymi: - indywidualną konfigurację menu sterownika kamery, - indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery. Zapis min. 20 indywidualnych profili użytkowników | TAK |  | Bez punktacji |
| 25 | Funkcjonalność importu / eksportu profili użytkowników z / do pamięci PenDrive | TAK |  | Bez punktacji |
| 26 | Sterownika kamery umożliwiający podłączenie dedykowanego giętkiego wideocystoskopu i wideoureterorenoskopu | TAK |  | Bez punktacji |
| 27 | Sterownika kamery umożliwiający podłączenie dedykowanego giętkiego wideogastroskopu i wideokolonoskopu | TAK |  | Bez punktacji |
| 28 | Stopień ochrony min. CF | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Głowica kamery FULL HD - 2 szt. |  |  |  |
| 1 | Praca głowicy kamery w standardzie FULL HD, progressive scan | TAK |  | Bez punktacji |
| 2 | Głowica kamery wyposażona w min. 1 przetwornik obrazowy, kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery | TAK |  | Bez punktacji |
| 3 | Standardowy adapter okularowy | TAK |  | Bez punktacji |
| 4 | Waga głowicy nie większa niż 135 g | TAK |  | Bez punktacji |
| 5 | Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski do poruszania się w menu i wywoływania funkcji sterownika kamery w tym 2 przyciski programowalne | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Źródło światła LED - 2 zestawy |  |  |  |
| 1 | Źródło światła wykorzystujące technologię oświetleniową LED | TAK |  | Bez punktacji |
| 2 | Temperatura barwowa w zakresie 6000K - 6500K | TAK |  | Bez punktacji |
| 3 | Żywotność lampy LED min. 25 000 godzin | TAK |  | Bez punktacji |
| 4 | Ustawianie poziomu intensywności światła poprzez przyciski na panelu przednim źródła światła lub poprzez zintegrowany ekran dotykowy | TAK |  | Bez punktacji |
| 5 | Wskaźnik graficzny lub numeryczny informujący o poziomie intensywności światła | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wózek aparaturowy - 1 zestaw |  |  |  |
| 1 | Podstawa wyposażona w 4 koła, z blokadą | TAK |  | Bez punktacji |
| 2 | Min. 3 półki | TAK |  | Bez punktacji |
| 3 | Ramię lub wysięgnik do zamocowania monitora | TAK |  | Bez punktacji |
| 4 | Wysięgnik na płyny irygacyjne | TAK |  | Bez punktacji |
| VI. | Pozostałe |  |  |  |
| 1 | Kompatybilność z posiadanym sprzętem/aparaturą posiadanym przez Zamawiającego sprzętem Karl - Storz | Tak |  | Bez punktacji |

Zadanie 3.3 – Kleszcze optyczne do kruszenia kamieni, - 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………

Oferowany model ………………………………………………………..................................

Producent …………………………………………………………………………......................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................

Rok produkcji – ……………………………

|  | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | * Wartość oferowana | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Kleszcze optyczne do kruszenia kamieni |
| 1 | - Kleszcze optyczne do kruszenia kamieni, kompatybilne z posiadaną optyką nr 27005BA i 27005FA firmy Karl Storz. Kompatybilność potwierdzona przez producenta posiadanych optyk. | Tak |  | Bez punktacji |

*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami wymaganymi. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń