Załącznik nr 2 do SWZ – formularz parametrów technicznych

| L.p. | Parametry minimalne określone przez Zamawiającego | Parametry oferowane /wypełniając tę kolumnę Wykonawca winien odnieść się do wszystkich wymienionych parametrów minimalnych/ |
| --- | --- | --- |
| Aparat do przeprowadzania reakcji PCR w czasie rzeczywistym (Real-time PCR) |  |  |
| 1. | Producent i model |  |
| 2. | Termocykler na elementach Peltiera z blokiem 96-dołkowym do pracy z płytkami i probówkami o obj. 0,2ml pracujący w wersji standardowej oraz szybkiej |  |
| 3. | Blok 96-dołkowy złożony z 6 niezależnych stref grzejnych |  |
| 4. | Czułość detekcji od 1 kopii |  |
| 5. | Źródło wzbudzania fluorescencji – biała dioda LED |  |
| 6. | 6 kanałów emisyjnych/wzbudzających (450-670nm/500-720nm) |  |
| 7. | System detekcyjny – kamera CMOS wysokiej czułości, umożliwiająca jednoczesny odczyt wszystkich analizowanych prób |  |
| 8. | Obecność filtrów umożliwiających detekcję minimum barwników: FAM/SYBR Green, VIC/JOE/HEX/TET, ABY/NED/TAMRA/Cy3, JUN, ROX/TexasRed, Mustang Purple, Cy5/LIZ, CY5.5 |  |
| 9. | Możliwość jednoczesnego zbierania fluorescencji z SYBRGreen oraz sond z próbek na jednej płytce |  |
| 10. | Szybkość grzania bloku 96-dołkowego: min. 50C/sek. |  |
| 11. | Program kalkulujący automatycznie, w trakcie każdego cyklu PCR, udział poszczególnych barwników wchodzących w skład mieszaniny reakcyjnej |  |
| 12. | Aparat wraz z oprogramowaniem umożliwiający detekcję mutacji somatycznych oraz konstytucyjnych, analizę ekspresji genów, zmienności genetycznej jak również wybranych aberracji chromosomowych z materiału biologicznego |  |
| 13. | Sterowanie aparatem za pomocą panelu dotykowego, celem szybkiego wybrania protokołu do uruchomienia aparatu i rozpoczęcie reakcji bez konieczności sterowania z komputera. Pamięć min. 10GB wbudowana w aparat z możliwością zapamiętania min. 4000 eksperymentów. Możliwość zapisania danych na zewnętrznych nośnikach pamięci. |  |
| 14. | Aparat wyposażony w funkcję zbierania, przechowywania danych, automatycznego wykreślania krzywej dysocjacyjnej, automatycznego wykreślania krzywej standardowej, oznaczania ilościowego kw. nukleinowych, analizy polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (dyskryminacja alleli), zastosowania kontroli wewnętrznej (IPC) |  |
| 15. | Aparat wyposażony w funkcję oprogramowania umożliwiającą szybkie zliczenie objętości potrzebnych składników do złożenia reakcji na bloku, sygnalizowanie flagami próbek z błędami w oznaczeniu poziomu fluorescencji |  |
| 16. | Dostępne nieodpłatnie programy do analizy ekspresji/ genotypowania ze strony internetowej producenta |  |
| 17. | Aparat wyposażony w port umożliwiający import lub export danych z aparatu do komputera lub zewnętrznego nośnika danych |  |
| 18. | Program umożliwiający automatyczne obliczanie relatywnej ekspresji genów metodą Ct z przeprowadzonych eksperymentów dla nieograniczonej liczby próbek w tym samym czasie |  |
| 19. | System otwarty umożliwiający wykorzystanie zestawów różnych producentów |  |
| 20. | Komputer przenośny o min. parametrach: przekątna 15.6", procesor 10 generacji Intel Core i5, pamięć 16GB DDR4, dysk SSD 256GB, system operacyjny |  |

UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.