## PAKIETY
Załącznik nr 1
59/23 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Gryficach - powtórzenie
Zaproponowanie sprzętu jednorazowego niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia skutkować będzie odrzuceniem oferty.
UWAGA: Zamawiający wymaga, aby sprzęt medyczny był "wolny od lateksu", a co za tym idzie, posiadał takie oznaczenie na każdym opakowaniu jednostkowym.
Kryteria oceny ofert:
Cena: 60%
Cechy użytkowe: 40% opisane poniżej dla każdego z pakietów
w przypadku pakietu nr 6, 17, 20, 23 - 40% termin dostawy
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 1
PRÓBKI - po 2 szt. z rozmiaru 7,0; 8,0 - STERYLNE
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość / rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Rurka tracheostomijna zbrojona z mankietem w rozmiarach od 5,0 do 8,5 | szt. | 50 | [5 empty] | 0
[7 empty] | Razem |  | 0
Rurka tracheostomijna z ruchomym łącznikiem i mankietem niskociśnieniowym. Rozmiar rurki musi być podany w widocznym miejscu. Nitka kontrastu RTG na całej długości rurki, oznaczenie głebokości, możliwość płynnej regulacji głębokości. Mankiet uszczelniony zaworowo, z prowadnicą , bezlateksowa.
Cechy użytkowe - 40%
1. Możliwość płynnej regulacji głębokości - 20 p.
2. Ruchomy łącznik i łącznik niskociśnieniowy - 20 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 2
PRÓBKI - po 1 szt. z każdego rozmiaru -STERYLNE
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość / rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Rurka intubacyjna z łącznikiem i mankietem z możliwością odsysania wydzieliny znad mankietu dostępne w rozmiarach: 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10 | szt. | 150 | [5 empty] | 0
2. | Rurka tracheostomijna z mankietem z możliwością odsysania wydzieliny znad mankietu dostępne w rozmiarach: 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10 | szt. | 100 | [5 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM |  | 0
Rurka intubacyjna z łącznikiem i mankietem niskociśnieniowym profilowanym, stożkowym , z otworem Murphiego, z nitką RTG na całej długości rurki. Rozmiar rurki powinien być podany w widocznym miejscu, musi posiadać znaczniki ułatwiające intubację, oznaczenie głębokości rurki. Sterylna, uszczelnienie mankietu- zawór, bezlateksowa.
Rurka tracheostomijna z ruchomym łącznikiem i mankietem niskociśnieniowym. Rozmiar rurki musi być podany w widocznym miejscu. Nitka kontrastu RTG na całej długości rurki, oznaczenie głebokości, możliwość płynnej regulacji głębokości. Mankiet uszczelniony zaworowo, z prowadnicą ,bezlateksowa
Cechy użytkowe - 40%
1. Poz. 1 - Dobrze widoczne znaczniki ułatwiające intubację, widoczne w każdym ułożeniu obejmujące min. 1/2 obwodu rurki - 20 p.
2. Poz. 2 - Ruchomy łącznik i mankiet niskociśnieniowy, możliwość płynnej regulacji głębokości - 20 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 3
PRÓBKI - 4 szt.
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość / rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Aparat/łącznik do pobierania i przygotowywania leków z filtrem bakteryjnym 0,45 mikronów | szt. | 10000 | [5 empty] | 0
[7 empty] | Razem |  | 0
Opis: zastawka zabezpieczająca przed wyciekiem płynu po rozłączeniu strzykawki, zamknięcie od góry. Sterylny, pojedynczo pakowany.
Cechy użytkowe - 40%
1. Zastawka zabezpieczająca przed wyciekiem płynu po rozłączeniu strzykawki - 20 p.
2. Brak "efektu sprężynowania" i wypadania z ampułki - 20 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 4
PRÓBKI - 2 szt.
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość / rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Jednorazowe ostrza do strzygarki chirurgicznej kompatybilne ze strzygarką firmy 3 M Poland. | szt. | 500 | [5 empty] | 0
[7 empty] | Razem |  | 0
Cechy użytkowe - 40%
1. Płynne usuwanie owłosienia blisko skóry bez podrażnień i zacięć - 40 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 5
PRÓBKI - po 3 szt. z każdej pozycji
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość / rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1 | Opaska identyfikacyjna dla noworodków z możliwością zapisania takich danych jak: imię i nazwisko, oddział, PESEL, zabezpieczona wodoodpornym materiałem | op. a 100 szt | 20 | [5 empty] | 0
2 | Opaska do identyfikacji zwłok z dołączoną karteczką z nadrukiem na: imię i nazwisko, oddział, PESEL, data i godz.zgonu. Opaska zabezpieczona wodoodpornym materiałem. | szt. | 350 | [5 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM |  | 0
Cechy użytkowe - 40%
1. Poz. 2 - Opaska zabezpieczona wodoodpornym materiałem, dł min. 32 cm, nadruk z miejscem na imię i nazwisko, nazwę oddziału, Pesel, datę i godz. zgonu - 40 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 6
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość / rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Wkład drukujący/opaski białe dla dorosłych, rozmiar 25mm x 279mm, zamknięcie na klej, (1 zestaw = 6 wkładów, 1 wkład = 200 opasek) do drukarki Zebra HC100. | zestaw | 10 | [5 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM |  | 0
Cena 60 %
Termin dostawy 40 %
Proponowany termin dostawy …… dni (min.1 dzień max. 4 dni.)
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 7
PRÓBKI - po 1 szt. z każdej pozycji
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość / rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Cewnik dwudrożny pooperacyjny typu DUFOURA - lateks pokryty hydrożelem, balon ożebrowany w celu równomiernego rozłożenia ucisku na lożę po gruczolaku stercza, dostępny w rozmiarze CH 18-22, pojemność balonu zależnie od bieżących potrzeb 30-50 ml lub 60-80 ml | szt. | 120 | [5 empty] | 0
2. | Cewnik trójdrożny pooperacyjny typu DUFOURA - lateks pokryty hydrożelem, balon ożebrowany w celu równomiernego rozłożenia ucisku na lożę po gruczolaku stercza, dostępny w rozmiarze CH 18-22, pojemność balonu zależnie od bieżących potrzeb 30-50 ml lub 60-80 ml | szt. | 60 | [5 empty] | 0
3. | Igła do biopsji kompatybilna z urządzeniem Magnum w rozmiarach Ga 14 x 20 cm oraz Ga 16 x 20 cm | szt. | 60 | [5 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM |  | 0
Cechy użytkowe - 40%
1. Poz. 3 - Zamek ułatwiajacy bezproblemowe połączenie i rozłączenie popychacza - 40 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 8
PRÓBKI - po 2 szt. z każdego rozmiaru - STERYLNE
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość / rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Kaniula do wlewów dożylnych 0,8 - 0,9 - niebieska | szt. | 9000 | [5 empty] | 0
2. | Kaniula do wlewów dożylnych 1,0 - 1,1 - różowa | szt. | 13500 | [5 empty] | 0
3. | Kaniula do wlewów dożylnych 1,2 - 1,3 - zielona | szt. | 7000 | [5 empty] | 0
4. | Kaniula do wlewów dożylnych 1,4 - 1,5 - biała | szt. | 150 | [5 empty] | 0
5. | Kaniula do wlewów dożylnych 1,6 - 1,7 - szara | szt. | 200 | [5 empty] | 0
6. | Kaniula do wlewów dożylnych 2,0 - pomarańczowa | szt. | 750 | [5 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM |  | 0
Kaniula z samodomykającym się korkiem portu bocznego, z zastawką przeciwzwrotną w komorze wypływów, z min. 4 paskami radiocieniującymi, posiadająca zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach, odporna na przerwanie ciągłości tzn. części umieszczonej w żyle z częścią nad skórą; pozbawiona lateksu. Konstrukcja kaniul ma chronić personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem (zadraśnięciem) zachlapaniem krwią.
Cechy użytkowe - 40%
1. Ostrość zapewniająca łatwe wkłucie - 10 p.
2. Łatwe i płynne rozłączanie kaniuli z mandrynem, bez "rozchlapywania krwi" - 10 p.
3. Kompatybilność ze wszystkimi przyrządami do przetoczeń oraz strzykawkami - 20 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 9
PRÓBKI - 3 szt.
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość / rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Uniwersalny zestaw do żywienia dojelitowego przez pompę: do użycia w celu bezpośredniego połączenia opakowania diety w butelkach o szerokich szyjkach, szklanych kapslowanych, gotowych do powieszenia (RTH) oraz worków typu Flexibag/Dripac-Flex, ze zgłębnikiem. Umożliwia żywienie metodą ciągłego wlewu kroplowego, z komorą kroplową, w zestawie z plastikowym woreczkiem do zawieszania butelki na stojaku. Nie zawiera DEHP oraz lateksu. Wykonany z PVC (bez DEHP) o długości 250 cm, sterylny. | szt. | 990 | [5 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM |  | 0
Cechy użytkowe - 40%
1. Poz. 1 - Umożliwienie żywienia metodą ciągłego wlewu kroplowego, z komorą kroplową, w zestawie z plastikowym woreczkiem do zawieszania butelki na stojaku 40 p.
Brak w/w cech - 0 p.
UWAGA: W/w sprzęt musi być kompatybilny z użytkowanymi przez Zamawiającego pompami Compat ELLA.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 10
PRÓBKI - po 3 szt. z pozycji 1 - 3
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość / rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Zgłębnik żołądkowy z prowadnicą i 3 liniami kontrastującymi w RTG umożliwiającymi kontrolę położenia zgłębnika, minimum 12/110 cm, wykonany z miękkiego poliuretanu z możliwością utrzymania do 30 dni. Zgłębnik mui być wyposażony dodatkowo w boczne otwory minimalizujące możliwość zatkania. | szt. | 40 | [5 empty] | 0
2. | Zgłębnik żołądkowy z prowadnicą i linią kontrastującą w RTG, 14/110 cm, wykonany z miękkiego poliuretanu z możliwością utrzymania do 30 dni. Zgłębnik ma być wyposażony dodatkowo w boczne otwory minimalizujące możliwość zatkania, z bocznym portem do podawania płynów, leków. Oba porty mają posiadać klips zabezpieczający przed cofnięciem sie zawartości żołądka lub diety. Umieszczenie portów na oddzielnych przewodach z oddzielnymi zaciskami ma umożliwiać zastosowanie portu do odbarczania bez konieczności odłączania zestawu do żywienia. | szt. | 1500 | [5 empty] | 0
3. | Zestaw do żywienia dojelitowego służący do połączenia worka z dietą, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu za pomocą pompy żywieniowej. . | szt. | 5000 | [5 empty] | 0
4. | Zestaw do żywienia dojelitowego służący do połączenia worka z dietą, grawitacyjny | szt. | 3450 | [5 empty] | 0
5. | Zestaw kroplowy do żywienia dojelitowego z dietą, worek o poj. 1,3 l. zamykany od góry korkiem ( zacisk rolkowy, grawitacyjny) | szt. | 400 | [5 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM |  | 0
Cechy użytkowe - 40%
1. Poz. 1 - Zgłębnik wykonany z miękkiego poliuretanu z możliwością utrzymania 30 dni wyposażony w boczne otwory minimalizujace możliwość zatkania - 40 p.
Brak w/w cech - 0 p.
UWAGA: W/w sprzęt musi być kompatybilny z użytkowanymi przez Zamawiającego pompami Infinity.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 11
PRÓBKI - 2 szt.
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość / rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Jednorazowe pokrowce foliowe z gumką na materac | szt. | 1300 | [5 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM |  | 0
Cechy użytkowe - 40%
1. Nie ulega rozdarciu podczas zakładania - 30 p.
2. Dobrze układajaca się folia - 10 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 12
PRÓBKI - 2 szt. - STERYLNE
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość / rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Zestaw ortopedyczny typu FilterFlow do odsysania z pola operacyjnego z filtrem w zestawie: końcówka krótka zagięta dł min. 150 mm, długa zagięta dł. min 230 mm, prosta dł. min 280 mm, wszystkie końcówki posiadają 4 otwory odbarczające, w zestawie zapasowy filtr oraz uchwyt ergonomiczny, dren łączący do ssaka Ch-24/25, dł. 270 cm, końcówka do ssaka uniwersalna docinana z dwoma pierścieniami, pasująca do każdego urządzenia. Podwójne opakowanie sterylne zawierające wewnątrz graficzną instrukcję obsługi | szt. | 210 | [5 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM |  | 0
Cechy użytkowe - 40%
1. Przeźroczyste - 10 p.
2. Atraumatyczna końcówka zasysająca - 30 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 13
PRÓBKI - 2 x po 5 m.
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość / rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Dren do ssaków PCV (balonowy), przejrzysty, na metry. W najwęższym miejscu średnica wewnętrzna do 0,8 cm, pakowany po 10 m. | szt. | 5500 | [5 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM |  | 0
Cechy użytkowe - 40%
1. Dren elastyczny, nie załamujący się - 20 p.
2. Nie ulega zasysaniu - 20 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 14
PRÓBKI - 3 szt.
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość / rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Łącznik do ssaka łączący dren od ssaka z cewnikiem do odsysania. Sterylny, pakowany pojedynczo lub max. po 10 szt. Światło na obu końcach 0,5 cm | szt. | 2200 | [5 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM |  | 0
Cechy użytkowe - 40%
1. Szczelne dopasowanie do drenów i cewników przy jednoczesnym zachowaniu drożności światła- 20 p.
2. Odporność na pękanie - 20 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 15
PRÓBKI - 2 szt. z każdej pozycji - STERYLNE
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość / rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Zestaw S-200 z łącznikiem typu Luer Lock i końcówką do drenu ch 6-18 | szt. | 50 | [5 empty] | 0
2. | Zestaw S-400 z łącznikiem typu Luer Lock i końcówką do drenu ch 6-18 | szt. | 900 | [5 empty] | 0
3. | Zestaw S-600 z łącznikiem typu Luer Lock i końcówką do drenu ch 6-18 | szt. | 600 | [5 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM |  | 0
Cechy: szczelne, wysokociśnieniowe zestawy,sterylne, podwójnie pakowane, dokładność pomiaru do 10 ml, podwójna klamra zaciskowa,wieszak do zawieszania,wyraźny wskaźnik zassania, dren długości min.1 m,butla z przeźroczystego tworzywa- nie tłukąca się.
Cechy użytkowe - 40%
1. Szczelność - 20 p.
2. Wyraźny wskaźnik zassania - 10 p.
3. Dokładność pomiaru co 10 ml - 10 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 16
PRÓBKI- po 1 szt. z każdego rozmiaru - STERYLNE
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość / rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Zamknięty system do odsysania górnych dróg oddechowych pacjenta do rurek intubacyjnych o długości 50-60 cm Ch 14 | szt. | 200 | [5 empty] | 0
2. | Zamknięty system do odsysania górnych dróg oddechowych pacjenta do rurek intubacyjnych o długości 50-60 cm Ch 16 | szt. | 300 | [5 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM |  | 0
Cechy: możliwość stosowania przez min. 72 godz.; rozmiary cewników kodowane kolorem; zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika, zamykany port do podawania leków wziewnych, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku; blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 stopni uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania; wstępna zastawka poniżej otworu do przepłukiwania; główna zastawka automatycznie uszczelniająca cewnik po usunięciu go z rurki intubacyjnej zapewniajaca 100% szczelność zestawu; system stanowiący integralną całość, nierozłączalny; sterylny, pakowany papier-folia. CEWNIK: zakończony atraumatycznie z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania; oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika; cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm;
Cechy użytkowe - 40%
1. Możliwość stosowania przez min 72 godz. - 20 p.
2. Atraumatyczna końcówka bez żadnych ostrych krawędzi i ścięć - 20 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 17
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość / rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Płytki dociskowe do siatkownicy Zimmer 3:1, pakowane po 20 szt. | op. | 14 | [5 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM |  | 0
UWAGA:
Sprzęt musi być kompatybilny z urządzeniami firmy Zimmer posiadanymi przez Zamawiającego.
Cena 60 %
Termin dostawy 40 %
Proponowany termin dostawy …… dni (min.1 dzień max. 4 dni.)
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 18
PRÓBKI - po 2 szt. z każdej pozycji
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość / rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Cewnik do odsysania bezurazowego. Cechy: otwór centralny i otwory boczne, kod barwny oznaczający rozmiar, z końcówką atraumatyczną zakończony kołnierzem wytwarzającym poduszkę powietrzną. Pojedynczo pakowany folia-papier, bezlateksowy CH 16 długość 52 cm | szt. | 1500 | [5 empty] | 0
2. | Cewnik do odsysania bezurazowego. Cechy:otwór centralny i otwory boczne, kod barwny oznaczający rozmiar, z końcówką atraumatyczną zakończony kołnierzem wytwarzającym poduszkę powietrzną. Pojedynczo pakowany folia-papier, bezlateksowy CH 14 długośc 52 cm | szt. | 1500 | [5 empty] | 0
3. | Cewnik do odsysania bezurazowego. Cechy:otwór centralny i otwory boczne, kod barwny oznaczający rozmiar, z końcówką atraumatyczną zakończony kołnierzem wytwarzającym poduszkę powietrzną.Pojedynczo pakowany folia-papier, bezlateksowy CH 12 długość 52 cm | szt. | 500 | [5 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM |  | 0
Cechy użytkowe - 40%
1. Umożliwiający kontrolę siły ssania -20 p.
2. Bezurazowy, posiadający atraumatyczną końcówkę zakończoną kołnierzem wytwarzającym poduszkę powietrzną - 20 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 19
PRÓBKI - po 2 szt. z każdej pozycji
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość / rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Obwód oddechowy dla dorosłych do znieczulenia, wykonany z PVC, długość 200 cm, ramię dodatkowe 200 cm, z workiem oddechowym 2 l, trójnik obrotowy 22 M, złącza giętkie, w opakowaniu dodatkowy łącznik prosty 22M-22M/19F. Mikrobiologicznie czysty | szt. | 60 | [5 empty] | 0
2. | Zatyczka do rur, 22 F, jałowa. | szt. | 560 | [5 empty] | 0
3. | Łącznik kątowy podwójnie obrotowy z zatyczką do odsysania i bronchoskopii gładki wewnątrz, wykonany z PCV, długość 15 cm, złącze 15M, jałowy. | szt. | 480 | [5 empty] | 0
4. | Obwód oddechowy do respiratora dla dorosłych wykonany z PCV. Dwie rury o długości 180 cm, trójnik odłączalny z portami. Jałowy. | szt. | 360 | [5 empty] | 0
5. | Łącznik kątowy podwójnie obrotowy, złącze do odsysania i bronchoskopii, z gumową zatyczką, jałowy. | szt. | 1300 | [5 empty] | 0
6. | Rozciągliwy polipropylenowy łącznik kątowy podwójnie obrotowy z zatyczką do odsysania i bronchoskopii. Długość 7/16 złącze 22F. Jałowy | szt. | 2500 | [5 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM |  | 0
Cechy użytkowe - 40%
1. Poz.1 - Długość 200 cm, ramię dodatkowe 200 cm, z workiem oddechowym o poj. 2 l - 20 p.
2. Poz. 5 - Łącznik kątowy podwójnie obrotowy - 20 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 20
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość / rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Czujnik do monitorowania głębokości znieczulenia, składający się z 4 połączonych elektrod umieszczonych na gąbce z warstwą klejącą. Elektrody zawierające żel tworzący powierznię pomagającą w przewodnictwie niskonapieciowego EEG. System kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego modułami BIS X. | op. | 10 | [5 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM |  | 0
UWAGA:
System musi być w pełni kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego modułami BIS X
Cena 60 %
Termin dostawy 40 %
Proponowany termin dostawy …… dni (min.1 dzień max. 4 dni.)
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 21
PRÓBKI - 2 szt.
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość / rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typu McIntosh. Rozmiary 3.0 i 4.0 w razie zapotrzebowania dostępne też w innych rozmiarach w zakresie 0.0-5.0. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z lekkiego stopu metalu, kompatybilna z rękojeściami w tzw. zielonej linii. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu, opakowanie folia-folia. Możliwość stosowania łyżki w polu magnetycznym - wymagane potwierdzenie od producenta - załączyć do oferty. | szt. | 2000 | [5 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM |  | 0
Cechy użytkowe - 40%
1. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z lekkiego stopu metalu, kompatybilna z rękojeściami w tzw. zielonej linii - 20 p.
2. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści - 10 p.
3. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło - 10 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 22
PRÓBKI - 2 szt.
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość / rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Sterylny pokrowiec na kamerę z elastyczną samouszczelniającą się końcówką w rozmiarze 18 x 250 cm oraz dwoma taśmami lepnymi na końcach wykonany z przezroczystej folii PE o grubości min. 55 mikronów. | szt. | 1920 | [5 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM |  | 0
Cechy użytkowe - 40%
1. Nie ulega rozdarciu podczas zakładania - 30 p.
2. Dobrze układajaca się, przezroczysta folia - 10 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 23
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość / rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Jednorazowa końcówka do noża, kompatybilna z nożem harmonicznym i przetwornikiem firmy Johnson & Johnson o dł. ramienia 36 cm, śr. 5 mm - dająca możliwość cięcia i koagulacji | szt. | 36 | [5 empty] | 0
2. | Przetwornik pizoelektryczny HP054 - zakres częstotliwości pracy 55,5 kH i zaopatrzony w przewód łączący z generatorem. | szt. | 3 | [5 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM |  | 0
Cena 60 %
Termin dostawy 40 %
Proponowany termin dostawy …… dni (min.1 dzień max. 4 dni.)
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 24
PRÓBKI - 2 szt. z rozmiaru Ch 26 i Ch 28
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość / rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Dren brzuszny silikonowy z otworami bocznymi Ch 24, Ch 26, Ch 28, Ch 30, Ch 32 | szt. | 210 | [5 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM |  | 0
Cechy użytkowe - 40%
1. Nie załamujacy się podczas aplikacji - 20 p.
2. Nie zasysajacy się podczas aplikacji - 20 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 25
PRÓBKI - 1 szt. z pozycji 1
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość / rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Sterylna woda do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku ok. 340 ml, z adapterem do dozownika tlenu, z możliwością użycia do wyczerpania pojemności opakowania przez okres minimum 30 dni. Dostarczany tlen przepływa przez dwie komory (komorę boczną z otworami dyfuzyjnymi i komorę główną) co zapobiega osadzaniu się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego. Dźwiękowy alarm bezpieczeństwa uruchamiany przez ciśnieniową zastawkę upustową o czułości min. 282 cm H2O zapobiegający uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu. | szt. | 1500 | [5 empty] | 0
2. | Sterylna woda do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku ok. 650 ml, z adapterem do dozownika tlenu, z możliwością użycia do wyczerpania pojemności opakowania przez okres minimum 30 dni. Dostarczany tlen przepływa przez dwie komory (komorę boczną z otworami dyfuzyjnymi i komorę główną) co zapobiega osadzaniu się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego. Dźwiękowy alarm bezpieczeństwa uruchamiany przez ciśnieniową zastawkę upustową o czułości min. 282 cm H2O zapobiegający uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu. | szt. | 500 | [5 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM |  | 0
Cechy użytkowe - 40%
1. Alarm bezpieczeństwa zapobiegający uszkodzeniu pojemnika - 20 p.
2. Brak osadzania cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego - 20 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 26
PRÓBKI - po 2 szt. z każdej pozycji - STERYLNE
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość / rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Sterylne bezigłowe urządzenie dostępu naczyniowego, do łączenia z różnymi elementami linii infuzyjnej. Obudowa wykonana z transparentnego materiału- poliwęglanu. Wysokiej jakości silikonowa membrana pozwala na wielkokrotne iniekcje portu. Nie zawiera metalu, może być stosowany podczas badania MRI. Nie zawiera lateksu ani ftalanów. Czas użytkowania 7 dni lub 350 aktywacji. Objętość wypełnienia 0,09 ml. Wysokość przepływu 350 ml/min. Wytrzymałość na ciśnienie płynu iniekcyjnego 3 bary. Wytrzymałość na ciśnienie zwrotne 2 bary. Opakowanie jednostkowe: papier-folia. | szt. | 2000 | [5 empty] | 0
2. | Koreczki do dezynfekcji portów bezigłowych. Obudowa wykonana z polietylenu o dużej gęstości (HDPE) Wkład wypełniające wnętrze koreczka wykonany z przędzy PP/PE. Specjalny kształt gąbki umożliwia dokładne czyszczenie i dezynfekcję powierzchni portu. Gąbka (wkład) nasączona 2% chlorheksydyną i 70 % alkoholem izopropylowym o szerokim spektrum działania przeciw bakteriom, grzybom, prątkom, wirusom (w tym HIV,HBV,HCV) i pleśni. Jednorazowego użytku, bez lateksu, bez ftalanów. Sterylny. | szt. | 200 | [5 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM |  | 0
Cechy użytkowe - 40%
1. Możliwość stosowania podczas badania MRI - 20 p.
2. Czas użytkowania min.7 dni lub 350 aktywacji - 20 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 27
PRÓBKI - 5 szt.
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość / rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Jałowa, jednorazowa, sucha szczotka do chirurgicznego mycia rąk | szt. | 6000 | [5 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM |  | 0
Cechy użytkowe - 40%
1. Miękka, delikatna gąbka, spieniająca środki myjące - 20 p.
2. Gęste, miękkie, plastikowe włosie - 20 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 28
PRÓBKI - po 2 szt. z rozmiaru 7,5; 8,0 - STERYLNE
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość sztuk /rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem i prowadnicą w rozmiarach od 7,0 do 9,0 | szt. | 500 | [5 empty] | 0
[7 empty] | Razem |  | 0
Rurka intubacyjna z mankietem nikociśnieniowym w kształcie walca, nitka kontrastu Rtg, silikonowana, rozmiar podany w widocznym miejscu na rurce i opakowaniu, z oznaczeniem głębokości, zbrojenie, dwa znaczniki ułatwiające intubację. Uszczelnienie mankietu zaworowe.Sterylna, bezlateksowa.
Cechy użytkowe - 40%
1. Zbrojenie rurki w postaci metalowej spirali jednolicie wtopionej w jej ścianę - 40 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 29
PRÓBKI - 1 szt. z poz. 3 - STERYLNE
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość sztuk /rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Cewnik krótkoterminowy do hemodializy, dwuświatłowy, Wykonany z poliuretanu, rozmiar 15-17cm/14F | szt | 25 | [5 empty] | 0
2. | Cewnik krótkoterminowy do hemodializy, dwuświatłowy, Wykonany z poliuretanu, rozmiar 20cm/14F | szt | 40 | [5 empty] | 0
3. | Cewnik krótkoterminowy do hemodializy, dwuświatłowy, Wykonany z poliuretanu, rozmiar 25cm/14F | szt | 70 | [5 empty] | 0
[7 empty] | Razem |  | 0
Cechy użytkowe - 40%
1. Możliwość sprawnej obsługi prowadnicy jedną ręką - 40 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 30
PRÓBKI - 1 szt.
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość sztuk /rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Zestaw do iniekcji wewnątrzgałkowej w składzie: obłożenie na stolik 75x75 cm 1 szt., obłożenie na pacjenta z nacięta folią 80x80 1 szt, pałeczki 2 szt., gaziki 7,5x7,5 cm 4 szt.,rozwórka pełne blaszki, cyrkiel jdnorazowy/miarka, pinceta 12 cm, kompres na oko, torba na płyny | szt. | 700 | [5 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM: |  | 0
Cechy użytkowe - 40%
1. Obłożenie, miękkie, dobrze układające się - 20 p.
2. Wysokoabsorpcyjny materiał - 20 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 31
PRÓBKI - 3 szt.
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość sztuk /rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Strzykawka 1 ml do tuberkuliny z igłą 0,45 x 10 mm wymienną, podziałka 0,01 | szt. | 1550 | [5 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM: |  | 0
Cechy użytkowe - 40%
1. łatwość i płynność przesuwu tłoka, szczelność, podziałka 0,01; czytelność skali - 40 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 32
PRÓBKI - po 3 szt. z każdej pozcji
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość sztuk /rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1 | Woreczek do moczu dla dzieci (dla dziewczynek lub chłopców zależnie od zapotrzebowania) jałowy, uniwersalny, samoprzylepny, miękki, pojedynczo pakowany. | szt. | 1000 | [5 empty] | 0
2 | Zaciskacz do pępowiny - sterylny. Wykonany z materiału elastycznego, szerokość min. 0,5 cm, w trakcie zamykania wyraźny, wyczuwalny "klik", pakowany pojedynczo. | szt. | 500 | [5 empty] | 0
3 | Zestaw do lewatyw z podziałką, z kanką i zawieszką, tylko dla dorosłych, pojedynczo pakowane | szt. | 100 | [5 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM: |  | 0
Cechy użytkowe - 40%
1. Poz. 2 - elastyczny materiał, słyszalny i wyczuwalny tzw. "klik" podczas zamykania, karbowany uchwyt - 20 p.
2. Poz. 3 - miękka elastyczna kanka z zaokragloną, atraumatyczną końcówką - 20 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 33
PRÓBKI - 1 szt.
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość sztuk /rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Słój do dobowej zbiórki moczu (plastikowy z przykrywką) - tulipan, widoczna podziałka. | szt. | 20 | [5 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM: |  | 0
Cechy użytkowe - 40%
1. Dopasowana przykrywka, widoczna podziałka- dobrze widoczne tłoczenie lub w innym kolorze niż pojemnik - 40 p.
Brak w/w cech - 0 p.
UWAGA: Zamawiający wymaga, aby zaoferowany asortyment był kompatybilny z myjniami MEIKO model Topic 20.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 34
PRÓBKI - 1 szt. x 6 klipsów z poz. 1
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość sztuk /rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Klipsy polimerowe wykonane z trwałego, nienasiąkliwego polimeru, obojętne, nietoksyczne, wielkość naczynia 3-10 mm, opak. 14 szt x 6 szt. klipsów | op. | 12 | [5 empty] | 0
2. | Klipsy polimerowe wykonane z trwałego, nienasiąkliwego polimeru, obojętne, nietoksyczne, wielkość naczynia 5-13 mm, opak. 14 szt x 6 szt. klipsów | op. | 5 | [5 empty] | 0
3. | Klipsy polimerowe wykonane z trwałego, nienasiąkliwego polimeru, obojętne, nietoksyczne, wielkość naczynia 7-16 mm, opak. 14 szt x 6 szt. klipsów | op. | 3 | [5 empty] | 0
4. | Paski wykonane z materiałów polimerowych - system o dł. 8 cm do zamknięcia skóry o linii cięcia do 8 cm. | szt. | 5 | [5 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM: |  | 0
Kompatybilne z klipsownicami wielorazowymi 10 mm., dł. robocza 33 cm, obrót 360 stopni, szczęki dopasowane do rozmiaru klipsów.
Cechy użytkowe - 40%
1. Poz. 1-3 Trwały, nienasiąkliwy materiał - 40 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 35
PRÓBKI - 1 szt. staplera z poz. 2
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość sztuk /rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Komplet pięciu zestawów jednorazowego użytku do fiksacji siatek przepuklinowych w laparoskopowej naprawie przepuklin pachwinowych, do wykorzystania w pięciu zabiegach operacyjnych (1 zestaw składa się z: 1 szt. aplikatora jednorazowego użytku kompatybilnego z trokarem o średnicy 5mm, 1 szt. strzykawki jednorazowego użytku 2 ml Luer Lock oraz 1 szt. ampułki a 0,5 ml kleju tkankowego w kolorze niebieskim (z czystego N-butylo-2-cyjanoakrylatu), 1 opak. handlowe ma zawierać komplet 5 zestawów o składzie jak wyżej | opak. | 8 | [5 empty] | 0
2. | Stapler skórny jednorazowego użytku, ze zszywkami w minimalnej liczbie 35 sztuk, ze wskaźnikiem ilości zszywek. Uchwyt staplera wygięty pod optymalnym kątem, zapewniający dobrą widoczność brzegów zamykanej rany. Zszywki prostokątne, powlekane teflonem (PTFE), o przekroju poprzecznym (grubość) 0,58 mm, po zamknięciu wys.4,2 mm, szer. 6,9 mm, pakowany po 6 szt. w 1 opak. handlowym | szt. | 2000 | [5 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM: |  | 0
Cechy użytkowe - 40%
1. Poz. 2 Łatwość zakładania zszywek i dobra widoczność brzegów zamykanej ramy - 20 p
2. Poz. 2.Bezawaryjna praca staplera (brak zacinania się) - 20 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
UWAGA: Sprzęt medyczny będzie testowany w trakcie wykonywania procedur medycznych. Próbki po przetestowaniu zostaną przekazane do utylizacji.