# Załącznik nr 2a

# Opis Wymaganych parametrów techniczno-granicznych  dla analizatora do badania ogólnego moczu – 2 moduły

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analizator podstawowy - fabrycznie nowy, nie starszy niż 2023r. | Tak |  |
| a. | Producent, kraj pochodzenia | Podać |  |
| b. | Nazwa, typ urządzenia, model | Podać |  |
| c. | Rok produkcji | Podać |  |
| 1. | Dwa zintegrowane moduły z automatycznym podajnikiem | Tak |  |
| 2. | Automatyczna analiza parametrów fizykochemicznych moczu z użyciem testów paskowych: pH, glukoza, białko, bilirubina, ciała ketonowe, kwas askorbinowy, urobilinogen, azotyny, krew, leukocyty (esteraza granulocytów) | Tak |  |
| 3. | Wbudowany refraktometr do oznaczania ciężaru właściwego moczu | Tak |  |
| 4. | Barwa i przejrzystość moczu określana przez analizator | Tak |  |
| 5. | Automatyczny podajnik z możliwością dostawiania statywów w trakcie pracy analizatora, wykonanie badania właściwości fizykochemicznych i analizę elementów upostaciowionych moczu z jednej próbki, transportowanej automatycznie | Tak |  |
| 6. | Każdy z modułów wyposażony we wbudowany czytnik kodów kreskowych do identyfikacji badanych próbek | Tak |  |
| 7. | Niezależna praca każdego z modułów w przypadku awarii jednego z nich | Tak |  |
| 8. | W razie konieczności możliwość pracy z próbkami bez kodów kreskowych wraz z transmisją wyników do systemu | Tak |  |
| 9. | Wielkość opakowań testów do badań fizykochemicznych - max 100 pasków | Tak, podać |  |
| 10. | Stabilność pasków testowych na pokładzie analizatora - min 5 dni | Tak, podać |  |
| 11. | Automatyczne płukanie pipetora po każdej próbce z użyciem odczynnika płuczącego/ roztworu innego niż woda | Tak |  |
| 12. | Automatyczne mieszanie próbki moczu przed analizą, na pokładzie analizatora, w każdym z modułów | Tak |  |
| 13. | Różnicowanie nabłonków na płaskie i pochodzenia nerkowego | Tak |  |
| 14. | Różnicowanie wałeczków na szkliste i patologiczne | Tak |  |
| 15. | Wyniki raportowane w postaci liczbowej w μL moczu lub w pw | Tak, podać |  |
| 16. | Pomiar elementów upostaciowanych bez konieczności wirowania pobranej próbki moczu na pokładzie analizatora | Tak |  |
| 17. | Analiza elementów upostaciowanych moczu bez konieczności stosowania jednorazowych kuwet lub naczynek reakcyjnych | Tak |  |
| 18. | Zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości wyników badań na cały okres trwania umowy (Labquality) – częstotliwość kontroli 2x/rok | Tak |  |
| 19. | Wewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości: parametrów fizykochemicznych ciężaru właściwego elementów upostaciowanych moczu - w dni robocze co najmniej 2 różne poziomy, w dni wolne od pracy 1 poziom naprzemiennie | Tak |  |
| 20. | Kontrola jakości zawierająca liczbowe i graficzne opracowanie wyników materiału kontrolnego w oprogramowaniu własnym analizatora | Tak |  |
| 21. | Oprogramowanie sterujące pracą obydwu modułów, prezentacja kompletnego wyniku pacjenta uzyskanego z 2 modułów przed weryfikacją przez diagnostę laboratoryjnego | Tak |  |
| 22. | Możliwość ostatecznej walidacji wyników badania ogólnego moczu z oceną ilościową elementów upostaciowanych przed wysłaniem do LIS | Tak |  |
| 23. | Możliwość formułowania własnych reguł, np. automatycznego przesyłania kompletnego wyniku do LIS | Tak |  |
| 24. | Analizator wyposażony w drukarkę laserową zewnętrzną i zasilacz bezprzerwowy (UPS) podtrzymujący napięcie przez minimum 30 minut. Preferowane jest zaoferowanie 1 drukarki i 1 zasilacza UPS o odpowiednich parametrach, podłączonych do obydwu modułów | Tak, podać |  |
| 25. | Analizatory nastołowy - Wykonawca zapewni odpowiedni stół: funkcjonalny i niezbędny z punktu widzenia przeznaczenia oferowanego sprzętu (miejsce na potrzebne odczynniki, wyposażenie dodatkowe itp.), o wymiarach i estetyce adekwatnej do miejsca instalacji, wskazanego przez Zamawiającego | Tak |  |
| 26. | Drukarka kodów kreskowych do znakowania probówek, kompatybilna ze sprzętem i oprogramowaniem LIS - Centrum Marcel | Tak |  |
|  | Analizator pomocniczy do oznaczania właściwości fizykochemicznych moczu | Tak |  |
| a. | Producent, kraj pochodzenia | Podać |  |
| b. | Nazwa, typ urządzenia, model | Podać |  |
| c. | Rok produkcji | Podać |  |
|  | Parametry oznaczone: pH, glukoza, białko, bilirubina ciała ketonowe, urobilinogen, azotyny, krew, leukocyty, SG | Tak |  |
|  | Materiał kontrolny wspólny z analizatorem podstawowym | Tak |  |
|  | Zewnętrzny czytnik kodów kreskowych i /lub klawiatura | Tak, podać |  |
|  | Należy zaoferować minimalną ilość odczynników, uwzględniając ich termin ważności |  |  |
|  | Warunki serwisu i gwarancji |  |  |
| 1. | Okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru przez okres trwania umowy | Tak |  |
| 2. | W okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | Tak |  |
| 3. | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 24 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | Tak |  |
| 4. | Gwarantowany czas naprawy max. 48 [h] godzin od daty przystąpienia do naprawy | Tak |  |
| 5. | Telefoniczna dostępność serwisu 24 godziny na dobę przez wszystkie dni tygodnia, również w soboty, niedziele i święta | Tak |  |
| 6. | Serwis analizatorów świadczony przez autoryzowany serwis producenta w czasie trwania umowy | Tak |  |
| 7. | Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | Podać |  |
| IV. | Inne dodatkowe |  |  |
| 1. | Szkolenie personelu zgodnie z potrzebami laboratorium przez cały czas trwania umowy | Tak |  |
| 2. | Wsparcie techniczne i merytoryczne poprzez moduł zdalnego dostępu | Tak |  |
| 3. | W przypadku zawarcia umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z analizatorem karty charakterystyki materiałów niebezpiecznych | Tak |  |
| 4. | Materiały eksploatacyjne i części zużywalne nie ujęte w ofercie będą dostarczane w miarę potrzeb na koszt Wykonawcy | Tak |  |
| 5 | Oświadczenie producenta odczynników i analizatorów o pełnej kompatybilności odczynników i sprzętu | Tak, załączyć |  |

Uwaga!:

- Wykonawca zobowiązany jest wraz z analizatorem dostarczyć komplet zestawów startowych , zawierających odczynniki, materiały kontrolne , kalibracyjne, eksploatacyjne itp. niezbędne dla uruchomienia 2 modułów i przeprowadzenia szkolenia.

- Równocześnie z instalacją należy:

- podłączyć analizator do LIS – Centrum Marcel, komunikacja dwukierunkowa. Transmisja powinna obejmować wyniki badań pacjentów oraz wyniki kontroli jakości,

- podłączyć odpływ odpadów płynnych bezpośrednio do kanalizacji (o ile analizator posiada taką możliwość).

Instrukcja wypełniania załącznika nr 2A:

1. Wykonawca sporządzając ofertę wypełnia jedynie kolumnę „Parametr oferowany ” bez jakichkolwiek zmian powyższej tabeli.

2. Wykonawca wypełnia wszystkie wiersze kolumny  ,,Parametr oferowany” uwzględniając zapisy w poszczególnych wierszach i kolumnach powyższej tabeli.

3. Jeśli w kolumnie „Parametr graniczny” występuje zapis „TAK” to oznacza, iż Zamawiający bezwzględnie wymaga parametru podanego w kolumnie „Opis wymaganych parametrów technicznych”. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia parametru zobowiązany jest do wpisania słowa „TAK”.

4. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny ”występuje zapis: „TAK, podać” lub TAK, opisać”  itp. to  Wykonawca zobowiązany jest do wpisania słowa „TAK” oraz do podania lub opisania parametrów dla zaoferowanego wyrobu.