Załącznik nr 1 do SWZ

Opis wymaganych parametrów dla 1 sztuki respiratora transportowego

| MODEL: | ________________________________ | Cena netto: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRODUCENT: | ________________________________ | VAT (%): |  |
| Numer katalogowy: | ________________________________ | Cena brutto: |  |

Wykonawca oświadcza, iż urządzenie jest nowe i nieużywane wyprodukowane w 2023 roku i spełnia wymagania Zamawiającego określone poniżej.

Zamawiający wymaga gwarancji na przedmiot zamówienia minimum 24 miesiące. Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże oferowany okres gwarancji.

| Lp | Parametr | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia wymagania |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parametry ogólne |  |  |  |  |
| 2 | Wentylacja zastępcza, terapia tlenowa, PEEP, CPAP w jednym kompaktowym aparacie. |  |  |  |  |
| 3 | Możliwość pracy w wymagającym środowisku: karetki pogotowia, transport szpitalny, diagnostyka obrazowa MRI. |  |  |  |  |
| 4 | Tryb wentylacji CPAP (z ciągłym dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych) |  |  |  |  |
| 5 | Wyposażony w przewód zasilający, jednorazowy obwód jednoramienny z wewnętrzną linią monitorowania ciśnienia, filtrem i zastawką pacjenta oraz baterię zasilającą moduł alarmów. |  |  |  |  |
| 6 | Możliwość montażu respiratora za pomocą uchwytów |  |  |  |  |
| 7 | Dwa tryby wentylacji: Demand i CMV/Demand |  |  |  |  |
| 8 | Niezależna płynna regulacja częstości i objętości oddechowej |  |  |  |  |
| 9 | Wentylacja manualna z ograniczeniem objętości oddechowej |  |  |  |  |
| 10 | Płynna regulacja ciśnienia granicznego w układzie pacjenta |  |  |  |  |
| 11 | Wbudowany manometr z fluorescencyjną tarczą, monitorowanie ciśnienia wdechowego i wydechowego |  |  |  |  |
| 12 | Funkcja PEEP/CPAP |  |  |  |  |
| 13 | Dwa poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej |  |  |  |  |
| 14 | Terapia tlenowa, zintegrowany przepływomierz |  |  |  |  |
| 15 | Możliwość pracy w rezonansie magnetycznym MRI |  |  |  |  |
| 16 | Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa zintegrowany z alarmem dźwiękowym wysokiego ciśnienia |  |  |  |  |
| 17 | Zasilanie i sterowanie pneumatyczne |  |  |  |  |
| 18 | Wskaźnik niskiego ciśnienia gazu zasilającego |  |  |  |  |
| 19 | System elektronicznych wskaźników oraz alarmów dźwiękowych i wizualnych |  |  |  |  |
| 20 | Monoblokowa budowa |  |  |  |  |
| 21 | Elementy sterujące osłonięte przez zarys obudowy |  |  |  |  |
| 22 | Odporny na wstrząsy, wibracje, upadki, uszkodzenia mechaniczne |  |  |  |  |
| 23 | Odporny na działanie wody oraz niskich i wysokich temperatur |  |  |  |  |
|  | Parametry techniczne | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia wymagania |  |  |
| 24 | Czasowo zmienny generator przepływu |  |  |  |  |
| 25 | Zakres przepływu: 8 – 39 l/min | TAK, PODAĆ |  |  |  |
| 26 | Zasilanie: pneumatyczne, suchy, bezolejowy gaz, ciśnienie 280 – 600 kPa | TAK, PODAĆ |  |  |  |
| 27 | Częstość oddechowa: płynna regulacja w zakresie 8 – 40 odd/min | TAK, PODAĆ |  |  |  |
| 28 | Objętość oddechowa: płynna regulacja w zakresie 70 – 1500 ml | TAK, PODAĆ |  |  |  |
| 29 | Współczynnik I:E od 1:1,4 (przy 40 odd/min) do 1:2,5 (przy 8 odd/min) | TAK, PODAĆ |  |  |  |
| 30 | Oddech manualny: zgodnie z nastawianą objętością i częstością oddechową |  |  |  |  |
| 31 | Zastawka PEEP zintegrowana: zakres regulacji 0 – 20 cmH2O | TAK, PODAĆ |  |  |  |
| 32 | Przepływomierz: zakres regulacji 0,5 – 35 l/min. | TAK, PODAĆ |  |  |  |
| 33 | Ciśnienie w trybie CPAP: regulowane do maks. 10 – 16 cmH2O przy przepływie 35 l/min | TAK, PODAĆ |  |  |  |
| 34 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej: 50% / 100% | TAK, PODAĆ |  |  |  |
| 35 | Zastawka bezpieczeństwa: regulowana w zakresie 20 – 60 cmH2O | TAK, PODAĆ |  |  |  |
| 36 | Tryb „Demand” – zastawka „na żądanie”: przepływ zależny od podciśnienia w układzie oddechowym, ciśnienie aktywacji 2 cmH2O, przepływ maksymalny > 120 l/min. | TAK, PODAĆ |  |  |  |
| 37 | Minimalna objętość oddechowa blokująca cykl wentylacji CMV: 425 ml przy częstości 12 odd/min | TAK, PODAĆ |  |  |  |
| 38 | Zakres pomiaru wbudowanego manometru ciśnienia: od −10 do +80 cmH2O | TAK, PODAĆ |  |  |  |
| 39 | Zużycie tlenu do sterowania pracą respiratora: ok. 60 ml/cykl | TAK, PODAĆ |  |  |  |
| 40 | Możliwość pracy w środowisku MRI o indukcji do 3 Tesla |  |  |  |  |
| 41 | Wilgotność względna pracy / przechowywania: 0 – 95% |  |  |  |  |
| 42 | Klasa odporności na wnikanie ciał stałych / cieczy: IP54 lub równoważny |  |  |  |  |
| 43 | Zgodność z normą PN-EN 794-3 lub równoważna, norma RTCA-DO 160 F lub równoważna |  |  |  |  |
| 44 | Moduł alarmowy: alarm wysokiego ciśnienia w układzie oddechowym, sygnalizacja przekroczenia ciśnienia granicznego |  |  |  |  |
| 45 | Alarm niskiego ciśnienia / rozłączenia w układzie oddechowym: ciśnienie < 10 cmH2O w czasie 10 sek. |  |  |  |  |
| 53 | Zasilanie: bateria litowa typ 123 A 3,6 V; bateria litowa AA Pneupac W269-023 do użytku w środowisku MRI |  |  |  |  |
| 54 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |  |  |
| 55 | Wymagana przez producenta częstotliwość dokonywania przeglądów technicznych | TAK, PODAĆ | w okresie obowiązywania gwarancji ……..(podać ilość przeglądów) na ……..(podać ilość miesięcy) po okresie obowiązywania gwarancji ……..(podać ilość przeglądów) na ……..(podać ilość miesięcy) |  |  |

Załącznik nr 3 do SWZ

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................

Siedziba ……………………………………………………………....................................

REGON ……………………………….............. NIP …………………………......................……………

Tel. ………………………………..............… Fax ……………….....................……………………...

Osoba upoważniona do podpisania umowy …………………………………………………..

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ……………………………………………

Tel …………………   e-mail ……………………………………………………………………………..

Rodzaj przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 06.03.2018r. Prawo Przedsiębiorców*

[   ] mikro		[   ] małe		[   ] średnie		[   ] duże		[   ] inne

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia za cenę:

## Cena ofertowa netto …………………………………………… zł

## VAT ……………..%

## Razem brutto ……………………………………………………. zł

## Oświadczam, iż udzielam gwarancji na przedmiot zamówienia: …………… miesięcy

## (należy wskazać zaoferowany okres gwarancji na przedmiot zamówienia w pełnych miesiącach tj. 24 miesiące lub 36 miesięcy lub 48 miesięcy) (minimalny okres gwarancji 24 miesiące maksymalny okres gwarancji 48 miesięcy) Okres gwarancji stanowi drugie kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.

## Oświadczam, że w przypadku nie podania okresu gwarancji na przedmiot zamówienia udzielam gwarancji minimalnej tj. 24 miesięcy.

## Oświadczam, iż dostarczę przedmiot zamówienia w terminie ……… dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

## (należy wskazać zaoferowany termin dostawy w pełnych dniach. (minimalny termin dostawy wynosi 1 dzień kalendarzowy, maksymalny termin dostawy wynosi 21 dni kalendarzowych.) Termin dostawy stanowi trzecie kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.

## Oświadczam, iż w przypadku nie podania terminu dostawy, dostarczę przedmiot zamówienia w terminie maksymalnym tj. 21 dni kalendarzowych.

Dodatkowe oświadczenia

- Oświadczamy, że cena brutto zawarta w Ofercie zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone w załączniku nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ i projektowanych postanowień umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu1).

- Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa (niepotrzebne skreślić)

- Żadna z informacji wskazanych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

- Wskazane poniżej informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczone są w sposób/za pomocą …………… Na dowód, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przedstawiam/-y dokumenty w postaci:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/przewidujemy powierzyć podwykonawcom części zamówienia: Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę ………………………. Nazwa i adres podwykonawcy ……………..(niepotrzebne skreślić)

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług: nie / tak obowiązek podatkowy będzie dotyczył ………...(niepotrzebne skreślić)

* zaznaczyć właściwe

_______________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik Nr 4 do SWZ

Zamawiający

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowice ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa respiratora transportowego” sygn. sprawy ZP-23-163BN prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

- [UWAGA: zastosować, gdy zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art.109 ust.1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp, a wykonawca korzysta z procedury samooczyszczenia, o której mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp] Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

[UWAGA: stosuje tylko wykonawca/ wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie]

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

[UWAGA: stosuje tylko wykonawca/ wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie, który polega na zdolnościach lub sytuacji  podmiotów udostepniających zasoby, a jednocześnie samodzielnie w pewnym zakresie wykazuje spełnianie warunków]

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu) w  następującym zakresie:

…………..…………………………………………………..…………………………………………...

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTÓW UDOSTEPNIAJĄCYCH ZASOBY:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego/ych podmiotu/ów udostępniających zasoby: (wskazać nazwę/y podmiotu/ów)………………… ………………………..……………………………………………… w następującym zakresie: …………………………………………………………………….

(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) ......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) .......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

Załącznik Nr 5 do SWZ

Zamawiający

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowice ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

OŚWIADCZENIE

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W JEDZ*

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „DOSTAWA RESPIRATORA TRANSPORTOWEGO” oznaczenie sprawy: ZP-23-163BN” prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 1605 i 1720), zwanej dalej ustawą oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczących wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, dotyczących zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania Wykonawcy lub podmiotu który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia,

e) art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835)

są aktualne / są nieaktualne.**

* niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

** niepotrzebne skreślić. W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji dodatkowo należy złożyć stosowną informację w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.