Szczecin, 25.10.2023 r. 
Znak Sprawy: ZP/220/76/23                            
Dotyczy: dostawy soczewek wewnątrzgałkowych, zastawek typu Ahmeda, implantów gałek ocznych oraz specjalistycznych akcesoriów okulistycznych na potrzeby I Kliniki Okulistyki SPSK-2 PUM

WYJAŚNIENIE NR 3

Wykonawca nr 8

Dotyczy zadania nr 1.1
Czy zamawiający wymaga w zadaniu nr 1.1 Hialuronian sodu uzyskany metodą biofermentacji o stężeniu
od 3% ph 6,8-7,4: osmolarność 300-350mOsm/kg;masa cząsteczkowa:750 000 Da; lepkość 30.000mPas,
temperatura przechowywania :2-25 st C; pojemność 1,1ml , Kaniula sterylna 25 G w komplecie
Hialuronian doskonale podtrzymuje zapadającą przy trudnych przypadkach komorę, ze względu na wysoką
osmolarności perfekcyjnie usuwa się po zabiegu z wnętrza gałki.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy zadania nr 1.4
Czy zamawiający wymaga w zadaniu nr 1.4 oleju silikonowego o wysokiej masie cząsteczkowej
zapobiegającej emulgacji 1300. Min 10 ml pojemności, pakowany w strzykawce, gotowy do użycia, indeks
refrakcji 1,403-1,404 , lepkość w temp 25 st 1000 mPaS-1233 mPaS, produkowany z wysoce
oczyszczonego oleju silikonowego 1000, który zapewnia najwyższy profil bezpieczeństwa w użyciu.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy zadania nr 1.5
Czy zamawiający wymaga w zadaniu nr 1.5 oleju silikonowego o wysokiej masie cząsteczkowej
zapobiegającej emulgacji 5500. Min 10 ml pojemności, pakowany w strzykawce, gotowy do użycia, indeks
refrakcji 1,40 , lepkość w temp 25 st 5000 mPaS- 5364 mPaS, produkowany z wysoce oczyszczonego oleju
silikonowego 5000, który zapewnia najwyższy profil bezpieczeństwa w użyciu
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy zadania nr 2
Czy zamawiający wyodrębni w zadaniu nr 2 dwie części ilościowe po 250 szt. tj 2A 250 szt oraz 2B 250szt,
jeśli tak czy zamawiający wymaga w miejsce zadania 2B soczewki Jednoczęściowej, Z filtrem UV, Akrylowa,
Z filtrem światła niebieskiego , długość całkowita maksymalnie 11 mm, Średnica części optycznej od 5,75
do 6,0 mm, Angulacja 2°, Do implantacji przez cięcie 2,4 mm, Ostra krawędź na 360° części optycznej oraz
częściach haptycznych , Każda soczewka fabrycznie umieszczona w kartridżu, który po połączeniu z
iniektorem jednorazowego użytku pozwala na bezpieczną implantację, Każda soczewka w komplecie z
iniektorem jednorazowego użytku kompatybilnym zkartridżem Zakres mocy od +10,0 dioptrii do +30
dioptrii ,Termin ważności minimum 1 rok od daty dostawy 4-haptyczna z wolnymi przestrzeniami
wewnętrz, - system 3-krokow preloaded. - material glistening free, , ukątowienie części haptycznych 2
stopnie w celu zapewnienia doskonałej jakości materiału glistenig free, precyzyjnej centracji podczas
zabiegu nawet przy dużej Capsulorhexis idealnego napięcia tylnej torby po wszczepieniu soczewki
Odpowiedź: Mając na uwadze obowiązujące przepisy Zamawiający nie wyraża zgody na wyodrębnienie w zadaniu nr 2 dwóch odrębnych części. Zgodnie z zaleceniami Urzędu Publikacji Unii Europejskiej nie jest możliwe dodawanie części do ogłoszenia o zamówieniu, stąd nie ma możliwości wydzielenia pozycji z pakietu do nowej części w ramach tego samego postępowania. Próby dokonania wydzielenia pozycji do osobnego pakietu kończą się odmową publikacji w Dz.Urz. UE, z uzasadnieniem że nie można dodawać dodatkowych części do ogłoszenia. 
Ponadto Zamawiający prowadząc postępowanie ma obowiązek uwzględnić treść art. 137 ust. 7 Pzp, w którym wprowadzona została regulacja wskazująca na ograniczenia co do zakresu zmiany treści SWZ, zgodnie z którą w przypadku gdy zmiany treści SWZ prowadziłyby do istotnej zmiany charakteru zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności prowadziłyby do znacznej zmiany zakresu zamówienia, zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 256 PZP.

        Z poważaniem 
                             podpis w oryginale          
                              DYREKTOR SPSK-2