Załącznik nr 2 do SWZ

Część nr 3.

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem

INKUBATORÓW  CO2 – 6 SZT.,

i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem.

- Inkubator CO2 do:

- Zakładu Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych UMB - 1 szt.

- Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji UMB -  4 szt.

- Inkubator CO2 do:

- Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji UMB - 1szt.

| Nazwa i adres Wykonawcy: |
| --- |
| Typ/Model/ (jeśli dotyczy) | Producent - pełna nazwa | Kraj producenta | Rok produkcji |
| A |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |
| UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany wpisać do ww. tabeli nazwę i oznaczenia urządzenia (typ/model, pełną nazwę i kraj producenta) w sposób zgodny z oznaczeniami, które znajdą się w materiałach informacyjnych. |
| Lp. | Wymagania techniczne, użytkowe i FUNKCJONALNE |
|  | Inkubator CO2 |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji 2022 lub 2023. |
|  | Pojemność robocza komory w zakresie: 160–165 litrów. |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.): 620 x 760 x 910 mm |
|  | Minimalne wymiary wewnętrzne (szer. x głęb. x wys.): 490 x 520 x 660 mm. |
|  | Płaszcz powietrzny, trzy oddzielne strefy grzania z niezależnymi grzałkami dla kuwety z wodą oraz drzwi zewnętrznych. |
|  | Cyrkulacja powietrza wspomagana wentylatorem. |
|  | Drzwi zewnętrzne pełne. Oddzielnie uszczelnione, szklane drzwi wewnętrzne. |
|  | Możliwość zmiany kierunku otwarcia drzwi zewnętrznych. |
|  | Wnętrze i półki wykonane ze stopu stali nierdzewnej z miedzią umożliwiającego pasywną dekontaminację bez konieczności wstrzymywania pracy inkubatora. |
|  | W wyposażeniu 4 półki perforowane o minimalnych wymiarach (szer. x głęb.): 470 x 450 mm. Możliwość zamontowania łącznie co najmniej 9 takich półek. TABELA OCENY TECHNICZNEJ. |
|  | Zakres kontroli temperatury min.: +5°C od temperatury otoczenia do +50°C |
|  | Stabilność temperatury nie gorsza niż: ± 0,1°C |
|  | Jednorodność temperatury nie gorsza niż: ± 0,25°C |
|  | Zakres kontroli stężenia CO2: 0% do 20% |
|  | Stabilność stężenia CO2 nie gorsza niż: ± 0,15% |
|  | Wilgotność w komorze utrzymywana na stałym poziomie 95% RH ±5% RH. |
|  | Sterownik mikroprocesorowy PID wyposażony w funkcję: rejestracji tempera-tury, stężenia CO2, stanów otwarcia drzwi oraz stanów alarmowych. Wbudowany port USB umożliwiający przesłanie zarejestrowanych danych na pamięć pendrive. TABELA OCENY TECHNICZNEJ. |
|  | Dotykowy, kolorowy wyświetlacz LCD o minimalnej rozdzielczości WVGA 800x480. |
|  | Wyświetlacz wykonany w technologii oporowej, umożliwiający obsługę w rękawiczkach. |
|  | Pomiar stężenia CO2 na zasadzie spektrofotometrii w podczerwieni. Podwójny czujnik IR z funkcją stałej, automatycznej kalibracji zera. |
|  | Wbudowany system termicznej sterylizacji wnętrza i akcesoriów w temperaturze co najmniej +180°C. |
|  | Sterylizacja termiczna uruchamiana bezpieczną kilkuetapową procedurą (brak możliwości przypadkowej aktywacji dedykowanym przyciskiem). |
|  | Sterylizacja termiczna wykonywana bez konieczności demontażu i ponownej kalibracji czujników i wiatraka. |
|  | Uruchamiana automatycznie po zamknięciu drzwi inkubatora lampa UV sterylizująca powietrze i wodę w kuwecie nawilżającej. Świetlówka UV niepowodująca powstawania ozonu. TABELA OCENY TECHNICZNEJ. |
|  | Filtr mikrobiologiczny na linii zasilania w gaz CO2. |
|  | Sygnalizacja stanów alarmowych: Odchylenia temperatury. Odchylenia stężenia CO2. Niedomkniętych drzwi. Awarii lampy UV. Spadku wydajności lampy UV. |
|  | Niezależne zabezpieczenie przed przegrzaniem powyżej temperatury ustalonej przez Użytkownika. |
|  | System automatycznej diagnostyki usterek. |
|  | Port kablowy o średnicy min. 30 mm pozwalający na wprowadzenie zewnętrznych instrumentów pomiarowych do komory inkubatora. |
|  | Zamek elektryczny drzwi z funkcją blokady dostępu przy pomocy hasła. |
|  | Maksymalny pobór mocy w trakcie sterylizacji termicznej: 1100 W. TABELA OCENY TECHNICZNEJ. |
|  | Poziom emitowanego hałasu maksimum 26 dB (pomiar wykonywany w odległo-ści 1 metra oraz na wysokości 1 metra od urządzenia, przy szumie tła równym 20 dB. TABELA OCENY TECHNICZNEJ |
|  | Waga netto urządzenia nie większa niż 85 kg. |
|  | W komplecie z urządzeniem: Dwustopniowy reduktor ciśnienia do butli z CO2 - 1 szt. Stół metalowy na kółkach – 1 szt.: Maksymalne obciążenie blatu: 150 kg. Wymiary (szer. x głęb. x wys.) nie większe niż: 92x61x100 cm. Waga 25 kg (± 2 kg). |
|  | Inkubator CO2 |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji 2022 lub 2023. |
|  | Pojemność robocza komory w zakresie: 160-165 litrów. |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.): 620 x 730 x 910 mm. |
|  | Minimalne wymiary wewnętrzne (szer. x głęb. x wys.): 490 x 520 x 660 mm. |
|  | Płaszcz powietrzny, min. trzy oddzielne strefy grzania z niezależnymi grzałkami dla kuwety z wodą oraz drzwi zewnętrznych. |
|  | Cyrkulacja powietrza wspomagana wentylatorem. |
|  | Drzwi zewnętrzne pełne. Dodatkowa min. 4-drzwiowa śluza wewnętrzna. Drzwiczki śluzy szklane, uszczelnione. |
|  | Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi zewnętrznych. |
|  | Wnętrze i półki wykonane ze stopu stali nierdzewnej z miedzią umożliwiającego pasywną dekontaminację bez konieczności wstrzymywania pracy inkubatora. |
|  | W wyposażeniu 3 półki perforowane o wymiarach minimalnych ( szer. x głęb.): 470 x 450 mm. Możliwość zamontowania łącznie co najmniej 9 takich półek. TABELA OCENY TECHNICZNEJ. |
|  | Zakres kontroli temperatury min.: +5°C od temperatury otoczenia do +50°C. |
|  | Stabilność temperatury nie gorsza niż: ± 0,1°C. |
|  | Jednorodność temperatury nie gorsza niż: ± 0,25°C. |
|  | Zakres kontroli stężenia CO2: 0% do 20%. |
|  | Stabilność stężenia CO2 nie gorsza niż: ± 0,15%. |
|  | Zakres kontroli stężenia O2: 1% do 18% oraz 22% do 80%. |
|  | Stabilność stężenia O2 nie gorsza niż: ± 0,2%. |
|  | Wilgotność w komorze utrzymywana na stałym poziomie 95% RH ± 5% RH. |
|  | Sterownik mikroprocesorowy PID wyposażony w: funkcję rejestracji tempera-tury, stężenia CO2 i O2, stanów otwarcia drzwi oraz stanów alarmowych. Wbudowany port USB umożliwiający przesłanie zapisanych danych na pamięć pendrive. TABELA OCENY TECHNICZNEJ. |
|  | Dotykowy, kolorowy wyświetlacz LCD o minimalnej rozdzielczości WVGA 800x480. |
|  | Wyświetlacz wykonany w technologii oporowej, umożliwiający obsługę w rękawiczkach. |
|  | Pomiar stężenia CO2 na zasadzie spektrofotometrii w podczerwieni. Podwójny czujnik IR z funkcją stałej, automatycznej kalibracji zera. |
|  | Uruchamiana automatycznie po zamknięciu drzwi inkubatora lampa UV steryli-zująca powietrze i wodę w kuwecie nawilżającej. Świetlówka UV niepowodująca powstawania ozonu. TABELA OCENY TECHNICZNEJ. |
|  | Możliwość wyposażenia w dedykowany, fabryczny system dekontaminacji wnętrza i akcesoriów za pomocą oparów nadtlenku wodoru. |
|  | Filtr mikrobiologiczny na liniach zasilania w gazy CO2 i O2. |
|  | Sygnalizacja stanów alarmowych: Odchylenia temperatury. Odchylenia stężenia CO2. Odchylenia stężenia O2. Niedomkniętych drzwi. Awarii lampy UV. Spadku wydajności lampy UV. |
|  | Niezależne zabezpieczenie przed przegrzaniem powyżej temperatury ustalonej przez użytkownika. |
|  | System automatycznej diagnostyki usterek. |
|  | Port kablowy o średnicy min. 30 mm pozwalający na wprowadzenie zewnę-trznych instrumentów pomiarowych do komory inkubatora. |
|  | W komplecie z urządzeniem: Reduktory ciśnienia do butli z CO2 (1 szt.) oraz do butli z O2 (1 szt.). Stół metalowy na kółkach – 1 szt.: Maksymalne obciążenie blatu: 150 kg. Wymiary (szer. x głęb. x wys.) nie większe niż: 92x61x100 cm. Waga 25 kg (± 2 kg). |
|  | Poziom emitowanego hałasu maksimum 26 dB (pomiar wykonywany w odległo-ści 1 metra oraz na wysokości 1 metra od urządzenia, przy szumie tła równym 20 dB. TABELA OCENY TECHNICZNEJ. |
|  | Sterylizacja termiczna lub nadtlenkiem wodoru wykonywana bez konieczności demontażu i ponownej kalibracji czujników i wiatraka. |
|  | Waga netto urządzenia nie większa niż 85 kg. |

| Lp. | WYMAGANIA OGÓLNE |
| --- | --- |
|  | Oferowany przedmiot zamówienia kompletny, po zainstalowaniu i uruchomieniu gotowy do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Zakupy materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych, w tym wyrobów medycznych jednorazowego użytku, nie są zakupami inwestycyjnymi. |
|  | Przedmiot zamówienia dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje, itp. oraz spełniający wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu, na każde żądanie, dokumentów potwierdzających spełnienie w/w wymogów. |
|  | Przed złożeniem oferty możliwy jest udział Wykonawców w wizji lokalnej w miejscach instalowania urządzeń. Wizja lokalna może odbyć się jedynie w obecności przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku zainteresowania wizją lokalną ze strony Wykonawców należy (za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisemnie lub faksem ) powiadomić o tym Zamawiającego, który poda informację o terminie wizji lokalnej na stronie internetowej na której znajduje się prowadzone postępowanie. |
|  | Dokumenty składające się na ofertę. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenia (A i B). Materiały informacyjne (np. prospekty i/lub foldery i/lub inne dokumenty) oferowanego przedmiotu zamówienia. UWAGI: Funkcje urządzenia i/lub parametry techniczne zawarte w załączonych materiałach informacyjnych, nie muszą potwierdzać wszystkich funkcji i/lub parametrów technicznych wymaganych w tabeli opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 2 do SWZ), z zastrzeżeniem, że materiały informacyjne muszą zawierać potwierdzenie parametrów, jeżeli są one oceniane w kryterium „OcenaTechniczna“. Wskazane jest oznaczenie załączonych dokumentów informacyjnych w celu właściwej identyfikacji przez Zamawiającego poszczególnych parametrów (numer z oznaczeniem jakiego parametru/wyposażenia dotyczy). Deklaracje zgodności producenta dotyczące oferowanych urządzeń. |
|  | Do dostawy (wraz z urządzeniem) dostarczona instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i/lub w wersji elektronicznej (np.: pendrive, CD). |
|  | Wszelkie oprogramowanie komputerowe (jeśli dotyczy) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia musi być w języku polskim i/lub języku angielskim: Licencja lub licencje na oprogramowanie/oprogramowania przekazane Zamawiającemu muszą być nieograniczone czasowo, upoważniające do korzystania z oprogramowania w zakresie niezbędnym do wykorzystywania wszystkich funkcji urządzenia. Aktualizacja oprogramowania (jeśli dotyczy) będzie dostarczana i instalo-wana na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji niezwłocznie po jej wprowadzeniu do obrotu, bez konieczności zwracania się o aktualizację przez Użytkownika. Aktualizacja oprogramowania, również pochodzącego od podmiotów trzecich (jeśli dotyczy), będzie dostarczana i instalowana na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji na urządzenie niezwłocznie po jej wprowadzeniu do obrotu, bez konieczności zwracania się o aktualizację przez Użytkownika. |

Oświadczam, że zaoferowany przez reprezentowanego przeze mnie Wykonawcę wskazany wyżej przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne, użytkowe i  funkcjonalne przedstawione w powyższych tabelach, oraz wszystkie dotyczące go pozostałe wymagania wymienione w specyfikacji  warunków zamówienia i w załącznikach do niej.

podpis Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SWZ

Część nr 3

TABELA ocenY TECHNICZNEJ

związana z wykonaniem zamówienia w zakresie dostarczenia, rozładunku,

wniesienia, zainstalowania, uruchomienia

INKUBATORÓW  CO2 – 6 SZT.,

i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem.

- Inkubator CO2 do:

- Zakładu Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych UMB - 1 szt.

- Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji UMB -  4 szt.

- Inkubator CO2 do:

- Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji UMB - 1szt.

W kolumnie „PARAMETRY I FUNKCJE OFEROWANE” Wykonawca wpisuje – zgodnie ze stanem faktycznym - oferowaną wartość ocenianego parametru i/lub/ oferowaną funkcję.

| Parametry i funkcje oceniane | Parametry i/lub funkcje oferowane*) | Skala oceny w pkt. | Ocena w pkt. |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Inkubator CO2 |
| A.10 Niepodlegające demontażowi uchwyty półek wytłoczone bezpośrednio ze ścian komory. Ocena: NIE - 0 punktów TAK - 1 punkt. |  | 0/1 |  |
| A.17 Port USB umiejscowiony (wbudowany) na drzwiach inkubatora. Ocena: NIE - 0 punktów TAK - 1 punkt |  | 0/1 |  |
| A.24 Możliwość włączenia lampy na min. 24 godziny w celu sterylizacji powierzchni w komorze. Ocena: NIE - 0 punktów TAK - 3 punkty. |  | 0/3 |  |
| Maksymalna temperatura obudowy inkubatora w trakcie sterylizacji termicznej nie przekracza 65°C. Ocena: NIE - 0 punktów TAK - 3 punkty. |  | 0/3 |  |
| A.31 Maksymalny pobór mocy w trakcie steryli-zacji termicznej ≤ 1000 W. NIE - 0 punktów TAK - 7 punktów |  | 0/7 |  |
| A.32 Poziom emitowanego hałasu ≤ 25 dB. Ocena: NIE - 0 punktów TAK - 5 punktów |  | 0/5 |  |
| B. Inkubator CO2 |
| B.10 Niepodlegające demontażowi uchwyty półek wytłoczone bezpośrednio ze ścian komory. Ocena: NIE - 0 punktów TAK - 1 punkt. |  | 0/1 |  |
| B.19 Port USB umiejscowiony (wbudowany) na drzwiach inkubatora. Ocena: NIE - 0 punktów TAK - 1 punkt. |  | 0/1 |  |
| B.23 Możliwość włączenia lampy na min. 24 godziny w celu sterylizacji powierzchni w komorze. Ocena: NIE - 0 punktów TAK - 3 punkty. |  | 0/3 |  |
| B.31 Poziom emitowanego hałasu ≤ 25 dB. Ocena: NIE - 0 punktów TAK - 5 punktów. |  | 0/5 |  |

podpis Wykonawcy

*) Wypełnia Wykonawca

Załącznik nr 3a do SWZ

Część nr 3

FORMULARZ cenOWY

związany z wykonaniem zamówienia w zakresie dostarczenia, rozładunku,

wniesienia, zainstalowania, uruchomienia

INKUBATORÓW  CO2 – 6 SZT.,

i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem.

- Inkubator CO2 do:

- Zakładu Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych UMB - 1 szt.

- Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji UMB -  4 szt.

- Inkubator CO2 do:

- Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji UMB - 1szt.

| Lp. |  | Nazwa urządzenia | Typ/ model | Ilość (szt.) | Cena jednostko-wa brutto z podatkiem (PLN) *) | Wartość brutto z podatkiem (PLN) *) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Inkubator CO2 |  | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  | 4 |  |  |
|  | Inkubator CO2 |  | 1 |  |  |
|  | Razem: A1+A2+B (PLN) |  |

podpis Wykonawcy

*) Wypełnia Wykonawca

Załącznik nr 4 do SWZ

Część nr 3

TABELA ocenY WARUNKÓW GWARANCJI

związana z wykonaniem zamówienia w zakresie dostarczenia, rozładunku,

wniesienia, zainstalowania, uruchomienia

INKUBATORÓW  CO2 – 6 SZT.,

i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem.

- Inkubator CO2 do:

- Zakładu Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych UMB - 1 szt.

- Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji UMB -  4 szt.

- Inkubator CO2 do:

- Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji UMB - 1szt.

| Gwarancja | Oferowany okres gwarancji *) |
| --- | --- |
| Okres gwarancji nie krótszy niż 36 miesięcy. Okres punktowany od: 36 miesięcy do 48 miesięcy. Uwagi: Długość okresu gwarancji musi zostać określona w pełnych miesiącach (w zakresie od 36 miesięcy do 48 miesięcy). W przypadku, gdy Wykonawca: nie wpisze żadnego okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela minimalnego okresu gwarancji (36 miesięcy). wpisze okres gwarancji w niepełnych miesiącach, Zamawiający do obliczeń w zakresie kryterium "Okres gwarancji" przyjmie okres dokonując zaokrąglenia w dół. wpisze okres gwarancji krótszy niż minimalny, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SWZ. |  |

Nazwa, adres, nr tel., e-mail serwisu gwarancyjnego *) ………….…………………………

podpis Wykonawcy

*) Wypełnia Wykonawca

Załącznik nr 5 do SWZ

Część nr 3

WARUNKI GwarancjI, rękojmi I serwisu gwarancyjnego

związane z wykonaniem zamówienia w zakresie dostarczenia, rozładunku,

wniesienia, zainstalowania, uruchomienia

INKUBATORÓW  CO2 – 6 SZT.,

i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem.

- Inkubator CO2 do:

- Zakładu Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych UMB - 1 szt.

- Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji UMB -  4 szt.

- Inkubator CO2 do:

- Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji UMB - 1szt.

| Lp. | WARUNKI GwarancjI, rękojmi I serwisu gwarancyjnego |
| --- | --- |
|  | Pod określeniem "urządzenie" rozumie się wszystkie wyroby, a także oprogramo-wanie (jeśli dotyczy), dostarczone i uruchomione w ramach wykonania przedmiotowego zamówienia. |
|  | Okres gwarancji na urządzenie rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru urządzenia. |
|  | Okres rękojmi na urządzenie rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru i wynosi 24 miesiące. |
|  | W okresie gwarancji przeglądy konserwacyjne / serwisowe wynikające z wymagań producenta (jeśli dotyczy) będą wykonane na koszt Wykonawcy. Przeglądy będą przeprowadzane w terminie uzgodnionym z Bezpośrednim Użytkownikiem danego urządzenia. |
|  | W okresie gwarancji naprawy urządzenia będą wykonywane na koszt Wykonawcy, co oznacza w szczególności, że materiały i części zamienne zastosowane do napraw oraz praca i dojazd zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym będą na koszt Wykonawcy. |
|  | Wykonawcą ww. napraw będzie serwis potwierdzający każdorazowo swoje czynności w paszporcie technicznym dołączonym do urządzenia lub w karcie technicznej. |
|  | Niezależnie od zapisów w karcie gwarancyjnej, obowiązują zapisy zawarte w niniejszym załączniku i w specyfikacji warunków zamówienia, chyba że poszcze-gólne zapisy w karcie gwarancyjnej, paszporcie technicznym lub w karcie technicznej są korzystniejsze dla Zamawiającego. |
|  | Celem wykonania usług serwisowych, serwis Wykonawcy uzyska dostęp do urządzenia w terminie ustalonym z Bezpośrednim Użytkownikiem urządzenia. |
|  | Czas reakcji serwisu od chwili powiadomienia do rozpoczęcia naprawy – maksimum w ciągu 3 dni roboczych (soboty, niedziele i dni świąteczne ustawowo wolne od pracy nie są dniami roboczymi). Za reakcję serwisu uważa się także kontakt telefoniczny lub zdalną diagnozę i naprawę przez przedstawiciela serwisu. |
|  | Naprawa, tj. usunięcie wad lub usterek przedmiotu zamówienia zakończy się w terminie maksimum do 5 dni roboczych liczonych od dnia przystąpienia do naprawy. |
|  | Jeżeli zajdzie konieczność naprawy poza miejscem zainstalowania urządzenia, Wykonawca odbierze uszkodzoną część składową urządzenia i dostarczy ją do Bezpośredniego Użytkownika po zakończonej naprawie na własny koszt i ryzyko. |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do wymiany podzespołu urządzenia na nowy (fabrycznie identyczny egzemplarz) po 3 naprawach gwarancyjnych w terminie 7 dni roboczych, liczonych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego do Wykonawcy czwartego wystąpienia wady/usterki danego podzespołu. |
|  | Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. |
|  | Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone także po upływie terminu gwarancji, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji. |
|  | Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym niemożliwe było używanie urządzenia ze względu na jego niesprawność, przy czym każdy pełny dzień niesprawności urządzenia powoduje przedłużenie okresu gwarancji o jeden dzień. Za dzień/dni niesprawności urządzenia uważa się także dzień/dni, podczas których wykonywana jest naprawa. Czas planowych przeglądów i testów zgodnych z wymaganiami wytwórcy urządzenia nie wydłuża okresu gwarancji. |
|  | Wykonawca umowy zapewni dostęp do części zamiennych i serwisu przez co najmniej 8 lat od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. |
|  | Korzystanie z uprawnień z tytułu rękojmi nastąpi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. |

Załącznik nr 6 do SWZ

Część nr 3

PROCEDURA DOSTAWY I ODBIORU URZĄDZEŃ

związana z wykonaniem zamówienia w zakresie dostarczenia, rozładunku,

wniesienia, zainstalowania, uruchomienia

INKUBATORÓW  CO2 – 6 SZT.,

i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem.

- Inkubator CO2 do:

- Zakładu Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych UMB - 1 szt.

- Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji UMB -  4 szt.

- Inkubator CO2 do:

- Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji UMB - 1szt.

| Lp. | PROCEDURA DOSTAWY URZĄDZEŃ |
| --- | --- |
|  | Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia (po podpisaniu umowy) Zamawiający wskaże uprawnioną osobę - Bezpośredniego Użytkownika, z którą Wykonawca będzie prowadził uzgodnienia dotyczące procedur dostawy i odbioru przedmiotu zamówienia. |
|  | Dostawa, rozładunek, wniesienie, zainstalowanie, uruchomienie urządzeń i dostarczenie instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożenie będzie zrealizowane staraniem i na koszt Wykonawcy. Wyklucza się angażowanie pracowników UMB do czynności rozładunku lub wnoszenia urządzeń. |
|  | Urządzenia zostaną dostarczone w odpowiednich oryginalnych opakowaniach, zapewniających zabezpieczenie przedmiotów dostawy przed wpływem jakichkol-wiek szkodliwych czynników. |
|  | Urządzenia zostaną dostarczone do pomieszczeń wskazanych przez Bezpośredniego Użytkownika lub osobę upoważnioną. |
|  | Wykonawca odpowiada za to, aby instalowanie oraz uruchamianie urządzeń było przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz uprawnienia, jeżeli są wymagane z mocy prawa. |
|  | Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z podłączeniem urządzeń i/lub elementów wyposażenia do istniejących instalacji i/lub koszty modyfikacji tych instalacji. W zakresie Wykonawcy jest zabezpieczenie miejsc, w których będzie prowadzony montaż, instalacja i uruchomienie sprzętu. Wykonawca zobowiązuje się do pozostawienia miejsc, w których będą prowadzone prace montażowe i instalacyjne w stanie gotowym wykończonym i czystym. |
|  | Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia i zabrania ze sobą opakowań i innych materiałów (palet, kartonów, folii itp.) po dostarczonych urządzeniach z pomieszczeń, do których dostarczono urządzenia oraz z wszystkich innych pomieszczeń, w których znajdowałyby się powyższe opakowania i materiały. |
|  | Wszelkie uszkodzenia mienia Zamawiającego powstałe z winy Wykonawcy podczas wykonania czynności związanych z dostawą i montażem przedmiotu zamówienia Wykonawca usunie we własnym zakresie i na własny koszt. |
|  | Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia dostarczonego i pozostawionego w pomieszczeniu /pomieszczeniach lub na terenie Użytkownika / Zamawiającego przed podpisa-niem bezusterkowego protokołu odbioru. |
|  | Procedura odbioru urządzeŃ |
|  | Procedura odbioru rozpocznie się do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Gotowość do odbioru może być zgłoszona Zamawiającemu wyłącznie po: dostarczeniu i uruchomieniu wszystkich urządzeń wchodzących w skład zamówienia, wdrożeniu instrukcji stanowiskowej oraz po ustaleniu dogodnego terminu z Bezpośrednim Użytkownikiem. Wyklucza się odbiór częściowy przedmiotu zamówienia. |
|  | Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru osobie uprawnionej przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami tj. osobie wskazanej w umowie jako odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia. |
|  | Odbiór zakończy się podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru, po kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia. Ważność protokołu odbioru potwierdzą łącznie podpisy czterech osób: Wykonawcy (lub przedstawiciela Wykonawcy) przedmiotu zamówienia; Bezpośredniego Użytkownika (lub osoby upoważnionej) przedmiotu zamówienia; Osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia z Działu Zaopatrzenia UMB. |
|  | Protokół odbioru będzie sporządzony w 2 egzemplarzach. |
|  | Z chwilą podpisania protokołu odbioru Wykonawca przekaże Użytkownikowi następujące dokumenty w języku polskim (bezwzględnym warunkiem podpisania protokołu odbioru jest dostarczenie wszystkich kompletnych niżej wymienionych dokumentów): Paszport techniczny/karta techniczna. Instrukcję obsługi urządzenia. Kartę gwarancyjną. |
|  | Z chwilą podpisania bezusterkowego protokołu odbioru na Zamawiającego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia urządzenia. |