Postępowanie nr: 24 Z PN 21

Załącznik nr 1-4 do SWZ

(zmodyfikowany)

Nazwa i adres Wykonawcy  ..............................

Opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW 
TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PAKIET 4:    Przedmiot zamówienia: Aparat USG do oceny i biopsji zmian opłucnowych 
i obwodowych guzów płuca- 1 szt.

- (CPV:) 33112200-0

Producent:………………………

Oferowany model: ……………………

Rok produkcji aparatu: 2021

| Lp. | Opis wymagań | Parametr graniczny | Parametr punktowany | Potwierdzenie parametru punktowanego/ podanie typu dla poz. V.1, 6 i 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja |  |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy - wymagany rok produkcji: min. 2021 | TAK | - | - |
|  | Konstrukcja i oprogramowanie oferowanej wersji aparatu – wprowadzone do produkcji i eksploatacji najpóźniej w 2020 r. | TAK | - | - |
|  | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. | TAK | - | - |
|  | Przetwornik cyfrowy min. 12-bitowy | TAK | - | - |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej. | TAK | - | - |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów cyfrowych min. 4 600 000 | TAK | - | - |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych min.4 | TAK | - | - |
|  | Ilość gniazd parkingowych min. 2 | TAK | - | - |
|  | Dynamika systemu min. 300 dB | TAK | 300 dB – 0 pkt. >300 dB – 10 pkt. |  |
|  | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu z możliwością regulacja w 3 płaszczyznach. Przekątna ekranu min. 21 cali | TAK | - | - |
|  | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo | TAK | - | - |
|  | Uchwyty na głowice umiejscowione po obu stronach konsoli aparatu | TAK | - | - |
|  | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę. Przekątna min. 10 cali | TAK | - | - |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu min. od 1 MHz do 20 MHz. | TAK | - | - |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) min. 75 000 obrazów | TAK | 75 000 – 0 pkt. >75 000 – 10 pkt. |  |
|  | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie | TAK | - | - |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode, min. 900 s | TAK | - | - |
|  | Regulacja głębokości pola obrazowania min. 1 - 39 cm | TAK | 1-39 cm – 0 pkt. >1-39 cm – 10 pkt. |  |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika, min. 300 | TAK | - | - |
|  | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | TAK | - | - |
|  | Wysuwana klawiatura spod pulpitu sterującego | TAK | - | - |
|  | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |  |
| 1. | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. - B, B + B, 4 B - M - B + M - D - B + D - B + C (Color Doppler) - B + PD (Power Doppler) - 4 B (Color Doppler) - 4 B (Power Doppler) - B + Color + M | TAK | - | - |
| 2. | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B min. 3500 obrazów/s | TAK | 3500 obrazów/s – 0 pkt. >3500 obrazów/s – 10 pkt. |  |
| 3. | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) min. 400 obrazów/s | TAK | - | - |
| 4. | Obrazowanie harmoniczne min. 10 pasm częstotliwości | TAK | 10 pasm – 0 pkt. 12 pasm i powyżej – 10 pkt. |  |
| 5. | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK | - | - |
| 6. | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min.: +/- 4,0 m/s | TAK | - | - |
| 7. | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK | - | - |
| 8. | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK | - | - |
| 9. | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | TAK | - | - |
| 10. | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) min.: +/- 15 m/s | TAK | - | - |
| 11. | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie min. 0,5 mm do 20 mm | TAK | - | - |
| 12. | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej w zakresie min. +/- 30 stopni | TAK | - | - |
| 13. | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie min. +/- 80 stopni | TAK | - | - |
| 14. | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie min. +/- 80 stopni | TAK | - | - |
| 15. | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich w kombinacjach min: PW/PW, TDI/TDI, PW/TDI | TAK | - | - |
| 16. | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | TAK | - | - |
| 17. | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” min. 9 | TAK | - | - |
| 18. | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach | TAK | - | - |
| 19. | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK | - | - |
| 20. | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK | - | - |
| 21. | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK | - | - |
| 22. | Automatyczna optymalizacja obrazu B, spektrum dopplerowskiego i współczynnika prędkości ultradźwięków za pomocą jednego przycisku | TAK | - | - |
| 23. | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 15 map | TAK | - | - |
| 24. | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK | - | - |
|  | Archiwizacja obrazów |  |  |  |
| 1. | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem twardym min. 1 TB | TAK | - | - |
| 2. | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | TAK | - | - |
| 3. | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD | TAK | - | - |
| 4. | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK | - | - |
| 5. | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK | - | - |
| 6. | Videoprinter czarno-biały | TAK | - | - |
| 7. | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK | - | - |
| 8. | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK | - | - |
| 9. | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) | TAK | - | - |
|  | # Funkcje użytkowe |  |  |  |
| 1. | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min. x40 | TAK | - | - |
| 2. | Powiększenie obrazu po zamrożeniu min. x20 | TAK | - | - |
| 3. | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie min. 10 | TAK | - | - |
| 4. | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK | - | - |
| 5. | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK | - | - |
| 6. | Pełne oprogramowanie do badań: - Brzusznych - Płuc - Małych narządów - Naczyniowych - Śródoperacyjnych - Mięśniowo-szkieletowych - Ortopedycznych | TAK | - | - |
|  | Głowice ultradźwiękowe – wyposażone w bezpinowe złącza nowej generacji | TAK | - | - |
| 1. | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. | TAK Podać typ. | - |  |
| 2. | Zakres częstotliwości pracy min. 3,0 – 12,0 MHz | TAK | - | - |
| 3. | Liczba elementów min. 800 | TAK | - | - |
| 4. | Szerokość skanu max. 38 mm | TAK | - | - |
| 5. | Obrazowanie harmoniczne min. 8 pasm częstotliwości | TAK | - | - |
| 6. | Głowica Convex szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. | TAK Podać typ. | - |  |
| 7. | Zakres częstotliwości pracy min. 1,0 – 6,0 MHz | TAK | - | - |
| 8. | Liczba elementów min. 190 | TAK | - | - |
| 9. | Kąt obrazowania min.75 stopni | TAK | - | - |
| 10. | Obrazowanie harmoniczne min. 10 pasm częstotliwości | TAK | 10 pasm – 0 pkt. 12 pasm i powyżej – 10 pkt. |  |
| 11. | Głowica Convex szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. | TAK Podać typ. | - |  |
| 12. | Zakres częstotliwości pracy min. 1,0 – 6,0 MHz | TAK | - | - |
| 13. | Liczba elementów min. 190 | TAK | - | - |
| 14. | Szerokość skanu max. 22 mm | TAK | - | - |
| 15. | Kąt obrazowania max. 75 stopni | TAK | - | - |
| 16. | Obrazowanie harmoniczne min.5 pasm częstotliwości | TAK | - | - |
|  | Możliwości rozbudowy – opcje | TAK | - | - |
| 1. | Możliwość rozbudowy o obrazowanie M-mode anatomiczny z min. 3 niezależnych kursorów w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop | TAK | - | - |
| 2. | Możliwość rozbudowy o fuzję obrazu USG z obrazem TK/MRI/PET | TAK | - | - |
| 3. | Możliwość rozbudowy o funkcję i oprogramowanie umożliwiające badanie i pomiar sprężystości naczyń | TAK | - | - |
| 4. | Możliwość rozbudowy o obrazowanie przepływu niedopplerowską metodą przy wysokiej czułości i częstości klatek, możliwość pracy w trybie jednokierunkowym oraz dwukierunkowym | TAK | - | - |
|  | Inne |  |  |  |
| 1. | Gwarancja na cały system (aparat, głowice, printer) 36 miesięcy | TAK | - | - |