Arkusz Informacji Technicznej (AIT)- sprawa 15/2024

Respirator noworodkowy – 1 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Aparat przewoźny o ergonomicznej konstrukcji tzn. elementy obsługowe i podłączenia do pacjenta dostępne są od jednej strony | Tak |  |
|  | Respirator przeznaczony do wentylacji wcześniaków, noworodków i dzieci z wagą od 0,5 kg do 30 kg | Tak |  |
|  | Funkcja wspomagania oddechu metodą nCPAP i wentylacją nieinwazyjną u noworodków i wcześniaków - wykorzystuje efekt Coanda dla zmiany kierunku przepływu gazów | Tak |  |
|  | Pneumatyczny układ wydechowy pozbawiony zastawek oraz membran | Tak |  |
|  | Wbudowany mieszalnik gazów – elektroniczny (nie dopuszcza się rotametrów ręcznych) | Tak |  |
|  | Automatyczna kalibracja czujnika tlenu | Tak |  |
|  | Możliwość współpracy z urządzeniami do podawania tlenku azotu( NO) | Tak |  |
|  | Wbudowany port nebulizatora | Tak |  |
|  | Ochrona przed wilgocią min. IP21 | Tak |  |
| II | METODY WENTYLACJI |  |  |
|  | CMV, SIMV, NIPPV, nCPAP, PTV lub SIPPV | Tak |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV z zabezpieczającą wentylacją wymuszoną | Tak |  |
|  | Wentylacja z objętością gwarantowaną (VT) | Tak |  |
|  | Oddech ciśnieniowo kontrolowany z możliwością stosowania w trybach wentylacji wymuszonej CMV, synchronizowanej AC i SIMV oraz spontanicznej | Tak |  |
|  | NCPAP z przełączaniem przepływu gazów oddechowych do płuc zgodnie z fazą oddechu – wdech i wydech (generator z przerzutnikiem strumieni) | Tak |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP lub DuoPAP lub BiLevel | Tak |  |
|  | Funkcja synchronizacji (ze spontanicznym wysiłkiem oddechowym pacjenta) zmiany z niskiego na wysoki poziom CPAP – „westchnienia” (nie dopuszcza się czujników brzusznych pacjenta). | Tak |  |
|  | Automatyczna kompensacja nieszczelności min. 45% | Tak |  |
|  | Wdech manualny | Tak |  |
|  | Wentylacja awaryjna przy bezdechu | Tak |  |
|  | Tlenoterapia wysokim przepływem HFOT | Tak |  |
|  | Możliwość przyszłej rozbudowy o funkcję automatycznej regulacji składu mieszaniny oddechowej bazująca na pomiarze saturacji pacjenta. | Tak |  |
|  | Możliwość przyszłej rozbudowy o pomiar SpO2 | Tak |  |
|  | Możliwość przyszłej rozbudowy o wentylacje HFO, HFO+CMV oraz nHFO (wentylacja oscylacyjna wysoką częstotliwością w trybie nieinwazyjnym) | Tak |  |
|  | Możliwość przyszłej rozbudowy o pomiar EtCO2 | Tak |  |
| III | PARAMETRY NASTAWIALNE |  |  |
|  | Częstość oddechów minimalny zakres 1–150 odd./min | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu minimalny zakres 2– 300 ml | TAK |  |
|  | Czas wdechu minimalny zakres 0,1 – 3 s | TAK |  |
|  | Czas narastania ciśnienia minimalny zakres 0,1 – 3 s | TAK |  |
|  | Ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowej minimum od 0 do 65 mbar | TAK |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100% | TAK |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PS minimalny zakres od 0 do 65 cmH2O | TAK |  |
|  | PEEP/CPAP minimalny zakres 0 – 30 mbar | TAK |  |
|  | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta minimalny zakres 0,2 – 10 l/min | TAK |  |
|  | Czułość wydechowa, minimalny zakres 5-50 % przepływu szczytowego | TAK |  |
|  | MONITOROWANIE I OBRAZOWANIE PARAMETERÓW WENTYLACJI | TAK |  |
|  | Wbudowany łącznie z respiratorem w jednej obudowie kolorowy ekran dotykowy LCD - min. 12” | TAK |  |
|  | Możliwość przełączenia podświetlenia ekranu w tryb nocny z regulacją jasności dla obu trybów oddzielnie | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie i obrazowanie Trendów monitorowanych parametrów z min. ostatnich 14 dni | TAK |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku POLSKIM | TAK |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu | TAK |  |
|  | Całkowita częstość oddychania | TAK |  |
|  | Częstość oddechów wyzwalanych przez pacjenta | TAK |  |
|  | Ciśnienie wdechowe (PIP) | TAK |  |
|  | Średnie ciśnienie w drogach oddechowych (Pśred/ MAP) | TAK |  |
|  | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe (PEEP) | TAK |  |
|  | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |
|  | Objętość całkowitej wentylacji minutowej | TAK |  |
|  | Przeciek | TAK |  |
|  | I:E lub Tinsp. | TAK |  |
|  | Podatność (C) | TAK |  |
|  | Oporność (R) | TAK |  |
|  | C20/C | TAK |  |
|  | Możliwość równoczesnego obrazowania trzech przebiegów krzywych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu i objętości w funkcji czasu | TAK |  |
|  | Obrazowanie pętli oddechowych do wyboru z ciśnienie/objętość, przepływ/objętość, ciśnienie/przepływ | TAK |  |
|  | Możliwość zatrzymania przebiegu krzywych | TAK |  |
|  | Możliwość zapamiętania pętli referencyjnej |  |  |
|  | Możliwość wykonania i zapisania zrzutu ekranu | TAK |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie przebiegu krzywej ciśnienia oraz min. 6 trendów mierzonych parametrów | TAK |  |
| IV | ALARMY |  |  |
|  | Braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
|  | Wadliwej pracy elektroniki aparatu | TAK |  |
|  | Braku zasilania w tlen | TAK |  |
|  | Braku zasilania w powietrze | TAK |  |
|  | Objętości oddechowej (wysokiej i niskiej) | TAK |  |
|  | Całkowitej objętości minutowej (wysokiej i niskiej) | TAK |  |
|  | Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta | TAK |  |
|  | Niskiego ciśnienia w układzie pacjenta | TAK |  |
|  | Za wysokiego i za niskiego stężenia tlenu | TAK |  |
|  | Bezdechu z czasem bezdechu regulowanym w zakresie min. 5-50 sek. | TAK |  |
|  | Regulacja głośności alarmów min. 4 stopnie | TAK |  |
| V | WYPOSAŻENIE |  |  |
|  | Wielofunkcyjny układ oddechowy noworodkowy podwójnie ogrzewany, z odprowadzeniem wilgoci na zewnątrz, przekrój rur – 10 mm, z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra: - odcinek wdechowy podgrzewany - odcinek wydechowy podgrzewany wykonany z materiału odprowadzającego wilgoć na zewnątrz poprzez przepuszczalną strukturę wielowarstwową - odcinek przedłużający do inkubatora - dren ciśnieniowy, rozłączny z połączeniem typu Luer - zestaw adapterów, w tym złączka do nCPAP - porty do podaży i pomiaru NO - porty do podaży i pomiaru NO - restryktor przepływu - komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym z drenem zasilającym w wodę -4 klipsy | TAK 3 szt. |  |
|  | Ramię podtrzymujące układ oddechowy | TAK |  |
|  | Nawilżacz z automatyczną kontrolą temperatury: - wyświetlanie aktualnej temperatury płytki grzewczej, - wyświetlanie aktualnej temperatury gazów na wyjściu z komory nawilżacza, - wyświetlanie aktualnej temperatury gazów w układzie oddechowym pacjenta, - wyświetlacz LED czterocyfrowy, - moc max. 210W. | TAK |  |
|  | Komora nawilżacza jednorazowa dla noworodków z wbudowanym systemem utrzymania wilgotności na stałym poziomie – nadająca się do używana przez okres min. 7 dni u jednego pacjenta (komory wraz z informacją o terminie ważności, pakowane pojedynczo) – 3 szt. | TAK 6 szt. |  |
|  | Stojak jezdny | TAK |  |
|  | Układ oddechowy noworodkowy z generatorem IF, rury z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra W skład zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzewany, śr. wew. 10 mm - odcinek wydechowy niepodgrzewany - łącznik nawilżacza z respiratorem - końcówka donosowa (3 szt.) - odcinek pomiarowy dł. 2,1 m - generator - kołyska do zamocowania generatora na czepcu | TAK 3 szt. |  |
|  | Końcówka donosowa w trzech rozmiarach | TAK Po 3 szt. z każdego rozmiaru |  |
|  | Maseczka donosowa w 4 rozmiarach | TAK Po 2 szt. z każdego rozmiaru |  |
|  | Czepiec do terapii wymiennych do stosowania w nieinwazyjnym wspomaganiu oddechu (NIV) umożliwiający zamocowanie generatora w mocowaniu kołyskowym za pomocą dwóch krótkich dwustronnych rzepów oraz w terapii tlenowej wysokimi przepływami (HFOT) umożliwiający zamocowanie kaniuli nosowej za pomocą dwóch długich rzepów (posiadających dodatkowo warstwę klejącą). Czepiec do terapii wymiennych posiada następujące cechy: - wykonany z jednego kawałka miękkiego materiału kompozytowego - posiadający pętelki do zamocowania rzepów na części zewnętrznej, - z możliwością uzyskania bezpośredniego dostępu do ciemiączka i naczyń pacjenta bez wpływu na stabilność i funkcje utrzymujące, w postaci opaski | TAK 6 szt. różnych rozmiarów |  |