|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZP/220/94/23** |  |  |

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie 4 respiratorów.*

**WYJAŚNIENIA NR 1**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24), zamawiający udziela następujących wyjaśnień na pytania dotyczące treści swz:

**Pytanie 1,**

Lp. 1.2 - Czy Zamawiający dopuści i uzna za równoważny wysokiej klasy respirator, który wentyluje pacjentów od 20 ml VT (w trybach objętościowych), co klinicznie jest równoważne z opisem Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

**Tak, zamawiający dopuści.**

**Pytanie 2,**

 Lp. 1.7 - Czy Zamawiający dopuści i uzna za równoważny wysokiej klasy respirator z awaryjnym zasilaniem z wbudowanego akumulatora na 30 minut?

**Odpowiedź:**

**Nie, zamawiający wymaga minimum 60 minut pracy na akumulatorze.**

**Pytanie 3,**

Lp. 2.14 - Czy Zamawiający dopuści i uzna za równoważny wysokiej klasy respirator z trybem MMV (Mandatory Minute Ventilation), który jest zamkniętym trybem o zamkniętej pętli technicznej, który pozwala przeprowadzić pacjenta przez wszystkie etapy terapii wentylacyjnej?

**Odpowiedź:**

**Tak, zamawiający dopuści.**

**Pytanie 4,**

Lp. 3.5 - Czy Zamawiający dopuści i uzna za równoważny wysokiej klasy respirator z plateu od 0,05 s, do więcej niż 2 s.?

**Odpowiedź:**

**Tak, zamawiający dopuści.**

**Pytanie 5,**

Lp. 4.12 - Czy Zamawiający dopuści i uzna za równoważny wysokiej klasy respirator z pomiarem oporności całkowitej płuc pacjenta?

**Odpowiedź:**

**Tak, zamawiający dopuści.**

**Pytanie 6,**

 Lp. 5.2 - Czy Zamawiający dopuści i uzna za równoważny wysokiej klasy respirator wyposażony w monochromatyczny monitor pokazujący najważniejsze parametry wentylacyjne (w przypadku uszkodzenia „monitora” zasadniczego) tj. stężenie tlenu, wentylacje minutową i manometr ciśnieniowy?

**Odpowiedź:**

**Nie, zamawiający wymaga kolorowego monitora.**

**Pytanie 7,**

Lp. 7.11 - Czy Zamawiający dopuści i uzna za równoważny wysokiej klasy respirator wyposażony w nebulizator pneumatyczny podający lek wyłącznie w fazie wdechowej co zapewnia oszczędne gospodarowani nebulizatorem nebulizowanym środkiem medycznym?

**Odpowiedź:**

**Tak, zamawiający dopuści.**

**Pytanie 8,**

§ 11 ust. 1 pkt 1 pkt 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,2%?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyrazi zgody.**

**Pytanie 9,**

§ 11 ust. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie maksymalnej wysokości kar umownych z 30% do 10%?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyrazi zgody.**

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

***Z poważaniem***

Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie

Sprawę prowadzi (opracowała):

Eliza Koladyńska – Nowacka, tel. 91-466-1086