## zał. 1
dodatek nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do oferty na dostawę wyrobów medycznych do przygotowywania i podawania leków dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/TP-MN/9/2024
l.p. | przedmiot zamówienia - wymagane minimalne parametry techniczno-użytkowe | wymagany rozmiar/ wielkość/ objętość | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jedn. wg j.m. | wartość netto | VAT | wartość brutto | dane identyfikujące oferowany asortyment: nazwa, nr katalogowy, oferowane rozmiawy/ itp. | producent | EAN/GETIN
Pakiet 1 Wymaganie ogólne dotyczące wszystkich pozycji w pakiecie: sterylne, jednorazowego użytku, pakowane pojedyńczo
1 | strzykawki tuberkulinówka 25G/ 0,50 x 16 mm, z igłą zdejmowaną, kalibrowana co 0,01ml-1ml, posiadała tzw.: kryzę (na wewnętrznej stronie cylindra) zabezpieczającą przed wypadaniem tłoka; dopuszczono igłę w rozmiarze 0,45x13mm, przy pozostalych parametrach bez zmian; | 1ml | op a 100szt. | 100 |  | 0 |  | 0
2 | strzykawka 2-częściowa Luer, (z rozszerzoną skalą do 3ml) posiadająca tzw.: kryzę (na wewnetrznej stronie cylindra) zabezpieczającą przed wypadaniem tłoka | 2ml | op a 100szt. | 250 |  | 0 |  | 0
3 | strzykawka 2-częściowa Luer, posiadająca tzw.: kryzę (na wewnetrznej stronie cylindra) zabezpieczającą przed wypadaniem tłoka | 5ml | op a 100szt. | 300 |  | 0 |  | 0
4 | strzykawka 2-częściowa Luer, posiadająca tzw.: kryzę (na wewnetrznej stronie cylindra) zabezpieczającą przed wypadaniem tłoka | 10ml | op a 100szt. | 400 |  | 0 |  | 0
5 | strzykawka 2-częściowa Luer, posiadająca tzw.: kryzę (na wewnetrznej stronie cylindra) zabezpieczającą przed wypadaniem tłoka; dopuszcza się opakowania a 50szt., z przeliczeniem ilości oraz wpisaniem oferowanej ilości oraz wielkości opakowania w kolumnie "j.m." | 20ml | op a 100szt. | 400 |  | 0 |  | 0
6 | strzykawki trzyczęściowa Luer-Lock do pomp infuzyjnych, biała z wcięciem na tłoku z czterech stron, obustronna skala, posiadająca tzw.: kryzę (na wewnetrznej stronie cylindra) zabezpieczającą przed wypadaniem tłoka | 50-60ml | szt. | 5000 |  | 0 |  | 0
7 | strzykawki trzyczęściowa, Luer-Lock do pomp infuzyjnych, bursztynowa z wcięciem na tłoku z czterech stron, obustronna skala, posiadająca tzw.: kryzę (na wewnetrznej stronie cylindra) zabezpieczającą przed wypadaniem tłoka, zabarwienie strzykawki nie może ograniczać widoczności skali oraz przesuwającego się tłoka podczas przygotowywania leku oraz jego infuzji | 50-60ml | szt. | 5000 |  | 0 |  | 0
8 | strzykawka trzyczęściowa typu Żaneta-centralny stożek do łączenia z cewnikiem, dałączona nasadka leur, obustronna skala pomiarowa min jednostronna, posiadająca tzw.: kryzę (na wewnetrznej stronie cylindra) zabezpieczającą przed wypadaniem tłoka; | 100ml | szt. | 1200 |  | 0 |  | 0
9 | strzykawka do podawania leków drogą doustą zakończenie strzykawki nie powodujece podrażnienia jamy ustnej | 5 ml | szt. | 2200 |  | 0 |  | 0
10 | strzykawka do podawania leków drogą doustą zakończenie strzykawki nie powodujece podrażnienia jamy ustnej | 1ml | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 2 Wymaganie ogólne dotyczące wszystkich pozycji w pakiecie: sterylne, jednorazowego użytku, pakowane pojedyńczo;
1 | Igła Luer j.u do injekcji | 0,5x25 | op a 100szt. | 350 |  | 0 |  | 0
2 | Igła Luer j.u do injekcji | 0,6x25-30 | op a 100szt. | 20 |  | 0 |  | 0
3 | Igła Luer j.u do injekcji | 0,7x30-40 | op a 100szt. | 150 |  | 0 |  | 0
4 | Igła Luer j.u do injekcji | 0,8x40-50 | op a 100szt. | 250 |  | 0 |  | 0
5 | Igła Luer j.u do injekcji | 0,9x40-50 | op a 100szt. | 100 |  | 0 |  | 0
6 | Igła Luer j.u do injekcji | 1,1x40-50 | op a 100szt. | 80 |  | 0 |  | 0
7 | Igła Luer j.u do injekcji | 1,2x40-50 | op a 100szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
8 | Igła Luer j.u do injekcji | 1,2x50 | op a 100szt. | 10 |  | 0 |  | 0
10 | Igła do penów, dostęp co najmniej do rozmiarów: 30Gx8mm, 31Gx6mm | wg potrzeb | op a 100szt. | 100 |  | 0 |  | 0
11 | Igła do pobierania leków ze zintegrowanym filtrem 5 mikronów do filtracji drobin szkła, gumy i innych zanieczyszczeń; | 18G 1,2 x 38-40mm | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 3
1 | Bezigłowy port dostępu naczyniowego do wielokrotnego wlewu leków i wlewów, pakowany pojedyńczo, sterylny z końcówką luer lock i luer slip, bez ftalanów (m.in..: DEHP) i latexu, przestrzeń martwa max 0,1ml, używany minimum 6 dni | xxx | szt. | 30000 |  | 0 |  | 0
Pakiet 4
1 | Kaniula dożylna, sterylna, wykonana z biomateriału typu Vialon (zapewniającego elastyczność kaniuli w naczyniu, redukcję uszkodzenia ścian naczyń, (eliminacja wykrzepiania), zweżający się koniec, bez portu bocznego, posiadająca 6 wtopionych pasków kontrastujących w RTG na całej długości, posiadająca usuwalny-zdejmowany przyrząd, obejmujący skrzydełka mocujące, ułatwiający wprowadzwnie kaniuli do naczynia, posiadająca atraumatyczny koniec kaniuli, na każdym opakowaniu jednostkowym w języku polski podany przepływ 13ml/min, dostęp do rozmiaru: 24G (0,7x19mm) 26G (0,6x19mm), kaniula posiadająca mechanizm (np.: filtr, zastawka) zapobiegający wypływaniu krwi, szczelność koreczka po założeniu | wg potrzeb - 24G (0,7x19mm), 26G (0,6x19mm) | szt. | 600 |  | 0 |  | 0
Pakiet 5
1 | Kaniula dożylna, sterylna, wykonana z teflonu (FEP) (zapewniającego elastyczność kaniuli w naczyniu, redukcję uszkodzenia ścian naczyń, (eliminacja wykrzepiania), bez portu bocznego, wyposażony w 4 paski kontrastujące w RTG, posiadająca: skrzydełka mocujące, uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką mechanizm (np.: filtr, zastawka) zapobiegający wypływaniu krwi. Igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut; dostęp do rozmiaru: 24G (0,7x19mm) i 26G (0,6x19mm); kodowane kolorem; nie zawiera lateksu, ftalanów. | wg potrzeb - 24G (0,7x19mm), 26G (0,6x19mm) | szt. | 600 |  | 0 |  | 0
Pakiet 6 Wymaganie ogólne dotyczące wszystkich pozycji w pakiecie: sterylne, jednorazowego użytku, pakowane pojedyńczo;
1 | Kaniule dożylne bezpieczne, wykonane z termoplastycznego poliuretanu,poliuretanu, FEP, posiadające port boczny z mechanizmem uniemożliwiającym samoistne otwarcie portu, oparty na skrzydełkach mocujących, gwarancja stabilizacji kaniuli, zamykany standardowo (w systemie klik), posiadające wtopione paski kontrastujące w RTG na całej długości - minimum 2 paski; posiadajace atraumatyczny koniec kaniuli, igła zaopatrzona w specjalny automatyczny zatrzask samozakładąjcy się po wyjęciu igły z kaniuli-zabezbieczenie przed przypadkowym zakłuciem personelu, na każdym opakowaniu jednostkowym w języku polski podany przepływ, dostęp do następujących rozmiarów: 14G, 16G, 17G, 18G (dostęp do dwóch długości), 20G (dostęp do dwóch długości), 22G, 24G; szczelność koreczka po założeniu, kaniule posiadające mechanizm (np.: filtr, zastwka) zapobiegający wypływaniu krwi. Dopuszcza się kaniulę bezpieczną wykonaną z FEP, z plastikowym zatrzaskiem zabezpieczającym koniec igły przed przypadkowym zakłuciem, samodomykającym się korkiem portu bocznego (typu „klik”), z filtrem hydrofobowym umożliwiającym odpowietrzenie kaniuli po nakłuciu żyły, zabezpieczający przed wyciekiem krwi, z trzpieniem powyżej krawędzi korka, z 2 paskami radiocieniującymi. | wg potrzeb-14G, 16G, 17G, 18G (dostęp do dwóch długości), 20G (dostęp do dwóch długości), 22G, 24G | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
2 | Kaniule dożylne, wykonane z termoplastycznego poliuretanu, posiadające port boczny z mechanizmem uniemożliwiającym samoistne otwarcie portu, oparty na skrzydełkach mocujących, gwarancja stabilizacji kaniuli, posiadające wtopione paski kontrastujące w RTG na całej długości (minimum 4), posiadające atraumatyczny koniec kaniuli, na każdym opakowaniu jednostkowym w języku polskim podany przepływ, dostęp do następujących rozmiarów: 14G, 16G, 17G, 18G (dostęp do dwóch długości), 20G (dostęp do dwóch długości), 22G, 24G, szczelność koreczka po założeniu, kaniule posiadające mechanizm (np.: filtr, zastawka) zapobiegający wypływaniu krwi | wg potrzeb - 14G, 16G, 17G, 18G (dostęp do dwóch długości), 20G (dostęp do dwóch długości), 22G, 24G, | szt. | 35000 |  | 0 |  | 0
3 | Koreczki do kaniul z poz. 1, 2, trzpień poniżej krawędzi koreczka, koreczki tworzące szczelne (nieprzeciekające połączenie) z kaniulami; kaniule z poz. 1, 2 i koreczki z poz. 3 od jednego producenta | xxx | szt. | 9000 |  | 0 |  | 0
4 | Dren z 1 automatyczną dwudrożną zastawką, zapewniający bezigłowy port dostępu naczyniowego do wielokrotnego wlewu leków i wlewów, | xxx | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
5 | Dren Y z 2 automatycznymi dwudrożnymi zastawkami, zapewniający bezigłowy port dostępu naczyniowego do wielokrotnego wlewu leków i wlewów, | xxx | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
6 | Zastawka dostępu bezigłowego z potrójnym drenem. Na każdym drenie prowadzącym do zastawki bezigłowej zacisk ślizgowy. Automatyczne zabezpieczenie przed cofaniem się krwi do zastawki po odłączeniu strzykawki. | xxx | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
7 | Rurka do pobierania leków z ampułek, zintegrowany filtr 5um | xxx | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
8 | Kranik trójdrożny, kurek obrotowy 360 stopni, wytrzymałość na ciśnienie do 4 bar przy krótkotrwałym stosowaniu, tworzący szczelne (nieprzeciekające połączenie) m.in.: z kaniulami dożylnymi | xxx | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
9 | Przyrząd do przetoczeń diet przemysłowych, płynów infuzyjnych, filtr (skuteczność filtracji min 99,99) i systemem odpowietrzający, zestaw wolny ftalanów (m.in..: DEHP) i latexu, kontrola przepływu 3-270ml/h, zawór chroniący przed cofaniem się krwi do aparatu | xxx | szt. | 4000 |  | 0 |  | 0
10 | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych - ostry kolec, komora kroplowa dwuczęściowa (górna część przezroczysta, twarda, dolna miękka-na dnie filtr 15um), odpowietrznik zaopatrzony w filtr (skuteczność filtracji bakterii i virusów min 99,99) z systemem odpowietrzającym, dren 180 cm (z filtrem hydrofobowym-zabezpieczenie przed wyciekaniem płynu podczas wypełniania), regulator przepływu z miejscem do umocowania koncówki drenu i zintegrowaną osłoną na kolec komory kroplowej po zużyciu przyrządu, automatyczne zatrzymanie infuzji po opróżnieniu "jeziorka"- eliminacja zapowietrzenia układu, zestaw wolny od ftalanów (m.in..: DEHP) i latexu | xxx | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
11 | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych - ostry kolec, komora kroplowa dwuczęściowa (górna część przezroczysta, twarda, dolna miękka) z odpowietrznikiem zaopatrzonym w filtr (skuteczność filtracji bakterii i virusów min 99,99), dren o długości minimum 150 cm (z filtrem hydrofobowym-zabezpieczenie przed wyciekaniem płynu podczas wypełniania), regulator przepływu z miejscem do umocowania koncówki drenu i zintegrowaną osłoną na kolec komory kroplowej po zużyciu przyrządu), zestaw wolny od ftalanów (m.in..: DEHP) i latexu | xxx | szt. | 30000 |  | 0 |  | 0
12 | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych do podawania leków wrażliwych na światło - ostry kolec, komora kroplowa o zabarwieniu bursztynowym dwuczęściowa (górna część przeźroczysta, twarda, dolna miękka-na dnie), z odpowietrznikiem zaopatrzonym w filtr (skuteczność filtracji bakterii i virusów minimum 99,99) dren o długości minimum 150 cm (z filtrem hydrofobowym-zabezpieczenie przed wyciekaniem płynu podczas wypełniania), regulator przepływu z miejscem do umocowania koncówki drenu i zintegrowaną osłoną na kolec komory kroplowej po zużyciu przyrządu), zestaw wolny od ftalanów (m.in..: DEHP) i latexu | xxx | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
13 | Przyrząd do przetoczeń krwi - ostry kolec, komora kroplowa dwuczęściowa (górna część przeźroczysta, twarda, dolna miękka-na dnie), z filtrem 200um, bez odpowietrznika, dren o długości minimum 150 cm (z filtrem hydrofobowy - zabezpieczenie przed wyciekaniem krwi podczas wypełniania), regulator przepływu, bez m.in..: DEHP | xxx | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
14 | strzykawka 2-częściowa Luer, z rozszerzoną skalą do 3ml, posiadająca tzw.: kryzę (na wewnetrznej stronie cylindra) zabezpieczającą przed wypadaniem tłoka, bez zawartości lateksu, DEPH, PCV | 2ml | op a 100szt. | 200 |  | 0 |  | 0
15 | strzykawka 2-częściowa Luer, z rozszerzoną skalą do 6ml, posiadająca tzw.: kryzę (na wewnetrznej stronie cylindra) zabezpieczającą przed wypadaniem tłoka, bez zawartości lateksu, DEPH, PCV | 5ml | op a 100szt. | 250 |  | 0 |  | 0
16 | strzykawka 2-częściowa Luer, z rozszerzoną skalą do 12ml, posiadająca tzw.: kryzę (na wewnetrznej stronie cylindra) zabezpieczającą przed wypadaniem tłoka, bez zawartości lateksu, DEPH, PCV | 10ml | op a 100szt. | 350 |  | 0 |  | 0
17 | strzykawka 2-częściowa Luer, z rozszerzoną skalą do 24ml, posiadająca tzw.: kryzę (na wewnetrznej stronie cylindra) zabezpieczającą przed wypadaniem tłoka, bez zawartości lateksu, DEPH, PCV | 20ml | op a 100szt. | 350 |  | 0 |  | 0
18 | strzykawka trzyczęściowa Luer-Lock do pomp infuzyjnych, owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający trwały chwyt, obustronna skala, posiadająca tzw.: kryzę (na wewnetrznej stronie cylindra) zabezpieczającą przed wypadaniem tłoka | 50-60ml | szt. | 5000 |  | 0 |  | 0
19 | strzykawka trzyczęściowa, Luer-Lock do pomp infuzyjnych, bursztynowa, owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający trwały chwyt, obustronna skala, posiadająca tzw.: kryzę (na wewnetrznej stronie cylindra) zabezpieczającą przed wypadaniem tłoka | 50-60ml | szt. | 4500 |  | 0 |  | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 7 Wymaganie ogólne dotyczące wszystkich pozycji w pakiecie: sterylne, jednorazowego użytku, pakowane pojedyńczo;
1 | Przyrząd do krwi i preparatów pochodnych składający się z: a) drenu medycznego o długości minimum 150cm, zakończony łącznikiem typu: luer lock, zabezpieczony osłonką, z regulatorem przepływu (zaciskacz rolkowy) wyposażonym w uchwyt na dren oraz miejsce na igłę biorczą po użyciu; b) komory kroplowej - wykonaną z elastycznego tworzywa, minimalna wysokość komory w części przezroczystej 80mm; zaopatrzonej w: filtr powietrza z systemem odpowietrzający, filtr krwi, kroplomierz (20 kropli), dwukanałową igłę biorczą zabezpieczoną osłonką. Przyrząd wolny od latexu i plastyfikatorów (ftalanów) - informacja ta zawarta na każdym opakowaniu jednostkowym. | xxx | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0
2 | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych składający się z: a) drenu medycznego o długości minimum 150cm, zakończony łącznikiem typu: luer lock, zabezpieczony osłonką, z regulatorem przepływu (zaciskacz rolkowy) wyposażonym w uchwyt na dren oraz miejce na igłę biorczą po użyciu; b) komory kroplowej - wykonanej z elastycznego tworzywa, minimalna wysokość komory w części przezroczystej 55mm; zaopatrzona w: filtr powietrza z systemem odpowietrzający, filtr płynu, kroplomierz (20 kropli), dwukanałową igłę biorczą zabezpieczoną osłonką. Przyrząd wolny od latexu i plastyfikatorów (ftalanów ) - informacja ta zawarta na każdym opakowaniu jednostkowym. | xxx | szt. | 50000 |  | 0 |  | 0
3 | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych do leków światłoczułych składający się z: a) drenu medycznego o długości minimum 150cm, zakończony łącznikiem typu: luer lock, zabezpieczony osłonką, z regulatorem przepływu (zaciskacz rolkowy) wyposażonym w uchwyt na dren oraz miejce na igłę biorczą po użyciu; b) kompry kroplowej - wykonanej z elastycznego tworzywa, minimalna wysokość komory w części przeźroczystej 55mm, zaopartzonej w: filtr powietrza z systemem odpowietrzający, filtr płynu,kroplomierz (20 kropli), dwukanałową igłę biorczą zabezpieczoną osłonką. Przyrząd wolny od latexu i plastyfikatorów (ftalanów) - informacja ta zawarta na każdym opakowaniu jednostkowym. | xxx | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
4 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych, długość minimum 150cm, dren nie zawierający ftalanów (m.in..: DEHP) | xxx | szt. | 4500 |  | 0 |  | 0
5 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych, długość minimum 150cm, umożliwiający podanie leków światłoczułych-bursztynowy, dren nie zawierający ftalanów (m.in..: DEHP) | xxx | szt. | 1500 |  | 0 |  | 0
6 | Kranik trójdrożny, zawór w kolorze innym niż biały, tworzący szczelne (nieprzeciekające połączenie) m.in.: z kaniulami dożylnymi | xxx | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 8 Wymaganie ogólne dotyczące wszystkich pozycji w pakiecie: sterylne, jednorazowego użytku, pakowane pojedyńczo;
1 | Przyrząd do krwi i preparatów pochodnych składający się z: a) drenu medycznego o długości minimum 150cm, zakończony łącznikiem typu luer lock, z regulatorem przepływu (zaciskacz rolkowy) wyposażonym w uchwyt na dren oraz miejce na igłę biorczą po użyciu; b) komory kroplowej wykonanej z elastycznego tworzywa, minimalna wysokość komory w części przezroczystej 80mm; zaopatrzona w: filtr powietrza z systemem odpowietrzający, filtr krwi, kroplomierz (20 kropli), dwukanałową igłę biorczą zabezpieczoną osłonką. Przyrząd wolny od latexu i plastyfikatorów (ftalanów) - informacja ta zawarta na każdym opakowaniu jednostkowym. | xxx | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
2 | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych składający się z: a) drenem medycznym o długości minimum 180 cm, zakończony łącznikiem typu: luer lock, zabezpieczony osłonką,z regulatorem przepływu (zaciskacz rolkowy) wyposażonym w uchwyt na dren oraz miejce na igłę biorczą po użyciu; b) komorą kroplową - wykonaną z elastycznego tworzywa, minimalna wysokość komory w części przezroczystej 55mm, zaopartzona w: filtr powietrza z systemem odpowietrzający, filtr płynu, kroplomierz (20 kropli), dwukanałową igłę biorczą zabezpieczoną osłonką. Przyrząd wolny od latexu i plastyfikatorów (ftalanów)-informacja zawarta na każdym opakowaniu jednostkowym. | xxx | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
3 | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych i żywienia pozajelitowego składający się z: a) drenu medycznego o długości minimum 180 cm, zakończony łącznikiem typu: luer lock, zabezpieczony osłonką, z regulatorem przepływu (zaciskacz rolkowy) wyposażonym w uchwyt na dren oraz miejce na igłę biorczą po użyciu, z dodatkowym portem do podania leków oraz regulatorem przepływu (regulacja w zakresie 5-250ml/h) w zależności od gęstości przetaczanego preparatu; b) komory kroplowej wykonanej z elastycznego tworzywa, minimalna wysokość komory w części przezroczystej 55mm, zaopatrzona w: filtr powietrza z systemem odpowietrzający, filtr płynu, kroplomierz (20 kropli), dwukanałową igłę biorczą zabezpieczoną osłonką. Przyrząd wolny od latexu i plastyfikatorów (ftalanów) - informacja ta zawarta na każdym opakowaniu jednostkowym. | xxx | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
4 | Regulator przepływu - regulacja w zakresie 5-250ml/h w zależności od gęstości przetaczanego preparatu. Stanowi element drenu zaopatrzony w port boczny, zakończony końcówką Luer-lock. Umożliwia całkowitego zamknięcia lub otwarcia przepływu. | xxx | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
5 | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych do leków światłoczułych składający się z: a) drenu medycznego o długości minimum 150cm, zakończony łącznikiem typu luer lock, zabezpieczony osłonką, z regulatorem przepływu (zaciskacz rolkowy) wyposażonym w uchwyt na dren oraz miejce na igłę biorczą po użyciu; b) komory kroplowej wykonanej z elastycznego tworzywa, minimalna wysokość komory w części przezroczystej 55mm; zaopatrzona w: filtr powietrza z systemem odpowietrzający, filtr płynu, kroplomierz (20 kropli), dwukanałową igłę biorczą zabezpieczoną osłonką. Przyrząd wolny od latexu i plastyfikatorów (ftalanów (m.in..: DEHP) - informacja ta zawarta na każdym opakowaniu jednostkowym. | xxx | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
6 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych o długość minimum 150 cm, dren nie zawierający latexu i ftalanów | xxx | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
7 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych o długość minimum 150cm, umożliwiający podanie leków światłoczułych-bursztynowy, dren nie zawierający latexu i ftalanów | xxx | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
8 | Kranik trójdrożny, zawór w kolorze innym niż biały, tworzący szczelne (nieprzeciekające połączenie) m.in..: z kaniulami dożylnymi. Optyczny identyfikator pozycji on/off. Wyczuwalny identyfikator położenia on/off co 45 stopni. | xxx | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 9 Wymaganie ogólne dotyczące wszystkich pozycji w pakiecie: sterylne, jednorazowego użytku, pakowane pojedyńczo;
1 | Przyrząd do podawania płynów infuzyjnych przy użyciu infuzyjnych pomp objętościowych produkcji MEDIMA Sp.z o.o., długość minimum 270cm, z regulatorem przepływu, filtr i systemem odpowietrzający, dren nie zawierający ftalanów (m.in..: DEHP); | xxx | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
2 | Przyrząd do podawania płynów infuzyjnych przy użyciu infuzyjnych pomp objętościowych produkcji MEDIMA Sp.z o.o., długość minimum 270cm, z regulatorem przepływu, filtr i systemem odpowietrzający, dren nie zawierający ftalanów (m.in..: DEHP), do podawania leków światłoczułych-bursztynowy; | xxx | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
3 | Przyrząd do przetaczania krwi i peparatów krwi przy użyciu infuzyjnych pomp objętościowych produkcji MEDIMA Sp.z o.o., długość minimum 250cm, z regulatorem przepływu, filtr i systemem odpowietrzający, dren nie zawierający ftalanów (m.in..: DEHP); | xxx | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 10 Wymaganie ogólne dotyczące wszystkich pozycji w pakiecie: sterylne, jednorazowego użytku, pakowane pojedyńczo;
1 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, cewnik dwuświatłowy 7F, dostęp bezigłowy, zamknięty, liczba świateł cewnika zgodna z liczbą kanałów cewnika, skład: rozszerzadło, igła punkcyjna 18G/7cm, prowadnica niklowo-tytanowa (jedna końcówka J, druga miękka prosta, umieszczona w poszewce), strzykawka 5ml, system mocowania skrzydełka ruchomy, kabel umożliwiający identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG w zestawie, igła Seldingera ze zintegrowanym na stałe zaworem bocznym, zastawki bezigłowe zabezpieczające przed wypływem krwi oraz przedostawaniem się powietrza, wszystkie drobne elementy pakowane wewnątrz zestawu w dodatkowe opakowanie, posiadający oznaczenia długości, widoczny w promieniach RTG bez konieczności podawania środka kontrastującego, dostęp do co najmniej dwóch długości w zakresie 15-20cm | wg potrzeb -7F, co najmniej dwie długości w zakresie 15-20cm | zestaw | 20 |  | 0 |  | 0
2 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, cewnik trójświatłowy 7F, dostęp bezigłowy, zamknięty, liczba świateł cewnika zgodna z liczbą kanałów cewnika, skład: rozszerzadło, igła punkcyjna 18 G/7cm, prowadnica niklowo-tytanowa (jedna końcówka J, druga miękka prosta, umieszczona w poszewce), strzykawka 5ml, system mocowania skrzydełka ruchomy, kabel umożliwiający identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG w zestawie, igła Seldingera z na stałe zintegrowanym zaworem bocznym, zastawki bezigłowe zabezpieczające przed wypływem krwi oraz przedostawaniem się powietrza, wszystkie drobne elementy pakowane wewnątrz zestawu w dodatkowe opakowanie, posiadający oznaczenia długości, widoczny w promieniach RTG bez konieczności podawania środka kontrastującego, dostęp do co najmniej dwóch długości w zakresie 15-20cm | wg potrzeb -7F, co najmniej dwie długości w zakresie 15-20cm | zestaw | 80 |  | 0 |  | 0
3 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, cewnik czteroświatłowy 8F, dostęp bezigłowy, zamknięty, liczba świateł cewnika zgodna z liczbą kanałów cewnika. Cewnik wykonany z poliuretanu z poliheksanidem metakrylatu (z chemicznie wbudowaną substancją czynną biquanid - zapewniający ochronę przed kolonizacją bakterii i mający charakter hydrofilny), skład: rozszerzadło, igła punkcyjna 18 G/7cm, prowadnica niklowo-tytanowa (jedna końcówka J, druga miękka prosta, umieszczona w poszewce), strzykawka 5ml, system mocowania skrzydełka ruchomy, kabel umożliwiający identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG w zestawie, igła Seldingera ze zintegrowanym na stałe zaworem bocznym, zastawki bezigłowe zabezpieczające przed wypływem krwi oraz przedostawaniem się powietrza, wszystkie drobne elementy pakowane wewnątrz zestawu w dodatkowe opakowanie, posiadający oznaczenia długości, widoczny w promieniach RTG bez konieczności podawania środka kontrastującego, dostęp do co najmniej dwóch długości w zakresie 15-20cm | wg potrzeb -8F, co najmniej dwie długości w zakresie 15-20cm | zestaw | 170 |  | 0 |  | 0
4 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera cewnik pięcioświatłowy. W składzie: a) igła punkcyjna o długości 7cm; dostęp bezigłowy, zamknięty, w liczbie świateł cewnika zgodnej z liczbą kanałów cewnika; b) prowadnica o długości 50cm niklowo-tytanowa, z umieszczonymi na powierzchni znacznikami informującymi o głębokości wprowadzenia, zakończona z jednej strony końcówką w kształcie litery J, a z drugiej końcówką prostą, umieszczona w pochewce w kształcie koła zakończona osłonką, c) cewnik 5 – światłowy (16/18/18/18/12G) o rozmiarze 12 Fr o długości 15cm z poliuretanu, widoczny w promieniach RTG bez konieczności podaży środka kontrastowego, z podanymi jednostkami miary pozwalającymi określić głębokość wprowadzenia cewnika; d) strzykawka 5ml luer lock; e) rozszerzadło, f) skalpel, g) kabel w zestawie pozwalający na identyfikację prawidłowości położenia cewnika za pomocą zapisu EKG, h) skrzydełka mocujące cewnik, i) igła V posiadająca na stałe zintegrowany zawór boczny, umożliwiający wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania strzykawki. Wszystkie drobne elementy poza prowadnicą i cewnikiem w dodatkowym opakowaniu, co zabezpiecza przed zabrudzeniem np. podczas otwierania. | xxx | zestaw | 20 |  | 0 |  | 0
5 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera cewnik pięcioświatłowy. W składzie: a) igła punkcyjna o długości 7cm; dostęp bezigłowy, zamknięty, w liczbie świateł cewnika zgodnej z liczbą kanałów cewnika; b) prowadnica o długości 50cm, niklowo-tytanowa, z umieszczonymi na powierzchni znacznikami informującymi o głębokości wprowadzenia, zakończona z jednej strony końcówką w kształcie litery J, a z drugiej końcówką prostą, umieszczona w pochewce w kształcie koła zakończona osłonką, c) cewnik 5-światłowy (16/18/18/18/12G) o rozmiarze 12 Fr o długości 15cm z poliuretanu, antybakteryjny z poliheksanidem metakrylatu (z chemicznie wbudowaną substancją czynną biquanid - zapewniający ochronę przed kolonizacją bakterii i mający charakter hydrofilny), widoczny w promieniach RTG bez konieczności podaży środka kontrastowego, z podanymi jednostkami miary pozwalającymi określić głębokość wprowadzenia cewnika; Dopuszczono zestawu do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera z cewnikiem pięcioświatłowym w rozmiarze 12Fx20cm, przy pozostałych parametrach bez zmian; d) strzykawka 5ml luer lock; e) rozszerzadło, f) skalpel, g) kabel w zestawie pozwalający na identyfikację prawidłowości położenia cewnika za pomocą zapisu EKG, h) skrzydełka mocujące cewnik, i) igła V posiadająca na stałe zintegrowany zawór boczny umożliwiający wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania strzykawki. Wszystkie drobne elementy poza prowadnicą i cewnikiem w dodatkowym opakowaniu, co zabezpiecza przed zabrudzeniem np. podczas otwierania. | xxx | zestaw | 20 |  | 0 |  | 0
6 | Zestaw do kaniulacji tętnic metodą Seldingera. Skład zestawu: a) cewnik dotętniczy wykonany z FEP; b) automatyczny zawór hemostatyczny zapobiegającym wstecznemu przepływowi krwi; c) igła wprowadzająca ze stali nierdzewnej wyposażona w złącze typu luer lock; d) miękkie skrzydełka mocujące wykonane z poliuretanu z 3 otworami na szew fiksujący; e) prowadnik drutowy ze stali nierdzewnej ze sprężystym prostym zakończeniem; f) dren łączący wykonany z poliuretanu o długości 7cm umożliwiający zwiększenie odległości między miejscem wkłucia a podłączeniem; Dostę do następujących rozmiarów: cewnik 18G, 160mm / Kaniula 1.30 x 70mm / Prowadnik 40-0.035”; cewnik 20G, 160mm / Kaniula 0.95 x 70mm / Prowadnik 45-0.025”; cewnik 20G, 80mm / Kaniula 0.95 x 50mm / Prowadnik 25-0.025”; cewnik 18G, 80mm / Kaniula 1.30 x 50mm / Prowadnik 40-0.035”; | wg potrzeb | zestaw | 40 |  | 0 |  | 0
7 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych ciągłych, minimalny skład: igła zewnątrzoponowa ze skrzydełkami i końcówką typu Tuohy z mandrynem, cewnik rozmiar 18G atraumatyczny z bocznymi otworami, ze znacznikiem kontroli położenia, miękka końcówka, płaski filtr zamykany korkiem, łącznik do cewnika, strzykawka niskooporowa o pojemności 10 ml | xxx | zestaw | 5 |  | 0 |  | 0
8 | Zestaw do połączonego znieczulenia podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego dla dorosłych z otworami bocznymi oraz systemem unieruchamiania igły podpajęczynówkowej 27G w igle zewnątrzoponowej 18G. Igła podpajęczynówkowa z osłoną centrującą igłę spiralną w igle zewnątrzoponowej, końcówka igły wchodzi prosto przez dodatkowy otwór igły Tuohy. Strzykawka nie zawierająca lateksu 10ml, końcówka Luer, do metody spadku oporu, płaski filtr zewnątrzoponowy 0,2μm. Cewnik z miękką końcówką | xxx | zestaw | 5 |  | 0 |  | 0
9 | Zestaw z cewnikiem do znieczulenia nerwów obwodowych z użyciem stymulatora i USG. W zestawie: izolowana igła 1.3 x 100mm ze specjalnym wzorem na 3 odcinkach od czubka igły, zapewniającym znakomitą wizualizację igły pod USG, igła ze szlifem 20°, izolowana na całej długości, zintegrowanym z igłą kabelek elektryczny do stymulatora, cewnik 45x0,85x1000mm echogeniczny z 6 otworami bocznymi i elementem ułatwiającym wprowadzenie go do igły, adapter z zastawką hemostatyczną, zintegrowany z drenikiem infuzyjnym, łącznik do cewnika, płaski filtr 0,2μm, system mocowania filtra do skóry, strzykawka 5ml, etykieta cewnika | xxx | zestaw | 5 |  | 0 |  | 0
10 | Zestaw do ciągłej blokady splotów nerwowych z możliwościa wprowadzenia igły i cewnika w jednym kroku w składzie: cewnik 1,10x0,6x188mm, izolowana igła ze szlifem 15° w rozmiarze 25G 0,53x190mm do stymulacji zintegrowana z przewodem elektrycznym; uchwyt typu C-Grip do wprowadznia cewnika po igle; łącznik przezroczysty cewnika, filtr przeciwbakteryjny; mocowanie filtra; etykieta na cewnik; drenik infuzyjny 2,0 x 0,9 x 300mm | xxx | zestaw | 5 |  | 0 |  | 0
11 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil Point, z igłą prowadzącą, boczny otwór, przezroczysty eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu płynem mózgowo rdzeniowym, uchwyt z czterema otworami z każdej strony, dostęp do rozmiarów: 25G, 27G, długość igły 88 mm | wg potrzeb | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
12 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil Point, z igłą prowadzącą, boczny otwór, przezroczysty eliptyczny uchwyt ze wskażnikiem połozenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu płynem mózgowo-rdzeniowym, uchwyt z czterema otworami z każdej strony, dostęp do rozmiarów: 25G, 27G, długość igły 103mm | wg potrzeb | szt. | 80 |  | 0 |  | 0
13 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu standard, dostęp do rozmiarów: 18G, 19G, 20G, 22G przy długości igły 88mm oraz 22G przy długości igły 40mm | wg potrzeb | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
14 | Igła do stymulacji nerwów obwodowych techniką "single shot" przy użyciu neurostymulatora i USG, igła ze szlifem 30º, dostęp do rozmiarów: 22Gx80mm i 22Gx50mm, znacznik kierunku szlifu na uchwycie igły, dren infuzyjny zintrgrowany z igłą, kabelek elektryczny wychodzący z tyłu igły, igła w pełni izolowana (widoczny tylko czubek igły), echogeniczna powierzchnia igły 360 stopni na 20mm | wg potrzeb - 22Gx80mm, 22Gx50mm, | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
15 | Igła do portów naczyniowych- do długotrwałych infuzji przez minimum 3 dni, iniekcje pod wysokim ciśnieniem do 325PSI, ze skrzydelkami do mocowania, ostrze igły ze specjalnym szlifem łyżeczkowym w celu wydłużenia okresu użytkowania silikonowej membrany, nie zawiera lateksu i ftalanów (m.in..: DEHP), dren z zaciskiem, dotęp do rozmiarów: 20G i 22G (15-25mm) | wg potrzeb - 20G i 22G (15-25mm) | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 11 Wymaganie ogólne dotyczące wszystkich pozycji w pakiecie: sterylne, jednorazowego użytku, pakowane pojedyńczo;
1 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil Point z igłą prowadzącą, sterylna, dostęp do rozmiarów: 22G, 25G, 26G, 27G przy długość igły 90mm, | wg potrzeb | szt. | 340 |  | 0 |  | 0
2 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu standard, sterylna, dostęp do rozmiarów: 18G, 19G, 20G, 21G, 22G przy długości igły 90mm oraz 21G, 22G przy długości igły 50 mm; dopuszczono igły do znieczuleń bez dostępu do rozmiaru 21G dla długości igły 50mm; | wg potrzeb | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 12 Wymaganie ogólne dotyczące wszystkich pozycji w pakiecie: sterylne, jednorazowego użytku, pakowane pojedyńczo;
1 | Igła doszpikowa dla dorosłych, automatyczna, mała igła trokaru pozwala na szybką penetrację przez warstwę korową kości i zapewnia najlepszą stabilizację igły w miejscu wkłucia, zabezpieczając przed przeciekiem płynu dookoła igły; zatrzask zabezpieczający | xxx | szt. | 7 |  | 0 |  | 0
2 | Igła doszpikowa dla dzieci, automatyczna, mała igła trokaru pozwala na szybką penetrację przez warstwę korową kości i zapewnia najlepszą stabilizację igły w miejscu wkłucia, zabezpieczając przed przeciekiem płynu dookoła igły; zatrzask zabezpieczający | xxx | szt. | 7 |  | 0 |  | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 13 Wymaganie ogólne dotyczące wszystkich pozycji w pakiecie: jednorazowego użytku, pakowane pojedyńczo;
1 | Przewód do podawania tlenu typu "wąsy" - miękka wstawka w miejscu kontaktu z nozdrzami, długość minimum 180cm, przeznaczony dla osoby dorosłej | xxx | szt | 4200 |  | 0 |  | 0
2 | Przewód do podawania tlenu typu "wąsy" - miękka wstawka w miejscu kontaktu z nozdrzami, długość minimum 180cm, dostęp do rozmiaru: dziecko, noworodek | wg potrzeb | szt | 100 |  | 0 |  | 0
3 | Dren tlenowy, umożliwiający przedłużenie przewodu do podawania tlenu z pozycji 1 i 2, długość w zakresie 180-210cm | xxx | szt | 300 |  | 0 |  | 0
4 | Maska tlenowa dla dorosłych z drenem, długość drenu minimum 180 cm, dostęp do rozmiarów: L, XL; | wg potrzeb | szt | 300 |  | 0 |  | 0
5 | Maska tlenowa dla dzieci z drenem, długość drenu minimum 180 cm, dostęp do rozmiaru S, M | wg potrzeb | szt | 200 |  | 0 |  | 0
6 | Zestaw do nebulizacji dla dorosłych z maską i drenem, pakowany pojedyńczo, skala w komorze lekowej kalibrowana w ml, długość drenu minimum 180cm, dostęp do rozmiaru L, XL. | wg potrzeb | szt | 1500 |  | 0 |  | 0
7 | Zestaw do nebulizacji dla dzieci z maską i drenem, skala w komorze lekowej kalibrowana w ml, długość drenu minimum 180cm, dostęp rozmiaru S, M. | wg potrzeb | szt | 500 |  | 0 |  | 0
| wartość pakietu |  |  |  |  | 0 |  | 0
Pakiet 14 Wymaganie ogólne dotyczące wszystkich pozycji w pakiecie: jednorazowego użytku, pakowane pojedyńczo;
1 | Maska tlenowa dla dorosłych z drenem o długości 200-230 cm, z rezerwuarem tlenu, wysoka koncentracja tlenu, wykonana z przezroczystego miękkiego winylu, z klipsem dopasowującym do twarzy, elastyczna tasiemka do mocowania maski; Dopuszczono maskę tlenową dla dorosłych z rezerwuarem tlenu i drenem z miękkiego polipropylenu bez zacisku na nos, z mankietem zagiętym w okolicy nosa zapewniającym nieprzedostawanie się tlenu do oczu pacjenta, przy pozostałych parametrach bez zmian; | xxx | szt | 300 |  | 0 |  | 0
Pakiet 15 Wymaganie ogólne dotyczące wszystkich pozycji w pakiecie: jednorazowego użytku, pakowane pojedyńczo;
1 | Maska anestetyczna, jednorazowa, z mankietem pompowanym, miękka o anatomicznym kształcie dobrze dopasowująca się do twarzy pacjenta, przezroczysta, rozmiar kodowany kolorem, bez lateksu i ftalanów, dostęp do rozmiarów: 1, 2, 3, 4, 5. | wg potrzeb | szt. | 600 |  | 0 |  | 0
Pakiet 16 Wymaganie ogólne dotyczące wszystkich pozycji w pakiecie: jednorazowego użytku, pakowane pojedyńczo;
1 | Zestaw do nebulizacji dla dorosłych składający się z: 1. maski aerozolowej wykonanej z polipropylenu (pozbawiona PVC, ftalanów) sztywna, lekki korpus pozbawiony elementów metalowych (przyjazna środowisku MRI, niemożliwe odkształcenie maski) szczelnie przylegający miękki elastomerowy mankiet uszczelniający, dostosowująca się do różnej wielkości twarzy, dopasowująca się do anatomicznego kształtu, dolna krawędź maski posiada profil podwójnego podbródka, posiada regulację obwodu głowy w celu umożliwienia dopasowania do każdego kształtu głowy. 2. nebulizatora o pojemności 10ml, wyskalowany co 2 ml, możliwość pracy w każdej pozycji. Przy przepływie gazu nośnikowego równym 8l/minutę, minimum 74% objętości aerozolu tworzą cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 mikronów i średnicy Mass-Median (MMD) w zakresie 2,5-3.3 mikrona. Pojemnik nebulizatora zakończony standardowym stożkiem 22F; 3. drenu tlenowego o przekroju gwiazdkowym, o długości w zakresie 2-2.5m; | xxx | szt | 300 |  | 0 |  | 0
2 | Zestaw do nebulizacji dla dzieci składający się z: 1. maski aerozolowej wykonanej z polipropylenu (pozbawiona PVC, ftalanów) sztywna, lekki korpus pozbawiony elementów metalowych (przyjazna środowisku MRI, niemożliwe odkształcenie maski) szczelnie przylegający miękki elastomerowy mankiet uszczelniający; dostosowująca się do różnej wielkości twarzy dziecka, dopasowująca się do anatomicznego kształtu, posiada regulację obwodu głowy w celu umożliwienia dopasowania do każdego kształtu głowy. 2. nebulizatora o pojemności 10ml, wyskalowany co 2ml, możliwość pracy w każdej pozycji. Przy przepływie gazu nośnikowego równym 8l/minutę, minimum 74% objętości aerozolu tworzą cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 mikronów i średnicy Mass-Median (MMD) w zakresie 2,5-3.3 mikrona. Pojemnik nebulizatora zakończony standardowym stożkiem 22F; 3. drenu tlenowego o przekroju gwiazdkowym, o długości w zakresie 2-2.5m | xxx | szt | 320 |  | 0 |  | 0
3 | Nebulizator o pojemności minimum 10ml skalowany co 2, działający w pozycji pionowej i poziomej, ze stożkową podstawą minimalizującą stratę leku. Przy przepływie gazu nośnikowego równym 8l/minutę minimum 74% cząstek aerozolu tworzy cząsteczki mniejsze niż 5 mikronów i średnicy MMD 3,3 mikrona | xxx | szt | 30 |  | 0 |  | 0
4 | Zestaw do nebulizacji składający sie z: 1.łącznika T 22F do układu oddechowego z samozamykającą się zastawką uszczelniającą po zdjęciu nebulizatora działającą jako przedłużenie wlotu o średnicy 22mm; 2..nebulizatora o pojemności 10ml, wyskalowany co 2 ml, możliwość pracy w każdej pozycji. Przy przepływie gazu nośnikowego równym 8l/minutę minimum 74% objętości aerozolu tworzą cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 mikronów i średnicy Mass-Median (MMD) w zakresie 2,5-3.3 mikrona. Pojemnik nebulizatora zakończony standardowym stożkiem 22F; 3.drenu o przekroju gwiazdkowym i długości w zakresie 1,8m – 2,1m | xxx | szt | 40 |  | 0 |  | 0
5 | Zestaw do nebulizacji składający się z: 1. ustnika, 2. łącznika T 22F-22M/15 do układu oddechowego z samozamykającą się zastawką uszczelniającą po zdjęciu nebulizatora działającą jako przedłużenie wlotu o średnicy 22mm, 3. nebulizatora o pojemności 10ml, wyskalowany co 2 ml, możliwość pracy w każdej pozycji. Przy przepływie gazu nośnikowego równym 8l/minutę minimum 74% objętości aerozolu tworzą cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 mikronów i średnicy Mass-Median (MMD) w zakresie 2,5-3.3 mikrona. Pojemnik nebulizatora zakończony standardowym stożkiem 22F; 4. drenu o przekroju gwiazdkowym i długości w zakresie 1,8m – 2,1m; Dopuszczono zestaw do nebulizacji składający się z: ustnika, łącznika T 22F-22M/15F, drenu tlenowego o długości 1,8m, nebulizatora o pojemności 10ml, wyskalowanego co 2ml, z możliwością pracy w każdej pozycji, przy pozostałych parametrach bez zmian; | xxx | szt | 80 |  | 0 |  | 0
6 | Zestaw do nebulizacji składający się z: 1.łącznika T 22F, wpinanego do układu oddechowego dla dorosłych do przekroju rur 22mm, 2. nebulizatora o pojemności 10ml, wyskalowany co 2 ml, możliwość pracy w każdej pozycji. Przy przepływie gazu nośnikowego równym 8l/minutę minimum 74% objętości aerozolu tworzą cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 mikronów i średnicy Mass-Median (MMD) w zakresie 2,5-3.3 mikrona. Pojemnik nebulizatora zakończony standardowym stożkiem 22F; 3.drenu o przekroju gwiazdkowym i długości w zakresie 1,8m – 2,1m; | xxx | szt | 120 |  | 0 |  | 0
7 | Maska tlenowa dla dorosłych do średnich stężeń ze złączką luer lock umożliwiającą połączenie linii monitorowania, której koniec podłącza się do kapnometru; dren o przekroju gwiazdkowym i długości 2,1m. Maska wykonana z polipropylenu, bez PCV i ftalanów, z elastomerowym przedłużonym mankietem uszczelniającym z podwójnym podbródkiem, bez zacisku na nos lub innych metalowych elementów. | xxx | szt | 30 |  | 0 |  | 0
| wartość pakietu |  |  |  |  | 0 |  | 0
Pakiet 17
1 | Nadkrtaniowa maska, z mankietem żelowym termoplastycznym, nienadmuchiwanym, anatomicznie wyprofilowana, bezlateksowa, bez DEHP. Dostęp do rozmiarów: 1 (2-5kg); 1,5 (5-12kg); 2 (10-25kg); 2,5 (25-35kg); 3 (30-60kg), 4 (50-90kg), 5 (powyżej 90kg). Rurka o kształcie eliptycznym, spłaszczona w przekroju poprzecznym z kanałem gastrycznym (z wyłączeniem roz.1). Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. | wg potrzeb | szt | 40 |  | 0 |  | 0
Pakiet 18
1 | Krtaniowa maska, wzmocniony koniuszek niepodwijający się w trakcie zakładania maski, rurka i mankiet uformowane jako jedna całość, poślizgowa powierzchnia mankietu ułatwiająca zakładanie, miękki mankiet zapewniający najlepsze przyleganie przy minimalnym nacisku na śluzówkę, balonik kontrolny identyfikujący rozmiar maski oraz zapewniający bardziej precyzyjne określenie stopnia wypełnienia mankietu metodą dotykową, kodowana kolorem torebka z zamieszczoną instrukcją użycia, dostęp do co najmniej następujących rozmiarów: 3 (30-50kg), 4 (50-70kg), 5 (powyżej 70kg), bezpieczeństwo w środowisku MR, nie zawiera ftalanów, sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo | wg potrzeb | szt. | 380 |  | 0 |  | 0
Pakiet 19 1. Wymagania ogólne dla rurek oznaczonych symbolem "*": "Rurki intubacyjne ze znacznikiem głębokości skalowanym, oznaczenie rurki w 2 miejscach na początku i końcu skali, oznaczenie producenta na rurce, wtopiona linia RTG, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, silikonowana, bez zawartości ftalanów, opakowanie jednostkowe gwarantujące zachowanie anatomicznej krzywizny rurki" 2. Wymaganie ogólne dotyczące wszystkich pozycji w pakiecie: sterylne, jednorazowego użytku, pakowane pojedyńczo;
1 | Prowadnica jednorazowego użytku do rurek intubacyjnych nr 2; 3; 4; 5, | wg potrzeb | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
2 | Rurka intubacyjna* z otworem Murphyego" bez mankietu, dostęp do rozmiarów: minimum 2-8 ze skokiem co pół rozmiaru, podwójna skala głębokości | wg potrzeb | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
3 | Rurka intubacyjna* z otworem Murphyego", bez mankietu, dostęp do rozmiarów: min 2.5-8 ze skokiem co pół rozmiaru, podwójna skala głębokości, w: min 2.5-8 ze skokiem co pół rozmiaru, podwójna skala głębokości, z prowadnicą | wg potrzeb | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
4 | Rurka intubacyjna* z otworem Murphyego", bez mankietu, dostęp do rozmiarów: 2.5-10; co pół rozmiaru zbrojona, worem Murphyego", bez mankietu, dostęp do rozmiarów: 2.5-10; co pół rozmiaru zbrojona, zbrojenie wtopione w ściankę rurki, niezmniejszające jej światła | wg potrzeb | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
5 | Rurka intubacyjna* z otworem Murphyego", bez mankietu, dostęp do rozmiarów: 2.5-10 ze skokiem co pół rozmiaru, zbrojona, zbrojenie wtopione w ściankę rurki, niezmniejszające jej światła, orem Murphyego", bez mankietu, dostęp do rozmiarów: 2.5-10 ze skokiem co pół rozmiaru, zbrojona, zbrojenie wtopione w ściankę rurki, niezmniejszające jej światła, z prowadnicą | wg potrzeb | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
6 | Rurka intubacyjna* z otworem Murphyego", z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym, dostęp do rozmiarów minimum: 3.5-10 ze skokiem co pół rozmiaru | wg potrzeb | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
7 | Rurka intubacyjna* "z otworem Murphyego", z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym, dostęp do rozmiarów minimum: 6-10 ze skokiem co pół rozmiaru, z prowadnicą | wg potrzeb | szt. | 350 |  | 0 |  | 0
8 | Rurka intubacyjna* z otworem Murphyego", z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym, dostęp do rozmiarów minimum: 3.5-10 ze skokiem co pół rozmiaru, zbrojona, zbrojenie wtopione w ściankę rurki, niezmniejszające jej światła | wg potrzeb | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
9 | Rurka intubacyjna* z otworem Murphyego", z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym, dostęp do rozmiarów minimum: 3.5-10 ze skokiem co pół rozmiaru, zbrojona, zbrojenie wtopione w ściankę rurki, niezmniejszające jej światła, z prowadnicą | wg potrzeb | szt. | 250 |  | 0 |  | 0
10 | Prowadnica do trudnych intubacji, kanał wewnętrzny do podawania tlenu podczas intubacji lub wymiany rurki, w komplecie dwa łączniki z luer-lock | wg potrzeb | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
11 | Rurka intubacyjna do trudnych intubacji z odsysaniem znad mankietu, sterylna, z mankietem niskociśnieniowym wysokoobjętościowym w kształcie walca lub stożka (zapobiegający odleżynom), dostęp do rozmiarów minimum: 6-10mm ze skokiem co 0,5mm, bez prowadnicy | wg potrzeb | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
12 | Rurka intubacyjna do trudnych intubacji z odsysaniem znad mankietu, sterylna, z mankietem niskociśnieniowym wysokoobjętościowym w kształcie walca lub stożka (zapobiegający odleżynom), dostęp do rozmiarów minimum: 6-10mm ze skokiem co 0,5mm, z prowadnicą | wg potrzeb | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
13 | Rurka tracheostomijna, z jednym mankietem niskociśnieniowym, odsysanie z nad mankietu (kanał wbudowany w ścianę rurki), znacznik RTG, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, silikonowana, bez ftalanów, dostęp do rozmiarów minimum: 5-10 ze skokiem co pół rozmiaru dla każdej z wersji wskazanej w poz. 13a i 13b
13a | dostęp do wersji z ruchomym szyldem (kołnierzem) | wg potrzeb | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
13b | dostęp do wersji ze stałym szyldem (kołnierzem) | wg potrzeb |  | 60 |  | 0 |  | 0
14 | Rurka tracheostomijna sterylna z podwójnym mankietem, dostęp do rozmiarów: 6-10 ze skokiem co pół rozmiaru | wg potrzeb | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
15 | Rurka tracheostomijna foniatryczna z mankietem, ze znacznikiem rtg, dostęp do rozmiarów: 6, 7, 8 | wg potrzeb | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
16 | Rurka tracheostomijna zbrojona z ruchomym szyldem, jeden mankiet niskociśnieniowy, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, silikonowana, bez ftalanów, dostep do wersji z mankietem lub bez mankietu, dotęp do minimum 4 rozmiarów w zakresie 7-10 dla wersji z mankietem i wersji bez mankietu, długość dostosowana do rozmiaru rurki przy czym długość rozmiaru 7 - 100mm | wg potrzeb | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
17 | Rurka tracheostomijna zbrojona z ruchomym szyldem, jeden mankiet niskociśnieniowy, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, silikonowana, bez ftalanów, dostęp do wersji z mankietem lub bez mankietu, dostęp do minimum 4 rozmiarów w zakresie 7-10 dla wersji z mankietem i wersji bez mankietu, długość każdego rozmiaru 155mm, | wg potrzeb | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 20 Wymaganie ogólne dotyczące wszystkich pozycji w pakiecie: sterylne, jednorazowego użytku, pakowane pojedyńczo;
1 | Dwukanałowa rurka krtaniowa (bez antyzgryzaka), kanał do drenażu do sondy żołądkowej i wentylacji o przekroju kanałów: 10/18 Fr. Łącznik 15 mm -znacznik poziomu zębów; dwa mankiety uszczelniane powietrzem bliższy i dalszy, dren pompowania mankietów, otwory wentylacyjne pomiędzy mankietami. W zestawie strzykawka. Rozmiar kodowany kolorem. Nie zawiera latexu. Dostęp do rozmiarów: 3, 4, 5. | wg potrzeb | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
2 | Elastyczna prowadnica do dróg oddechowych z delikatnym końcem. Kanał do podawania tlenu, możliwość ukształtowania na odcinku 42 cm. Końcówka perferowana, 3 otwory podawania tlenu. Dwa rodzaje łączników w zestawie. Dostęp do rozmiarów: 11Fr ,15Fr, długość 65 cm; przeznaczona do średnicy wewnętrznej rurek >4,5<6,0mm | wg potrzeb | szt | 5 |  | 0 |  | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 21 Wymaganie ogólne dotyczące wszystkich pozycji w pakiecie: sterylne
1 | Zestaw do implantacji portów naczyniowych o składzie: 1. Port naczyniowy – wysokoprofilowy i niskoprofilowy – do wyboru przez Zamawiającego: a) komora i przewód wyprowadzający wykonane z tytanu, b) komora portu powleczona od zewnątrz tworzywem polioksymetylen - 3 otwory do przyszycia portu, w tym minimum 2 otwory od strony podłączenia cewnika c) średnica podstawy 31,0x22,2 wysokość 12,2mm, waga 7,6g - port wysokoprofilowy d) średnica podstawy 25,8x20,8 wysokość 10,1mm, waga 5,0g – port niskoprofilowy e) średnica podstawy 22,0x17,0, wysokość 8,7mm, waga 2,9g – port mini/picc 2. zestaw wprowadzający oparty na technice Seldingera: a) cewnik o długości 60cm nie połączony trwale z komorą portu, oznaczenie długości co 1cm trwale naniesione na cewnik i opis długości cewnika co 5 cm: - cewnik silikonowy rozmiar 7,2Fr 1,20mm x 2,40mm dla portu wysokoprofilowego - cewnik silikonowy rozmiar 7,2Fr 1,20mm x 2,40mm lub 6,5Fr - 1,02mm x 2,16mm - dla portu niskoprofilowego - do wyboru przez Zamawiającego - cewnik silikonowy lub poliuretanowy rozmiar 5Fr – dla portu mini b) tunelizator do przeprowadzania cewnika pod skórą – “tępy”, bez powierzchni tnącej, rozrywalny zestaw wprowadzający, c) dwa łączniki, d) urządzenie do podnoszenia żył, e) echogeniczna igła wprowadzająca 18Gx70mm, f) prowadnik "J" (0,35"x 60cm) w podajniku umożliwiającym obsługę jedną ręką g) strzykawka 10ml h) sterylne obłożenie, bezlateksowa osłona na głowice USG, dwie sterylne gumki i żel, i) zastawka zapobiegająca utracie krwi oraz zatorowości powietrznej podczas wprowadzania prowadnika mocowana na igle do nakłucia. W zestawie paszport portu dla pacjenta w języku polskim. Zamawiający wymaga, aby port umożliwiał podawanie wlewów pod ciśnieniem np.: przez strzykawki automatyczne CT, czyli żeby posiadał cewnik odporny na ciśnienie powyżej 320 PSI - potwierdzone przez producenta na opakowaniu zestawu. Zamawiający wymaga, aby porty oraz igły można było używać w badaniu MRI- potwierdzone przez producenta na opakowaniu. | wg potrzeb | zestaw | 5 |  | 0 |  | 0
2 | Bezpieczna igła do portów z ostrzem Hubera, do długich przetoczeń, zaopatrzona w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem podczas usuwania igły z portu, umożliwiająca obsługę jedną ręką, w postaci dźwigni sygnalizującej akustycznie i wizualnie bezpieczną pozycję igły podczas wyjmowania. Z prostokątnym korpusem z przejrzystego materiału, pozwalająca na ciągłą obserwacje miejsca wkłucia, z miękka podkładką od strony kontaktu ze skórą pacjenta z medycznej pianki zespoloną z korpusem igły. Z przedłużeniem PVC bez DEHP oraz lateksu z zaciskiem do przerw w infuzji i łącznikiem Luer Lock o długości minimum 20cm. Kompatybilna z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym. Maksymalne ciśnienie iniekcji dla dostępnych rozmiarów 300PSI Dostęp do następujących rozmiarów wg potrzeb Zamawiającego: igły w rozmiarach: 19, 20, 22G, długość dla każdego rozmiaru: 15, 17, 20, 25, 30, 35mm | wg potrzeb | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 |  | 0

## Arkusz2
| wartość netto | wartość brutto
pakiet 1 | 0 | 0
pakiet 2 | 0 | 0
pakiet 3 | 0 | 0
pakiet 4 | 0 | 0
pakiet 5 | 0 | 0
pakiet 6 | 0 | 0
pakiet 7 | 0 | 0
pakiet 8 | 0 | 0
pakiet 9 | 0 | 0
pakiet 10 | 0 | 0
pakiet 11 | 0 | 0
pakiet 12 | 0 | 0
pakiet 13 | 0 | 0
pakiet 14 | 0 | 0
pakiet 15 | 0 | 0
pakiet 16 | 0 | 0
pakiet 17 | 0 | 0
pakiet 18 | 0 | 0
pakiet 19 | 0 | 0
pakiet 20 | 0 | 0
pakiet 21 | 0 | 0
| 0 | 0