## Część 1.
l.p. | Asortyment | Ilość [szt.] | Wytwórca | Nr katalogowy | cena jednostkowa netto [zł/szt.] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1. | Diatermia (zgodnie z załącznikiem w SWZ „Wymagania i parametry techniczne”) | 1
6. Zestaw wymiennych końcówek manipulatora dopasowujące manipulator do macic o różnej głębokości,5 rozmiarów

## Część 2
Formularz cenowy - zadanie 2 - Zestaw narzędzi laparoskopowych do operacji ginekologicznych
l.p. | Asortyment | Ilość [szt.] | Wytwórca | Nr katalogowy | cena jednostkowa netto [zł/szt.] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1. | Narzędzia do laparskopii Trokar 10 mm składający się z 3 części, rozbieralny. Głowica trokara z zaworem insuflacji , Magnetyczna zapadka uszczelniająca. Kompatybilna z kaniulą ,Uszczelka śr 20 mm ,śr otworu 9mm i 15 mm. Obturator piramidalnie ostro zakończony.10 mm | 2
2. | Trokar 5 mm składający się z 3 części rozbieralny. Głowica trokara z zaworem insuflacji , Magnetyczna zapadka uszczelniająca. Kompatybilna z kaniulą ,Uszczelka - śr 16 mm ,śr otworu 4 mm i 11 mm. Obturator piramidalnie ostro zakończony 5 mm | 8
3. | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, wielorazowe, śr. 5 mm, dł. 33 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części. uchwyt wykonany z ABS z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, z blokadą . Bransze chwytające dł 25 mm delikatnie ząbkowany. tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia. | 2
4. | Nożyczki laparoskopowe, monopolarne, wielorazowe, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części:uchwyt wykonany z ABS z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego bez blokady ,wkład roboczy: ostrza zakrzywione, oba ruchome | 2
5. | Kleszcze laparoskopowe typu kulociąg, monopolarne, wielorazowe, śr. 5 mm, dł. 33 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części. uchwyt wykonany z ABS z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, z blokadą . | 4
6. | Adapter do trokara | 2
7. | Kabel kompatybilny z uchwytem dł. 3 m. | 4
8. | Elektroda monopolarna, haczykowa, kształt L, monopolarna, śr. 5 mm, dł. 330 mm. Uchwyt z przyłączem HF dł 75 mm | 2
9. | kaseta sterylizacyjna 540mm x 230mm x70mm. z uchwytami na narzędzia. | 2
10. | Manipulator maciczny do ginekologicznych operacji laparoskopowych umożliwiający mobilizację macicy, napinanie struktur więzadłowych, identyfikację sklepień pochwy oraz odsunięcie macicy od pęcherza i moczowodów podczas całkowitej histerektomii laparoskopowej (TLH).Manipulator jest rozbieralny i składa się z : 1. uchwytu( prowadnicy) do którego mocowane są kielichy 2. przesuwnego w uchwycie prętu do którego mocowane są wkłady stożkowe i końcówki manipulátora. 3. Śruba blokująca pręt w uchwycie. 4.Wymienne nasadki anatomiczne(kielichy) na szyjkę macicy wykonane z teflonu, wielorazowego użytku , dopasowujące manipulator do różnych rozmiarów szyjki macicy, umożliwiające wyeksponowanie sklepień pochwy, 3 rozmiary 5. Wkład spiralny wkręcany w kanał szyjki macicy umożliwiający stabilne ufiksowanie manipulatora – 2 rozmiary. 6. Zestaw wymiennych końcówek manipulatora dopasowujące manipulator do macic o różnej głębokości,5 rozmiarów | 1
Wartość razem

## Część 3.
Formularz cenowy - zadanie 3 - Zestaw do mini histero-resektoskopii
l.p. | Asortyment | Ilość [szt.] | Wytwórca | Nr katalogowy | cena jednostkowa netto [zł/szt.] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1. | Optyka histeroskopowa HD autoklawowalna, śr. 2,9mm, dł. 302 mm, kąt patrzenia 0 stopni, posiadająca okular wykonany ze specjalnie utwardzonego tworzywa PEEK, w kolorze innym niż czarny, wykonana w technice obróbki laserowej | 1
2. | Osłonka ochronna dla optyk, plastikowa, dwuczęściowa, składana i mocowana nieruchomo do optyki | 2
3. | Element roboczy systemu histero-resektoskopii, hybrydowy ( do pracy w technice mono i bipolarnej ) pasywny, rękojeść wykonana częściowo z tytanu, posiadająca teflonowy bloczek izolacyjny, dedykowany do optyki o śr. 2,9mm i kącie patrzenia 0, 12, 30 stopni | 1
4. | Płaszcz zewnętrzny systemu mini histero-resektoskopii, okrągły, dedykowany i kompatybilny z płaszczami wewnętrznymi : histeroskopowym i resektoskopowym, wyposażony w dwa metalowe i rozbieralne kraniki, system mocowania zatrzaskowy, śr. 16FR, dł. robocza 194mm, na płaszczu laserowo wygrawerowane strzałki służące jako wskazówka do montażu systemu, element posiadający kodowanie kolorystyczne kompatybilnych elementów | 1
5. | Płaszcz wewnętrzny resektoskopowy systemu mini histero-resektoskopii, okrągły, obrotowy, system mocowania zatrzaskowy, śr.16FR, na płaszczu laserowo wygrawerowane strzałki służące jako wskazówka do montażu systemu, element posiadający kodowanie kolorystyczne kompatybilnych elementów | 1
6. | Elektroda pętlowa duża , do miniresektoskopu , owalna, zagięta pod kątem 90 stopni, śr 16 Fr., dedykowana do pracy z optyką 0 stopni , jednorazowa , ( 5 szt/op) | 1 op.
7. | Światłowód wykonany w technice bezklejowej, posiada wzmocnienia na obu końcach, w komplecie dwa adaptery, śr.3,5mm, dł.2.3m. Na obu końcach znajdują się przezierne fragmenty informujące o prawidłowym przepływie światła podczas pracy w zaciemnionej sali operacyjnej | 1
8. | System pozwalający na znieczulenie domaciczne do zabiegu endoskopii ginekologicznej. System składający się z uchwytu wyposażonego w aktywator igły przez którą można podać miejscowo znieczulenie. Marker na uchwycie pozwalający na wzrokową kontrolę czy igła jest w pozycji wysuniętej, czy bezpiecznej. Od strony dystalnej osłona igły zakończona plastikową kulką, dla jak najmniejszej traumatyzacji tkanek i bezpieczeństwa wkłucia. Od strony dystalnej z uchwytu wyprowadzony wężyk ( z zamknięciem ) do którego można wpiąć preparat znieczulający pacjentkę | 1
9. | Metalowy kosz, perforowany, do sterylizacji i przechowywania kompletnego zestawu endoskopowego, dedykowany przez producenta do systemu mini histero-resektoskopowego, wym.480x245x80mm. Kosz posiada pokrywę mocowaną z obu stron do kosza, z centralnie umiejscowionym na pokrywie uchwytem do przenoszenia. W koszu znajdują się specjalne silikonowe pozycjonery do unieruchomienia wszystkich elementów zestawu oraz metalowe bolce z rogach kosza do ustabilizowania światłowodu | 1
6. Zestaw wymiennych końcówek manipulatora dopasowujące manipulator do macic o różnej głębokości,5 rozmiarów
10. | Przewód bipolarny do resektoskopii dedykowany do diatermii EMED, wyposażonej w system rozpoznawania narzędzi, kompatybilny z 6-pinowym systemem SDS, automatycznie dostosowujący nastawy mocy do oporności tkanki, dł. 4,5 m | 1
11. | Plastikowy krążek ( dystanser ) dedykowany do elementu roboczego zabezpieczający przed kontaktem elektrody z płaszczem i optyką resektoskopu | 1
Wartość razem
Wymagania dodatkowe :
1. System mini histero-resektoskopii ( system płaszczy, elementu roboczego i elektrod, ) do wykonywania tych zabiegów pochodzą od jednego producenta tworząc kompatybilny zestaw
2. System znieczulenia oraz system zabezpieczający przed kontaktem pętli z optyką są systemami dedykowanymi przez producenta do oferowanego zestawu mini histero-resektoskopii i są przeznaczone do procedur endoginekologicznych
3. Oferent posiada autoryzowaną dystrybucję dotyczącą zarówno sprzedaży jak i serwisu oferowanego sprzętu
W celu potwierdzenia spełniania wymogów technicznych należy przedstawić oryginalny katalog producenta z zanaczonymi oferowanymi pozycjami. W wypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji wszystkich elementów oferowanego zestawu.

## Część 4
l.p. | ASORTYMENT | Ilość [szt.] | Wytwórca | Nr katalogowy | cena jednostkowa netto [zł/szt.] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1. | USG (zgodnie z załącznikiem w SWZ „Wymagania i parametry techniczne”) | 1
6. Zestaw wymiennych końcówek manipulatora dopasowujące manipulator do macic o różnej głębokości,5 rozmiarów