Aktualny Załącznik nr 3 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – oferowane parametry i warunki

- Zakup zestawu do ultrasonografii dla Działu Brachyterapii i Hipertermii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

| Wykonawca |  |
| --- | --- |
| Producent |  |

| Lp. | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dotyczy całości zamówienia | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące, w tym: Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Tak, podać |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Podać adres i siedzibę serwisu, telefon, adres e-mail | Tak |  |
| 4 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę podzespołu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 5 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy min. 24 miesięczny termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 5a | Czas przystąpienia do podjęcia naprawy od momentu zgłoszenia: 48 godzin w dni robocze | Tak |  |
| 6 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 7 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy bezpłatnie zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów w okresie gwarancji. | Tak Podać |  |
| 8 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym Paszport Techniczny do wypełnienia przez oferenta dostarczy Zamawiający w dniu instalacji aparatu. | Tak |  |
| 9 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 10 | Instrukcja oryginalna min. 1 sztuka (wersja papierowa oraz cyfrowa w PDF) | Tak |  |
| 11 | Instrukcje obsługi w języku polskim wersja papierowa oraz cyfrowa w PDF | Tak |  |
| 12 | Oprogramowanie aparatu w języku polskim lub angielskim | Tak |  |
| 13 | Szkolenie personelu obsługi, Szkolenie prowadzone w języku polskim. | Tak |  |
| 14 | Szkolenie personelu technicznego (pracowników Zespołu Aparatury Medycznej) instalacyjne i obsługi oraz Działu Informatyki. | Tak |  |
| 15 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat | Tak |  |
| 16 | Aparat nowy nieużywany, nierekondycjonowany rok produkcji 2024 | Tak |  |
| 17 | Aparat USG dla potrzeb Brachyterapii i Urologii | Tak Podać model |  |
| 18 | Kompatybilność z systemem HDR który posiada Zamawiający | Tak |  |
| 19 | Integracja z systemem HDR który posiada Zamawiający | Tak |  |
| 20 | Integracja oferowanego aparatu z ogólnoszpitalnymi systememi PACS/RIS/HIS (Netraad/RIS/Clininet CGM) istniejącym w Świętokrzyskim Centrum Onkologii Integracja obejmuje dostarczenie niezbędnej(ych) licencji i skonfigurowanie przez Wykonawcę zarówno po stronie oferowanego urządzenia jak i po stronie systemu PACS/RIS/HIS. Integracja powinna obejmować: - Podłączenie urządzenia do istniejącego serwera PACS wraz z dostarczeniem wszystkich wymaganych licencji, - Zapewnienie pełnej integracji i przepływu informacji pomiędzy urządzeniem a serwerem PACS oraz oprogramowaniem HIS w zakresie zlecania badań, tworzenia list roboczych i wykonania badania, - Przesyłanie wykonanego badania na serwer PACS oraz przesyłania wyniku bezpośrednio do systemu HIS Zamawiającego. - możliwość generowania wyniku w formie dokumentu EDM w systemie HIS wraz z indeksacją na Platformie P1. | Tak |  |
| 20 | Zakres dokumentacji powykonawczej w obszarze IT wymagany przez Dział Informatyki: - wykaz urządzeń oraz schematy ich połączeń fizycznych wraz z oznaczeniami: medium, protokołów, tras, gniazd; - wykaz serwisów/usług, aplikacji, sterowników oraz schematy ich połączeń logicznych wraz z oznaczeniami: adresacji numerycznej (IP), adresacji symbolicznej (DNS, AET), nazewnictwa komponentów sprzętowych i programowych, protokołów i interfejsów komunikacyjnych; - wykaz ustawień i parametrów konfiguracyjnych urządzeń i oprogramowania; - wykaz kont, loginów, uprawnień, haseł; - procedury diagnostyki, backupu/archiwizacji, zgłoszeń serwisowych; - instrukcje dla użytkownika i administratora; - wymagane zezwolenia, certyfikaty, licencje; - wyniki testów akceptacyjnych/odbiorowych | Tak |  |
| 21 | Aparat wyposażony w 4 koła skrętne z możliwością ich blokowania | Tak |  |
| 22 | Aparat wyposażony w uchwyt(y), ułatwiające transport urządzenia | Tak |  |
| 23 | Zakres częstotliwości pracy min: 2,0-18,0 MHz | Tak |  |
| 24 | Dynamika systemu min 180 dB | Tak |  |
| 25 | Ilość niezależnych wbudowanych gniazd w aparacie min. 3 | Tak |  |
| 26 | Monitor TFT o przekątnej min 18 cali | Tak |  |
| 27 | Możliwość ustawienia monitora zarówno w orientacji pionowej jak i poziomej | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 28 | Możliwość regulacji wysokości monitora min 25 cm. | Tak |  |
| 29 | Możliwość regulacji wysokości panelu sterowania min 25 cm. | Tak |  |
| 30 | Dotykowy interaktywny i podświetlany panel sterowania wykonany z wytrzymałego szkła z funkcją blokady zapewniający szczelność i ułatwiający czyszczenie i dezynfekcję o wymiarze min. 14 cali | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 31 | Dotykowy panel sterowania umożliwiający dostosowanie jego zawartości do potrzeb użytkownika poprzez dodawanie i usuwanie klawiszy, a także ich modyfikację | Tak |  |
| 32 | Możliwość regulacji panelu sterowania prawo/lewo | Tak |  |
| 33 | Wewnętrzny system archiwizacji badania w aparacie o dysku min 256 GB. | Tak |  |
| 34 | Minimum 4 aktywnych portów USB do archiwizacji obrazów statycznych oraz dynamicznych na przenośne pamięci typu Flash, Pendrive. | Tak |  |
| 35 | Złącza pozwalające na komunikację z urządzeniami zewnętrznymi min: - USB - HDMI - LAN (Ethernet 10 / 100 / 1000) | Tak |  |
| 36 | Głębokość skanowania w zakresie min: 1,5 cm - 30 cm | Tak |  |
| 37 | Możliwość zapisu przebiegu badania w postaci klipu min 550 sekund | Tak |  |
| 38 | Tryby pracy: 2D (B mode), M mode, Doppler Pulsacyjny, Doppler Kolorowy; Power Doppler Kolorowy; Duplex; Triplex, obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
| 39 | Mierzona prędkość przepływu w Dopplerze Pulsacyjnym w zakresie min 0,5 cm/s - 805 cm/s | Tak |  |
| 40 | Mierzona prędkość przepływu w Dopplerze Kolorowym w zakresie min 0,5 cm/s - 490 cm/s | Tak |  |
| 41 | Szerokość bramki Dopplera pulsacyjnego min 1-20 mm |  |  |
| 42 | Oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe: - urologiczne - brachyterapia | Tak |  |
| 43 | Specjalistyczne oprogramowanie do urologii z możliwością automatycznego pomiaru PSAD | Tak |  |
| 44 | Oprogramowanie pozwalające na utworzenie indywidualnego konta użytkownika zabezpieczonego hasłem | Tak |  |
| 45 | Możliwość podziału wyświetlanego obrazu prowadzonego badania na dwa w czasie rzeczywistym zarówno w orientacji wertykalnej jak i horyzontalnej | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 46 | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D za pomocą jednego przycisku. | Tak |  |
| 47 | Automatyczne wzmocnienie obrazu tzw. funkcja AutoGain | Tak |  |
| 48 | Videoprinter czarno - biały | Tak Podać model |  |
| 49 | GŁOWICE (sondy) | Tak |  |
| 50 | Głowica rektalna dwupłaszczyznowa do badań urologicznych oraz innych procedur przez kroczowych typu convex-linia o częstotliwości pracy w zakresie min.: 6,0 - 12,0 MHz | Tak Podać model |  |
| 51 | Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min 300 | Tak |  |
| 52 | Możliwość wykonania biopsji oraz innych procedur przez kroczowych, w tym brachyterapii | Tak |  |
| 53 | Dwa przyciski na głowicy odpowiedzialne za przełączanie płaszczyzn prostaty oraz aktywację i mrożenie obrazu | Tak |  |
| 54 | Długość czoła płaszczyzny liniowej min 60 mm | Tak |  |
| 55 | Jednoczesne obrazowanie prostaty w przekroju podłużnym i poprzecznym convex - linia | Tak |  |
| 56 | Głowica liniowa | Tak Podać model |  |
| 57 | Częstotliwość pracy głowicy w zakresie min 6-12MHz | Tak |  |
| 58 | Przycisk na głowicy umożliwiający uruchomienie głowicy, zamrożenie i aktywację obrazu (rozwiązanie 1) lub przełącznik nożny o tożsamych właściwościach (rozwiązanie 2) | Rozwiązanie 1 – 10 pkt. Rozwiązanie 2 – 0 pkt. |  |
| 59 | Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy – min. 180 | Tak |  |
| 60 | Możliwość rozbudowy |  |  |
| 61 | Na dzień składanie oferty Możliwość rozbudowy o głowicę rektalną, transwaginalną do badań urologiczno-ginekologicznych typu convex o częstotliwości pracy w zakresie min 5,0 - 12,0 MHz - Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min 190 - Kąt pola skanowania (widzenia) min. 140°. - Możliwość obrazowania typu End-Fire - Możliwość rozbudowy w momencie składania oferty o wielorazową przystawkę biopsyjną o średnicy igieł 1,7 mm i kątem wejścia igły 0° | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy załączyć materiały informacyjne potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego tj. prospekty, broszury, katalogi, ulotki, dane techniczne, materiały źródłowe producenta lub inne. W załączonych materiałach Wykonawca winien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzające spełnienie określonego wymogu, ze wskazaniem numer pozycji z tabeli oferowanych parametrów.

W przypadku gdy w ww. materiałach przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu, Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuszcza ich potwierdzenie oświadczeniem Wykonawcy.