Załącznik nr 3 do SWZ

Specyfikacja wymaganych parametrów Mikroskopu fluorescencyjnego

Wykonawca: ................................................................................................................................

Producent: ....................................................................................................................................

Typ aparatu: .................................................................................................................................

Specyfikacja: Mikroskopu Fluorescencyjnego

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametry minimalna w tym graniczne | Parametry i wartości oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Napięcie sieciowe |  |  |  |
| 1. | Moc wyjściowa | 12V |  |
| 2. | Napięcie | 100 do 240 V |  |
| 3. | Zakres napięcia sieciowego | automatyczna konwersja napięcia |  |
| Źródło światła UV: |  |  |  |
| 4. | Lampa HBO50 | TAK |  |
| 5. | Długość fali źródła światła | 460 - 490 nm |  |
| 6. | Moc | Min 5 W |  |
| 7. | Stałe źródło światła 460-490 nm | Min 25 lumenów |  |
| 8. | Żywotność | min 10 000 h |  |
| 9. | Klasyfikacja lasera | 2M |  |
| 10. | Wskaźnik pogorszenia jakości światła | Alarm akustyczny |  |
| Oświetlacz fluorescencyjny HBO 50 |  |  |  |
| 11. | Średnia żywotność | 100h |  |
| Ustawienia filtrów dla metody FITC |  |  |  |
| 12. | Filtr wzbudzający /Filtr emisyjny | 450-490 nm/515nm |  |
| 13. | Filtr rozpraszający | 510 nm |  |
| Elementy mechanizmu optycznego |  |  |  |
| 14. | Obrotowe ramię do zmiany obiektywów | Manualne , minimum 4 pozycje |  |
| 15. | Obiektyw 1 | A-Plan 20 x / 0.45 |  |
| 16. | Obiektyw 2 | A -Plan 40 x / 0. 65 |  |
| 17. | Okular | PL 10 x/ 20 Br. i PL10x/ 20 Br. |  |
| 18. | Tuba dwuokularowa, ergonomiczna | 30˚ /20 |  |
| Podstawa |  |  |  |
| 19. | Śruba makrometryczna | 4 mm/U |  |
| 20. | Śruba mikrometryczna | 0,4 mm/U |  |
| 21. | Podstawa na próbkę | 75x 30mm R/L z ceramiczną powierzchnią |  |
| Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
| 22. | Pokrowiec na mikroskop | Tak |  |
| 23. | Zapasowa lampa fluorescencyjna HBO 50 | Tak |  |
| Wymagania |  |  |  |
| 24. | Dostarczony sprzęt musi mieć wymienione wszytkie elementy zużywalne ( lampa fluorescencyjna) na nowe. | TAK |  |
| 25. | Serwis gwarancyjny w okresie trwania umowy | 24 miesiące |  |
| 26. | Specyfikacja techniczna ,certyfikat CE | Tak |  |
| 27. | Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim | Tak |  |
| 28. | Montaż stanowiskowy | Tak |  |
| 29. | Szkolenie personelu | Tak |  |

UWAGA :

1.Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

2. Wartości podane należy traktować jako niezbędne minimum

3. Wyspecyfikowany wyżej sprzęt jest kompletny gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.