Załącznik nr 1

Zam. 324/2024/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ FORMULARZ CENOWY

„Dostawa aparatury badawczej i laboratoryjnej oraz kwasu na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

Część nr 1 – Kwas dafachroniczny

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E=(C x D) |
| 1 | Kwas dafachroniczny 100 μg | 1 |  |  |

Część nr 2 – Inkubator CO2

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | - Pojemność całkowita inkubatora: nie więcej niż 185 l, - pojemność użytkowa inkubatora: co najmniej 135 l, - obieg powietrza: naturalna konwekcja, - drzwi: podwójne (zewnętrzne pełne zamykane na klucz oraz wewnętrzne szklane), - komora wewnętrzna wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej zgodnej DIN 1.4301, - inkubator z zewnątrz malowany proszkowo, - inkubator wyposażony w stelaż na półki, zdejmowaną miskę na wodę, dwa porty dostępu (lewy i tylny) o średnicy co najmniej 30 mm oraz zamek drzwi, - perforowane półki ze stali nierdzewnej: co najmniej 3 szt., - maksymalne obciążenie na półkę: co najmniej 10 kg, - zakres CO2: od 0 do 20%, - czujnik CO2 na podczerwień (IR), który można sterylizować wysoką temperaturą bez wyjmowania z inkubatora, - zakres temperatur wewnątrz inkubatora +5 powyżej temperatury otoczenia… +50°C, - regulowany termostat klasy 3.1 zgodny z DIN 12880, - wilgotność: 90 - 95% RH, - fluktuacja temperatury: <±0,1°C przy 37°C, - zmienność temperatury we wnętrzu inkubatora: < ±0,3°C przy 37°C, - czas powrotu do zadanych wartości po otwarciu drzwi na 30 s przy 37°C: nie więcej niż 6 min, szybkość powrotu stężenia CO2 po otwarciu drzwi na 30 sek. nie dłużej niż 10 min, - sterylizacji gorącym powietrzem o temperaturze 180°C, co zapewnia skuteczną sterylizację komory wewnętrznej, - wielofunkcyjny sterownik mikroprocesorowy z co najmniej 7” kolorowym ekranem dotykowym, - kontrola dostępu poprzez login i hasło oraz funkcję administratora do zarządzania co najmniej pięcioma kontami użytkowników, - funkcja zapamiętywania programów użytkownika (co najmniej 40) oraz możliwość zmiany parametrów podczas uruchomionego programu, - możliwość ustawiania czasu pracy inkubatora (tzw. timer) od 1 min do 366 dni lub pracy ciągłej, - system bezpieczeństwa powinien zawierać: dźwiękowe i wizualne alarmy temperatury, kontroli awarii zasilania, alarm otwartych drzwi oraz awarii czujnika temperatury oraz funkcję autodiagnostyki, - oprogramowanie, które wspomaga zgodność z GLP z ustawieniami ochrony hasłem, rejestruje zdarzenia i posiada pamięcią wewnętrzną, która przechowuje co najmniej 10 000 rekordów danych dla każdego użytkownika (przechowywanych przez co najmniej 12 miesięcy). Umożliwia użytkownikom przeglądanie zapisanych wartości na wyświetlaczu lub komputerze w formie tabelarycznej lub graficznej, - wymiary wewnętrzne - szer. x gł. x wys.: nie więcej niż: 570×510×660 mm, - wymiary zewnętrzne - szer. x gł. x wys.: nie więcej niż: 710×790×930 mm, - moc znamionowa: nie więcej niż 1750 W, - zużycie energii nie powinno przekraczać 66 Wh/h przy ustawionych 37°C wewnątrz inkubatora, - poziom hałasu: nie więcej niż 42 dB(A), - zasilanie: 230 V, 50 - 60 Hz, - wąż gazowy (co najmniej 3 m), zaciskiem węża i certyfikatem producenta w temperaturze 37°C, - instrukcja obsługi oraz oprogramowanie do pobierania danych z pamięci wewnętrznej inkubatora i przenoszenia na pamięć USB, - okres gwarancji min. 24 miesiące. |  |  | szt. | 1 |  |  |

Część nr 3 – Zestaw do mrożenia nasienia

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | - zamrażarka niewielka i łatwa w obsłudze, - wykonana z wysokiej jakości styropianowego pudełka, wewnętrznego pojemnika ze stali nierdzewnej i pływającego stelaża, - pojemnik ze stali nierdzewnej wypełniony ciekłym azotem, - stelaż utrzymuje wymagany odstęp między słomkami podczas pierwszej fazy zanurzania, podczas gdy unosi się na ciekłym azocie, słomki są ręcznie zanurzane w azocie, Cechy produktu: • Zamrażanie nie mniej niż 20 słomek na raz, • pasuje do słomek 0,5 ml i 0,25 ml, • regulowana odległość między słomkami a poziomem ciekłego azotu, • proste, wytrzymałe i skuteczne rozwiązanie do standaryzowanego mrożenia w oparach ciekłego azotu, • niskie zużycie azotu, • wysokiej jakości skrzynia styropianowa i wewnętrzne pudełko ze stali nierdzewnej, Zestaw powinien zawierać: pudełko styropianowe z izolującą kostką Neopor, pływający stojak na 20 słomek, 3 pojemniki ze stali nierdzewnej z pokrywką nie mniej niż: 1 x 9,5 l (dł. 325 x szer. 265 x wys. 150 mm), 1x 0,6 l (dł. 176 x szer. 108 x wys. 65 mm), 1x zlewka do goblet o średnicy 65 mm. |  |  | szt. | 1 |  |  |

Część nr 4 – Fotobioreaktory

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | - Fotobioreaktor kolumnowy z tworzywa transparentnego - szkło akrylowe, - średnica rury akrylowej fotobioreaktora – min. 150 mm, - całkowita wysokość min. 500-600mm, - przyłącza na wężyki min. 4-6 mm – min. 2 sztuki, - oświetlenie LED 10W lub więcej, - przyłącze odprowadzające zawartość reaktora – na dnie kolumny, - wymagana pokrywa z otworami umożliwiającymi podłączenie minimum 2 sond pomiarowych (pH, redoks), - pojemność całkowita kolumny fotobioreaktora w zakresie 4-6 litrów, - okres gwarancji min. 12 miesięcy. |  |  | szt. | 4 |  |  |

Część nr 5 – Mieszadła laboratoryjne mechaniczne

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | - Mieszadło laboratoryjne ze statywem, mechaniczne – wymienne pręty mieszające, - ustawienia prędkości +/- 1 obr./min, - wydajność maksymalna – 2000 obr./min lub więcej, - wydajność minimalna 100 obr/min lub mniej, - objętość medium mieszanego – mieszanie maks. 20 l płynu, - timer – ustawienie czasu od 0 do 9999 minut, - cyfrowy wyświetlacz, - napięcie [V] – 230, - wymiary podstawy [mm] – nie mniej niż 300 x 200, - materiał pręta mieszającego - stal nierdzewna, - wysokość produktu [cm] – 75 lub więcej, - okres gwarancji min. 12 miesięcy. |  |  | szt. | 4 |  |  |

Część nr 6 – Echosonda bezprzewodowa

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | - Obudowa z ABS, tytanowe wkładki, - kompatybilność: iOS 14.0, Android 8.0 i nowsze wersje, - typ echosondy: 3 częstotliwości CHIRP – wąski CHIRP 675 kHz (kąt stożka 7°), średni CHIRP 240 kHz (kąt stożka 20°), szeroki CHIRP 100 kHz (kąt stożka 47°), - separacja celu: wąski CHIRP 1 cm, średni CHIRP 2.4 cm, szeroki CHIRP 2.4 cm - głębokość skanowania: 15 cm do 100 m, - szybkość skanowania: do 15 odświeżeń na sekundę, - zintegrowany czujnik temperatury (dokładność 0,2°C) - temperatura pracy: -20°C do 40°C, - GNSS (obsługiwane globalne systemy nawigacji satelitarnej): GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, - czas pracy: GPS włączony do 9h, GPS wyłączony do 15h, - technologia ładowania: szybkie ładowanie, 80% w 60 min., 100% w 110 min, - akumulator wewnętrzny: litowo-polimerowy, 3,8 V, 1300 mAh, - zasilacz (nie wchodzi w skład zestawu, zalecany): wejście 110 V / 220 V. wyjście Micro USB, 5 V / 2 A, - rodzaj połączenia: Wi-Fi, - zasięg połączenia: stabilne połączenie do 120 m. |  |  | szt. | 1 |  |  |

Część nr 7 – Decybelomierz cyfrowy

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | - Rozdzielczość poziom hałasu 0.1dB, - zakres częstotliwości 31.5 Hz - 8000 Hz, - zakres pomiarowy poziomu hałasu dB 32 - 130 dB, - waga max. 250 g, - kalibracja fabryczna. |  |  | szt. | 1 |  |  |

Część nr 8 – Luksomierz cyfrowy

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Zakres pomiarowy natężenia oświetlenia 0 - 100000 Lux, - rozdzielczość 0,1 Lux (< 10 000 Lux), 1 Lux (≥ 10 000 Lux), - klasa szczelności IP 40, - wyświetlacz cyfrowy, - waga max. 300 g - kalibracja fabryczna. |  |  | szt. | 1 |  |  |

Część nr 9 – Autoklaw laboratoryjny

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | - Objętość komory min. 90 l, - zakres temperatur 105-135°C, - dodatkowy program upłynniania agaru (60-100°C), - 3 kosze (+/- 360 x 242 mm), - moc 7000W, - rozmiar nie większy niż 730x760x1200 (WxDxH), - brak stałego podłączenia do wody, - możliwość śledzenia danych temperaturowych, - port USB do zapisywania przeprowadzonych cykli w pamięci przenośnej, - manometr pokazujący ciśnienie w komorze (0-4 bary), - oznakowanie CE zatwierdzone przez akredytowaną instytucję zgodnie z dyrektywą dotyczącą wyrobów medycznych MDD 93/42/EC, - produkcja zgodna z dyrektywą UE PED 2014/68 dotyczącą urządzeń ciśnieniowych. |  |  | szt. | 1 |  |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ