**Sprawa BZP.3810.78.2020.TP- Parametry techniczne**

 **(zał. nr 2 do oferty)**

**Koncentrator tlenu 300 szt.**

**(urządzenie fabrycznie nowe)**

**OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Klasa wyrobu II b lub IIa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagany parametr urządzenia** | **Parametr****graniczny** | **Parametry****oferowane** |
| 1 | Koncentrator tlenu. Producent. Model. Nr katalogowy**Fabrycznie nowy rok produkcji 2020** | **Tak Podać** |  |
| 2 | Koncentrator tlenu przenośny wyposażony w uchwyt do przenoszenia i kółka transportowe | **Tak** |  |
| 3 | Wydajność min. 10L/min | **Tak** |  |
| 4 | Stężenie produkowanego tlenu powyżej 90% +3% przy 1LPM | **Tak** |  |
| 5 | Ciśnienie wyjściowe w zakresie 40 Kpa-80 Kpa | **Tak** |  |
| 6 | Głośność pracy do 50dB | **Tak** |  |
| 7 | Wyposażony w 5 masek oddechowych twarzowych | **Tak** |  |
| 8 | Waga do 25 kg moc max 550 W | **Tak** |  |
| 9 | Wyposażony w wyświetlacz LCD wyświetlający kluczowe parametry takie jak czas pracy | **Tak** |  |
| 10 | Urządzenie wyposażone w filtr HEPA | **Tak** |  |
| 11 | System samodiagnostyki ewentualne błędy w pracy urządzenia wyświetlane na ekranie LCD | **Tak** |  |
| 12 | Urządzenie przystosowane do pracy ciągłej w trybie 24 godzinnym | **Tak** |  |
| 13 | Wytrzymały nawilżacz | **Tak** |  |
| 14 | Filtr wejściowy, łatwo wymienny filtr powietrza i filtr przeciwbakteryjny. | **Tak** |  |
| 15 | ALARMY:. brak zasilania,. za niskie/za wysokie ciśnienie wyjściowe tlenu, niskie stężenie tlenu niski przepływ | **Tak** |  |
| 16 | Gwarancja min 24 miesiące | **Tak** |  |
| 17 | Instrukcja obsługi w języku polski w formie papierowej i/lub elektronicznej | **Tak** |  |
| 18 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi | **Tak** |  |
| 19 | Certyfikat CE wraz z deklaracją zgodności (Wykonawca może załączyć do oferty lub uzupełnić na wezwanie Zamawiającego) | **Tak** |  |
| 20 | Bezpłatne wykonywanie przeglądów technicznych oraz do wymiany filtrów powietrza i filtrów przeciwbakteryjnych przez okres gwarancji | **Tak** |  |

POUCZENIE: W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” . Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Parametry wymagane”.

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Niniejszym oświadczamy, że skonfigurowany wg powyższej specyfikacji sprzęt jest kompletny i po instalacji będzie gotowy do pracy bez dodatkowych zakupów.

W celu sprawdzenia wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta.

……………………………………….. ………………………………………………………………..

 (miejscowość i data ) (pieczątka i podpis osoby upoważnionej

 do reprezentowania Wykonawcy)