## p.1
Załącznik nr 1.1
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Naczyń Obwodowych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
| pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | znak postępowania Szp/FZ-60A/2018
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 1 - Cewnik balonowy uniwersalny do zabiegów PTA
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | parametry oferowane | Producent/kod/ nazwa handlowa | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Cewnik balonowy półpodatny, nylonowy, system OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,014'. Ciśnienie nominalne 6 atm. RBP 13 -16 atm. Koszulka 4-5F. Długość systemu wprowadzającego 150cm: dostępne średnice: 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5mm w długościach od 20 do 300mm (w zależności od średnicy). Atraumatyczna końcówka. Dystalny segment trzonu cewnika i balon pokryte są powłoką hydrofilową. |  |  | szt | 50
2 | Cewnik balonowy półpodatny, nylonowy, system OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,018'. Ciśnienie nominalne 6 atm. RBP 11 -16 atm. Koszulka 4-6F. Długość systemu wprowadzającego 75cm: dostępne średnice: 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7; 8; 9mm w długościach 20,40,60,100,120,150,220mm (w zależności od średnicy). Długość systemu wprowadzającego 130cm: dostępne średnice: 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6mm w długościach 20,40,60,80,100,120,150,220,300mm, średnice 7;8 i 9mm w długości 40mm. Atraumatyczna końcówka. Dystalny segment trzonu cewnika i balon pokryte są powłoką hydrofilową. |  |  | szt | 50
3 | Cewnik balonowy półpodatny, nylonowy, system OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,035'. Długość systemu wprowadzającego 75cm i 130cm. Ciśnienie nominalne 8 atm dla średnic 3mm - 7mm oraz 6 atm dla średnic 8mm - 12mm. RBP 9 -21 atm. Dostępne średnice: 3,4,5,6,7mm w długościach 20,40,60,80,100,120,150,200,250 i 300mm oraz średnica 8mm w długościach 20,40,60,80,100,120,150,200 mm i średnice: 9,10,12mm w długości 20,40,60,80,100mm. Koszulka 5-7F. Niskoprofilowa koncówka. Cewnik posiada opaski znacznikowe na trzonie w odstępach co 1 cm. Co 10 cm znajduje się oznakowanie odległości od dystalnego końca balonu. |  |  | szt | 50
| Słownie brutto: …………………………………………….. |  |  |  |  | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## p.2
Załącznik nr 1.2
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Naczyń Obwodowych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
| pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | znak postępowania Szp/FZ-60A/2018
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 2 - Cewnik balonowy do dużych naczyń
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | parametry oferowane | Producent/kod/ nazwa handlowa | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | • Cewnik balonowy wykonany z odpornego na zużycie materiału PET, • profil balonu z pamięcią kształtu ułatwiającą jego ponowne zwinięcie się dla ułatwienia przejścia przez akcesoria. • Współosiowy shaft zapewniający szybkie wypełnianie i opróżnianie. • Cieniodajna końcówka i dwa cieniodajne znaczniki na shafcie; • śr. 12, 14, 16,18, 20mm; • dł. balony 20mm, 40mm, • współpracujący z prowadnikiem 0,035"; • długość shaftu 100cm, • RBP 4-10bar; |  |  | szt | 30
| Słownie brutto: …………………………………………….. |  |  |  |  | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## p.3
Załącznik nr 1.3
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Naczyń Obwodowych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
| pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | znak postępowania Szp/FZ-60A/2018
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 3 - Cewnik diagnostyczny kątowy
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | parametry oferowane | Producent/kod/ nazwa handlowa | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | • miękka , atraumatyczna końcówka, dobrze widoczna we fluoroskopii, • kompatybilny z prowadnikiem 0,035”, • dł. 100110 cm, • zakres średnic 4F, 5F, 6F, |  |  | szt | 40
| Słownie brutto: …………………………………………….. |  |  |  |  | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## p.4
Załącznik nr 1.4
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Naczyń Obwodowych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
| pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | znak postępowania Szp/FZ-60A/2018
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 4 - Cewnik balonowy nacinająco - pozycjonujący
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | parametry oferowane | Producent/kod/ nazwa handlowa | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | • Konstrukcja spiralnego ostrza: 3 druty nacinające dla średnic 2,0-3,5mm systemu 0,014”; 4 druty nacinające dla średnic 3,0-6,0 mm systemu 0,018” • Cewnik balonowy typu półpodatnego wyposażony w elastyczne nitinolowe ostrze oplatające balon • Dostępne średnice: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 mm (system 0,014”) 4,0; 5,0; 6,0 mm (system 0,018”) • Dostępne długości: 10;20;40 mm. • Typ systemu: OTW współpracujący z prowadnikami 0,014” i 0,018” • Długości systemu :137 ; 90 ; 50 cm • Balon posiada dwa znaczniki określające część roboczą • Konstrukcja zapewnia bardzo dobrą stabilizację cewnika podczas zabiegu, zapobiegając jego ześlizgiwaniu • Rekomendowana koszulka 5F dla systemu 0,014’’ oraz 6F dla systemu 0,018’’ • NP. 8 atm. |  |  | szt | 50
| Słownie brutto: …………………………………………….. |  |  |  |  | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## p.5
Załącznik nr 1.5
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Naczyń Obwodowych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
| pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | znak postępowania Szp/FZ-60A/2018
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 5 - Prowadnik naczyniowy z ruchomym rdzeniem
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | parametry oferowane | Producent/kod/ nazwa handlowa | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | • prowadnik zbudowany ze stali nierdzewnej pokrytej teflonem, • koncówka standardowa Jtip oraz taperowana prosta i zagieta ( st. 1,5 i 3). • średnica : 0,032” , 0,035” , 0,038” • długości od 150 – 260 cm oraz 300, |  |  | szt | 50
| Słownie brutto: …………………………………………….. |  |  |  |  | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## p.6
Załącznik nr 1.6
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Naczyń Obwodowych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
| pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | znak postępowania Szp/FZ-60A/2018
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 6 - Cewnik balonowy ultra niepodatny, wysokociśnieniowy
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | parametry oferowane | Producent/kod/ nazwa handlowa | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | • Cewnik balonowy OTW, wysokociśnieniowy, zbudowany z włókien kewlarowych, ultra niepodatny, • Rozmiar balonów: średnica 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12mm; • Długość w zależności od rozmiaru: 2,3,4,6,8cm; • kompatybilny z prowadnikiem 0.035; • dwa znaczniki ułatwiające pozycjonowanie balonu • Typ OTW • Długość systemów roboczych: 50cm,75cm,120cm • RBP: 20-3O atm • Nominalne ciśnienie 8 atm • introducer 6-8 F. |  |  | szt | 100
| Słownie brutto: …………………………………………….. |  |  |  |  | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## p.7
Załącznik nr 1.7
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Naczyń Obwodowych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
| pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | znak postępowania Szp/FZ-60A/2018
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 7 - Protekcja obwodowa
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | parametry oferowane | Producent/kod/ nazwa handlowa | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Filtr dostarczany na systemie "Rapid Exchange - filtr rozpięty na szkielecie nitinolowym o grubości porów max. 120 µm - filtr współpracujący z dowolnym prowadnikiem o grubości 0,014" i różnych długościach od ok. 190-300 cm - specjalny system blokowania filtra pozwalający na użycie dowolnego prowadnika 0,014, uwalniany z systemu dostarczającego. W zestawie specjalny cewnik do usuwanie filtra - system neuroprotekcyjny przeznaczony do naczyń o średnicy od 3,5 [mm] do 6,0 [mm |  |  | szt | 20
| Słownie brutto: …………………………………………….. |  |  |  |  | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## p.8
Załącznik nr 1.8
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Naczyń Obwodowych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
| pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | znak postępowania Szp/FZ-60A/2018
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 8 - Strzykawki wkręcane jednorazowe, tłok wkręcany
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | parametry oferowane | Producent/kod/ nazwa handlowa | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | strzykawki 3ml |  |  | szt | 500
2 | strzykawki 5ml |  |  | szt | 500
3 | strzykawki 10ml |  |  | szt | 500
4 | strzykawki 20ml |  |  | szt | 500
| Słownie brutto: …………………………………………….. |  |  |  |  | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## p.9
Załącznik nr 1.9
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Naczyń Obwodowych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
| pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | znak postępowania Szp/FZ-60A/2018
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 9 - Cewniki balonowe do zadań specjalnych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | parametry oferowane | Producent/kod/ nazwa handlowa | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | (BIFURKACJE, PRZECHODZENIE PRZEZ CIASNE ZMIANY, OCZKA STENTÓW) • wymagane ciśnienia: nominalne min. 8 atm, rbp 6 atm. • profil końcówki –tip entry profile 0,06” • rozmiary: średnica 2,5-3,0 mm, długość cewnika balonowego 4,0, 8,0, 2,0 mm • Ścięty kształt końcówki, dzięki której po obróceniu o 80 stopni możliwość przejścia przez ciasną, wąską zmianę oraz oczko stentu • materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany i niedrożności. • cewnik o bardzo dobrym podparciu i „popychalności”, • Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F i prowadnikiem 0,04” |  |  | szt | 20
| Słownie brutto: …………………………………………….. |  |  |  |  | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## p.10
Załącznik nr 1.10
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Naczyń Obwodowych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
| pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | znak postępowania Szp/FZ-60.1/2018
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 10 - Cewnik balonowy, ultra niepodatny do długich zmian
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | parametry oferowane | Producent/kod/ nazwa handlowa | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | • Cewnik balonowy OTW, • zbudowany z włókien kewlarowych, ultra niepodatny. • Średnice: 3;4;5;6;7;8;9;10 mm. • Długości: 2,4,10,12,15,17,20 cm. • Kompatybilny z prowadnikiem 0.035", • shaft dł. 40 cm, 80 cm, 120 cm i 135 cm. • Ciśnienie nominalne dla wszystkich średnic 8 atm, • RBP 20-24 atm. • Koszulka 5-7F |  |  | szt | 50
| Słownie brutto: …………………………………………….. |  |  |  |  | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## p.11
Załącznik nr 1.11
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Naczyń Obwodowych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
| pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | znak postępowania Szp/FZ-60A/2018
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 11 - Cewnik balonowy, ultra niepodatny o dużych średnicach
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | parametry oferowane | Producent/kod/ nazwa handlowa | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | • Cewnik balonowy OTW, zbudowany z włókien kewlarowych, ultra niepodatny. • Średnice: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 i 26 mm, • długości: 2, 4 i 6 cm. • Kompatybilny z prowadnikiem 0.035", • system wprowadzania 75 cm i 120 cm. • Ciśnienie nominalne 4-6 atm, RBP: 12-18 atm. • Koszulka 7-12F. • Dwa znaczniki dla lepszej widoczności |  |  | szt | 50
| Słownie brutto: …………………………………………….. |  |  |  |  | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## p.12
Załącznik nr 1.12
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Naczyń Obwodowych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
| pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | znak postępowania Szp/FZ-60.1/2018
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 12 - Stent samorozprężalny do leczenia patologii żył biodrowych i udowych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | parametry oferowane | Producent/kod/ nazwa handlowa | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | • Stent żylny, samorozprężalny, nitinolowy. • System prowadzący trójosiowy, OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,035'. • Koszulka 8F - 10F. • Średnice stentów 10, 12, 14, 16, 18 i 20mm. • Każda średnica dostępna w długościach : 40,60,80,100,120,140,160mm. • Na stencie znajduje się 12 znaczników - po sześć na każdym końcu. • Trzy z nich to radiocieniujące znaczniki tantalowe a pozostałe trzy wykonane są z nitinolu. • Długość systemu wprowadzającego 80cm. |  |  | szt | 20
| Słownie brutto: …………………………………………….. |  |  |  |  | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## p.13
Załącznik nr 1.13
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Naczyń Obwodowych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
| pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | znak postępowania Szp/FZ-60.1/2018
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 13 - Wielowarstwowy regulator przepływu
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | parametry oferowane | Producent/kod/ nazwa handlowa | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | • urządzenie do endowaskularnego zaopatrywania tętniaków aortalnych oraz obwodowych z zachowaniem naczyń odchodzących od worka tętniaka, • 3 D geometryczna konstrukcja precyzyjnie modulująca przepływ krwi • kosntrukcja wielowarstwowa , pleciona, wykonana ze stopu kobaltu • oplot widoczny w prom. Rtg , kompatybilny z MRI • cechujący się dużą siłą radialną oraz giętkością • samorozprężalny |  |  | szt | 30
• Aortalny: • zakres średnic od 25 do 45 mm • zakres długości 100 do 200 mm • shaft 18 – 20 F, • kompatybilny z prowadnikiem 0,035”,
| • Obwodowy : • zakres średnic od 6 do 16 mm • zakres długości 30 do 120 mm • shaft 6 – 12 F, • kompatybilny z prowadnikiem 0,035”, |  |  | szt | 30
| Słownie brutto: …………………………………………….. |  |  |  |  | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## p.14
Załącznik nr 1.14
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Naczyń Obwodowych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
| pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | znak postępowania Szp/FZ-60A/2018
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 14 - Ochrona urządzeń- sterylny zestaw osłon
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | parametry oferowane | Producent/kod/ nazwa handlowa | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Sterylna jednorazowa osłona na uchwyt do lampy operacyjnej. Osłona wykonana foli PE zintegrowana z podwójnym pierścieniem wykonanym z tworzywa sztucznego, który dzięki swojej budowie gwarantuje zabezpieczenie uchwytu lampy zgodnie z zasadami aseptyki. Wymiary: długość 15 cm, średnica zewnętrzna 12 cm, średnica otworu 10-15 mm. Folia PE o grubości > 40 mikronów w kolorze niebieskim, ograniczająca refleks (odbicie światła). Opakowanie folia/papier, sterylizowane tlenkiem etylenu, produkt nie zawierający lateksu. Opakowanie jednostkowe oznaczone zgodnie z PN-EN ISO 15223-1:2012. Osłony powinny posiadać potrójny system pakowania: opakowanie jednostkowe, opakowanie zbiorcze (maksimum 50 sztuk), opakowanie transportowe (maksimum 100 sztuk). |  |  | szt | 200
2 | Sterylna osłona o wymiarach 75 x 38 cm, wykończona elastyczną gumką. Osłona powinna być wykonana z mocnej, przezroczystej foli PE o grubości 35 mikronów. |  |  | szt | 1000
3 | Sterylna osłona na aparat RTG o wymiarach 107 x 117 cm, wykończona elastyczną gumką. Osłona powinna być wykonana z mocnej, przezroczystej foli PE o grubości 45 mikronów. |  |  | szt | 600
4 | Sterylna osłona o wymiarach 30 - 40 cm, wykończona elastyczną gumką. Osłona powinna być wykonana z mocnej, przezroczystej foli PE o grubości 45 mikronów |  |  | szt | 600
5 | Sterylna osłona na śródoperacyjną głowicę USG o wymiarach 13-15 x 244-250 cm, wykonana z bezbarwnej foli PE, wyposażona żel, dwie taśmy samoprzylepne oraz dwie mocne bezlateksowe gumki. Wykonanie i złożenie powinno pozwalać na użycie osłony z zasadami aseptyki w warunkach sali operacyjnej. Całość powinna być owinięta w papier krepowy. Opakowanie jednostkowe folia/papier, wyposażone w etykietę przymocowaną na stałe, posiadającą następujące informacje: nazwa wyrobu, numer ref, lot, datę ważności, znak CE, nazwę producenta |  |  | szt | 600
| Słownie brutto: …………………………………………….. |  |  |  |  | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## p.15
Załącznik nr 1.15
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Naczyń Obwodowych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
| pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | znak postępowania Szp/FZ-60.1/2018
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 15 - Sterylny zestaw do implantacji stengraftu
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | parametry oferowane | Producent/kod/ nazwa handlowa | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 1. Serweta na stół instrumentarium o wymiarach 150 x 200 cm (owinięcie zestawu) 2. Sterylna serweta absorpcyjna o wymiarach 40 x 48 cm (+/-3cm), złożona z 6 warstw wysoko absorpcyjnej włókniny o gramaturze 300 g/m2 (+/- 5 g/m2) wyposażona w taśmę samoprzylepną na dłuższym boku) . Serweta powinna charakteryzować się wysoką absorpcją >700%, >440 g/m2 )(badane według EN ISO 9073-6). 3. 10 x kompres gazowy o wymiarach 10x10 cm, 17 nitkowy, 8 warstwowy, z nitką RTG 4. 1 x plastikowe kleszczyki do mycia , długość 24 cm, 5. 3 x strzykawka 10 ml, 3 częściowa, Luer Lock 6. 4 x strzykawka 20 ml 3 częściowa Luer Lock 7. 1 x miska okrągła 500 ml, niebieska z podziałką 8. 1 x miska 500 ml , przeźroczysta 9. 1 x osłona na aparaturę 90 x 80 cm wyposażona w elastyczną gumkę, wykonana z folii PE 10. 1 x osłona na aparaturę w kształcie beretu, wymiary po naciągnięciu 140-150 cm(średnica), wykonana z foli PE ściągnięta elastyczną gumką 11. 1 x miska na prowadnik 2500 ml, kolor niebieski, pozwalająca na zabezpieczenie prowadnika przed wysunięciem 12. 1 x Obłożenie chirurgiczne do implantacji Stentgraftu o wymiarach 230 x 400cm (+/- 5 cm), wyposażone w dwa samoprzylepne otwory w okolicach tętnic udowych o średnicy 12,5 cm, wypełnione folią chirurgiczną ( powierzchnia samoprzylepna od strony pacjenta o wymiarach 16 x 16 cm (+/- 1cm).Serweta powinna posiadać dodatkową wstawkę chłonną w kształcie litery „T” o wymiarach 230/120 x 180 (+/- 1cm), wykonaną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 74 g/m2 (wysoko chłonny poliester + folia PE ), dwa zintegrowane panele o szerokości 55 cm (+/-1 cm), służące do przykrycia pulpitu sterowniczego na całej długości serwety, wykonane z foli PE. Materiałem bazowym serwety jest laminat dwuwarstwowy o gramaturze 56 g/m2(jedną z warstw stanowi folia PE o grubości 25 mikronów). |  |  | szt | 150
Serweta powinna charakteryzować się wysoką odpornością na przenikanie cieczy > 370 cm H2O (strefa krytyczna, > 250 cm H2O (strefa mniej krytyczna), wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne – odporność na wypychanie na sucho/ mokro > 327 kPa (strefa krytyczna) , oraz absorbcją płynów na poziomie >1000% (>500 g/m2 ) (badane według EN ISO 9073-6)(strefa krytyczna). Serweta powinna spełniać wymogi obowiązującej normy PN EN 13795. Opakowanie jednostkowe typu folia / Tyvek (folia w kolorze białym nie transparentna) umożliwiające rozpakowanie zestawu zgodnie z zasadami aseptyki, posiadające czytelną etykietę, przymocowaną na stałe, zawierającą opis składu w języku polskim, znak CE oraz dwie samoprzylepne naklejki identyfikujące wyrób.
| Słownie brutto: …………………………………………….. |  |  |  |  | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
Wymagania użytkownika:
Wyroby podlegające normie PN EN 13795 muszą być z nią zgodne. Dla potwierdzenia parametrów oferowanych wyrobów wymaga się załączenia kart technicznych gotowego wyrobu.
Wykonawca jest zobowiązany na dostarczenie próbek sterylnych (1szt.), na żądanie Zamawiającego.