## Pakiet 1
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 1 – Elementy wyposażenia dla bloku chirurgii ogólnej
DZP/PN
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent, | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
[6 empty] | 5x6 | 5+7 | 4x5 | 11-9 | 4x8
1 | Ewakuator laparoskopowy, pojemność 200 ml, 400 ml, do aplikacji przez troakar fi 10. | szt | 300 |  | 8%
2 | Półautomatyczna igła do biopsji tkanek miękkich ładowana skokowo z regulowaną głębokością wkłucia, fi 18 mm, dł. 250 mm. | szt | 100 |  | 8%
3 | Klipsy naczyniowe z niewchłanialnego polimeru z uchwytem eliminującym wypadanie z aplikatora, posiadające naprzemienny układ zębów osadzonych w przeciwnych kierunkach, nachylonych w kierunku uchwyconej tkanki. Zamykające od 2 do 16mm tkanki w tym dla rozmiaru ML(3-10mm), konfekcjonowane w magazynki po 6 szt. Wymagana samoprzylepna kontrolka identyfikująca, do wklejania w protokole operacyjnym, zawierająca producenta, datę przydatności, datę produkcji i nr serii, co najmniej po 2 sztuki do każdego magazynka klipsów. Kompatybilne z klipsownicąmi Grena. | szt | 1200 |  | 8%
4 | Klipsy naczyniowe z niewchłanialnego polimeru z uchwytem eliminującym wypadanie z aplikatora, posiadające naprzemienny układ zębów osadzonych w przeciwnych kierunkach, nachylonych w kierunku uchwyconej tkanki. Zamykające od 2 do 16mm tkanki w tym dla rozmiaru XL(7-16mm), konfekcjonowane w magazynki po 6 szt. Wymagana samoprzylepna kontrolka identyfikująca, do wklejania w protokole operacyjnym, zawierająca producenta, datę przydatności, datę produkcji i nr serii, co najmniej po 2 sztuki do każdego magazynka klipsów. Kompatybilne z klipsownicami Grena będąca w posiadaniu Zamawiającego | szt | 1800 |  | 8%
5 | Wielorazowa klipsownica laparoskopowa, kompatybilna z niewchłanialnymi, polimerowymi klipsami w rozm. XL o średnicy trzonu 10mm i dł.33cm | szt | 1 |  | 8%
Razem
Wszystkie zaoferowane produkty spełniają wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 186)
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 2
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 2 – Zestaw operacyjny do plastyki
DZP/PN
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent, | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
[6 empty] | 5x6 | 5+7 | 4x5 | 11-9 | 4x8
1 | Obłożenie główne, ze zintegrowanymi nogawicami, w rozmiarze 200/270x220 cm, otwór w okolicy krocza w rozmiarze 9x13 cm, wykonane z laminatu minimum dwuwarstwowego, o gramaturze nie mniejszej niż 50 g/m2. W strefie krytycznej dodatkowa warstwa chłonna min. 50x100 cm, w gramaturze min. 60 g/m2. Odporność na penetrację cieczy nie mniej niż 100 cm H2O, serweta wyposażona w organizery przewodów – 1 szt.Osłona na stolik Mayo, wykonana z mocnej folii PE o grubości min. 60 mikronów oraz włókniny wiskozowej o gramaturze nie mniejszej niż 25 g/m2. Odporność na penetrację cieczy nie mniejsza niż 140 cm H2O – 1 szt.Wzmocniona osłona na stół narzędziowy, w rozmiarze 150 x 190 cm, wzmocniona na całej powierzchni, będąca również owinięciem zestawu. Wykonana z laminatu z folii PE i włókniny PP o gramaturze nie mniejszej niż 80 g/m2, odporność na przenikanie cieczy nie mniejsza niż 100 cm H2O – 1 szt.Serweta 90x75 cm z przylepcem – 1 szt.Strzykawka 10 ml, 2 – częściowa – 1 szt.Igła iniekcyjna 22G 40 mm – 1 szt.Pęseta bagnetowa typu Bayoner 1 mm 300 cm – 1 szt.Kompresy gazowe 10 x 10 cm, wykonane z gazy 17 – nitkowej, 16 – warstwowe, znacznik RTG – 40 szt.Fartuch chirurgiczny wzmocniony, gramatura min. 35 g, włóknina SMS, nieprzemakalne wstawki z przodu fartucha oraz na rękawach, troki łączone kartonikiem, nadruk na fartuchu rozmiaru oraz numeru spełnianej normy (13795) – rozmiar XL – 2 szt.Fartuch chirurgiczny do procedur standardowych, gramatura min. 35 g, wykonany z włókniny SMS, troki łączone kartonikiem, nadruk na fartuchu rozmiaru oraz numeru spełnianej normy (13795) – rozmiar L – 1 szt.Zestaw zapakowany zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Opakowanie powinno zawierać etykietę ze szczegółowym składem zestawu, wyposażoną w min. 3 odlepne metki (TAG) z możliwością przeklejenia ich do dokumentacji medycznej. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie. Opakowanie z folii PE z klapką ze sterylnym marginesem typu TYVEC celem zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zestawu. Celem ułatwienia gospodarki logistyczno – magazynowej zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie (kolor seledynowy) w postaci napisów: PLASTYKA w barwnej ramce na dole i z boku opakowania jednostkowego. Wyrob posiada certyfikat ISCC. | szt | 100 |  | 8%
2 | RAZEM
Dostawa sukcesywna materiału na podstawie pisemnego zamówienia w terminie 3dni od jego złożenia .Płatność zgodnie z zamówieniem.

## Pakiet 3
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 3 – Materiał szewny wchłanialny ,bezwęzłowy
DZP/PN
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent, | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
[6 empty] | 5x6 | 5+7 | 4x5 | 11-9 | 4x8
1 | Bezwęzłowe urządzenie do kontrolowanego zamykania ran wykonane z polidioksanonu z igłą na jednym końcu i prostokątnym elementem mocującym szew w tkance, na drugim (wymiary: 2,5 mm x 5 mm). Szew syntetyczny z symetrycznie ułożonymi kotwicami - 5 kotwic na 1 cm szwu, barwiony na fioletowo, wchłanialny. Posiadający antyseptyczny czynnik antybakteryjny - triklosan, o potwierdzonym testami in-vitro działaniu hamującym wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych najczęściej wywołujących infekcje pooperacyjne: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Metycylinooporny Staphylococcus aureus MRSA, Metycylinooporny Staphylococcus epidermidis MRSE, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae. Okres podtrzymywania tkankowego: do 90 dni. Profil podtrzymywania tkankowego in vivo od 3/0 do 1: 75% po 2 tyg., 65% po 4 tyg., 55% po 6 tyg. Okres wchłaniania: 210 dni 1/2 koła, okrągła stożkowa , wzmocniona posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowe,grubość nici 1,rozmiar igły 48mm,długośc nici 60cm,(1op-12szt.) | szt | 168 |  | 8%
2 | Bezwęzłowe urządzenie do kontrolowanego zamykania ran wykonane z polidioksanonu z igłą na jednym końcu i prostokątnym elementem mocującym szew w tkance, na drugim (wymiary: 2,5 mm x 5 mm). Szew syntetyczny z symetrycznie ułożonymi kotwicami - 5 kotwic na 1 cm szwu, barwiony na fioletowo, wchłanialny. Posiadający antyseptyczny czynnik antybakteryjny - triklosan, o potwierdzonym testami in-vitro działaniu hamującym wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych najczęściej wywołujących infekcje pooperacyjne: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Metycylinooporny Staphylococcus aureus MRSA, Metycylinooporny Staphylococcus epidermidis MRSE, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae. Okres podtrzymywania tkankowego: do 90 dni. Profil podtrzymywania tkankowego in vivo od 3/0 do 1: 75% po 2 tyg., 65% po 4 tyg., 55% po 6 tyg. Okres wchłaniania: 210 dni1/2 koła, okrągła stożkowa , wzmocniona posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej,grubość nici 1,rozmiar igły 36- 40mm, długośc nici 60 cm,(1op-12szt) | szt | 96 |  | 8%
3 | Bezwęzłowe urządzenie do kontrolowanego zamykania ran wykonane z polidioksanonu z igłą na jednym końcu i prostokątnym elementem mocującym szew w tkance, na drugim (wymiary: 2,5 mm x 5 mm). Szew syntetyczny z symetrycznie ułożonymi kotwicami - 5 kotwic na 1 cm szwu, barwiony na fioletowo, wchłanialny. Posiadający antyseptyczny czynnik antybakteryjny - triklosan, o potwierdzonym testami in-vitro działaniu hamującym wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych najczęściej wywołujących infekcje pooperacyjne: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Metycylinooporny Staphylococcus aureus MRSA, Metycylinooporny Staphylococcus epidermidis MRSE, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae. Okres podtrzymywania tkankowego: do 90 dni. Profil podtrzymywania tkankowego in vivo od 3/0 do 1: 75% po 2 tyg., 65% po 4 tyg., 55% po 6 tyg. Okres wchłaniania: 210 dni1/2 koła, okrągła stożkowa , wzmocniona posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej ,grubość nici 1,rozmiar igły 36mm ,długość nici 60cm,(1op-12szt) | szt | 84 |  | 8%
4 | RAZEM
Wszystkie zaoferowane produkty spełniają wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 186)
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)