Załącznik nr 2: Opis przedmiotu zamówienia

Znak sprawy: ZP/220/50/24

| Lp. | Opis parametrów | Parametry wymagane | Parametry punktowane | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymiana lampy rentgenowskiej oraz komputera systemowego w kardioangiografie Azurion, numer seryjny 672 |  |  |  |  |
| 1. | Wymagania ogólne dla lampy rentgenowskiej |  |  |  |
| 1.1. | Lampa rentgenowska typu MRC 200+ 0508 ROT-GS 1003 z chłodnicą typu CU 3101 kompatybilna z kardioangiografem Azurion lub równoważna akceptowana przez producenta | TAK, podać |  |  |
| 1.2. | Pojemność cieplna anody: 6,4 MHU | AK, podać |  |  |
| 1.3. | Obciążalność ciągła (w temperaturze 23ºC): 4000 W | TAK, podać |  |  |
| 1.4. | Nominalna wielkość ognisk (IEC60336): - małe - 0,5 mm - duże - 0,8 mm | TAK, podać |  |  |
| 1.5. | Napięcie maksymalne: - fluoroskopia - 120 kV - radiografia (ekspozycja) – 125 kV | TAK, podać |  |  |
| 1.6. | Maksymalny prąd lampy: - małe ognisko 563 mA przy napięciu 80 kV - duże ognisko 1063 mA przy napięciu 80 kV | TAK, podać |  |  |
| 1.7. | Prąd lampy przy fluoroskopii impulsowej ze sterowaniem siatką w zakresie: 10 mA – 200 mA | TAK, podać |  |  |
| 1.8. | Przełączanie siatki podczas fluoroskopii impulsowej (grid switch¦) | TAK, podać |  |  |
| 1.9. | Obudowa lampy typu ROT-GS 1003 lub równoważna z chłodzeniem olejowym i termicznym wyłącznikiem bezpieczeństwa | TAK, podać |  |  |
| 1.10. | Wymiennik ciepła chłodnicy umożliwiający bezpośrednie i ciągłe wymuszane chłodzenie olejowe | TAK |  |  |
| 1.11. | Filtracja stała: min. 2,5 mmAl / 75 kV(IEC 60522/1999) | TAK, podać |  |  |
| 1.12. | Procedura wymiany lampy rentgenowskiej wykonana zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producenta | TAK |  |  |
| 1.13. | Demontaż uszkodzonej lampy oraz utylizacja leży po stronie Wykonawcy | TAK |  |  |
| 2. | Wymagania ogólne dla komputera systemowego |  |  |  |
| 2.1. | Komputer systemowy Suite PC wraz z zainstalowanym oprogramowaniem i licencjami | TAK |  |  |
| 2.2. | Komputer o numerze katalogowym 459800660783 lub równoważny akceptowany przez producenta | TAK, podać |  |  |
| 2.3. | Demontaż uszkodzonego komputera oraz utylizacja leży po stronie Wykonawcy | TAK |  |  |
| 3. | Przeglądy techniczne wykonane po wymianie lampy i komputera oraz testy |  |  |  |
| 3.1. | Przegląd techniczny kardioangiografu Azurion zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producenta aparatu. | TAK |  |  |
| 3.2. | Przegląd techniczny Philips Hemo system zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producenta aparatu. | TAK |  |  |
| 3.3 | Wykonanie testów odbiorczych i specjalistycznych w zakresie wymiany lampy rentgenowskiej. Dostarczenie sprawozdań w formie papierowej i elektronicznej | TAK, dostarczyć w trakcie odbioru końcowego usługi |  |  |
| 4. | Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| 4.1. | W dniu przystąpienia serwisanta/ów do realizacji usługi, dostarczenie kserokopii imiennych certyfikatów wystawionych przez producenta w zakresie serwisowania (naprawy, przeglądy) kardioangiografu Azurion, uprawniające do wykonania powyższych czynności, przez osoby które będą fizycznie wykonywały usługę serwisową będącą przedmiotem umowy | TAK, dostarczyć w dniu przystąpienia do realizacji usługi |  |  |
| 4.2. | Oświadczam, że posiadam i w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia będę posiadał prawo dostępu do oprogramowania serwisowego wraz z kodami serwisowymi dostępnymi przez czas objęty okresem gwarancji na wymieniane części zamienne | TAK |  |  |

„*” – uzupełnić w przypadku posiadania przez oferowany sprzęt w/w danych;

Niniejszym oświadczam, iż oferowany sprzęt posiada parametry techniczne określone powyżej.

....................................... dn., ....................... 			................................................................

/podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy/