## Pakiet 11
Kontrahent:
| Umowa: | [10 empty] | Pakiet 11
Płyty, śruby, stabilizatory zewnętne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Lp. | Nazwa | Nr katalogowy / nazwa własna/numery wewnętrzne firmy | Szacunkowe zapotrzebowanie na okres obowiązywania umowy | J.m. | Cena jednostkowa netto | Cena netto (kol. 4x6) | Vat % | Cena brutto (kol. 7+Vat) | Ilość zamówiona | Ilość zrealizowana | Wartość netto zużycia (kol. 6x10) | Wartość brutto zużycia (kol. 12+Vat) | Wartość brutto pozostała do realizacji (kol. 9-13)
0 | Komórki oznaczone kolorem wypełniane są automatycznie |  |  |  |  | * |  | * |  |  | * | * | *
1 | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco - kompresyjna do bliższego końca kości ramiennej W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera i przyszycie nićmi stożka rotatora. W części dalszej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia w płycie śrub kaniulowanych blokowanych 3.5 mm, kaniulowanych konikalnych 3.5 mm, blokowanych 3.5 mm, blokowanych 2.7 mm z głową 3.5 mm oraz korowych 3.5 mm. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 4- 16, długość 90-234 mm. |  | 2 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Płyty proste stalowe blokująco – kompresyjne Płyty wyposażone w podwójne otwory blokowane, niewymagające zaślepek/przejściówek. Możliwość zastosowania alternatywnie śrub korowych 3.5mm, lub blokowanych 3.5mm i gąbczastych 4.0mm. Otwory „ósemkowe”, obustronnie gwintowane, z możliwością użycia śrub blokowanych lub korowych. Kompresja dwukierunkowa. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Śruba korowa Ø3.5 w długościach 10-150 mm; Śruba blokowana Ø3.5 w długościach 12-90 mm. A. Płyty stalowe 3.5 mm proste blokowane, ilość otworów 4-20, długość 53-261 mm B. Płyty stalowe 3.5 mm 1/3 tubular blokowane, ilość otworów 3-14, długość 42-185 |  | 2 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Płyty stalowe 3.5 mm proste rekonstrukcyjne blokowane, ilość otworów 3-22, długość 40-287 mm |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Płyty stalowe 3.5 mm proste rekonstrukcyjne blokowane, ilość otworów 3-22, długość 40-287 mm |  | 2 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco - kompresyjna do dalszego końca kości ramiennej: Zestaw płyt umożliwiających mocowanie techniką 90 stopni od strony tylnobocznej i przyśrodkowej; techniką 180 stopni od strony bocznej i przyśrodkowej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możiwość użycia śrub blokowanych 3.5 mm z głową 2.7 mm; blokowanych 2.7 mm; konikalnych 2.7 mm; korowych 2.7 mm; korowych 3.5 mm z głową 2.7 mm oraz gąbczastych 4.0. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. A. Płyty tylnoboczne prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 3-19, długość 72-280 mm. B. Płyty boczne prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 5-15, długość 87-217 mm. C. Płyty przyśrodkowe prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 3-15, długość 78-234 mm. D. Płyty przyśrodkowe z krótką głową, prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 3-15, długość 74-230 mm. |  | 2 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco - kompresyjna do bliższego końca kości łokciowej Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możiwość użycia śrub blokowanych 3.5 mm z głową 2.7 mm; blokowanych 2.7 mm; konikalnych 2.7 mm; korowych 2.7 mm; korowych 3.5 mm z głową 2.7 mm oraz gąbczastych 4.0. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyty prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 3-15, długość 77-233 mm. |  | 2 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do bliższego końca kości udowej, z otworami w płycie zmienno-kątowymi W głowie płyty 4 otwory na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie plyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkeim na kabel. Możliwość użycia dodatkowej dokręcanej płyty kręatrzowej. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 245, 285, 324, 363 i 401 mm. Dodatkowo krótka płyta z jednym rzędem diagonalnym potrójnych otworów w trzonie o długości 115 mm. |  | 1 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Płyta krętarzowa stosowana jako nakładka do płyty do bliższej nasady kości udowej, z otworami w płycie zmienno-kątowymi Płyta wąska i szeroka, prawa i lewa. W płycie otwory do stablilizacji drutami Kirschnera, otowry pod oczko do kabli, otwory pod śruby 3.5 korowe lub blokowane oraz dodatkowo pod śruby korowe 4.0 i 5.0 oraz gąbczaste 5.0 z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej 4.0 i 5.0 lub gąbczastej 5.0) |  | 2 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Płyta tytanowa wygięta, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do trzonu kości udowej, z otworami w płycie zmienno-kątowymi W trzonie otwory na śruby korowe o średnicy 3.5 mm oraz korowe 4.0 mm, korowe 5.0 i śruby 5.0 jednokortykalne. Śruby 4.0 i 5.0 z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkiem na kabel. Płyty posiadają 10, 12 i 14 otworów w trzonie- otwory blokowane i kompresyjne; dodatkowo na obu końcach płyty otwory pod urządzenie kompresyjne. Płyty w długościach odpowiednio 210, 249 i 289 mm. |  | 2 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Płyty proste wąskie do trzonu kości piszczelowej lub kości ramiennej z otworami w płycie zmienno-kątowymi W trzonie otwory na śruby korowe o średnicy 3.5 mm oraz korowe 4.0 mmi korowe 5.0 i śruby okołoprotezowe 5.0 jednokortykalne. Śruby 4.0 i 5.0 z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4 lub 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkiem na kabel. Płyty posiadają 8, 10, 12 i 14, 16 i 18 otworów w trzonie- otwory blokowane i kompresyjne; dodatkowo na obu końcach płyty otwory pod urządzenie kompresyjne. Płyty w długościach odpowiednio118, 146, 174, 202, 230 i 258 mm. |  | 2 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do dalszego końca kości udowej W głowie płyty 5 otworów na śruby korowe średnicy 5.0 mm oraz gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częsciowym 32 mm; śruby w głowie pod różnymi kątami wraz z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej), oraz otwór dystalny pod śruby korowe o średnicy 3.5 mm. Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o śednicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Płyty prawe i lewe, posiadają 5, 9, 13 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 167, 246 i 324 m |  | 1 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do dalszego końca kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych W głowie płyty 8 otworów na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie plyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie, w długościach odpowiednio 238, 278, 317, 355 i 393 mm. |  | 2 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty ścięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia śrub kaniulowanych blokowanych 3.5 mm, kaniulowanych konikalnych 3.5 mm, blokowanych 3.5 mm, blokowanych 2.7 mm z głową 3.5 mm oraz korowych 3.5 mm. Otwory blokowane niewymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 6- 18, długość 120-264 mm. |  | 2 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przednio-bocznej W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty ścięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia śrub kaniulowanych blokowanych 3.5 mm, kaniulowanych konikalnych 3.5 mm, blokowanych 3.5 mm, blokowanych 2.7 mm z głową 3.5 mm oraz korowych 3.5 mm. Otwory blokowane niewymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 6- 18, długość 94-237 mm. |  | 2 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco-kompresyjna do dalszego końca kości strzałkowej od strony bocznej W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty ścięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia śrub blokowanych 3.5 mm z głową 2.7 mm ;blokowanych 2.7 mm; konikalnych 2.7 mm; korowych 2.7 mm; korowych 3.5 mm z głową 2.7 mm oraz gąbczastych 4.0. Otwory blokowane niewymagające użycia zaślepek/przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 4- 16, długość 80-236 mm. |  | 2 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Śruby Herberta 2,5mm |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Śruby Herberta 3.0mm |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Śruby Herberta 4,5mm |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Śruby Herberta 6,5mm |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Śruby blokowane 2,7 mm |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Śruby blokowane 3,5 mm |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | Śruby blokowane kaniulowane 3,5mm |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Śruby blokowane 3,5mm z głową2,7mm |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | Śruby konikalne, kaniulowana 3,5 mm |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Śruby konikalne, 2,7 mm |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
25 | Śruby gąbczaste 4,0 mm |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Śruby korowe 2,7 mm |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Śruby korowe 3,5 mm z głową 2,7 mm |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
28 | Śruby korowe 3,5 mm |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Pusta śruba |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
30 | Spacer |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
31 | Śruba gąbczasta 5,0mm gwint 32 |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Śruba gąbczasta kaniulowana 4,5 mm |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Śruba korowa 4,0 mm z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku oraz z możliwością uzyskania stabilności kątowek za pomocą zaślepki blokowanej o średnicy 8mm |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
34 | Zaślepka o średnicy 8,0mm do blokowania śrub 4,0mm i 5,0mm |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
35 | Oczko blokowane w płycie do kabla |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
36 | Śruba korowa 5,0 mm z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku oraz z możliwością uzyskania stabilności kątowek za pomocą zaślepki blokowanej o średnicy 8mm |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
37 | Śruba korowa 3,5 mm |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
38 | Śruba korowa z rzadkim gwintem z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku oraz z możliwością uzyskania stabilności kątowek za pomocą zaślepki blokowanej o średnicy 8mm |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
39 | Śruba blokowana 3,5 |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
40 | Śruba łącząca płytę krętarzową |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
41 | Stabilizator zewnętrzny XTRAFIX do stabilizacji kości długich i miednicy, złożony z klamer oraz prętów łączących. Pręty wykonane z włókna szklanego, średnica Ø11mm, dł. 100 – 600 mm lub Ø6, dł. 65-300 mm. Klamry wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne MRI, umożliwiające łączenie belka-belka oraz pin-belka, z mechanizmem wielopłaszczyznowego blokowania, umożliwiającym dowolne blokowanie elementów wobec siebie, w zakresie 360 stopni. Możliwość użycia klamer wielorzędowych (4 lub 6 grotów). Możliwość wykonania środoperacyjnej kompresji/dystrakcji przy użyciu demontowalnego aparatu kompresyjnego (dystrakcyjnego). Belki proste od 100mm do 500mm |  | 12 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
42 | Stabilizator zewnętrzny belka fi 11mm wygięta do miednicy 500mm |  | 2 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
43 | Stabilizator zewnętrzny - Klamra belka 11mm - belka 11mm ruchomość 3D |  | 4 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
44 | Stabilizator zewnętrzny Klamra belka 11mm - pin; ruchomość 3D |  | 8 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
45 | Pin fi 3mm |  | 4 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
46 | Pin fi 4mm |  | 4 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
47 | Pin fi 5mm |  | 16 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
48 | Pin fi 6mm |  | 8 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
49 | klucz "T" |  | 1 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Uwaga! Wykonawca wypełnia tylko do kolumny 9.
| Wykonawca zobowiazany jest do przesłania wypełnionego formularza cenowego po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej na adres: administracja@wss.zgierz.pl | [9 empty] | Podpis i pieczątka
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Pakiet 46
Kontrahent:
| Umowa: | [10 empty] | Pakiet 46
Płyty, śruby
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Lp. | Nazwa | Nr katalogowy / nazwa własna/numery wewnętrzne firmy | Szacunkowe zapotrzebowanie na okres obowiązywania umowy | J.m. | Cena jednostkowa netto | Cena netto (kol. 4x6) | Vat % | Cena brutto (kol. 7+Vat) | Ilość zamówiona | Ilość zrealizowana | Wartość netto zużycia (kol. 6x10) | Wartość brutto zużycia (kol. 12+Vat) | Wartość brutto pozostała do realizacji (kol. 9-13)
0 | Komórki oznaczone kolorem wypełniane są automatycznie |  |  |  |  | * |  | * |  |  | * | * | *
1 | Płyty tytanowe z otworami w płycie zmienno-kątowymi do złamań w obrębie kości piętowej Płyty wyposażone w 15 otworów niewymagających zaślepek/przejściówek, dających możliwość zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płycie i korowych/gąbczastych, o średnicy 3.5/4.2 mm. Każdy otwór pozwala na wprowadzenie śruby blokowanej wielokątowo, z odchyleniem kierunku wprowadzenia śruby od osi głównej o 15 stopni w każdym kierunku. Śruby blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokręta dynamometrycznego. Możliwość domodelowania kształtu płytki. Płytki uniwersalne, dostępne w dwóch rozmiarach: krótka i długa, grubość 1.5 mm. Materiał tytan. Śruby blokowane w płycie, korowe oraz gąbczaste, samogwintujące z gniazdami sześciokątnym, średnica Ø3.5/4.2 mm. Materiał: stop tytanu. |  | 2 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Płyty tytanowe do złamań w obrębie kości piętowej Płyty tytanowe piętowe, prawe i lewe, blokująco - kompresyjne pod śruby korowe i blokowane średnicy 3.5 mm, grubość płyty 1.3 mm. Płyta w rozmiarach XS, S, M, L. Ramiona płyty mogą być doginane do anatomii kości piętowej. Możliwość użycia śrub kaniulowanych 3.5 mm. |  | 2 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | System płyt do tyłostopia Płyty blokująco- kompresyjne, tytanowe, do rekonstrukcji w obrębie tyłostopia. Płyty o grubości 1.6 mm, blokująco- kompresyjne pod śruby korowe i blokowane o średnicy 3.5 mm. Płyty w kształcie litery X, czterootworowe ze schodkiem w połowie długości płyty. Wysokość schodka 0-6 mm (co 1 mm). Możliwość użycia śrub kaniulowanych 3.5 mm. Płyty blokująco - kompresyjne, tytanowe, do rekonstrukcji w obrębie tyłostopia. Płyty o grubości 1.6 mm, blokująco- kompresyjne pod śruby korowe i blokowane o średnicy 3.5 mm. Płyty w kształcie litery X, czterootworowe z trzonem służącym do repozycji od spodniej części płyty, trzon w długościach 0-8 mm (co 2 mm). Możliwość użycia śrub kaniulowanych 3.5 mm. Płyty blokująco - kompresyjne, tytanowe, do rekonstrukcji w obrębie tyłostopia. Płyty o grubości 1.6 mm, blokująco- kompresyjne pod śruby korowe i blokowane o średnicy 3.5 mm. Płyty w kształcie litery X, czterootworowe, długość płyty 10-30 mm. Możliwość użycia śrub kaniulowanych 3.5 mm. Płyty blokująco - kompresyjne, tytanowe, do rekonstrukcji w obrębie tyłostopia. Płyty o grubości 1.6 mm, blokująco- kompresyjne pod śruby korowe i blokowane o średnicy 3.5 mm. Płyty rekonstrukcyjne do leczenia stopy Charcot, 6, 8, 14 otworów w długościach odpowiednio 37, 50 i 66 mm. Możliwość użycia śrub kaniulowanych 3.5 mm. Płyty blokująco- kompresyjne, tytanowe, do rekonstrukcji w obrębie tyłostopia. Płyty o grubości 2.0 mm, blokująco- kompresyjne pod śruby korowe i blokowane o średnicy 3.5 mm. Płyty w kształcie litery X, płaskie, w długościach 12-16 mm. Możliwość użycia śrub kaniulowanych 3.5 mm. |  | 2 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Śruba blokowana 3,5mm |  | 20 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Śruba kaniulowana 3,5mm |  | 20 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Śruba korowa 3,5 mm |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Dynamiczne śruby do artrorezy kości skokowej Tytanowe, z mechanizmem ekspansyjnym umożliwiającym otwarcie śruby do właściego rozmiaru. Śruby o średnicy 10-13 mm i 13-16 mm. |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | System płyt do śródstopia Płyty tytanowe blokująco- kompresyjne, grubość płyty 1,6 mm do śródstopia. Płyty pod śruby korowe i blokowane o średnicy 2.7 mm. A. płyta prosta 4 i 5 otworowa B. płyta T, T prawa i lewa , płyty 5, 6 ,7, 8 i 9 tworowe C. płyta prosta 10, 12, 14 otworowa w długościach odpowiednio 70, 84 i 98 mm. Śruba korowa o średnicy 2.7 mm w długościach 8-30 mm (co 2 mm). Śruba blokowana o średnicy 2.7 mm w długościach 8-30 mm (co 2 mm). Płyty tytanowe blokująco-kompresyjne do artrodez w obrębie śródstopia. Grubość płyty 1.5 mm. Otwory pod śruby korowe i blokowane o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm (tylko w kośći łódkowatej). Płyty prawe i lewe, 15 otworów blokująco- kompresyjnych. Za pomocą płyty można uzyskać artrodezę w kości skokowej, łódkowatej, kościach klinowych i kościach śródstopia I-III. |  | 2 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Śruba blokowana 2,7mm |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Sruba korowa 2,7mm |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | System płyt do przodostopia Płyty tytanowe blokująco- kompresyjne, grubość płyty 1,1 mm do osteotomii metodą otwartego klina. Płyty pod śruby korowe i blokowane 2.7 mm. Płyty o kształcie litery X, z czterema otworami i klinami w rozmiarach 0, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 mm. Płyty tytanowe uniwersalne do stopy, blokująco-kompresyjne pod śruby korowe i blokowane o średnicy 2.7 mm. Płyty 4 otworowe w kształcie litery X w długościach 10-30 mm (co 2 mm). Grubość płyty 1.4 mm. Płyty tytanowe do artrodezy MP w obrębie stopy, blokująco- kompresyjne pod śruby blokowane i korowe o średnicy 2.7 mm, grubość płyty 1.2 mm. Płyty w kształcie litery X, z czterema otworami w ramionach płyty i jednym (dwoma) w trzonie. Płyta 5 otworowa o długości 28 mm, płyta 6 otworowa o długości 35 mm lub 45 mm. Płyty rekonstrukcyjne 6 otworowe (otwory w ramionach płyty) o grubośći 1.4 mm i długości 35 i 40 mm. Śruba korowa o średnicy 2.7 mm w długościach 8-30 mm (co 2 mm). Śruba blokowana o średnicy 2.7 mm w długościach 8-30 mm (co 2 mm). Płyty rewizyjne, do osteotomii MT1 lub do artrodezy MTP1 w obrębie palucha, płyty blokująco- kompresyjne o grubości 2.0 mm. Otwory dystalne pod śruby blokowane i korowe o śrfednicy 2.7 mm; otwory bliższe pod śruby o średnicy 3.5 mm korowe i blokowane. Śruba blokowana tytanowa o średnicy 3.5 mm w długościach 8-32 mm (co 2 mm), 35-50 mm (co 5 mm). Śruba blokowana korowa o średnicy 3.5 mm w długościach 8-32 mm (co 2 mm), 35-50 mm (co 5 mm). |  | 2 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Śruba click off |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Śruba kaniulowana CBS o wysokiej kompresji |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Śruba kaniulowana CBS mikro |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | System do przodostopia - zszywki, Mini zszywki tytanowe do osteotomii Akina. Zszywki 90 i 63 stopnie. Zszywki 90 stopni w rozmiarach 8x8 mm, 8x10 mm, 10x10 mm i 12x10 mm, grubość 1,5 mm. Zszywki 63 stopnie w rozmiarach 8x8 mm, 8x10 mm, 10x10 mm i 12x10 mm, grubość 1,5 mm. |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Uwaga! Wykonawca wypełnia tylko do kolumny 9.
| Wykonawca zobowiazany jest do przesłania wypełnionego formularza cenowego po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej na adres: administracja@wss.zgierz.pl | [9 empty] | Podpis i pieczątka
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy