Modyfikacja nr 1 zał. nr 3.3. do SWZ_Pakiet nr 3_04.10.2023r.

PAKIET NR 3

| # Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
|  | System do rejestracji EEG | TAK |  |  |
| I. | Elektroencefalograf | TAK |  |  |
|  | Wzmacniacz EEG i AUX: - 64-kanałowy EEG - 8-kanałowy AUX - rejestracja w rozdzielczości co najmniej 24 bity - możliwość rozbudowy do co najmniej 128 kanałów - częstotliwość próbkowania nastawna na co najmniej 2 częstotliwości: - 2048 Hz - 4096 Hz | TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | - Możliwość rozbudowania o częstotliwości próbkowania o częstotliwości: - 8192Hz | TAK/NIE |  | TAK – 7,5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | - 16 384 Hz | TAK/NIE |  | TAK – 7,5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Akumulatory ołowiowo-kwasowe – 2 szt.: - co najmniej 6V - co najmniej 3500 mAh - system bezpieczeństwa typu shutdown | TAK TAK TAK |  |  |
|  | - funkcja szybkiego ładowania z czasem ładowania nie dłuższym niż 4 godz. | TAK |  | ≤3,5 godz. – 15 pkt >3,5 godz. – 0 pkt |
|  | Interfejs przesyłu znaczników (ang. triggers) emulujący port równoległy i/lub szeregowy | TAK |  |  |
|  | Zasilanie 230V/50-60 Hz | TAK |  |  |
| II. | Wyposażenie elektroencefalografu | TAK |  |  |
|  | Elektrody wielorazowe Ag-AgCl – 4 szt. - aktywne, minimalizujące zewnętrzne zakłócenia - żelowe - wiązki 32-elektrodowe – 6 szt. - zintegrowany wzmacniacz CMOS o niskiej wartości szumu - żel przewodzący umożliwiający przeprowadzenie 100 badań przy aktywnych 64 kanałach - długość przewodu co najmniej 140 cm | TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Elektrody wielorazowe do pomiaru sygnałów EOG – 8 szt.: - długość kabla co najmniej 150 cm - żel przewodzący i znaczniki umożliwiające przeprowadzenie co najmniej 100 badań | TAK TAK |  |  |
|  | Czepek o obwodzie: - 54 – 58 cm – 2 szt. - 56 – 60 cm – 2 szt. - 58 – 62 cm – 2 szt. | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Jednorazowe strzykawki do aplikacji żelu co najmniej 100 szt. | TAK |  |  |
|  | Model głowy do suszenia i przechowywania czepków – 2 szt. | TAK |  |  |
| III. | Oprogramowanie | TAK |  |  |
|  | Rejestracja i obróbka danych: - nagrywanie i odtwarzanie w formacie BDF - podgląd w czasie rzeczywistym - monitorowanie jakości kontaktu elektrod ze skórą (widok offset) - skalowanie - wybór elektrod referencyjnych - nastawianie częstości próbkowania i filtrowanie | TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
| IV. | Stacja robocza do rejestracji sygnału EEG | TAK |  |  |
|  | Komputer: - kompatybilny z zaoferowanym elektroencefalografem pkt I SWZ - rdzenie CPU co najmniej 8 - rdzenie GPU co najmniej 10 - pamięć RAM co najmniej 16 GB dysk SSD co najmniej 256 GB | TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Monitor: - przekątna co najmniej 27” - rozdzielczość co najmniej 2560 x 1440 - jasność co najmniej 350 cd/m2 - minimalny kontrast nie gorszy niż 1000:1 - kąt widzenia co najmniej 178º - liczba wyświetlanych kolorów co najmniej 16,7 mln - matowa powłoka matrycy - płaski ekran | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
| V. | Stacja robocza do ekspozycji bodźców EEG | TAK |  |  |
|  | Komputer: - kompatybilny z zaoferowanym elektroencefalografem pkt I SWZ - rdzenie CPU co najmniej 10 - rdzenie GPU co najmniej 16 - pamięć RAM co najmniej 16 GB - dysk SSD co najmniej 512 GB | TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Monitor – 2 szt.: - przekątna co najmniej 27” - rozdzielczość co najmniej 2560 x 1440 - jasność co najmniej 350 cd/m2 - minimalny kontrast nie gorszy niż 1000:1 - kąt widzenia co najmniej 178º | TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
| VI. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |  |
|  | Okres gwarancji: - Elektroencefalograf min. 36 mies. od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK podać |  |  |
|  | - Sprzęt komputerowy i oprogramowanie (pkt III-V) min. 12 mies. od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK podać |  | >24 mies. – 10 pkt ≤24 mies. – 0 pkt |
|  | - Elektrody min. 12 mies. od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK podać |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy) | podać |  |  |
|  | Forma zgłoszeń: e-mail, pisemnie | podać |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). |  |  |  |  |