## Obłożenia i inne
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Zadanie nr 1 - Sterylne zestawy do operacji ortopedycznych CPV: 33141000-0
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8= kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw sterylnych obłożeń do Artroskopii Kolana (AK) Skład zestawu: 1 x Osłona na stolik Mayo typu worek o wymiarach min 80 cm x 140cm, wykonany z mocnej foli PE . 1 x Serweta na stolik Mayo wykonana z sms o łącznej wielkości min 85 x 125 cm na stoli Mayo z dwiema kieszeniami, dalsza kieszeń wywinęta pod spód, blizsza na wierzch, kieszenie o głębokości 25 cm, brzeg kieszeni bliższej wzmocniony sztywnikiem. 1 x Osłona na kończynę o wymiarach min 30 cm x 60 cm wykonana z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu, warstwa wewnętrzna z miękkiej włókniny. 1 x Taśma lepna min 9 x 50 cm. 1 x Serweta główna o wymiarach min 200 x 320 cm wykonana z trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze min 51 g/m2 wyposażona w samouszczelniający płat z neoprenu z elastycznym otworem o wielkości min 6 cm x 8 cm i warstwy wzmocnionej chłonnej wokół otworu wykonanej z nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 61g / m2, o wymiarach min 80 cm x 120 cm, nieprzemakalności min 250 cm H2O. 1 x Organizer przewodów (rzepy) o wymiarach min 2x 22 cm. Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu sms o łacznej gramaturze w części krytycznej min 78g/m2, wzmocniony w części przedniej i na rękawach do zbiegów ortopedycznych, wzmocnienie na rękawach powinno sięgać min 20 cm powyżej łokcia.- rozmiar L - 1 szt, - oraz XL- 2 szt. (1 szt XL dodatkowo zapakowana) 1 x Osłona na kamerę z kartonikiem ułatwiającym nałożenie osłony, złożona teleskopowo, wielkość min 14 x 225 cm z zintegrowanymi taśmami samoprzylepnymi. 1 x Serweta wykonana z laminatu/włókniny o gramaturze min 54g/m2 o wymiarach min 100 x 180 cm 2 x Ściereczki wysokochłonne do wycierania rąk o wymiarach min 30 cm x 30 cm Całość owinięta w serwetę z laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min 54g/m2 wymiarach min 150 x200 cm, jako przykrycie stolika instrumentariuszki. | zestaw | 330
2 | Zestaw sterylnych obłożeń do endoprotezy stawu kolanowego i rekonstrukcji więzadła przedniego i tylniego - EK/ACL/PCL Skład zestawu: 1 x Osłona na stolik Mayo typu worek o wymiarach min 80 cm x 140cm, wykonana z mocnej folii PE 1 x Serweta na stolik Mayo wykonana z sms o łącznej wielkości min 85 x 125 cm na stoli Mayo z dwiema kieszeniami, dalsza kieszeń wywinęta pod spód, bliższa na wierzch, kieszenie o głębokości min 25 cm, brzeg kieszeni bliższej wzmocniony sztywnikiem. 1 x Osłona na kończynę o wymiarach min 30cm x 60 cm wykonana z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu, warstwa wewnętrzna z miękkiej włókniny. 1 x Serweta wykonana z cienkiego laminatu o gramaturze min 54 g/m2 o wymiarach min 100 x 180 cm 1 x Serweta główna wykonana z włókniny typu SMS o minimalnej gramaturze 51g/ m2 o wymiarach min 250 cm x 350 cm, wyposażona w samouszczelniający się płat z neoprenu z elastycznym otworem 6 x 8 cm (otwór usytuowany 200 cm od dolnego brzegu serwety) z warstwą chłonną wokół otworu wykonaną z laminatu o gramaturze min 105 g/m2 o wymiarach max 80 cm x 120 cm, nieprzemakalności min 250 cm H2O. 2 x Taśma lepna o wielkości 10 x 50 cm. 1 x Organizer przewodów (rzepy samoprzylepne) o wymiarach min 2 x 22 cm. Fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z wysoko przewiewnej włókniny typu spunelace/sontara o łącznej gramaturze w części krytycznej min 98 g/m2 z wstawkami nieprzemakalnymi z laminatu i wewnętrzną warstwa chłonną w części krytycznej w rozmiarach: XL - 2 szt ; L- 1 szt - dodatkowo zapakowany. 4 x Ściereczki wysokochłonne do wycierania rąk o wymiarach min 30 x 30 cm 2 x Bandaż elestyczny, krepowany 14 cm x 5 m. Całość owinięta w serwetę z laminatu nieprzemakalnego lub włókniny o gramaturze min 54g/m2 o wymiarach min150 x 200 cm, jako przykrycie stolika instrumentariuszki. | zestaw | 915
3 | Zestaw sterylnych obłożeń do operacji stawu biodrowego, barkowego i by-passu - EBy-P Skład zestawu 1 x Osłona na stolik Mayo typu worek o wymiarach min 80 cm x 140cm, wykonany z mocnej foli PE . 1 x Serweta na stolik Mayo wykonana z sms, o łącznej wielkości min 85 x 125 cm na stoli Mayo z dwiema kieszenia, dalsza kieszeń wywinęta pod spód, bliższa na wierzch o głębokości 25 cm, brzeg kieszeń bliższej wzmocniony sztywnikiem 2 x Serweta wykonana z laminatu/włókniny o gramaturze min 54 g/m2 o wymiarach min 100 x 180 cm 1 x Serweta główna o wymiarach min 250 x 320 cm wykonana z nieprzemakalnej włókniny typu SMS o gramaturze min 51 g/ m2 z wycięciem w kształcie litery U o wielkosci 9 cm x 80 cm otoczonym taśmą lepną i warstwą chłonną laminowaną niepalną o gramaturze min 105 g/ m2 o wymiarach max 100 x 150 cm, nieprzemakalności min 250 cm H2O. 1 x Serweta wykonana z włókniny typu sms o gramaturze min 51g/m2z taśmą lepną o wymiarach min 150 x 200 cm - jako ekran anestezjologiczny. 1 x Osłona na kończynę wykonany z nieprzemakalnego laminatu o wymiarach min 35 x 120 cm, warstwa wewnętrzna z miekkiej włókniny 2 x Taśma lepna 10 x 50 cm 1 x Organizer przewodów (rzepy lepne) o wymiarach min 2 x 22 cm. 1 x Pudełko na ostrza i igły z taśmą mocująca do stolika Mayo. 3 x Ściereczki wysokochłonne do wycierania rąk o wymiarach min 30 cm x 30 cm 2x bandaż elastyczny , krepowany 14cm x 5 m (dodatkowo zapakowane). Fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z wysoko przewiewnej włókniny typu spunelace/sontara o łącznej gramaturze w części krytycznej min 98 g/m2 z wstawkami nieprzemakalnymi z laminatu z wewnętrzną warstwa chłonną w części krytycznej w rozmiarach: XL - 2 szt ; L- 1 szt - dodatkowo zapakowany. Całość owinięta w serwetę z laminatu nieprzemakalnego o ramaturze min 28 g/m2 o wymiarach min150 x 200 cm, jako przykrycie stolika instrumentariuszki. | zestaw | 1430
Razem zadanie nr 1:
Słownie wartość brutto zadania nr 1:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 2 - Sterylny zestaw do operacji w obrębie kończyny dolnej i górnej CPV: 33141000-0
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8= kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw obłożeń do usunięcia materiału zespalającego i operacji niedokrwionych kończyń dolnych - MZ/NKD Skład zestawu: 1 x Osłona na stolik Mayo typu worek o wymiarach min 80 cm x 140cm, wykonany z mocnej foli PE. 1 x Serweta na stolik Mayo wykonana z sms o łącznej wielkości min 85 x 125 cm na stoli Mayo z dwiema kieszeniami, dalsza kieszeń wywinęta pod spód, bliższa na wierzch, kieszenie o głębokości min 25 cm, brzeg kieszeni bliższej wzmocniony sztywnikiem. 1 x Osłona na kończynę o wymiarach min 30 cm x 60 cm wykonana z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu, warstwa wewnętrzna z miękkiej włókniny. 1 x Serweta główna operacyjna min 200x 320 cm wyposażona w elastyczny samouszczelniajacy się płat z otworem o Ø 3,5 cm, wykonana z trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze min 51g/m2 z dodatkową warstwą chłonną wokół otworu o wielkości min 50x100 cm,gramaturze min 61 g/m, wytrzymałości na wypychanie min100 Kpa i nieprzemaklaności min 250 cm H2O - 1 szt 1 x Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min 54 g/m2 o wymiarach min 100x180 cm. 1 x Organizer przewodów (rzepy) o wymiarach min 2x 22 cm. Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o łącznej gramaturze w części krytycznej min 78g/m2 wzmocniony w części przedniej i na rękawach, wzmocnienie na rękawach powinno sięgać min 20 cm powyżej łokcia. - rozmiar: XL - 2 szt; L - 1 szt, dodatkowo zapakowany. 3 szt - Ściereczki wysokochłonne do wycierania rąk o wymiarach min 30 x 30 cm 2 x Bandaż elastyczny, krepowany 14 cm x 5 m. Całość owinięta w serwetę z laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min 54g/m2 o wymiarach 150 x 200 cm, jako przykrycie stolika instrumentariuszki. | zestaw | 1200
2 | Zestaw obłożeń do operacji dłoni (OD) Skład zestawu 1 szt - Osłona na stolik Mayo typu worek o wymiarach min 80 cm x 140cm, wykonany z mocnej foli PE. 1 szt - Serweta na stolik Mayo wykonana z sms, o łacznej wielkości min 85x 125 cm na stoli Mayo z dwiema kieszeniami, dalsza kieszeń wywinęta pod spód, bliższa na wierzch, kieszenie o głębokości min 25 cm, brzeg kieszeni bliższej wzmocniony sztywnikiem. 1 szt - Serweta wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min 54g/m2 wielkości 120x120 cm (jako przykrycie stolika po rękę). 1 szt - Serweta główna operacyjna min 200 x 300 cm wyposażona w elastyczny samouszczelniający się płat z otworem Ø 3,5 cm, wykonana z trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze min 51g/m2 z dodatkową warstwą chłonną umieszczona poniżej otworu w kierunku dłoni o wielkości min 50x80 cm, o gramaturze min 61 g/m2, wytrzymałości na wypychanie min100 Kpa i nieprzemaklaności min 250 cm H2O. 1 szt - Serweta dolna wykonana z trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze min 51 g/m2 o wymiarach min 200x250 cm z wyśrodkowaną taśmą lepną na krótszym boku serwety. 1 szt - Organizer przewodów (rzepy) o wymiarach min 2 x 22 cm . Fartuch chirurgiczny ekstra wzmocniony wykonany z wysoko przewiewnej włókniny typu spunelace/sontara o łącznej gramaturze w częsci krytyczne min 98 g/m2 z wstawkami nieprzemakalnymi z laminatu z wewnętrzną warstwa chłonną w części krytycznej w rozmiarach: XL - 2 szt ; L- 1 szt - dodatkowo zapakowany. 2 szt - Ściereczki wysokochłonne do wycierania rąk o wymiarach min 30 cm x 30 cm. 1 szt - Bandaż wysokoelastycznny 10 cm x 5 m Całość owinięta w serwetę z laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min 54 g/m2 o wymiarach 150 x 200 cm, jako przykrycie stolika instrumentariuszki. | zestaw | 1060
Razem zadanie nr 2:
Słownie wartość brutto zadania nr 2:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 3 - Sterylny zestaw do operacji neurochirurgicznych CPV: 33141000-0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8= kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw sterylnych obłożeń do zabiegów neurochirurgicznych (TREPANACJA CZASZKI; KRANITOMIA - (TK) 1 x Osłona na stolik Mayo typu worek o wymiarach min 80 cm x 140cm, wykonany z mocnej foli PE 1 x Serweta na stolik Mayo wykonana z sms , o łącznej wielkości min 85 x 125 cm na stoli Mayo z dwiema kieszeniami, dalsza kieszeń wywinęta pod spód, bliższa na wierzch, kieszenie o głębokości min 25 cm, brzeg kieszeni bliższej wzmocniony sztywnikiem. 1 x Serweta główna wykonana z włókniny typu SMS o gramaturze min 51 g/ m2 o wymiarach min 180x 250 cm posiadająca otwór min 22 x 22 cm wypełniony folią chirurgiczną o grubości folii 23 -25 mikronów, paroprzepuszczalności 400 - 600 g/m2/24h), serweta zintegrowana z workiem do odprowadzania płynów w kształcie trójkąta równoramiennego z usztywnieniem do kształtowania worka, wielkość worka 50 cm x 50 cm. Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu sms o łacznej gramaturze w części krytycznej min 72g/m2, wzmocniony w części przedniej i na rękawach, wzmocnienie na rękawach powinno sięgać min 20 cm powyżej łokcia.- rozmiar L- 1szt, XL- 2 szt. 1 x Jednokomorowa kieszeń samoprzylepna 25 x 26 cm 1 x Organizer przewodów (rzepy przylepny) o wymiarach min 2 cm x 22cm. Całość owinięta w serwetę z laminatu nieprzemakalnego o wymiarach 150 x 200 cm, jako przykrycie stolika narzędziowego. | zestaw | 80
Razem zadanie nr 3:
Słownie wartość brutto zadania nr 3:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 4 - Sterylny zestaw do operacji w obrębie jamy brzusznej CPV: 33141000-0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8= kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
1. | Zestaw do operacji w obrębie jamy brzusznej - APNEL Skład zestawu 1x Osłona na stolik Mayo typu worek o wymiarach min 80 cm x 140cm, wykonany z mocnej foli PE 1 x Serweta na stolik Mayo wykonana z sms o łącznej wielkości min 85 x 125 cm na stoli Mayo z dwiema kieszeniami, dalsza kieszeń wywinęta pod spód, bliższa na wierzch, kieszenie o głębokości min 25 cm, brzeg kieszeni bliższej wzmocniony sztywnikiem. 2 x Jednokomorowa kieszeń przylepna min 25 x 26 cm 1 szt - Serweta górna - jako ekran anestezjologicznyc o wymiarach min 150 x 200 cm wyknonana z włókniny typu SMS o gramaturze min 51g/m2 z wyśrodkowaną warstwą nieprzemakalną chłonną, wykonaną z laminatu o gramaturze min 105 g/m2 wielkości 50 x 35 cm wykończona taśmą lepną,warstwa chłonna wyśrodkowana na dłuższym brzegu serwety. 1 x Serweta dolna o wielkości min 180 x 200 cm wykonana z włókniny typu SMS o gramaturze min 51g/m2 wzmocniona warstwą nieprzemekalną, chłonną wykonaną z laminatu o gramaturze min 105 g/m2 wielkości 80x 120 cm, wykończona taśmą lepną, 2 x Serwety boczne wykonane w całości z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min 105 g/m2 o wymiarach min 75 x 75 cm wykończone taśmą lepną. 1x serweta wykonana z sms o wielkości min 100 x 100 cm do przykrycia narzędzi na stoliku podręcznym 2 x Miska plastikowa 250 ml Fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z wysoko przewiewnej włókniny typu spunelace/sontara o łącznej gramaturze w części krytycznej min 98 g/m2 z wstawkami nieprzemakalnymi z laminatu z wewnętrzną warstwa chłonną w części krytycznej w rozmiarach: XL - 2 szt ; L- 1 szt - dodatkowo zapakowany. 1 x Organizer przewodów (rzepy przylepny) o wymiarach min 2 x 22 cm. 3 x Ręczniki chłonne do rąk min 30 x 30 cm 1 x Folia (w kolorze widocznym po przyklejeniu do podłogi) z 4 przylepcami do ufiksowania na podłodze o wielkości max 100 x 100 cm do liczenia materiału opatrunkowego. Całość owinięta w serwetę z laminatu nieprzemakalnego o wymiarach min. 140-150 x 180- 200 cm, jako przykrycie na stolik instrumentariuszki. Partia próbna 1 zestaw | zestaw | 990
Razem zadanie nr 4:
Słownie wartość brutto zadania nr 4: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 5 - Sterylny uniwersalny zestaw obłożeń do krótkich operacji CPV: 33141000-0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8= kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw uniwersalny - ZU Skład zestawu 1 x Osłona na stolik Mayo typu worek o wymiarach 75-80 cm x 140-150 cm, z wzmocnioną warstwą chłonną w części roboczej blatu stolika o wielkosci min 60 x 75 cm. 2x Kieszeń dwusekcyjna min 30 x 40 cm 1 x Serweta górna - ekran anestezjologiczny o wymiarach min 150 x 200 cm wynonana z włókniny typu SMS o gramaturze min 51g/m2 lub dwuwarstwowego laminatu z wyśrodkowaną warstwą nieprzemakalną warstwą chłonną wykonaną z laminatu o gramaturze min 60 g/m2 wykończona taśmą lepną. 1 x Serweta dolna o wielkości min180 x 200 cm wykonana z włókniny typu sms o gramaturze min 51g/m2 lub dwuwarstwowego laminatu, wzmocniona warstwą nieprzemakalną, chłonną wykonaną z laminatu o gramaturze min 55 g/m2, wykończona taśmą lepną. 2 x Serwety boczne wykonane w całości z chłonnego i nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min 55 g/m2 o wymiarach min 75 x 75 cm wykończone taśmą lepną 1 x miseczka 1 x użytku o pojemności 250 ml 2 x ręczniki chłonne do rąk min 30 x 30 cm 1 x Organizer przewodów (rzepy przylepny) o wymiarach min 2 x 22 cm Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu sms o łącznej gramaturze w części krytycznej min 74g/m2, wzmocniony w części przedniej i na rękawach, powyżej łokcia.- rozmiar L- 1szt, XL- 2 szt. Całość owinięta w serwetę z laminatu nieprzemakalnego o wymiarach min. 150 x 190 cm, jako przykrycie na stolik instrumentariuszki. Partia próbna - 1 zestaw | zestaw | 3930
Razem zadanie nr 5:
Słownie wartość brutto zadania nr 5:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 6 - Sterylny zestaw do wszczepiania rozruszników i stymulatorów sercowych CPV: 33141000-0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8= kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw sterylnych do wszczepiania rozruszników - (ZWR) Skład zestawu: Serweta o wymiarach min 320x240 cm wykonana z laminatu folii i włókniny o gramaturze min. 56 gr/m2 , wytrzymałości na rozciąganie na mokro min. 80 N wytrzymałość na wypychanie na mokro min 150 Kpa z dwiema przeźroczystymi wstawkami min. 60 x 320 cm umożliwiającymi jałowe zabezpieczenie pulpitu sterowniczego. Serweta posiada dwa otwory 12 cm wypełnione folią i otoczone taśma lepną . Dookoła otworów dodatkowa warstwa chłonna z wysokochłonnego laminatu dwuwarstwowego , łączna nieprzemakalność serwety i dodatkowej warstwy min 450 cm H2O o wymiarach min 120x80 cm. 1 szt. SERWETA WYKONANA TAK ABY PODCZAS UŻUTKOWANIA UŁOŻONA BYŁA WŁÓKNINĄ DO PACJENTA 2 x osłona foliowa na sprzęt 140x140 cm z gumką 1 x fartuch chirurgiczny , wszystkie szwy wykonane metodą ultradźwiękową , bez wzmocnień w rozmiarze M 1 x fartuch chirurgiczny , wszystkie szwy wykonane metodą ultradźwiękową bez wzmocnień w rozmiarze L 2 x ściereczki do rąk z włókniny kompresowej w rozmiarze 10x20 cm. 1 x podkład wysokochłonny w rozmiarze 60x90 cm z przylepcem wzdłuż krótszego boku. 1 x serweta na stolik zabiegowy podfoliowana, trójwarstwowa o gramaturze min. 70 gr/m2 w rozmiarze 75x100 cm. - kompresy 17 nitkowe 8 warst w rozmiarze 7,5x7,5 100 szt KG 17N 7,5x7,5 8W DJ B A1 100 SZT 1 x osłona na stolik Mayo w rozmiarze 140X80 składany teleskopowo. 1 x serweta w rozmiarze min 55x60 cm, podfoliowana o gramaturze min. 56 gr/m2 samoprzylepna, w górnej części złożona 2/3 tworząc w ten sposób kieszeń. 1 x opatrunek przylepny w rozmiarze 8X15 cm. 1 xserweta podfoliowana o gramaturze min. 43 gr/m2 w rozmiarze min. 200x150 cm na stół instrumentariuszki , jednocześnie owinięcie zestawu. 2 x klipsy plastikowe 2 x miska plastikowa 250ml 1 xmiska plastikowa 500 ml Zestaw w opakowaniu papier-folia z etykietą główną z nazwą zestawu, piktogramami poszczególnych elementów z ich ilościami i rozmiarami, kodem kreskowym oraz z czterema wklejkami typu tag każda z nr. Ref. Zestawu ,datą produkcji, datą ważności. | komplet | 1440
Razem zadanie nr 6:
Słownie wartość brutto zadania nr 6:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 7 - Sterylny zestaw obłożeń do ABLACJI CPV: 33141000-0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8= kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw do ablacji Skład zestawu : 1 x serweta o wymiarach 210 x 290 cm wykonana z włókniny typu SMS o gramaturze 54g/m2. Serweta posiada dwa otwory udowe o średnicy 12 cm otoczone taśmą lepną. Dookoła otworów warstwa absorbująca o gramaturze 150,6 g/m2, o wymiarach 120 x 80 cm 2x fartuch chirurgiczny wykonany z trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze min. 44 g/m2 rozm. L – (jeden zapakowany osobno) 2 x ręcznik chłonny 30x40cm 1 x miseczka plastikowa przezroczysta z podziałką min.250ml 2 x miseczka plastikowa przezroczysta z podziałką min.500ml 50 x gaziki 8 - warstwowe o wymiarach 7,5 x 7,5 cm - 50 szt. 1 x strzykawka 10 ml typ luer 1 x strzykawka 20 ml typ luer 1 x igła nr 0,8 x 40 mm. 1 x igła nr 1,2 x 40 mm - strzykawka wkręcana 10 ml – 3 szt. we własnym jałowym opakowaniu - strzykawka wkręcana 20 ml – 1 szt. w osobnym jałowym opakowaniu - igła angiograficzna Seldingera 1.3 x 70 mm – 1 szt. - pokrowiec na przewody (tubus) przezroczysty, rozmiar 14x250cm – 4 szt. w osobnym jałowym opakowaniu.Całość owinięta w nieprzemakalną serwetę o wymiarach 150 x 190 cm o gramaturze 85 g/m2 - jako przykrycie na stolik instrumentariuszki 1 x serweta na stolik zabiegowy, trójwarstwowa o gramaturze min. 70 gr/m2 w rozmiarze 75x100 cm 1 x Osłona na ramię C wykonana z przezroczystej, miękkiej dobrze układającej się foli. Osłona jednoczęściowa osłaniająca ramie C na min 1/2 całkowitej długości ramienia C. Pasująca na dolną i górną część ramienia C o dł. min 75x150 cm z min dwiema taśmami mocującymi | zestaw | 535
Razem zadanie nr 7:
Słownie wartość brutto zadania nr 7:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 8 - Sterylny zestaw obłożeń do operacji urologicznych CPV: 33141000-0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8= kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw do zabiegów urologicznych TURT/TURP/URS - TURS Skład zestawu: 1 x Serweta z otworem na krocze o średnicy 5 cm i z zintegrowanymi nogawicami, wyposażona w elastyczną osłonę bezlateksową na palec do badania per rectum i worek z sitem do przechwytywania płynów, wykonana z włókniny typu SMS lub laminatu dwuarstwowego o gramaturze min 54 g/m2 wielkości min 150 x 240x 180 cm. 1 x Fartuch urologiczny wykonany w w górnej części z włókniny typu u spunlace o gramaturze min 68g/m2, rękawy nieprzemakalne z chłonnego dwuwarstwowego laminatu, dół fartucha wykonany z nieprzemakalnej foli, konstrukacja zapewniająca osłonę kończyn dolnych operactora w pozycji siedzacej przed zamoczeniem, w części tylnej osłonę pleców, fartuch posiadajacy zapiecie na rzep i dwa troki, długość fartucha min 150 cm. 1 x Dren o wymiarach 8 mm x 140 cm Całość owinięta w serwetę nieprzemakalną o wymiarach min150 x 190 cm. Partia próbna - 1 sterylny zestaw | zestaw | 2340
Razem zadanie nr 8:
Słownie wartość brutto zadania nr 8:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 9 - Sterylny zestaw obłożeń do cystoskopii CPV: 33141000-0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8= kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
1 | Obłożenie do cystoskopii - skład: 1 x obłożenie chirurgiczne 100x150cm posiadające otwór eliptyczny 15x20cm otoczony warstwa chłonną 37,5x45cm; 1 x ( para) osłony na kończynę z taśmą lepną min 73x118cm; 2 x Sterylna taśma lepna min 9x49cm, 1 x Serweta na stół (owinięcie obłożenia) min 100x150cm; 1 x Fartuch z włókniny typu spunlace wzmocniony do zabiegów urologicznych - L. Obłożenie chirurgiczne wykonane z laminatu dwuwarstwowego, nieprzemakalnego o gramaturze min 55 g/m2 wzmocnione warstwa chłonną w strefie krytycznej wyrobu.Wytrzymałość na wypychanie w strefie krytycznej na sucho mokro min 110/108 kPa. | zestaw | 40
Razem zadanie nr 9:
Słownie wartość brutto zadania nr 9:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 10 - Sterylny zestaw obłożeń do operacji laryngologicznych i chirurgii szczękowej CPV: 33141000-0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8= kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw do endoskopowej operacji zatok _ FESS Skład zestawu: 1 x Osłona na stolik Mayo typu worek o wymiarach max 75-80 cm x 140-150 cm, z wzmocnioną warstwą chłonną w części roboczej blatu stolika, złożona w sposób umożliwiający bezpieczne i sprawne nałożenie worka na stolik Mayo - ilość osłon 1 x kieszeń przylepna 2-sekcyjna o wielkości min 35 x 45 cm 1 x serweta główna dwuwarstwowa 200 x 260 z wycięciem „U” 6,5 x 60 cm. 1 x Serweta dwuwarstwowa typu turban 100 x75 cm i 90 x 75 cm 1 x Pojemnik plastikowy 250 ml, niebieski z podziałką 1 x Pojemnik plastikowy 60 ml, 1 x Mata magnetyczna 40 x 25 cm 1 x Pojemnik plastikowy typu nerka 700 ml 1 x Fartuch chirurgiczny wzmocniony L 1 x Fartuch chirurgiczny wzmocniony XL Całośc owinięta w serwetę 2-warstwową o wielkości 100 x 150 cm - serweta stanowiąca przykrycie stolika narzędziowego. Wymagania: Serwety minimum 2-warstwowe wykonane z włókna polipropylenowego i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego 55g/m2. Odporność na przenikanie cieczy powyżej 150 cm słupa wody. Odporność na rozerwanie minimum 200 kPa. Materiał obłożenia spełniający wymogi normy EN 13795 lub równoważnej na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Każdy zestaw posiadający dla potrzeb dokumentacji informacje w postaci dwóch etykiet samoprzylepnych o dacie ważności, numer katalogowy, LOT i dane producenta. Cały zestaw zapakowany w serwetę na stolik narzędziowy i umieszczony w blisterze. Serwety posiadające oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Taśma lepna na serwetach o szerokości min. 5 cm. | zestaw | 150
2 | Zestaw do operacji migdałków 1 x Osłona na stolik Mayo typu worek o wymiarach max 75-80 cm x 140-150 cm, z wzmocnioną warstwą chłonną w części roboczej blatu stolika, złożona w sposób umożliwiający bezpieczne i sprawne nałożenie worka na stolik Mayo - ilość osłon. 1 x Kieszeń przylepna 2-sekcyjna 38 x 43 cm 1 x Serweta dwuwarstwowa typu turban 100 x75 cm i 90 x 75 cm 1 x Serweta główna dwuwarstwowa 200 x 260 z wycięciem „U” 6,5 x 60 cm 1 x Pojemnik plastikowy 250 ml, niebieski z podziałką 1 x Pojemnik plastikowy typu nerka o pojemności 700 ml 1 x Ręcznik celulozowy 30 x 33 cm 1 x Fartuch chirurgiczny L 1 x Fartuch chirurgiczny XL 1 x Serweta 2-warstwowa na stół narzędziowy 100 x 150 cm (opakowanie zestawu) Wymagania:Serwety minimum 2-warstwowe wykonane z włókna polipropylenowego i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego 55g/m2. Odporność na przenikanie cieczy powyżej 150 cm słupa wody. Odporność na rozerwanie minimum 200 kPa. Materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13795 na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Każdy zestaw posiada dla potrzeb dokumentacji informacje w postaci dwóch etykiet samoprzylepnych o dacie ważności, numer katalogowy, LOT i dane producenta. Cały zestaw jest zapakowany w serwetę na stolik narzędziowy i umieszczony w blisterze. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Taśma lepna na serwetach o szerokości min. 5 cm. | zestaw | 880
3 | Zestaw laryngologiczny podstawowy 1 x serweta otolaryngologiczna 3-warstwowa z samoprzylepym oknem decentralnym 10 x 10 cm 120 x 240 cm 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm (opakowanie zestawu) Serwety minimum 2-warstwowe wykonane z włókna polipropylenowego i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego 55g/m2. Odporność na przenikanie cieczy powyżej 150 cm słupa wody. Odporność na rozerwanie minimum 200 kPa. Materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13795 na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Każdy zestaw posiada dla potrzeb dokumentacji informacje w postaci dwóch etykiet samoprzylepnych o dacie ważności, numer katalogowy, LOT i dane producenta. Cały zestaw jest zapakowany w serwetę na stolik narzędziowy i umieszczony w blisterze. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Taśma lepna na serwetach o szerokości min. 5 cm. Partia próbna 1 zestaw | zestaw | 1770
4 | Zestaw do chirurgi szczękowej Skład zestawu 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm jako opakowanie zestawu 1 x serweta dwuwarstwowa wzmocniona 200 x 300 cm z wycięciem „U” 6,5 x 55 cm 1 x fartuch chirurgiczny standardowy L - 2 x fartuch chirurgiczny standardowy XL - Fartuchy chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS; gramatura min. 40g/m2. Fartuch u góry zapinany na taśmę z możliwością ufiksowania w dowolnym miejscu na plecach. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową lub inna zgpdną z ww normą Odporność na przesiąkanie płynów materiału podstawowego min. 40 cm H2O współcznnik barierowości BI =3,1 1 x uchwyt typu rzep 2 x 23 cm 4 x ręcznik celulozowy 30 x 33 cm 1 x osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm, złożona w sposób umozliwający łatwa aplikację np. teleskopowo. 1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 20 x ES kompres z gazy 10 x 10 cm, 12 warstw 17 nitek 2 x pojemnik plastikowy 60 ml ( 5,8 x 2, 9 cm) 1 x pojemnik plastikowy 250 ml ( 9,3 x 5, 4 cm) 1 x pojemnik plastikowy nerkowaty 700 ml 1 x podstawka pod skalpele, 3 miejsca, fioletowa 1 x kleszczyki plastikowe 19 cm 1 x dren do ssaka 25/8,33 CH/mm długość 300 cm 1 x kieszeń dwu-sekcyjna o wielkości min 35 x 40 cm 2 x styrzykawka Luer 5 ml 2 x strzykawka Luer 20 ml Wymagania. Materiał z którego wykonane sa serwety i fartuchy zgodny z wymogami normy PN-EN 13795 (1-3) lub równoważnej Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe o minimalnej gramaturze w obszarze mniej krytycznym, bez padu chłonnego 55g/m2, pad chłonny w obszarze krytycznym 55g/m2. Łączna chłonność w obszarze krytycznym min 542 ml/m2. Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 161 kPa, w strefie wzmocnionej min. 361 kPa. | zestaw | 120
5 | Zestaw do operacji ucha 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm jako opakowanie zestawu 1 x serweta dwuwarstwowa 170 x 260 cm z otworem wypełnionym folią chirurgiczną 10 x 12 cm. Dookoła otworu worek do zbiórki płynów. 3 x ręcznik celulozowy 30 x 33 cm 1 x fartuch chirurgiczny standardowy L - 1 x fartuch chirurgiczny standardowy XL - Fartuchy chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS; gramatura min. 40g/m2. Fartuch u góry zapinany na taśmę z możliwością ufiksowania w dowolnym miejscu na plecach. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową lub inna zgodną z ww normą Odporność na przesiąkanie płynów materiału podstawowego min. 40 cm H2O współcznnik barierowości BI =3,1 1 x uchwyt typu rzep 2 x 23 cm 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, złożona w sposób umozliwający łatwa aplikację np. teleskopo. 1 x strzykawka 5 ml 1 x strzykawka 10 ml 1 x strzykawka 20 ml 1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 1 x kleszczyki plastikowe okienkowe 19 cm 20 x ES kompres z gazy 10 x 10 cm, 8 warstw, 17 nitek 1 x dren do ssaka 25/8,33 CH/mm długość 300 cm 1 x podstawka pod skalpele, 3 miejsca , fioletowa 1 x miska plastikowa nerkowata 700 ml Materiał z którego wykonane są serwety i fartuchy zgodny z wymogami normy PN-EN 13795 (1-3) lub równoważną Serwety operacyjne wykonane z min dwuwarstwowego laminatu (włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału 55g/m2. Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m2. Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa. | zestaw | 200
6 | Taśma dwustronnie lepna 6 x 6 cm, pakowane po 2 szt | szt | 600
Razem zadanie nr 10:
Słownie wartość brutto zadania nr 10:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 11 - Sterylny zestaw obłożeń do operacji żył i tętnic CPV: 33141000-0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8= kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw do operacji w obrębie tętnic szyi - (ZTS) Skład zestawu: 1x Osłona na stolik Mayo typu worek o wymiarach min 80 cm x 140cm, wykonany z mocnej foli PE. 1 x Serweta na stolik Mayo z sms o łącznej wielkości min 85 x 125 cm na stoli Mayo z dwiema kieszeniami, dalsza kieszeń wywinęta pod spód, bliższa na wierzch, kieszenie o głębokości 25 cm, brzeg kieszeni bliższej wzmocniony sztywnikiem. 2 x Jednokomorowa kieszeń przylepna min 25 x 26 cm 1 x mata magnetyczna o wielkości min 30 x 40 cm 1 x Serweta główna w kształcie litery T (szersza część - szerokość min 200 x 320 cm), serweta powinna zakrywać kończyny górne pacjenta, leżące na podłokietniku) z otworem w kształcie rombu o wymiarach min 10 cm x 15 cm, (otwór powinien uwzgledniać anatomię tętnicy szyjnej wewnetrznej prawej i lewej, otoczony taśmami przylepnymi, wykonana z włókniny typu SMS o gramaturze min 51g/m2 wielkości min 200 x 320 cm (szerokość min 200 cm w części dolnej serwety, poza literą T") wzmocniona w okolicy pola operacyjnego warstwą chłonną laminowaną niepalną o gramaturze min 61 g/ m2, nieprzemakalności min 250 cm H2O. 1 x Organizer przewodów (rzepy przylepne) o wymiarach min 2 x 22 cm 1 x Zmykane pudełko na ostre narzędzia (igły i ostrza do skalpela) max 40 przegródek, z przylepcem do umocowania na stoliku instrumentariuszki. 2 x ręczniczki do rąk min 30 x 30 cm 1 x kieszen dwu-sekcyja o wielkosci min 35 x 40 cm. 1 x Folia przeźroczysta z przeznaczeniem do liczenia materiału opatrunkowego w trakcie zabiegu operacyjnego z 4 przylepcami do ufiksowania na podłodze. Fartuch chirurgiczny ekstra wzmocniony wykonany z wysoko przewiewnej włókniny typu spunelace o łącznej gramaturze w częsci krytycznej min 98 g/m2 z wstawkami nieprzemakalnymi z laminatu z wewnętrzną warstwa chłonną w części krytycznej w rozmiarach: XL - 2 szt ; L- 1 szt - dodatkowo zapakowany. Całość owinięta w serwetę z laminatu nieprzemakalnego o wymiarach min 150 x 190 cm, jako przykrycie stolika instrumentariuszki. | zestaw | 240
2 | Zestaw do operacji żylaków kończyn dolnych (ŻKD) Skład zestawu: 1x Osłona na stolik Mayo typu worek o wymiarach min 80 cm x 140cm, wykonany z mocnej foli PE. 1 x Serweta o łącznej wielkości 88 x 125 cm na stoli Mayo z dwiema kieszenia, dalsza kieszeń wywinęta pod spód, bliższa na wierzch, o głębokości min 25 cm, brzeg kieszeń bliższej wzmocniony sztywnikiem. 2 x Jednokomorowa kieszeń przylepna min 25 x 26 cm 1 x Serweta główna operacyjna min. 200 x 320 cm wyposażona w otwór w kształcie litery U o wielkości min 6 - 9 cm x 90cm, wykonana z trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze 51g/m2, wzmocniona w okolicy pola operacyjnego warstwą nieprzemakalna i chłonną laminowaną o gramaturze min 61 g/ m2, nieprzemakalności min 900 cm H2O wzmocnienie o wielkości max 50x80 cm, 1 x Serweta wykonana z włókniny typu SMS o gramaturze min 51g/m2 z taśmą lepną o wymiarach min150 x 200 cm,wzmocniona w okolicy pola operacyjnego - jako ekran anestezjologiczny. 1 x Osłona na stopę wykonany z nieprzemakalnego laminatu o wymiarach 35 x 50 cm z taśmą przylepną wielkości min 6 x 50 cm lub serweta wielkości 50x50 cm z taśmą lepną wielkości min 6 x 50 cm 2 x Banadaż, elastyczny krepowany 14 cm x 5 m Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu sms o łacznej gramaturze w części krytycznej min 78g/m2, wzmocniony w części przedniej i na rękawach do zbiegów ortopedycznych, wzmocnienie na rękawach powinno sięgać min 20 cm powyżej łokcia.- rozmiar L- 1szt, XL- 2 szt. Całość owinięta w serwetę z laminatu nieprzemakalnego o wymiarach 150 x 200 cm, jako przykrycie stolika instrumentariuszki. | zestaw | 490
Razem zadanie nr 11:
Słownie wartość brutto zadania nr 11:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 12 - Sterylny zestaw obłożeń do operacji brzuszno - kroczowych CPV: 33141000-0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8= kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw do operacji brzuszno - kroczowych 1x Serweta chirurgiczna o wymiarach min. 250/175/270x260 cm zintegrowana z ekranem anastezjologicznym i nogawicami, w okolicach jamy brzusznej samoprzylepny otwór o wymiarach min. 25x30 cm otoczony warstwą chłonną i otwór w okolicach krocza o wymiarach min. 13x24 cm z zabezpieczeniem w postaci zintegrowanej serwety o wymiarach 38x64 cm, wyposażone w organizatory przewodów i cztery zintegrowane kieszenie. Serweta wykonana z laminatu min dwuwarstwowego o gramaturze min 59 g/m2, dodatkowa warstwa chłonna w strefie krytycznej o gramaturze min 68 g/m2 , odporność na przenikanie cieczy min 100 cm H2O. 1x Serweta z taśmą lepną o wymiarach min 75 x 75cm, wykonana laminat min. trojwarstwowy o gramatura min 71 g/m2 1x Taśma przylepna typu rzep o wymiarach 2,5x30 cm, 1x Taśma lepna min 9x49 cm dwuwarstwowa, łatwa w aplikacji, repozycjonowalna, 4x Ściereczki do wycierania rąk min 18 x 25 cm, 1 x pudełko magnetyczne tzw "licznik igieł" na min 20 igieł i skalpele 1x Osłona na stolik Mayo o wymiarach min 79cm x 145cm, z warstwą chłonną o wymiarach min. 65cm x 85cm, wykonana z laminatu o łącznej gramaturze min. 81g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 150cm H2O, 1x Serweta w na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach min. 150cm x 190cm, z warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 75cm x 190cm, wykonana z laminatu o łącznej gramaturze min. 73g/m2 , odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O,. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho min. 100 kPa, Wymagania: Wszystkie serwety muszą cechować się I klasą palności ma poziomie > 3,5s – parametr potwierdzony dokumentem, o któym mowa w roz. VIII pkt.1 ust. 1.11 SIWZ. | szt | 420
Razem zadanie nr 12:
Słownie wartość brutto zadania nr 12:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 13 - Sterylny zestaw obłożeń do operacji tarczycy CPV: 33141000-0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8= kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw do zabiegów na tarczycy 1 x Serweta do operacji na tarczycy o wymiarach min. 200/ 280 x 350cm z otworem samoprzylepnym min 11x11cm, wykonana z laminatu min dwuwarstwowego o gramaturze min. 59g/m2, odporna na przenikanie cieczy min. 127cm H₂O, 1x Osłona na stolik Mayo o wymiarach min 79cm x 145cm, z warstwą chłonną o wymiarach min. 65cm x 85cm, wykonana z laminatu o łącznej gramaturze min. 81g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 150cm H2O, 1x Serweta w na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach min. 150cm x 190cm, z warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 75cm x 190cm, wykonana z laminatu o łącznej gramaturze min. 73g/m2 , odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O,. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho min. 100 kPa, 1 x Organizator przewodów o wymiarach min 2,5x 30 cm z repozycjonowaną taśmą lepną. 1 x Taśma samoprzylepna min 9 x 49 cm dwuwarstwowa, łatwa w aplikacji 4 x Ściereczki do wycierania rąk min. 18x25 cm. 1 x pudełko magnetyczne tzw "licznik igieł" na min 20 igieł i skalpele Wszystkie serwety muszą cechować się I klasą palności ma poziomie > 3,5s – parametr potwierdzony dokumentem, o któym mowa w roz. VIII pkt.1 ust. 1.11 SIWZ. | szt | 1008
Razem zadanie nr 13:
Słownie wartość brutto zadania nr 13:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 14 - Sterylny zestaw obłożeń do dolnych operacji ginekologicznej CPV: 33141000-0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8= kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw obłożeń do dolnych operacji w pozycji ginekologicznej 1x Serweta o wymiarach min 200/270x 215 cm, zintegrowana z nagawicami i ekranem anastezjologicznym, otwór w okolicach krocza o wymiarach min. 13x24 cm, wykonana z laminatu min dwuwarstwowego o gramaturze min. 59 g/m2 , odporność na przenikanie cieczy min 100 cm H2O, 1x Serweta ginekologiczna o wymiarach min. 60x116 cm, wyposażona w samoprzylepny otwór o wymiarach min. 8x11 cm, zintegrowany worek do przechwytywania płynów,wykonana z laminatu min. trojwarstwowego o gramaturze min 114 g/m2 odporność na przenikanie cieczy min. 127 cm H2O. 1x Osłona na stolik Mayo o wymiarach min 79cm x 145cm, z warstwą chłonną o wymiarach min. 65cm x 85cm, wykonana z laminatu o łącznej gramaturze min. 81g/m2 (włóknina min. 27 g/m2 + folia PE min. 60 mikronów), odporność na przenikanie cieczy min. 150cm H2O. 1x Serweta w na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach min. 150cm x 190cm, z warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 75cm x 190cm, wykonana z laminatu o łącznej gramaturze min. 73g/m2, odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho min.100 kPa. 2 x Ściereczki do wycierania rąk min. 18x25 cm 1x Taśma przylepna typu rzep o wymiarach 2,5x30 cm .c 1 x pudełko magnetyczne tzw "licznik igieł" na min 20 igieł i skalpele Wszystkie serwety muszą cechować się I klasą palności ma poziomie > 3,5s – parametr potwierdzony dokumentem, o któym mowa w roz. VIII pkt.1 ust. 1.11 SIWZ. | szt | 1008
Razem zadanie nr 14:
Słownie wartość brutto zadania nr 14:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 15 - Sterylny zestaw obłożeń operacji pediatrycznych CPV: 33141000-0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8= kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw do zabiegów pediatrycznych 1x Osłona na stolik Mayo o wymiarach min 79 x 145cm, z warstwą chłonną o wymiarach min. 65 x 85cm, wykonana z laminatu o łącznej gramaturze min. 81g/m2, odporność na przenikanie cieczy min.150cm H2O, 1x Serweta w na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach min. 150 x 190cm, z warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 75 x 190cm, wykonana z laminatu o łącznej gramaturze min. 73g/m2, odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho min. 100 kPa, 1x Serweta z taśmą lepną o wymiarach min 175 x 173cm, szerokość taśmy lepnej 2,5 cm, wykonana z laminatu min dwuwarstwowego o gramaturze min 59 g/m2, w strefie krytycznej laminat min. trojwarstwowy o gramatura min 71 g/m2 odporność na przenikanie cieczy min 203 cm H2O, 1x Serweta z taśmą lepną o wymiarach min 240 x 148 cm, szerokoć taśmy lepnej 2,5 cm wykonana z laminatu min dwuwarstwowego o gramaturze min 59 g/m2, w strefie krytycznej laminat min. trojwarstwowy o gramatura min 71 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min 203 cm H2O, 2x Serweta z taśmą lepną o wymiarach min 75 x 73 cm, szerokość taśmy lepnej 2,5 cm, wykonana z laminatu min. trojwarstwowy o gramatura min 71g/m2, odporność na przenikanie cieczy min 203 cm H2O, 1x Taśma lepna min 9x49 cm dwuwarstwowa, łatwa w aplikacji, repozycjonowalna. 1 x pudełko magnetyczne tzw "licznik igieł" na min 20 igieł i skalpele Wszystkie serwety muszą cechować się I klasą palności na poziomie > 3,5s – parametr potwierdzony dokumentem, o któym mowa w roz. VIII pkt.1 ust. 1.11 SIWZ. Partia próbna - 1 zestaw | szt | 2750
Razem zadanie nr 15:
Słownie wartość brutto zadania nr 15:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 16 - Sterylny zestaw obłożeń do cięcia cesarskiego CPV: 33141000-0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8= kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
1 | "Zestaw do cięcia cesarskiego - skład: 1 x Serweta o wymiarach min 180x300 cm posiadajaca otwór w kształcie trapezu o wymiarach: wysokość min 23x33x 23 cm, , posiadajaca zintegrowany, okalający worek do przechwytywania płynów wyposażony w sztywnik i zawór drenażowy, 1 x Serweta- owinięcie noworodka, wykonana z materiału bawełnopodobnego min 80x90 cm, 1 x Osłona na stolik Mayo z mocnej folii z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia) o wym min 65x85 cm - rozmiar całkowity- min 80 x140 cm, 4 x ściereczki chłonne do rak 30 x40, 1x Serweta owinięcie min 150x 190 cm- przykrycie na stolik instrumentarny, Zestaw wykonany z dwuwarstwowego, nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min 55 g/m2" | szt | 960
Razem zadanie nr 16:
Słownie wartość brutto zadania nr 16:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 17 - Sterylny zestaw obłożeń do naturalnego porodu CPV: 33141000-0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8= kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw do naturalnego porodu - skład: 1 x serweta na stół narzędziowy 120 x 95 cm (opakowanie zestawu) 1 x Jednorazowe nożyczki chirurgiczne tępo-tępe proste dł min14,5 cm 1 x jednorazowe kleszczyki chirurgiczne proste typu Kocher dł min 14 cm 20 x Kompres z włókniny 10 x 10 cm 4 warstwy 40g/m2 2 x zacisk do pępowiny 53 cm 1 x serweta włókninowa dla noworodka o wielkości 87x90 cm 1 x serweta pod pośladki dwu-warstwowa o wielkości 100 x 120 cm z workiem na płyny Narzędzia jednorazowego użytku czytelnie oznakowane kolorem i symbolem przekreslona ② - oznaczającym brak możliwości resterylizacji . Partia próbna 1 zestaw | szt | 1500
2 | 1 x Jednorazowe nożyczki do episiotomii typu Braun-Stadler lub równoważne, dł min 14,5 cm | szt | 1500
Razem zadanie nr 17:
Słownie wartość brutto zadania nr 17:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 18 - Sterylny fartuch operacyjny - standardowy - FOS CPV:33199000-1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8= kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
1 | Fartuch chirurgiczny standardowy (FCHS)- wykonany z włókniny typu SMS, rękawy zakończone elastycznymi mankietami z dzianiny dobrze utrzymującej się podczas użytkowania, tylne poły zakładane i wiązane na troki łączone kartonikiem, sposób złożenia pozwalający na aplikację z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu, przy szyi zapięcie na rzep. W pełnej numeracji rozmiarowej tj. S- XXXL do wyboru zamawiajacego. Fartuch zgodny z norma PN-EN 13795 lub równoważną., spełniający minimalne wymagania: gramatura min 35 g/m2 , wytrzymałość na wypychanie na sucho minimum 145 kPa, wytrzymałość na wypychanie na mokro minimum 125 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho i mokro minimum 35 N. Szwy wykonane metodą nie naruszajacą struktury włókniny lub inną zgodną z normą. Opakowanie zewnęwtrzne posiada: dwie etykiety samoprzylepne w j. polskim zawierajace nazwą wyrobu, rozmiar, numer ref, numer serii, datę ważności, oznaczenie producenta. Partia próbna 1 szt. | szt | 33000
Razem zadanie nr 18:
Słownie wartość brutto zadania nr 18…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 19 - Serwety sterylne CPV: 33141000-0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8= kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
1 | Serweta z taśmą lepną na długim boku o wymiarach 150 x 190 cm z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 54 g/m2 lub włókniny typu sms o gramaturze min 51g/m2 | szt. | 7540
2 | Serweta z taśmą lepną o wymiarach 90x75 cm z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 54g/m2 lub włókniny typu SMS o gramaturze min 51g/m2 | szt. | 19000
3 | Serweta chirurgiczna z otworem o wymiarach 75x 75 cm wykonana z laminnatu dwuwarstwowego o gramaturze min 57g/m2 z otworem samoprzylepnym - średnica otworu 5- 7 cm | szt. | 7980
4 | Serweta pod pośladki 75 x 100 cm z torbą do przechwytywania płynów wykonana z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego. Partia próbna - 1 szt | szt | 1470
5 | Serweta operacyjna wykonana z włókniny typu SMS lub laminatu dwuwarstwowego o wielkości 75 x 75 cm z taśmą samoprzylepną zabiegów chirurgicznych. | szt. | 15514
Razem zadanie nr 19:
Słownie wartość brutto zadania nr 19: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 20 - Jednorazowa igła kulkowa typu LUER-LOOK CPV: 33141000-0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8= kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
1 | Jednorazowa igła kulkowa typu LUER-LOOK 18G długość 120 mm , odporna na wyginanie przy zachowaniu światła igły, zakończona kulką , pakowana pojedynczo. Partia próbna 1 szt. | szt | 100
Razem zadanie nr 20:
Słownie wartość brutto zadania nr 20…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 21 - Sterylne osłony i taśmy lepne CPV: 33190000-8
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8= kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
1 | Osłona na kończynę wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min 55 g /m2 o wymiarach 35 x 80 cm, z taśmą lepną o wymiarach min 9 cm x 49 cm, utrzymijaca swoje własciwości lepne zarówno w warunkach suchych jak i mokrych, nie może pozostawić resztek kleju na skórze pacjenta. Opakowanie zewnetrzne zawiera: minimum jedna etykietą, dwukrotnie przylepną, w jezyku polskim zawierajacą nazwę prouktu, numer katalogowy, serię datę ważności, informację o producencie (informacje o producencie nie mogą być zakodowane kodem kreskowym). Partia próbna 1 szt | szt | 1700
2 | Osłona na stolik Mayo - typu worek o wymiarach 75-80 cm x 140-150 cm, wzmocniony warstwą chłonną nieprzemakalną o gramaturze min 57 g/m2 w części roboczej blatu stolika,Opakowanie zewnętrzne zawiera: minimum jedna etykietą, dwukrotnie przylepną, w jezyku polskim zawierajaca nazwę prouktu, numer katalogowy, serię datę ważności, informację o producencie (informacje o producencie nie mogą być zakodowane kodem kreskowym. Partia próbna 1 szt | szt | 1160
3 | Taśmy lepne wielkości min 9 x 40 cm cm sterylne pakowane pojedynczo. | szt | 6850
4 | Kieszenie na ssak i końcówki do elektochirurgii: dwudzielna z przylepcem o wymiarach min 30 x 40 cm wyposażone w sztywnik wykonana z mocnej przeźroczystej folii PE. | szt. | 1370
5 | Organizator do przewodów o wymiarach min 2 x 22 cm z rzepem. Pakowane pojedynczo. | szt | 20570
Razem zadanie nr 21:
Słownie wartość brutto zadania nr 21…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadania nr 22 - Sterylny worek do przechwytywania płynów CPV: 33190000-8
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8= kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
1 | Sterylny samoprzylepny worek (torba) do przechwytywania płynów Worek (torba) trójkątny (a) z zaworem i filtrem do podłączenia drenu oraz usztywnionym brzegiem umożliwiającym formowanie worka. Jednorazowego użytku, sterylny z samoprzylepną taśmą odporną na przemakanie Wielkość graniczna 50 - 60 x 50 -60 cm. Opakowanie: minimum jedna etykieta w języku polskim zawierająca nazwę, numer katalogowy, serię, datę ważności, oznaczenie producenta. Partia próbna 1 szt. | szt | 490
Razem zadanie nr 22:
Słownie wartość brutto zadania nr 22…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 23 - Sterylna osłona do detektora promieniowania typu Gamma Finder II CPV: 33190000-8
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8= kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
1 | Sterylna osłona do zabezpieczenia detektora promieniowania Gamma Finder II, wykonana z folii odpornej na rozerwania w kształcie stożka z min.jedną taśmą samoprzylepną. Osłona dopasowana do wielkości urządzenia tj. o max wymiarach długość- 225 mm x wysokość- 46 mm x szerokość - 52 mm. Partia próbna 1 szt | szt | 590
Razem zadanie nr 23:
Słownie wartość brutto zadania nr 23:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 24 - Sterylna osłona na kamerę, światłowód i przewody typu TUBUS CPV: 33190000-8
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8= kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
1 | Osłona na kamerę, światłowód i przewody sterylna, wykonana z przeźroczystej miekkiej folii z kartonikiem i dwiema tasmami lepnymi , złożona teleskopowo wielkość min14x 250 cm, pakowana pojedyńczo.Oslona powinna posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia: dwie etykiety dwukrotnie przylepne, w języku polskim zawierające nazwę, numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane kodem kreskowym. Partia próbna 1 szt. | szt | 9250
Razem zadanie nr 24:
Słownie wartość brutto zadania nr 24:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 25 - Sterylna osłona na ramię C CPV: 33190000-8
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8= kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
1. | Sterylna osłona na ramię C (aparatu rtg), jednorazowego użytku, wykonany z przeźroczystej miękkiej dobrze układającej się foli polietylenowej o grubość min 0,05 mm, odporna na przerwanie, składająca się z jednej osłony- osłona jednoczęściowa uniwersalna - osłaniająca ramię C na długości min 100 x 200 z wcięcie ułatwiające zakłądanie, z zintegrowanymi min dwiema taśmami mocującymi. Opakowanie zawiera :minimum jedna etykieta w języku polskim zawierająca nazwę, numer katalogowy, serię, datę ważności, oznaczenie producenta. Partia próbna 1 szt. | szt | 1850
Razem zadanie nr 25 :
Słownie wartość brutto zadania nr 25:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 26 - Sterylna osłona na mikroskop typu Carl Zeiss LEICA CPV: 33190000-8
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8= kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
1. | Sterylna osłona na mikroskop typu ZEISS będący na wyposażeniu Zamawiającego, foliowa, rozmiar min117x200 cm, (+/-2cm) osłona soczewki o średnicy 65mm wykonana z poliwęglanu odpornego na zarysowania, nie odbijającego światła z trzema parami osłon na okular. Osłona ma być wykonana z mocne,miękkiejj dobrze układającej się bezbarwnej folii PE o grubości 45 mikronów, musi posiadać 3 taśmy samoprzylepne i rzep do mocowania. Partia próba 1 sztuka | szt | 50
2 | Sterylna osłona na mikroskop typu LEICA M525 będący na wyposażeniu Zamawiającego- bez lateksowa z soczewką Armatec do osłony w mikroskopie z trzema okularami. Rozmiar osłony 117cm x 305cm Soczewka szklana, skośna o przezierności, odporna na zarysowania. Wyposażona w pięć pasów ściągających – umożliwiające mocowanie na mikroskopie.Partia próbna 1 sztuka | szt | 400
Razem zadanie nr 26:
Słownie wartość brutto zadania nr 26:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 27 - Zestaw sterylnych obłożeń do zabiegów endowaskularnych CPV: 33141000-0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8= kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw do operacji endowascularnych - ZOE 1x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm ze wzmocnieniem 75 x 190 cm; łączna gramatura serwety 76 g/m2- owinięcie zestawu; 1 x Fartuchy w rozmiarze "L" ;2 x Fartuch w rozmiarze " XL" Fartuchy wykonane z włókniny typu Spunlacegramatura 68 g/m2, z dodatkowymi wzmocnieniami z przodu i na rękawach fartucha z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 40 g/m2, odporność na przenikanie cieczy w polu krytycznym przód/ rękawy odpowiednio: 119/ 198 cm H20, na pozostałej powierzchni 26 cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/ mokro przód odpowiednio: 232/ 214 kPa; mankiety fartucha poliestrowe o szerokości 8 cm. 1x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm z folii polietylenowej w kształcie worka ze wzmocnieniem polipropylenowym 75 x 90 cm; łączna gramatura serwety min 80 g/m2 1x kieszeń samoprzylepna polietylenowa jednokomorowa 38 x 40 cm 1x kieszeń samoprzylepna polietylenowa dwukomorowa 38 x 40 cm 2 x pokrowiec na aparaturę RTG prostokątny o wym. 80 x 90 cm, wykonany z mocnej przezroczystej folii polietylenowej o grubości 0,05 mm, ściągnięty elastyczną gumką; 1 x pokrowiec na aparaturę RTG okrągły o średnicy 90 cm , wykonany z mocnej przezroczystej folii polietylenowej o grubości 0,05 mm, ściągnięty elastyczną gumką; 2 x taśmy samoprzylepne włókninowe 9x50cm 1 x miska plastikowa niebieska o pojemności 250 ml ze skalą (podziałką ) w ml, wytłoczoną od wewnątrz; 1 x miska plastikowa transparentna o pojemności 500 ml ze skalą (podziałką) w ml, wytłoczoną od wewnątrz; 1 x miska plastikowa niebieska o pojemności 2500 ml z wewnętrznym rantem na prowadnik 1 x strzykawka trzyczęściowa Luer Lock 10 ml wkręcana 2 x strzykawka trzyczęściowa Luer Lock 20 ml wkręcana, wielkość strzykawki oznaczone kolorem. 1x serweta do angiografii z laminatu 3 warstwowego o gramaturze 74 g/m2, wymiarach 227 x 330 cm z panelami z folii poliuretanowej po obu stronach o wym. 70 x 330 cm, posiadająca dwa samoprzylepne otwory 12 x 12 cm otoczone folią chirurgiczną, średnica okna 8 cm położone decentralnie; serweta w polu krytycznym posiada dodatkowe wzmocnienie w postaci polipropylenowej łaty chłonnej o wymiarach 100x75 cm. 1 x serweta (chusta)absorbcyjna o wysokiej chłonności o wymiarach 60x90 cm 1 x mocny klem do mycia pola operacyjnego jednorazowego użytku o długosci min 20 cm. Wymagania: Serwety wykonane z laminatu trójwarstwowego o gramaturze podstawowej 74 g/m2 z dodatkową łatą chłonną o gramaturze 50 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy min. 150 cm H2O; wchłanialność cieczy min. 200 ml/m2, odporność na rozerwanie na sucho/ mokro odpowiednio: min. 255/ 224 kPa | zestaw | 1180
Razem zadanie nr 27:
Słownie wartość brutto zadania nr 27:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 28 - Osłona szyi pod kołnierz rtg CPV: 33141000-0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8= kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
1 | Osłona szyi w kształcie golfu o średnicy otworu min 17 cm, wykonana z miekkiej dzianiny wokół szyi o wysokosci min 5 cm i wydłużonym kołnierzem na ramiona, wykonanym z miękkiej oddychającej włókniny o wielkości min: 44 x 55 cm, zabezpieczająca szyję, kark i przednią część mostka przed otarciem Pakowania min po 50 szt w higienicznym sztywnym kartonie umożliwjącym higieniczne otwarcie kartonu i pobieranie asortymentu. Produkt zgodny z normą EN- 10 993 lub równoważną w zakresie kontaktu ze skórą użytkownika oraz PN-EN 13795 lub równoważną. Partia próbna 1 szt | szt | 11650
Razem zadanie nr 28:
Słownie wartość brutto zadania nr 28:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie 29 - Zestaw ochronny stołu operacyjnego i okrycia pacjenta CPV: 33190000-8
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8= kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw higieniczny do ochrony stołu operacyjnego i okrycia pacjenta Skład zestawu: 1 x Osłona do ochrony stołu operacyjnego, wykonane z nieprzemakalnego min dwuwarstwowego laminatu w kolorze niebieskim o gramaturze min 57 g/m2 wymiarach min 100 x 225 cm z zintegrowanym wkładem chłonnym o gramaturze min 100 g, chłonności min 2100 ml wielkości min 60 x 90 cm. Wkład chłonny powinien zabezpieczać skórę pacjenta przed wilgocią, tzn warstwa wkładu chłonnego mająca kontakt ze skórą pacjenta powinna po wchłonięciu płynów, pozostawać sucha. Wchłanialność wkładu chłonnego potwierdzona dokumentami, o któych mowa w roz. VIII pkt.1 ust. 1.12 SIWZ. 1 x Rękaw do osłony podłokietnika 30 x 50 cm - z taśmą lepną, wykonaną z włókniny sms o gramaturze 51 g/m2. 1 x Prześcieradło do okrycia pacjenta nie prześwitujące, wykonane z miękkiej antystatycznej zatrzymującej ciepło i dobrze układającej się włókniny bawełnopodobnej min 45g/m2 o rozmiarze min140 x 220 cm .Prześcieradło przebadane dermatologicznie, nie powodujące pordażnień skóry, z możliwością zastosowania u dzieci, co ma być potwierdzone dokumentem, o któym mowa w roz. VIII pkt.1 ust. 1.13 SIWZ. Osłona, do stołu rękaw i prześcieradło stanowić musi zestaw złożony i zapakowany (trzy elementy) w foliowy, higieniczny worek, wyposażony w etykietę informacyjną. Opakowanie musi być dostosowane do wielkości złożonego zestawu, estetyczne z etykietą informacyjną zawierającą min. nazwę zestawu lub skrót nazwy, nazwę producenta, symbol produktu, skład zestawu wraz z wymiarami poszczególnych elementów zestawu. Partia próbna 1 zestaw. | zestaw | 15000
Razem zadanie nr 29:
Słownie wartość brutto zadania nr 29:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 30 - Czepek operacyjny z otokiem p/potnym CPV:33199000-1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8= kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
1 | Czepek chirurgiczny z wstawką przeciwpotną - wykonany z lekkiej , przewiewnej, antyalergicznej poliestrowo- wiskozowej włókniny (antyalergiczność potwierdzona dokumentem, o którym mowa w roz. VIII pkt.1 ust. 1.14 SIWZ) gramaturze min 25g/m2. kształt furażerka męska z gumką w tylnej, wystandaryzowana wielkość czepka pozwalajaca na dobre zakrycie włosów (w tym włosów długich). Czepek musi posiadać wstawkę z włókniny wiskozowo-poliestrowej dobrze pochłaniającej pot o szerokości min 4-5 cm. Wstawka powinna obejmować okolicę dookoła głowy. Pakowane w kartonik gwarantujący higeniczne przechowywanie i wyjmowanie czepka. Czepki w kartoniku powinny być ułożone w sposób zapewniający pojedyńcze wyjmwanie czepka z kartonika. Kolor do wyboru Zamawiającego spośród co najmniej 2 kolorów tj. niebieski, zielony. Partia próbna - 1 karton | szt | 72000
Razem zadanie nr 30:
Słownie wartość brutto zadania nr 30…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 31 - Maseczka operacyjna z przeznaczeniem do użytku w bloku operacyjnym CPV:33199000-1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8= kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
1 | Maseczka operacyjna (chirurgiczna) - wykonana z bezwonnej trójwarstwowej antyalergicznej włókniny, (środkową warstwę stanowi filtr o wysokiej efektywności filtracji, wewnętrzna warstwa wolna od mikrokosmków, antyalergiczna, nie powodującej podrażnień skóry twarzy, gwarantująca komfort oddychania (podczas wdechu nie może zasycać się do ust), wiązana na troki, długość troczka co najmniej 30 cm, z modelującą kształtką na nos, (kształtka metalowa po ufiksowaniu na nosie umożliwiająca jej dokładne przyleganie wokół nosa, zgodna z normą PN-EN 14683 lub równoważną i określona w klasie II; Skutecznośc filtracji bakteryjnej BFE ≥ 98 %; łatwość oddychania < 29,4 Pa/cm2, pakowana w sztywne kartoniki w formie podajnika maksymalnie 50 sztuk umożliwiające ich higieniczne przechowywanie oraz łatwość wyjmowania z kartonika – sposob ułożenia maseczek w kartonie powinen zapewniać pobranie tylko jednej maseczki. Maseczka w czasie użytkowania nie może się rozwarstwiać i przemakać, powinna zakrywać twarz w obszarze od grzbietu nosa i zachodzić głęboko za podbródek, kolor do wyboru Zamawiajacego spośród co najmniej 2 kolorów tj. niebieski, zielony. Próbki: 1 opakowanie (50 sztuk) w opakowaniu jednostkowym | szt | 54000
Razem zadanie nr 31:
Słownie wartość brutto zadania nr 31…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadnie nr 32 - Prześcieradła medyczne niesterylne do osłony wózków transportowych CPV: 33190000-8
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8= kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
1 | Prześcieradło medyczne wykonane z wółkniny SMS lub włókniny polipropylenowej SMS min 35 g/m2 o gładkiej, jednorodnej powierzchi (bez zagięć i przeszyć) o wymiarach min 100 cm x 225, składane pojedynczo, pakowane zbiorczo np. po 10 szt.. Opakownie z foli z ulotka informacyjną zawierajacą nazwę wyrobu, materiał z którego wykonano prześcieradło, ref, rozmiar . w opakowaniu z etykietą wg wyżej podanych wymagań dla etykiety. Partia próbna 1 szt | szt | 32200
Razem zadanie nr 32:
Słownie wartość brutto zadania nr 32…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 33 - Marker (pisak) do zaznaczania pola operacyjnego na skórze pacjenta CPV: 33190000-8
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8= kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
1 | Marker skórny do zaznaczania pola operacyjnego sterylny, nietoksyczny, szybkoschnący , nieplamiący, doskonale widoczny niezależnie od koloru skóry, odporny na środki dezynfekujące, fioletowy atrament, skala pomiarowa na korpusie pisaka -5 cm, dodatkowo załączona dwustronna skala pomiarowa - 15 cm. Partia póbna 1 szt | szt | 2000
Razem zadanie nr 33:
Słownie wartość brutto zadania nr 33…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 34 - Mata chłonna na podłogę na blok operacyjny CPV: 33190000-8
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8= kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
1 | Mata chłonna na podłogę o dużej wchłanialności płynów z możliwością przytwierdzenia do podłogi, o rozmiarach min 80 x 120 cm, wchłanialność min 1500 mL | szt | 3600
Razem zadanie nr 34:
Słownie wartość brutto zadania nr 34…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 35- Ręczniki kąpielowe do stosowania w bloku operacyjnym CPV: 33760000-0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8= kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
1 | Ręczniki kąpielowe jednorazowe dla personelu bloku operacyjnego, ręcznik celulozowy, miękka chłonna napowietrzona celuloza, wzmocniona na całej powierzchni, gramatura min 40 g, wymiary 70 x 80 cm. Pakowane po 50 szt . Partia próbna - 1 szt | szt | 3450
Razem zadanie nr 35:
Słownie wartość brutto zadania nr 35…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 36 - Koszula uniwersalna dla pacjenta i do porodu 1 x użytku CPV:33199000-1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8= kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
1 | Jednorazowa koszula dla pacjenta i do porodu wykonane są z miękkiej antystatycznej włókniny poliestrowej o gramaturze min 50g.m2, niepyląca, nie uczulajacej i niedrażniącej skóry, miekka w dotyku.Zakładana przez głowę z rozcieciem podkrój w kształcie litery V lub okrągły, z krótkim rękawem Szeroki krój długość min 90 - 95 cm. kolor niebieski lub zielony do wyboru zamawiającego Rozmiar uniwersalny. Partia próbna 1 szt. Pakowane w higieniczny worek foliowy z etykietą identyfikująca wyrób | szt | 1500
Razem zadanie nr 36:
Słownie wartość brutto zadania nr 36…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 37 - Ocieplacz - bluza z długim rękawem 1 x użytku do stosowania w bloku operacyjnym CPV:33199000-1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8= kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
1 | Niejałowa bluza chirurgiczna z długim rękawem 1 x użytku wykonana z miękkiej włókniny typu spunbond lub równoważnej o gramaturze min 47g/m2, rękaw długi zakończony bawełnianym mankietem ,wyposażona w dwie duże kieszenie. Zapinana na napy, podkrój wokół szyi wykończony stujką z miękkiej bawełonpodobnej włókniny, kolor niebieski. Rozmiar od S- do XXL Pakowana indywidualnie w opakowanie foliowe z etykieta informacyjną. Partia próbna 1 szt. | szt | 1500
Razem zadanie nr 37
Słownie wartość brutto zadania nr 37…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 38 - Zestaw - epidemiologiczny monitoring sal operacyjnych CPV: 33141000-0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8= kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw - epidemiologiczny monitoring sal operacyjnych - EMSO składający się z 1 x jednorazowy, wysokochłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z min dwuwarstwowego laminatu (polipropylen, poliester) o grubości min 0,14 mm oraz z wysokochłonnego rdzenia o grubości min 0.7 mm, scalonego z podkładem na całej jego długości. Wymiary podkładu: 100 cm(+/- 2 cm ) x 225 (+/- 4 cm ), produkt o jednorodnej strukturze, nie powodującej udszkodzeń skóry pacjenta. Gramattura min 125g/m2. Wchłanialność płynów 3600-4000 ml potwierdzona dokumentem, o którym mowa w roz. VIII pkt.1 ust. 1.15 SIWZ. 2 x osłona na podłokietnik stołu operacyjnego o wielkości min szerokość min 30 cm długość min 75 cm z regulowanymi taśmami do zabezpieczenia przedramienia pacjenta na podłokietniku. 1x prześcieradło do przykrycia pacjenta z włókniny poliestrowej o gramaturze 45-55g/m², niejałowe rozmiar 200-210 cm×150-160 cm Zamawiający w ramach ceny ofertowej wymaga wprowadzenia programu - epidemiologiczny monitoring sal operacyjnych wg wytycznych CDC., w składzie: 1) żel fluorescencyjny - 20 szt/miesiąc wraz z dwiema latarkami do odczytu prób monitorowania efektywnosci sprzątania 2) Elektroniczne przenośne urządzenie do rejestracji danych wraz z oprogramowaniem do monitorowania i comiesięcznego raportowania jakości sprzątania profilaktycznego i generalnego sal operacyjnych wg wytycznych CDC&P - szt 1. | szt | 18000
2 | Prześcieradło transportowe o udzwigu min 250 kg wielkość 100 x 200 cm , wykonane z jednolitej tkaniny odpornej na rozerwanie. Udźwig prześcieradła potwierdzony stosownym dokumentem | szt | 680
Razem zadanie nr 38:
Słownie wartość brutto zadania nr 38…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 39 - Zestaw pościeli dla pacjentów sali nadzoru poznieczuleniowego i ginekologii i położnictwa CPV: 33141000-0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8= kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
1 | 3 - częściowy komplet : 1 x jednorazowy koc rozmiar min 110x220 wykonany z podwójnej warstwy włókniny polipropylenowej o gramaturze min 30g/m2, z wypelnieniem wiskozowo-poliestrowym typu Molton o gramaturze min 60 g/m2. 1 x prześcieradło wykonane z miękkiej bawełnopodobnej nieuczulajacej włókniny w kolorze białym, rozmiar 150 x 210 1 x poszewka na poduszkę - min 65x 75 wykonana z włókniny typu SMS o gramaturze min 35g/ m2, Komplet zapakowany w foliową torbę z etykietą informacyjną. Partia próbna 1 komplet | komp. | 9600
Razem zadanie nr 39:
Słownie wartość brutto zadania nr 39…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 40 - Spodenki do zabiegów kolonoskopii CPV:33199000-1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8= kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
1 | Spodenki do kolonoskopii, wykonane z nieprześwitujacej włókniny polipropylenowej lub sms 1 x użytku rozmiar uniwersalny | szt | 3080
Razem zadanie nr 40:
Słownie wartość brutto zadania nr 40…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 41 - Fartuch foliowy ochronny CPV:33199000-1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8= kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
1 | Fartuch foliowy wykonany z mocnej cienkiej, folii, Zakładane przez głowę z karczkiem z przodu, wiązane z tyłu na troki. Rozmiar uiwersalny. | szt | 40000
Razem zadanie nr 41:
Słownie wartość brutto zadania nr 41…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 42 - Fartuch medyczny, czepek medyczny, maseczka medyczna CPV:33199000-1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8= kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
1 | Fartuch medyczny ochronny wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2, stanowiacej barierię dla mikroorganizmów o dobrej przepuszczalności powietrza, wiązany na troki, rękawy wykończone elastycznymi mankietami poliestrowymi posiadający przedłużone poły do zakładania na plecach, Rozmiar L, XlL - do wyboru Zamawiającego Pakowane w higieniczny worek foliowy wyposażony w etykietą informacyjną. Partia próbna 1 szt | szt | 120000
2 | Czepek medyczny typu beret ściągany gumką średnica min 50 cm, wykonany z przewiewnej włókniny polipropylenowej, pakowane w kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk, jednorazowego użytku niejałowy. Partia próbna 1 karton | szt | 50000
3 | Maseczka medyczna min dwuwarstwowa z wkładką modelującą na nos, o skuteczności filtracji bakterii na poziomie BFE >98%. Mocowanie za pomocą gumek zakładanych za uszy.Maseczka o wielkości okrywajaca nos, usta, podbródek. Maseczki w kartoniku ułożone w higeniczny sposób (wyjmowane pojedynczo) Pakowana w higieniczny kartoniki. Partia próbna 1 karton | szt | 50000
Razem zadanie nr 42:
Słownie wartość brutto zadania nr 42…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 43 - Ubrania operacyjne wielorazowego użytku CPV:33199000-1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8= kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
1 | Ubrania operacyjne, komplet (bluza+ spodnie) wykonane z tkanini bawełniano-poliestrowej spełniajacej wymagania normy PN-EN 13795 lub równoważnej, pod względem pylenia, czystości cząstek oraz parametrów mechanicznych. Bluza - wycięcie pod szyją w kształcie litery "V", trzy duże kieszenie, jedna na klatce piersiowej, dwie na dole bluzy, spodnie w pasie wiązane na troki , identyfikacja rozmiaru kompletu kolorem za pomocą lamówki wszytej w bluzę i troka spodniach. Właściwości: brak pylenia, wysoki poziom absorbcji i uwalniania wilgoci, wysoki poziom przepuszczalności powietrza, wyskoi poziom chłonności i szybkie schnięcie, w dotyku porównywalna z bawełną. Gramatura max 120g/m2, skłąd materiału : bawełna 55%, poliester 45% z mozliwością prasowania, maglowania. Trwałe oznakowanie ubrania (haft, nadruk) na kieszonce na klatce piersiowej i lewym dolnym brzegu nogawki spodni napisem wg wzoru Zamawiajacego. Bluza i spodnie oznaczone (wszyty) chipem (TAG) HF, umożliwiającym kontrolę ilości wykonanych procesów prania, bezdotykową identyfikację ilości i rodzaju (bluza, spodnie) ubrania operacyjnego przed praniem i po praniu. W pełnej numeracji rozmarowej, min 4 kolory (zielony, granatowy, szary, bordowy) do wyboru Zamawiającego. Partia próbna po 1 szt w rozmiarze XS (kolor bordowy) L (kolor zielony) XXL-(kolor granatowy) | komp. | 750
Razem zadanie nr 43:
Słownie wartość brutto zadania nr 43…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 44 - Obuwie operacyjne CPV:33199000-1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8= kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
1 | Obuwie operacyjne wykonane z polimeru typu STERI-TECH lub równoważnego, odpornego na rozpuszczalniki, detergenty, działanie cieczy w tym krwi, chemikalia, kwas mlekowy, słoną wodę, zapobiegający powstawaniu nieprzyjemnego zapachu, hamujący wzrost grzybów i bakterii. Obuwie o następujących parametrach technicznych: absorbcja wstrząsów, utrzymanie prawidłowej budowy anatomicznej stopy, powodującej redukcję energii statycznej, otwory wentylacyjne w bucie i wkładce wewnętrznej zapewniające przepływ powietrza wokół stopy podczas chodzenia, wkładka antystatyczna nie wyjmowana, podeszwa zabezpieczona przed poślizgiem i wyładowaniom elektrostatycznym, z tyłu na odpinany pasek z możliwością przesunięcia na grzbiet buta. Obuwie można poddawać procesowi mycia i dezynfekcji w preparatach zatwierdzonych przez PZH oraz poddawać myciu maszynowemu w myjniach, z możliwością sterylizacji w temp, 121 i/lub 134 st C. CE-EN ISO 20347:2012 lub równoważną. Min 3 kolory w ofercie (granatowy, zielony, niebieski) do wyboru Zamawiającego. Partia próbna 1 para rozmar 41 granatowe. | par | 300
Razem zadanie nr 44:
Słownie wartość brutto zadania nr 44…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 45 - Okulary ochronne dla pracowników medycznych CPV: 33190000-8
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8= kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
1 | Lekkie okulary ochronne wykonane z przeźroczystego poliwęglanu do ochrony oczu personelu medycznego przed ekspozycją na krew i inne potencjalnie zakaźne płyny. Okulary wyposażone w innowacyjne zauszniki z wielostopniową regulacją kąta pochylenia szybki, oraz regulacją długości. Szkła posiadają specjalną powłokę chroniącą je przed zaparowaniem.Wielokrotnego użytku. Produkt zakwalifikowany jako sprzęt ochrony indywidualnej (PPE – personal protective equipment) zgodny z normą europejską EN 166 „ochrona indywidualna oczu” lub równoważną. Dla potwierdzenia parametrów zamawiajacy wymaga karty technicznej producenta wraz ze zdjęciem/ rysunkiem wyrobu. Partia próbna 1 szt. | szt | 30
Razem zadanie nr 45:
Słownie wartość brutto zadania nr 45…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 46 - Pozycjonery przeciwodleżynowe wielorazowego użytku do układania pacjenta na stole operacyjnym CPV: 33190000-8
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Ilośc szt w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8= kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
1 | Podkład otaczający kostkę i piętę o wymiarach min 250x120x10 mm (+-10 mm) z możliwością zabezpieczenia na stopie za pomocą taśmy z rzepem | szt | 12
2 | Pozycjoner klatki piersiowej i nóg o wymiarach 1115 x 520 x 140 mm (+- 10 mm) z wycięciem środkowym na okolice jamy brzusznej pacjenta | szt | 1
3 | Pozycjoner głowy o wymiarach 280x240x 140 mm (+- 10 mm)do pozycji brzusznej z mozliwościa podłaczenia przewodów do pacjenta | szt | 1
4 | Pozycjoner pięt (komplet) o wymiarach 180x100x70 mm (+- 10 mm) | komp | 1
5 | Materac żelowy o wymiarach 1150x500x10 mm (+- 10 mm) | szt | 5
6 | Pozycjoner - stabilizator głowy i szyi o wymiarach 265x220x60 mm (+- 10 mm) | szt | 1
7 | Półwałek uniwersalny do układania dzieci 300 x 75 x 75 mm | szt | 2
8 | Pozycjoner do ułożenia pacjenta w pozycji bocznej | szt | 1
9 | Podpora po głowę do operacji okulistycznych i neurochirurgicznych 300 x 250 x 100 mm | szt | 2
10 | Pozycjoner pod biodro ze rdzeniem piankowym 400 x 215 x 65 mm | szt | 2
11 | Krążek pod głowę dla dorosłych 200 - 75x50 mm | szt | 8
12 | Materac slizgowy o wymiarach 60 x 60 cm | szt | 1
Razem zadanie nr 46:
Słownie wartość brutto zadania nr 46…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Wymagania do zadania 46. Pozycjonery przeciwodleżynowe, powinny być wykonane z medycznego żelu silikonowego, wodoszczelne o właściwościach nie powodujących podrażnienia skóry potwierdzone stosownym dokumentem badań zgodnych z normą EN-ISO 10933-10 - Biologiczna ocena wyrobów medycznych - test na uczulanie skóry i EN-ISO 10993-1 - ocena biokompatybilności wyrobu lub równoważnych. Możliwość mycia i dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, przezierne dla promieni rtg, nieprzewodzące ładunków elektrycznych, bez lateksu.
Zadanie nr 47 - Wózek do transportu materiału sterylnego CPV: 33190000-8
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Ilośc szt w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8= kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11 | z
1 | Wózek do koszy przeznaczony do przechowywania i transportowania modułowych drucianych koszy sterylizacyjnych oraz pojemników typu Tote Box, a także do magazynowania koszy z wsadem (materiałem do sterlizacji i materiału sterylnego). Wózek wyposazony w jeden kosz, posiada 4 kółka obrotowe (o średnicy 75 mm), zamontowane na łożyskach kulkowych zapewniajacych łatwosć sterowania w wąskich przejściach. Wyposażony w jeden kosz. Wykonany ze stali nierdzewnej łatwy do utrzymania w czystości z mozliwościa dezynfekcj w myjni-dezynfektorze. Wózek wyposazony w łatwo podłączaną zdejmowaną rączkę, która zwiększa komfort prowadzenia wózka podczas transportu. Pojemność załadunkowa: ok. 150 kg Wymiary 730 x 505 x 15 mm | szt | 2
Razem zadanie nr47:
Słownie wartość brutto zadania nr 47…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 48 - Narzędzie ssąco-płuczące CPV: 33190000-8
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Ilośc szt w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8= kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
1 | Narzędzie ssąco-płuczące - komplet składajacy się z: 1 x uchwytu z dźwignią do kontroli siły ssania,kanał ssący o średnicy 8 mm 1 x Rurka ssąco- płucząca, długość kanału roboczego 360mm i średnica 5mm, otwory na końcówce rurki 1 x Rurka ssąco- płucząca, długość kanału roboczego 360mm i średnica 10mm, otwory na końcówce rurki 1 x Zestaw rurek do uchwytu,kanał ssący o średnicy 5mm | szt | 10
2 | Zestaw rurek eksploatacyjnych do uchwytu urzadzenia opisanego w poz 1, kanał ssący o średnicy 5mm | szt | 6
Razem zadanie nr 48:
Słownie wartość brutto zadania nr 48…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 49 - Optyka laparoskopa (laparoskop) ze światłowodem kompatybilne z kamerą i źródłem światła posiadanym przez Zamawiajacego firmy Wolf, Olympus, Aesculap CPV: 33190000-8
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Ilośc szt w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8= kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
1 | Autoklawowalna optyka laparoskopowa (laparoskop) ze światłowodem w komplecie wypozycjonowany w kontenerze bezobsługowym, składającym się z :wanny ze stopu aluminium o wymiarach 540x144x65mm.Pokrywa aluminiowa z dwoma polami na tabliczki identyfikacyjne, pokrywa i wanna z filtrami wystarczającym na min. 1000 cykli sterylizacji. Dodatkowo 20 filtrów. W kontenerze koszo-sito wykonane z jednego kawałka stali oraz pozycjonery do optyki laparoskopowej i światłowodu. Optyka laparoskopowa autoklawowalna, zgodna ze standardem FULL HD, adaptery do podłączenia światłowodów innych firm (min.3 Wolf, Olympus,Smith&Nephew, Storz), szfirowe szkło wklejane za pomocą specjalnego kleju do obudowy, kąt 30 st. Śr 10 mm dł. 330, kompatybilna z kameraą f. Wolf, Aesculap, Olympus. Swiatłowód laparoskopowy autiklawowalny, wielorazowego użytku, śr 4,8 dł 250 cm z adapterami do żródła światła Wolf. Olympus, Ausculap ,Smith&Nephew, Storz będących na wyposażeniu Zamawiającego | komplet | 8
Razem zadanie nr 49:
Słownie wartość brutto zadania nr 49............................................................................................................................................................zł
Zadanie nr 50- Asortyment eksploatacyjny kompatybilny z dermatomem Aesculap CPV: 33190000-8
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Ilośc szt w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8= kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
1 | Piła drutowa typu Gilii dł 400 mm | op | 100
2 | Martryca do nacinania skóry 1:1,5; 1:3 ;1:6 sterylna rozmiar do wyboru zamawiajacego pakowane po 10 szt | op | 6
3 | Ostrza do dermatomu, opakowanie zbiorcze 10 szt. | op | 6
Razem Zadanie nr 50:
Słownie wartość brutto Zadania nr 50 :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….zł
Zadanie nr 51- Sterylny zestaw dermatologiczny CPV: 33141000-0
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Ilośc szt w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8= kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw dermatologiczny- skład: 1 x fartuch chirurgiczny standardowy z włókniny SMS o gramaturze min 35 g/m2 w rozmiarze XL 1 x osłona na stolik Mayo typu worek złożony w sposób zapewniający łatwą aplikację o wymiarze min 75 cm x 140 cm 2 x serwetki do rąk min 30 cm x 40 cm 1 x taśma samoprzylepna min 9 cmx 40 cm 1 x serweta z laminatu dwuwarstwowego nieprzemakalnego o gramaturze min 54g/m2 w rozmiarze min 75 cm x 90 cm 1 x serweta w rozmiarze 60 cm x 50 cm z laminatu dwuwarstwowego nieprzemakalnego gramaturze min 54 g/m2 i otworem o średnicy 5 - 7 cm z przylepcem dookoła 1 x owinięcie zestawu - serweta min 95 cm x 120 cm | szt | 300
Razem Zadanie nr 51:
Słownie wartość brutto zadania nr 51……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł

## Gdynia vs Wejherowo (hidden)
Zadanie nr 38 - Komplet chirurgiczny 1 x użytku - cały szpital Morski, Wimcenty
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Komplet chirurgiczny 1 x użytku. składajacy się z bluzy i spodni wykonany z miękkiej włókniny typu SMMS o gramaturze 45 g/m2 rozmiar od S-XXXL, kolor (niebieski,zielony, fioletowy do wyboru Zamawiającego). Bluza - pod szyją wycięcie w kształcie litery "V" obszyte lamówką, trzy duże kieszenie, rękawy wszywane, spodnie wiązane na troki, rękawy i nogawki spodni na końcach podwinięte i obszyte. Pakowne pojedyńczo- 1 komplet w opakowaniu foliowym, dopasowanym wielkością do złożonego kompletu, z etykietą w pełni identyfikujacą wyrób tj. nazwa wyrobu, symbol katalogowy zgodny z formularzem ofertowo -cenowym, rozmiar lot, nazwa producenta/dystrybutora. Produkt zgodny z normą EN 13795. Partia próbna 1 komplet rozmiar S; 1 komplet rozmiar XXXL. | komplet | 20000 | 3.65 | 73000 | 8% | 5840 | 78840
Razem zadanie nr 38: |  |  |  |  | 73000 |  | 5840 | 78840
opis Wejherowo - załącznik Word
| Nazwa produktu |  | Ilość | Cena netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto
|  | j.m | szt./kpl. | 1 szt./kpl.
| 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Niesterylna jednorazowa bluza chirurgiczna | szt | 83000 | 4 | 8 | 332000 | 358560
| Niesterylne jednorazowe spodnie chirurgiczne | szt | 83000 | 5 | 8 | 415000 | 448200
| Ubranie chirurgiczne bluza + spodnie | kpl. | 9000 | 6 | 8 | 54000 | 58320
| Razem |  |  |  |  | 801007 | 865088
[5 empty] | Vat % | 64080.56
| alternatywa 1 zmiana cen TYLKO na komplet | [7 empty] | oszczędności
brutto
| Nazwa produktu |  | Ilość | Cena netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto
|  | j.m | szt./kpl. | 1 szt./kpl.
| 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Niesterylna jednorazowa bluza chirurgiczna | szt | 83000 | 4 | 8 | 332000 | 358560 |  | 22842
| Niesterylne jednorazowe spodnie chirurgiczne | szt | 83000 | 5 | 8 | 415000 | 448200
| Ubranie chirurgiczne bluza + spodnie | kpl. | 9000 | 3.65 | 8 | 32850 | 35478
| Razem |  |  |  |  | 779857 | 842246
[5 empty] | Vat % | 62388.56
alternatywa 2 - zmiana cen na komplet oraz dywersyfikacja poz .1 i 2
| Nazwa produktu |  | Ilość | Cena netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto
|  | j.m | szt./kpl. | 1 szt./kpl.
| 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Niesterylna jednorazowa bluza chirurgiczna | szt | 43000 | 4 | 8 | 172000 | 185760 |  | 253962
| Niesterylne jednorazowe spodnie chirurgiczne | szt | 43000 | 5 | 8 | 215000 | 232200
| Ubranie chirurgiczne bluza + spodnie | kpl. | 49000 | 3.65 | 8 | 178850 | 193158
| Razem |  |  |  |  | 565857 | 611126
| alternatywa 3 zachowanie jakości i cen Gdyni |  |  |  | Vat % | 45268.56
| Nazwa produktu |  | Ilość | Cena netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto
|  | j.m | szt./kpl. | 1 szt./kpl.
| 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Niesterylna jednorazowa bluza chirurgiczna | szt | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 |  | 502416
| Niesterylne jednorazowe spodnie chirurgiczne | szt | 0 | 5 | 8 | 0 | 0
| Ubranie chirurgiczne bluza + spodnie | kpl. | 92000 | 3.65 | 8 | 335800 | 362664
| Razem |  |  |  |  | 335807 | 362672
[5 empty] | Vat % | 26864.56

## pakiety powtórzone (hidden)
[5 empty] | 351405 |  |  | 392523.3
Zadanie nr 12 - Sterylny zestaw obłożeń do laparotomii onkologicznej nowa Umowa Molnlycke 455/18 - opis podobny - proszę o sprawdzenie z zad. 4 - skan
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8
1 | Zestaw do laparotomii onkologicznej - LO 1x Osłona na stolik Mayo o wymiarach min 79cm x 145cm, z warstwą chłonną o wymiarach min. 65cm x 85cm, wykonana z laminatu o łącznej gramaturze min. 81g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 150cm H2O, 1x Serweta w na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach min. 150cm x 190cm, z warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 75cm x 190cm,wykonana z laminatu o łącznej gramaturze min. 73g/m2 odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O,. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho min. 100 kPa, 1x Serweta z taśmą lepną o wymiarach min 175 x 175cm z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 20 x 55cm oraz organizatorami przewodów, 1x Serweta z taśmą lepną o wymiarach min 240 x 150cm z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 55 x 20cm oraz organizatorami przewodów, 2x Serweta z taśmą lepną o wymiarach min 75 x 75cm z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 20 x 35cm, 1x Serweta o wymiarach min 75 x 90 cm, wykonana laminat min. trojwarstwowy o gramatura min 71 g/m2 1x Taśma lepna min 9x49 cm dwuwarstwowa, łatwa w aplikacji, repozycjonowalna 4x Ściereczki do wycierania rąk min 18 x 25 cm. 1 x pudełko magnetyczne tzw "licznik igieł" na min 20 igieł i skalpele Wymagania:Serwety (dolna, górna i boczne) wykonane z laminatu min dwuwarstwowego o gramaturze min 59 g/m2 w strefie krytycznej laminat min. trojwarstwowy o gramatura min 71 g/m2, dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze min. 50 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min 194cm H2O, odporność na rozerwania w strefie krytycznej na sucho/mokro min 195/186 kPa. Wszystkie serwety muszą cechować się I klasą palności ma poziomie > 3,5s – wynik badania potwierdzony dokumentem wystawionym przez producenta wyrobu. Partia próbna 1 zestaw | szt | 2500 | 40 | 100000 | 8% | 8000 | 108000
Razem zadanie nr 12: |  |  |  |  | 100000 |  | 8000 | 108000
Słownie wartość brutto zadania nr 12:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 19 - Sterylny fartuch operacyjny - bloki i sale operacyjne - Morski i Wincenty nowa Umowa Molnlycke 455/18
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8
1 | Fartuch operacyjny ekstra wzmocniony (FOEW) - do procedur wysokiego ryzyka, wykonany z włókniny typu spunlanced/sontara, o właściwościach hydrofobowych, o łącznej gramaturze w części krytycznej min 98g/m2; fartuch wmocniony wstawkami nieprzemakalnymi i warstwa chłonną w czesci krytycznej - przodu i na rękawach; Rękaw zakonczony makietem z dzianiny, dobrze utrzymujacym sie podczas użytkowania, fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnetrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru fartucha umozliwiające jego identyfikację przed nozłożeniem, wewnętrzne owinięcie papierowe, min 1 chłonny ręcznik. W pełnej numeracji rozmiarowej do wyboru zamawiajacego. Fartuch zgodny z norma PN-EN 13795., spełniający minimalne wymagania dla obszaru krytycznego: odpornosć na przenikanię płynów min 100 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min 250/230 KPa. Szwy wykonane metodą nienaruszającą struktury włókniny lub inną zgodną z normą.Opakowanie zewnęwtrzne posiada: dwie etykiety samoprzylepne w j. polskim zawierajace nazwą wyrobu, rozmiar, numer ref, numer serii, datę ważności, oznaczenie producenta. Partia próbna 1 szt. | szt | 11000 | 11 | 121000 | 8% | 9680 | 130680
2 | Fartuch operacyjny wzmocniony (FOW) - do procedur o podwyższonym ryzyku wykonany z włókniny typu sms sterylny, z wstawkami nieprzemakalnymi z laminatu oraz wewnętrzną warstwą chłonną w części krytycznej – przód i rękawy powyżej łokcia. Rękawy zakończone elastycznymi mankietami z dzianiny, dobrze utrzymującymi się podczas użytkowania. Tylne poły zakładane i wiązane na troki (troki nie mogą się urywać) łączone kartonikiem, sposób złożenia pozwalający na aplikację z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu. Przy szyi zapięcie na rzep.wewnętrzne owinięcie papierowe, min 1 chłonny ręcznik. W pełnej numeracji rozmiarowej do wyboru zamawiajacego. Fartuch zgodny z normą PN-EN 13795., spełniający minimalne wymagania dla obszaru krytycznego: gramatura min 74g/m2 odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym min 190 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie dla obszaru krytycznego na sucho i mokro minimum min /194/125 kPa, poza obszarem krytycznym minimum > 100 kPa na sucho. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho minimum 29 N, na mokro minimum 30 N. Szwy wykonane metodą nie naruszajacą struktury włókniny lub inną zgodną z normą. Opakowanie zewnęwtrzne posiada: dwie etykiety samoprzylepne w j. polskim zawierajace nazwą wyrobu, rozmiar, numer ref, numer serii, datę ważności, oznaczenie producenta. Partia próbna - 1szt | szt | 2500 | 8.5 | 21250 | 8% | 1700 | 22950
Razem zadanie nr 19: |  |  |  |  | 142250 |  | 11380 | 153630
Słownie wartość brutto zadania nr 19:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 26 - Sterylna osłona głowic USG typu BK Medical lub równoważne nowa Umowa Varimed 456/18
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8
1 | Sródoperacyjna, bezlateksowa osłona na głowicę laparoskopową gietką do USG, jednorazowa sterylna, ze wzmocnioną komorą na czoło głowicy oraz rękawem na kable. Wymiary min 15x244, osłona kompatybilna z głowicą typu 8666 | szt | 25 | 170 | 4250 | 8% | 340 | 4590
2 | Osłona na głowicę śródoperacyjną dwupłaszczyznową do USG, jednorazowa sterylna , bezlateksowa, z rekawem na kable. Szerokość komory głowicy min 6 cm, wymiary osłony 20 x 244 cm , kompatybilna z głowica typu 8814 | szt | 25 | 115 | 2875 | 8% | 230 | 3105
3 | Osłona na głowicę liniową do USG, jednorazowa sterylna , bezlateksowa, z rekawem na kable. Wymiary min 20 x 244 cm , kompatybilna z głowica typu 8811 | szt | 25 | 115 | 2875 | 8% | 230 | 3105
4 | Osłona na głowicę endovaginalną do USG, jednorazowa sterylna , bezlateksowa, z sterylnym pakietem żelowym. Wymiary min 11,5, 3,5x61 cm , kompatybilna z głowica typu 8819 | szt | 25 | 75 | 1875 | 8% | 150 | 2025
5 | Osłona na głowicę anorektalną 3D do USG, jednorazowa sterylna. Wymiary min 2,5x28 cm . | szt | 75 | 24 | 1800 | 8% | 144 | 1944
Razem zadanie nr 26: |  |  |  |  | 13675 |  | 1094 | 14769
Słownie wartość brutto zadania nr 26:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 33 - Czepek operacyjny (chirurgiczny) blok operacyjny Wincenty, Morski nowa Umowa Hartmann 457 /18
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8
1 | Czepek operacyjny (chirurgiczny) z szwem przez środek czepka, zapewniającym dużą objętość czepka, z miękkim wykończeniem brzegów w okolicy czoła (bez gumki), dla osób z długimi włosami, wykonany z perforowanej antyalergicznej włókniny wiskozowej (antyalergiczność potwierdzona stosownym dokumentem) o gramaturze 25 g/m2 i wiązany na troki z z wydłużona częścią przednią umożliwiającą wywinięcie jako otokp/potny do wyboru Zamawiającego Dla udokumentowania spełniania wymogów technicznych niezbędne jest przedstawienie karty technicznych producenta potwierdzającej zgodność z SIWZ oraz dokument potwierdzajacy antyalergiczność wyrobu. Dokumenty muszą potwierdzać jednoznacznie wymagania SIWZ. Pakowane w sztywnym w kartoniku stanowiącym podajnik czepka po 100 szt. .Partia próbna 1 karton z gumką | szt | 15000 | 0.5 | 7500 | 8% | 600 | 8100
2 | Czepek operacyjny (chirurgiczny)chirurgiczny o kształcie furażerki, przeznaczony dla osób z krótkimi włosami, wykonany z perforowanej antyalergicznej włókniny wiskozowej (antyalergiczność potwierdzona stosownym dokumentem) , podwójną warstwą na wysokości czoła o gramaturze 25 g/m2. Dla udokumentowania spełniania wymogów technicznych niezbędne jest przedstawienie karty technicznych producenta potwierdzającej zgodność z SIWZ oraz dokument potwierdzajacy antyalergiczność wyrobu. Dokumenty muszą potwierdzac jednoznacznie wymagania SIWZ. Pakowane w sztywny kartoniku stanowiący podajnik czepka.partia próbna. Partia próbna 2 czepki | szt | 15000 | 0.4 | 6000 | 8% | 480 | 6480
Razem zadanie nr 33: |  |  |  |  | 13500 |  | 1080 | 14580
Słownie wartość brutto zadania nr 33:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 37 - Sterylne ręczniki do osuszania rąk po ich chirurgicznym myciu nowa Umowa Skamex 459/18
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8
1 | Sterylny jednorazowy wysokochłonny ręcznik celulozowy do osuszania rąk po ich chirurgicznym myciu o wymiarch min 30x 30 cm, gramatrura min 55g/m2 - opakowanie zawiera 2 szt ręcznika. Partia próbna 1 szt | op = 2 szt | 35000 | 0.75 | 26250 | 8% | 2100 | 28350
Razem zadanie nr 37: |  |  |  |  | 26250 |  | 2100 | 28350
Słownie wartość brutto zadania nr 37…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 51 - Fartuch ochronny i okulary do operacji z użyciem rtg - sala endowascularna Wincenty nowa umowa Medevice 460/18
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8
1 | Fartuch ochronny rtg wykonany z lekkiej mieszanki bezołowiowej typu Xenolite-NL dwustronny jednoczęściowy (typu prniceska )zapewniający całkowitą ochronę przodu i pleców, zapinany na ramieniu i z boku na rzep, z lewej strony wyposażony w kieszonkę umiejscowioną na klatce piersiowej. Ochrona rtg przód 0.50 mm Pb, W zestawie kołnierz chroniący tarczycę wykonany z bezołowiowego materiału zapewniajacego ochronę radiologiczną na poziomie 0.50 mm Pb oraz wieszak. Kolor do wyboru Zamawiajacego.Rozmiar UNISEX. Dla potwierdzenia wymagań SIWZ zamawiający wymaga, karty technicznej producenta wraz katalogiem wyrobu i instrukcję użytkowania | szt | 9 | 2590 | 23310 | 23% | 5361.3 | 28671.3
2 | Okulary ochronne dla osób noszących okulary. Równoważnik osłabienia promieniowania: przód- 0,75 mm Pb, boki - 0,50 mm Pb | szt | 9 | 880 | 7920 | 23% | 1821.6 | 9741.6
Razem zadanie nr 52: |  |  |  |  | 31230 |  | 7182.9 | 38412.9
Słownie wartość brutto zadania nr 51…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 59. Sterylny zestaw do operacji okulistycznych nowa Umowa Lohmann Rauschen 45/18
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8
1 | Zestaw okulistyczny Skład zestawu: 1 x Serweta z włókniny trójwarstwowej typu SMS lub laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min 51g/m2, wytrzymałości na rozciąganie min. 92 N, wytrzymałości na wypychanie min. 100 Kpa o wymiarach min 140 x 140 cm z jednym zbiornikiem płynów, kształtkami z otworem w centralnej części serwety o wymiarach min 8 x 10cm i folią samoprzylepną o grubości 0,025mm. Folia powinna utrzymać swe właściwości lepne przez cały okres zabiegu bez względu na warunki (mokro, sucho) Partia próbna 1 szt sterylna.; | szt | 1200 | 15 | 18000 | 8% | 1440 | 19440
2 | 2 x Osłona na podłokietnik z taśmą lepną zabezpieczajacą przed osunięciem się osłony z łokietnika lub gumką max 30 x 50 cm. Pakowane po 2 szt. | szt | 1200 | 2 | 2400 | 8% | 192 | 2592
3 | 1 x Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego lub włókniny typu sms o wymiarach min 75 x 90 cm niepylącego o gramaturze min 54 g/m2, wytrzymałości na rozciąganie min 92 N, wytrzymałość na wypychanie min 100 Kpa Partia próbna - 1 szt. | szt | 1300 | 2 | 2600 | 8% | 208 | 2808
4 | Serweta wykonana z włókniny sms lub dwuwarstwowego laminatu z otworem o średnicy min 7 cm z przylepcem o wymiarach min 75 x 90 cm | szt | 600 | 2.5 | 1500 | 8% | 120 | 1620
Razem zadanie nr 59: |  |  |  |  | 24500 |  | 1960 | 26460
Słownie wartość brutto zadania nr 59:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 60 - Osprzęt eksploatacyjny do napędu neurochirurgicznego typu Linvatec Umowa z Linvatec 343/17 jest wykorzystana w 50%
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6x7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Ostrze do kraniotomu typu 7021-815 posiadanego przez Zamawiającego | szt. | 20 | 195 | 3900 | 8% | 312 | 4212
2 | Wiertło typu różyczka, śr. 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm, 4,0 mm,4,5 mm, 5,0 mm do wyboru Zamawiającego wg bieżących potrzeb | szt. | 20 | 190.25 | 3805 | 8% | 304.4 | 4109.4
Razem zadanie nr 60: |  |  |  |  | 7705 |  | 616.4 | 8321.4

## Arkusz1 (hidden)
3874503.42
317374.2
201376.8
7603.2
117612
288619.2
129081.6
34668
131414
1555.2
157465.08
63255.6
20185.2
37013.76
41368.32
103950
46656
90736.2
160380
170833.06
1296
47127.64
2169.72
12744
29970
14785.2
24138
140184
19502.1
243000
52876.8
17496
65378.88
6078
42768
8942.4
2916
9736.2
357271.34
149506.56
3326.4
10800
146880
70470
27540
664.2
29142.72
7560
40305.6
127535.04
31201.2
10044