

UE-01/14/KPO/24 Balice, 19.02.2024 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

 Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Zakup urządzeń do mycia i sterylizacji dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego”** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

**Pytania do Załącznika nr 7 - część 2 SWZ**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych szerokość 645 x wysokość 985 x głębokość 810 mm oraz wymiarach komory: średnica 390 x głębokość 505 mm.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Nie, Zamawiający nie dopuści urządzenia o wymiarach zewnętrznych szerokość 645 x wysokość 985 x głębokość 810 mm oraz wymiarach komory: średnica 390 x głębokość
505 mm. Najbardziej istotne są dla nas wymiary komory wewnętrznej, a zwłaszcza najdłuższy wewnętrzny wymiar: wysokość lub głębokość. Wynika to z planowanego użycia urządzenia tj. wymiarów sterylizowanych przedmiotów. W prezentowanym zapytaniu nadluższy wymiar różni się na niekorzyść od przedstawionego w pkt. 2.09 opisu przedmiotu zamówienia o około 10 cm (bez uwzględnienia dopuszczalnych odchyleń), co spowoduje, że przedmioty planowane do sterylizacji się nie zmieszczą.

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego
 lub osoby upoważnionej przez Dyrektora IZ-PIB