Modyfikacja

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Poz.16

System grzewczy pacjenta    –   2 kpl.

Nazwa urządzenia:	.................................................................................................

Producent		.................................................................................................

Typ i rok produkcji         ..................................................................................................

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr wymagany | Parametry oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Jednostkakontrolnadosystemuogrzewaniapacjenta-1szt. |
|  | System ogrzewania oparty na technologii polimerów węglowych lub równoważny ,nie oparty o włókna węglowe. | TAK |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe. | TAK |  |
|  | Jednostka kontrolna systemu ogrzewającego pacjenta opartego na technologii suchego grzania” - bez udziału wody i nie powodującego ogrzewania otoczenia, kompatybilna z materacami opartymi o polimery węglowe | TAK |  |
|  | Urządzenie ciche w eksploatacji, nadające się do nieprzerywanej pracy, nie wymagające dodatkowej obsługi w czasie długotrwałych zabiegów. | TAK |  |
|  | Urządzenie nie wymagające materiałów jednorazowego użytku. | TAK |  |
|  | Stopień ochrony jednostki kontrolnej przed dostępem do niebezpiecznych części min.IP3X. | TAK,podać |  |
|  | Jednostka kontrolna umożliwiająca obsługę5 akcesoriów jednocześnie (maksymalny łączny pobór mocy170W). | TAK,podać |  |
|  | Odłączane przewody łączącej jednostkę kontrolną materacami/kocem o długości min.3m z wtykiem kątowym lub prostym | TAK,podać |  |
|  | Złącze przewodów materaca/koca i przewodu jednostki Kontrolnej pyłoszczelne i wodoszczelne–klasa ochrony IP61 Lub lepsza. | TAK,podać |  |
|  | Wtyk oraz gniazdo złącza przewodów materaca/koca i Przewodu jednostki kontrolnej pyłoszczelne i wodoszczelne– klasa ochrony IP65 lub lepsza. | TAK,podać |  |
|  | Obudowy konektorów łączących przewód materaca/koca z przewodem jednostki kontrolnej w całości wykonane z Tworzywa sztucznego zapewniającego pełną izolację od przewodów wewnętrznych. | TAK |  |
|  | Zasilanieurządzenia100-240VAC,50-60HZ | TAK,podać |  |
|  | Zabezpieczenie elektroniczne przed przegrzaniem o progu bezpieczeństwa >=41°C przy którym grzanie jest Automatycznie wyłączane dla danego kanału. | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie elektroniczne przed przegrzaniem o progu bezpieczeństwa >=43°C przy którym system jest Automatycznie wyłączany. | TAK,podać |  |
|  | Informacja w formie komunikatów na wyświetlaczu jednostki kontrolnej o pojawiających się problemach, awariach, Mówiąca o rodzaju problemu czy awarii. | TAK |  |
|  | Jednostka kontrolna z wbudowanym akumulatorem 14,4V DC,2600mAh,litowo-jonowy. | TAK,podać |  |
|  | Jednostka kontrolna z min.4.3 calowym, kolorowym ekranem dotykowym. | TAK,podać |  |
|  | Zasilanie jednostki kontrolnej:240VAC,50Hz, | TAK,podać |  |
|  | Zakres ustawialnej temperatury25°C-40°C z krokiem co 0,5°C. | TAK,podać |  |
|  | „Auto-test”-automatyczne sprawdzanie poprawności działania kontrolki i alarmów przy każdym włączeniu urządzenia, pokazujące poprawność działania po każdym teście. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie jednostki kontrolnej umożliwiające wykonanie testu zabezpieczenia termicznego w materacach/kocach. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie jednostki kontrolnej umożliwiające wykonanie testu alarmu czujnika temperatury w materacach/kocach. | TAK |  |
|  | Jednostka kontrolna wyposażona w min.5 podłączeń, gdzie cały system zapewnia wystarczająco efektywne ogrzewanie pacjenta, ale z możliwością zastosowania równocześnie Innych źródeł ogrzewania, p.lampa radiacyjna. | TAK |  |
|  | Jednostka kontrolna wagamax.1.7kg. | TAK,podać |  |
|  | Uchwyt na jednostce kontrolnej umożliwiający trwałe mocowanie urządzenia na szynie lub stojaku, orientacja Pozioma lub pionowa. | TAK |  |
|  | Wymiarjednostkikontrolnejmax.187×183×144mm(181mm z zamontowanym zaciskiem). | TAK,podać |  |
|  | Możliwość podpięcia do jednostki kontrolnej jednorazowego Lub wielokrotnego użycia zewnętrznego czujnika temperatury pacjenta. | TAK |  |
|  | Jednostka kontrolna w min. II klasie ochronności Przeciwporażeniowej z izolacją podwójną w celu zapewnienia Pełnego bezpieczeństwa pacjenta i użytkownika. | TAK,podać |  |
| II. | MATERACEKOMPATYBILNEZJEDNOSTKĄKONTROLNĄ2szt. |
|  | Materace oparte o technologię polimerów węglowych | TAK |  |
| 2 | Urządzenie fabrycznie nowe. | TAK |  |
| 3 | Materac systemu ogrzewającego pacjenta opartego na technologii „suchego grzania” – bez udziału wody i Nie powodującego ogrzewania otoczenia. | TAK |  |
| 4 | Urządzenie ciche w eksploatacji, nadające się do Nieprzerywanej pracy, nie wymagające dodatkowej obsługi w czasie długotrwałych zabiegów. | TAK |  |
| 5 | Urządzenie nie wymagające materiałów jednorazowego użytku. | TAK |  |
| 6 | Uszkodzenie mechaniczne materaca podczas trwającej procedury, np. przecięcie skalpelem lub przekłucie, nie Powoduje powstania bezpośredniego zagrożenia dla pacjenta lub personelu ani nie wymaga zatrzymania lub przerwania procedury. | TAK |  |
| 7 | Warstwa grzewcza materaca wykonana w technologii Uniemożliwiającej osiągnięcie temperatury wyższej w miejscu uszkodzenia niż ustawiona temperatura ogrzewania. | TAK |  |
| 8 | Odłączane przewody łączące jednostkę kontrolną z Materacami o długości min.3 m z wtykiem kątowym. | TAK, podać |  |
| 9 | Złącze przewodów materaca i przewodu jednostki kontrolnej Pyłoszczelne i wodoszczelne–klasa ochrony IP61 lub lepsza. | TAK podać |  |
| 10 | Wtyk oraz gniazdo złącza przewodów materaca i przewodu jednostki kontrolnej pyłoszczelne i wodoszczelne – klasa ochronyIP65lublepsza. | TAK, podać |  |
| 11 | Obudowy konektorów łączących przewód materaca z przewodem jednostki kontrolnej w całości wykonane z tworzywa sztucznego zapewniającego pełną izolację od Przewodów wewnętrznych. | TAK |  |
| 12 | Warstwa grzewcza materaca wykonana z elastycznego polimeru gwarantująca równomiernie ogrzewanie na całej powierzchni wraz z warstwą min.18mm pianki zmniejszającej nacisk oraz z wygodną podszewką poliestrową. | TAK, podać |  |
| 13 | Powłoka zewnętrzna materaca wykonana z nylonu z warstwą poliuretanową, biokompatybilna w kontakcie ze skórą. | TAK |  |
| 14 | Powłoka zewnętrzna materaca szczelnie zamknięta, stopień ochronymin.IP32. | TAK, podać |  |
| 15 | Jednolita konstrukcja materaca minimalizująca ryzyko zakażeń(brak konieczności użycia pokrowców lub innych elementów dodatkowych). | TAK,podać |  |
| 16 | Ogrzewanie wyłącznie na styku ciała pacjenta z materacem. | TAK |  |
| 17 | Materac przezierny dla promieni RTG. | TAK |  |
| 18 | Materac o rozmiarze:1200 x 535 x 40 mm | TAK,podać |  |
| 19 | Zasilanie urządzenia max.26V DC. | TAK,podać |  |
| 20 | Wbudowany w materac jeden sterujący czujnik temperatury gwarantujący równomierne ogrzewanie na całej powierzchni materaca. | TAK |  |
| 21 | Wbudowane w materac niezależne zabezpieczenie przed przegrzaniem. | TAK |  |
| 22 | Zabezpieczenie przed przegrzaniem wbudowane w materac o progu bezpieczeństwa >=42°C przy którym grzanie jest Automatycznie wyłączane. | TAK |  |
| 23 | Zabezpieczenie elektroniczne przed przegrzaniem o progu bezpieczeństwa >=41°C przy którym grzanie jest Automatycznie wyłączane dla danego kanału. | TAK |  |
| 24 | Zabezpieczenie elektroniczne przed przegrzaniem o progu bezpieczeństwa >=43°C przy którym system jest Automatycznie wyłączany. | TAK |  |
| 25 | Informacja w formie komunikatów na wyświetlaczu jednostki kontrolnej o pojawiających się problemach, awariach, Mówiąca o rodzaju problemu czy awarii. | TAK |  |
| 26 | Zakres ustawialnej temperatury 25°C-40°C z krokiem co 0,5°C. | TAK |  |
| 27 | Waga materaca max3.2kg | TAK |  |
| 28 | Materac przeznaczony do ogrzewania pacjentów niezależnie Od wieku i wzrostu. | TAK |  |
| 29 | Umieszczenie naklejki na materacu nie powoduje uszkodzenia warstwy grzewczej. | TAK |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWIS POGWARANCYJNY |
| 1 | Okres gwarancji wmiesiącach(min.12m).Gwarancja musi obejmować wszystkie elementy oferowanego sprzętu i jego wyposażenia. | TAK, podać |  |
| 2 | Czas reakcji serwisu na przyjęte zgłoszenie – max 36 godzin w dni robocze,podjętanaprawa–max.72godziny w dni robocze od zgłoszenia awarii telefonicznie lub pocztą elektroniczną | TAK |  |
| 3 | Przerwa w eksploatacji urządzenia łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 5dni przedłuża ją o kres gwarancji o tę przerwę | TAK |  |
| 4 | Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny | TAK |  |
| 5 | Urządzenie wymaga okresowych przeglądów technicznych po okresie gwarancji. | TAK/ NIE |  |
| 6 | Przeglądy techniczne w okresie gwarancji (min.Razna12miesięcy) wykonane będą na koszt Wykonawcy i z własnej inicjatywy oraz po poinformowaniu użytkownika o czynności serwisowej. Należy podać ile przeglądów rocznie jest wymaganych przez producenta sprzętu- ………… | TAK podać |  |
| 7 | Wykonawca, w okresie gwarancji, zapewni nieodpłatnie materiały zużywalne (poza sterylnymi jednorazowymi) czyli takie materiały i części zamienne, które występują w integralnej części samego urządzenia łącznie z materiałami wymienianymi podczas przeglądu okresowego. | TAK |  |
| SERWIS POGWARANCYJNY |
| 8 | Min.10letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży | TAK |  |
| 9 | Jeden darmowy przegląd techniczny wykonany przez Wykonawcę wciągu 12miesięcy po zakończeniu okresu gwarancji (termin przeglądu do uzgodnienia z Zamawiającym). | TAK/NIE |  |
| 10 | Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.). | TAK |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych

…………………………….

Podpis Wykonawcy