## Arkusz1
DZP/PN/95/2023 - Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych					Załącznik nr 2 do SWZ
			Formularz asortymentowo-cenowy

Soczewki wewnątrzgałkowe
Lp.	Nazwa i opis	Jednostka miary	Ilość	Cena netto	Stawka Vat	Kwota Vat	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa, producent	Numer katalogowy
1	Soczewka jednoogniskowa, wzmocniona abberacjami o poszerzonej głębi ostrości: / - jednoczęściowa, asferyczna; / - przednia powierzchnia asferyczna z wewnętrzną strefą optyczną generującą aberracje sferyczne dodatnie (zapewniająca powyżej 1.5 D rozszerzonej głębi ostrości); / - akryl hydrofilny (bez zjawiska glisteningu); / - zawartość wody: 26% w stanie równowagi / - filtr UV: odcięcie dla 10% UV przy długości fali 380 nm; / - współczynnik refrakcji: 1.46; / - współczynnnik Abbego: 56; / - całkowita średnica: 12.5 mm; / - średnica optyczna: 6 mm; / - zakres mocy: / od +10.0 do +30.0D (co 0.5D) / - kształt części optycznej: obustronnie wypukła; / - ostre, kwadratowe krawędzie typu Amon-Apple 360° na pełnym obwodzie części optycznej z obu stron; / - dwie rozbudowane części haptyczne o ostrych krawędziach, jeden otwór w każdym haptenie (zamknięta pętla) z technologią zapobiegającą przemieszczaniu soczewki (AVH); / - angulacja 0°; / - stała A: 118.6 (biometria optyczna), 118.0 (biometria kontaktowa); / - system implantacji: utrzymujący architekturę cięcia, preloaded – injector z jednoręcznym tłokiem, posiadający dwuetapowy system Lock & Roll z okrągłą końcówką dyszy 1.65mm na odcinku 4.5mm, do implantacji z wejścia do komory przez cięcie 2,2 mm; / - soczewka przechowywana w 0,9% roztworze NaCL.	szt.	2500
2	Soczewka jednoogniskowa, wzmocniona abberacjami o poszerzonej głębi ostrości: / - jednoczęściowa, toryczna, asferyczna; / - przednia powierzchnia asferyczna z wewnętrzną strefą optyczną generującą aberracje sferyczne dodatnie (zapewniająca powyżej 1.5 D rozszerzonej głębi ostrości); / - akryl hydrofilny (bez zjawiska glisteningu); / - zawartość wody: 26% w stanie równowagi / - filtr UV: odcięcie dla 10% UV przy długości fali 380 nm; / - współczynnik refrakcji: 1.46; / - współczynnnik Abbego: 56; / - całkowita średnica: 12.5 mm; / - średnica optyczna: 6 mm; / - zakres mocy: / SE od +10.0 do +25.0D (co 0.5D) / Cylinder: +0.75D, +1.5D, +2.25D, +3.0D, +3.75D, +4.5D / - kształt części optycznej: obustronnie wypukła; / - ostre, kwadratowe krawędzie typu Amon-Apple 360° na pełnym obwodzie części optycznej z obu stron; / - dwie rozbudowane części haptyczne o ostrych krawędziach, jeden otwór w każdym haptenie (zamknięta pętla) z technologią zapobiegającą przemieszczaniu soczewki (AVH); / - angulacja 0°; / - stała A: 118.6 (biometria optyczna), 118.0 (biometria kontaktowa); / - system implantacji: utrzymujący architekturę cięcia, preloaded – injector z jednoręcznym tłokiem, posiadający dwuetapowy system Lock & Roll z okrągłą końcówką dyszy 1.65mm na odcinku 4.5mm, do implantacji z wejścia do komory przez cięcie 2,2 mm; / - soczewka przechowywana w 0,9% roztworze NaCL.	szt.	200
	Zamawiający wymaga utworzenia do pozycji nr 1 i 2 depozytu soczewek w ilości 120 sztuk					RAZEM