## PAKIET ......
Formularz asortymentowo-cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
1. Dostawy odczynników do gazometrii, oksymetrii, elektrolitów i metabolitów
L.p. | Nazwa odczynnika | Przewidywane zużycie odczynnika ilość oznaczeń w okresie 36 miesięcy | Wielkość opakowania | Liczba badań z 1 op. odczynnika | Ilość opakowań | Cena jedn. netto (PL ) za 1 op. | Wartość netto (PLN) /kol.6 x kol.7/ | stawka podatku VAT w % | Wartość brutto ( PLN ) /kol.8 + wartość podatku VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Badania RKZ i oksymetryczne | 10800 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 10800 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 10800 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | RAZEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0
L.p. | Dodatkowe akcesoria | Przewidywane zużycie odczynnika ilość oznaczeń w okresie 36 miesięcy | Wielkość opakowania | Liczba badań z 1 op. odczynnika | Ilość opakowań | Cena jedn. netto (PL ) za 1 op. | Wartość netto (PLN) /kol.6 x kol.7/ | stawka podatku VAT w % | Wartość brutto ( PLN ) /kol.8 + wartość podatku VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Strzykawki | 3600 szt. |  |  |  |  | 0 |  | 0
2. | Kapilary | 7200 szt. |  |  |  |  | 0 |  | 0
3. | Wyłapywacze skrzepów | 7200 szt. |  |  |  |  | 0 |  | 0
4. | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | RAZEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto (PLN) | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto (PLN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Odczynniki | 0 |  | 0
2. | Dodatkowe akcesoria | 0 |  | 0
| Razem | 0 |  | 0
Wartość brutto oferty wynosi: ………………………………………………………….. zł
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………. złotych…………………………………………………………….groszy)
2. Dzierżawa dwóch analizatorów (główny + backup) do gazometrii, oksymetrii, elektrolitów i metabolitów
Lp. | Nazwa analizatora (nazwa, typ, model, rok produkcji) | Wartość rynkowa analizatora brutto (PLN) | Okres dzierżawy | Wartość netto dzierżawy (PLN/za 1 miesiąc) | Wartość netto w okresie 36 m-cy (PLN) | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto dzierżawy w okresie 36 m-cy (PLN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Dzierżawa 2 analizatorów parametrów krytycznych |  | 36 m-cy
|  |  | RAZEM | 0 | 0 |  | 0
Wartość brutto dzierżawy wynosi: ………………………………………………………….. zł
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………. złotych…………………………………………………………….groszy)
| WYMAGANE PARAMETRY |  |  | Wymagania graniczne |  | Wartość oferowana
1 | Dzierżawa dwóch (główny + backup) analizatorów parametrów krytycznych. Analizator główny – fabrycznie nowy, rok produkcji 2021. Analizator backup – fabrycznie nowy lub używany po pełnym przeglądzie, nie starszy niż 4 lata. |  |  | TAK |  | OPISAĆ dokładnie analizator główny oraz analizator backup, w szczególności podać: producent, nazwa/model/typ, rok produkcji, fabrycznie nowy/używany itd.
2 | Zasilanie awaryjne urządzenia z wbudowanego akumulatora w wypadku zaniku zasilania sieciowego |  |  | TAK |  |  |  |  | .
3 | Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym, umożliwiający jednoczesne oznaczenie: pH, pCO2, pO2, ctHb, MetHb, O2Hb, HHb, COHb, HbF, sO2, cNa+, cK+, cCa++ (zakres pomiarowy cCa++ od 0,1 mmol/L), cCl-, glukoza, mleczany, bilirubina całkowita (wymagany zakres pomiarowy dla bilirubiny od 0,0 mg/dl do przynajmniej 50 mg/dl). |  |  | TAK
4 | Analizator pracujący w oparciu o maksymalnie dwa elementy zużywalne tj. wielotestowe sensorowe kasety pomiarowe oraz pakiety odczynnikowe zawierające odczynniki, kalibratory i płyny kontroli jakości inne niż kalibratory |  |  | TAK
5 | Możliwość aspiracji próbki bezpośrednio ze strzykawki i z kapilary |  |  | TAK
6 | Możliwość wykonania pełnego panelu oznaczeń zarówno z kapilary jak i strzykawki (gazometria, oksymetria, metabolity, elektrolity) z próbki o objętości: • maksymalnie 45µl – z kapilary • maksymalnie 65 µl – ze strzykawki |  |  | TAK
7 | Automatyczny system pobierania próbek z funkcją wykrywania i usuwania skrzepów |  |  | TAK
8 | Automatyczne mieszanie próbki |  |  | TAK
9 | Wbudowana codzienna automatyczna kontrola jakości na trzech poziomach. Wyniki kontroli jakości wykonywane na analizatorze przedstawiane jako wartość liczbowa (nominalna). |  |  | TAK
10 | Odczynniki zintegrowane z pojemnikiem ściekowym |  |  | TAK
11 | Trwałość kaset pomiarowych oraz pakietów odczynnikowych, liczona od dnia zainstalowania w aparacie, nie mniejsza niż 30 dni |  |  | TAK
12 | Pomiar wszystkich parametrów w jednym torze pomiarowym z jedną elektrodą referencyjną |  |  | TAK
13 | Możliwość re-instalacji pakietu odczynnikowego oraz kasety sensorowej bez utraty pozostałych testów |  |  | TAK
14 | Wbudowana drukarka oraz czytnik kodów kreskowych |  |  | TAK
15 | Możliwość przechowywania kaset odczynnikowych w temperaturze pokojowej. |  |  | TAK
16 | Brak konieczności kalibracji po każdym oznaczeniu |  |  | TAK
17 | Możliwość podania materiałów kontrolnych z zewnątrz. |  |  | TAK
18 | Możliwość korekty wyniku do temperatury pacjenta |  |  | TAK
19 | Bezpłatny serwis oraz przeglądy w okresie umowy, nie rzadziej niż 1 raz na 12 miesięcy |  |  | TAK
20 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa wraz z urządzeniem) |  |  | TAK
21 | Oprogramowanie i komunikaty analizatora w języku polskim |  |  | TAK
22 | Bezpłatne szkolenie personelu (ok. 9 osób) w zakresie obsługi analizatora, interpretacji wyników, błędów przedanalitycznych |  |  | TAK
23 | Maksymalny czas dobowy kalibracji do 35 min (wyłączając pierwszą dobę po zainstalowaniu / wymianie nowej kasety) |  |  | TAK
24 | Wykonawca na własny koszt zapewni podłączenie analizatora głównego do laboratoryjnego systemu informatycznego posiadanego przez Zamawiającego |  |  | TAK
25 | Wykonawca na własny koszt zapewni w ramach umowy wskazaną przez Zamawiającego kontrolę zewnątrzlaboratoryjną |  |  | TAK
26 | Wykonawca zapewni nadzór nad aparatem przez serwis, poprzez zdalny dostęp do analizatora bezpośrednio na jego pulpit. Zdalny dostęp ma umożliwić usunięcie awarii aparatu, w możliwie krótkim czasie od momentu telefonicznego zgłoszenia. Dostęp do infrastruktury sieci szpitalnej, zostanie udzielony Wykonawcy po wcześniejszym uzgodnieniu z informatykiem Zamawiającego . W przypadku braku możliwości przywrócenia sprawności analizatora poprzez dostęp zdalny, Wykonawca zobowiązany będzie do podjęcia działań celem przywrócenia sprawności analizatora w siedzibie Zamawiającego w ciągu 24 godzin. Opis procedury zgłaszania awarii, a także zdalnego usunięcia awarii ze wskazaniem numeru/-ów telefonu/-ów, adresu e-mail do serwisu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed zawarciem umowy |  |  | TAK
27 | Automatyczne kalibracje bez użycia butli gazowych |  |  | TAK
28 | Możliwość wyłączania aparatu bez utraty pozostałych w kasecie sensorów testów |  |  | TAK
29 | Możliwość podglądu mapy rkz zawierającej wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych |  |  | TAK
30 | Dostawa analizatorów w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy z Zamawiającym |  |  | TAK
31 | Dostawy odczynników, oraz akcesoriów realizowane do 5 dni roboczych od zamówienia złożonego telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej |  |  | TAK
32 | Dostawy odczynników, oraz akcesoriów realizowane do 5 dni roboczych od zamówienia złożonego telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej |  |  | TAK