Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Fotel laryngologiczny regulowany elektrycznie ze stali nierdzewnej, przeznaczony do zabiegów laryngologicznych z krzesłem dla lekarza.

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podstawa fotel laryngologicznego ze stali nierdzewnej. |  |
| 2 | Fotel składający się z 5 części: podnóżek dwuczęściowy rozchylany i opuszczany, część siedzeniowa, część pleców z regulowanym wypiętrzeniem, podgłówek płytowy na całej szerokości fotela. |  |
|  | Segment podgłówka z podwójną regulacja nachylenia w zakresie od -90° do +45°. |  |
| 3 | Fotel z możliwością transportu chorych, koła chowane. |  |
| 4 | Bezpieczne dopuszczalne obciążenie robocze fotela - 200kg. |  |
| 5 | Fotel wyposażony w zasilanie akumulatorowe (wbudowany akumulator) oraz sieciowe. |  |
| 6 | Napęd fotela elektromechaniczny. |  |
| 7 | Wyściełanie fotela w postaci specjalistycznych materacy o właściwościach przeciwodleżynowych z pamięcią kształtu. |  |
| 8 | Jednoczęściowe wyściełanie fotela obejmujące część pleców oraz część siedziska. |  |
| 9 | Fotel laryngologiczny wyposażony w: - podpórkę rąk, szt. 2 - ograniczniki boczne, szt. 2 - podpórkę ramion, szt. 2 - podpórkę stóp, szt. 2 - ramkę ekranu, szt. 1 - podkolanniki, szt. 2 - krzesło dla lekarza, szt. 1 w postaci obrotowego taboretu. Szkielet taboretu chromowany, podstawa taboretu o średnicy 55cm +- 5cm wyposażona co najmniej 5 kółek. Siedzisko z materiału łatwego w czyszczeniu odpornego na płyny dezynfekujące, środki chemiczne, uszkodzenia mechaniczne. Średnica siedziska 35cm +- 2cm. Regulacja wysokości w zakresie 57-69cm +- 10cm za pomocą sprężyny gazowej. - lampy czołowe z przyłbicami, szt. 3 – zgodne z załączonym opisem poniżej |  |
| 10 | Całkowita długość fotela po rozłożeniu do pozycji poziomej 209cm +- 2cm |  |
| 11 | Całkowita szerokość fotela 54cm +-2cm |  |
| 12 | Regulacja wysokości fotela w zakresie od 70cm do 100cm |  |
| 13 | Elektromechaniczna obsługa fotela laryngologicznego za pomocą pilota przewodowego w obszarze: - regulacji części pleców, - przesuwu wzdłużnego w zakresie 30cm, - przechyłów wzdłużnych, - przechyłów bocznych, - wysokości fotela, |  |
| 14 | Na podstawie fotela dodatkowy panel sterowania. |  |
| 15 | Blokada pilota za pomocą dwóch przycisków – zablokuj, odblokuj. |  |
| 16 | Fotel umożliwiający wykonanie badania RTG. |  |
| 17 | Fotel w część nóg, plecowej oraz podgłówka regulowany mechanicznie. |  |
| 18 | Regulacja części plecowej fotela w zakresie od - 20° do + 75°. |  |
| 19 | Przechył boczny fotela do 15°. |  |
| 20 | Przechyły wzdłużne fotela 25°. |  |
| 21 | Urządzenia posiadają dokumenty dopuszczające do użytkowania, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, certyfikat CE (deklaracja zgodności CE wystawiona przez producenta). |  |
| 22 | Fotel podlega minimum 24 miesięcznej gwarancji i w tym czasie minimum 2 darmowe przeglądy techniczne. |  |
| 23 | Urządzenie typ / model, numer katalogowy |  |
| 24 | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia awarii (podjęcie naprawy) - nie dłuższy niż 24 godziny. |  |
| 25 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży - co najmniej 10 lat. |  |
| 26 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zlokalizowany w miejscu zapewniającym wymagany przez Zamawiającego czas reakcji serwisu. |  |
| 27 | Urządzenie typ/model, nr katalogowy |  |

## Laryngologiczna czołowa lampa zabiegowa / diagnostyczna z wklęsłym lustrem o średnicy 55mm, wyposażona w diodę LED, akumulatorowa z ładowarką wraz z zintegrowaną / oryginalną przyłbicą.

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lampa czołowa wyposażona w światło diodowe. |  |
| 2 | Biała dioda o mocy 1 W i temperaturze barwy 4000° Kelvina. |  |
| 3 | Natężenie oświetlenia 11600 lux przy odległości roboczej 400 mm |  |
| 4 | Natężenie oświetlenia 30000 lux przy odległości roboczej 200 mm |  |
| 5 | Wielkość pola zabiegowego / diagnozowanego realizowana poprzez regulowany uchwyt diody na lusterku. |  |
| 6 | Aluminiowy łącznik kulowy pozwalający dowolnie ukierunkować strumień światła. |  |
| 7 | Mocowanie głowicy przy pomocy aluminiowego pokrętła. |  |
| 8 | Zasilanie bezprzewodowe z 4-ech akumulatorków AAA ładowanych za pomocą ładowarki sieciowej. |  |
| 9 | Akumulatorki AAA i ładowarka sieciowa w komplecie do każdej lampy. |  |
| 10 | Lampa z pojemnikiem na akumulatorki, stanowiącym przeciwwagę głowicy, posiadającym zintegrowane gniazdo ładowarki. |  |
| 11 | Przełącznik włączenia / wyłączenia na pojemniku na akumulatory. |  |
| 12 | Ładowanie akumulatorków bez wyjmowania ich z pojemnika. |  |
| 13 | Praca lampy możliwa tylko po odłączeniu zasilacza. |  |
| 14 | Wyciągane i prane wewnętrzne gąbki na rzepy. |  |
| 15 | Możliwość blokowania opaski w dowolnej pozycji. |  |
| 16 | Czas pracy lampy laryngologicznej około 90 minuty przy maksymalnym naładowaniu akumulatorków AAA. |  |
| 17 | Żywotność źródła światła, diody LED - około 15000 godzin |  |
| 18 | Zintegrowana / oryginalna przyłbica umożliwiająca pracę z pacjentem zakażonym. |  |
| 19 | Sprzęt fabrycznie nowy, klasy I |  |
| 20 | Gwarancja min. 24 miesiące. |  |
| 21 | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta – dołączyć do oferty. |  |