## Pakiet nr 1
Pakiet nr 1
| Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Stawka Vat | Cena jednostkowa netto | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
| OCT | szt. | 1
Inne wydatki (wskazać jakie)
Suma
Producent:
Kraj pochodzenia:
Oferowany model:
Rok produkcji: (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023r., fabrycznie nowy): ………....……………
L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
1 | Analiza SS-OCT Swept Source | Tak
2 | Długość fali 1,050nm | Tak
3 | Wbudowana kamera do wykonywania fotografii barwnej dna oka o kącie 45° i rozdzielczości 5 mln pikseli, | Tak
4 | Możliwość wykonania angiografii OCT – Angio OCT – bez podawania środka cieniującego | Tak
5 | Rozdzielczość pozioma: nie więcej niż 20 μm | Tak
6 | Rozdzielczość osiowa:nie więcej niż 8μm (cyfrowa: 2,6 μm) | Tak
7 | Prędkość skanowania: min.100 000 A-skanów na sekundę | Tak
8 | Podgląd dna oka przy ustawianiu głowicy aparatu w oświetleniu podczerwonym IR | Tak
9 | Wewnętrzny fiksator o regulowanej pozycji z możliwością wyboru wielkości znaku | Tak
10 | Dostępne profile skanowania: 3D, liniowe | Tak
11 | Zakres korekcji refrakcji pacjenta: nie mniejszy niż -33 D do + 40 D. | Tak
12 | Płynne powiększenie (zoom) skanów OCT | Tak
13 | Możliwość eksportu pojedynczych B-skanów, filmów z prezentacjami 3D na zewnętrzne nośniki danych | Tak
14 | Zakres wielkości skanu: - poziomo: 3 do 12mm - pionowo: 3 do 12mm | Tak
15 | Elektrycznie regulowany podbródek | Tak
16 | Funkcja autofocus i auto-Z | Tak
17 | Korelacja pozycji wykonanych skanów OCT ze zdjęciem kolorowym dna oka | Tak
18 | Wymagany skan 3D na siatkówce o wymiarach minimum: 12,0 x 9.0 mm | Tak
19 | Pozycjonowanie aparatu przy pomocy mechanicznego joysticka | Tak
20 | Automatyczna analiza grubości siatkówki, grubości warstwy włókien nerwowych wokół tarczy nerwu wzrokowego oraz analiza komórek zwojowych GCL odniesionych do bazy normatywnej podczas wykonania jednego skanowania 3D. | Tak
21 | Funkcja AutoMosaic umożliwiająca automatyczne złożenie 9 zdjęć kolorowych siatkówki w szerokokątne panoramiczne zdjęcie dna oka minimum 105* | Tak
22 | Zestaw komputerowy i stół elektryczny dedykowane do powyższego urządzenia | Tak
23 | Drukarka kolorowa, laserowa. | Tak
24 | Dodatkowe 1 licencja oprogramowania otwierana za pomocą przeglądarki internetowej, pozwalające na pełen zdalny dostęp użytkownika do bazy pacjentów ( możliwość korzystania z wszystkich funkcji programu).” | Tak
25 | Instrukcja w języku polskim | Tak
26 | Szkolenie z obsługi aparatu min. 3 osoby | Tak
27 | Gwarancja min. 24 m-ce | Tak
28 | Bezpłatne przeglądy w okresie trwania gwarancji zgodnie z zaleceniem producenta ale nie rzadziej niż 1 x w roku | Tak
Data ........................................... ......................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet nr 2
Pakiet nr 2
| Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Stawka VAT | Cena jednostkowa netto | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
| OCT 3D | szt. | 1
Inne wydatki (wskazać jakie)
Suma
Producent:
Kraj pochodzenia:
Oferowany model:
Rok produkcji: (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023r., fabrycznie nowy): ………....……………
L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
1 | Analiza spektralna ( Fourier Domain) | Tak
2 | Badanie OCT realizowane w pełni automatycznie poprzez wskazanie na monitorze LCD źrenicy oka | Tak
3 | Automatyczny przejazd z oka prawego na oko lewe | Tak
4 | Rozdzielczość pozioma: nie więcej niż 20 um | Tak
5 | Rozdzielczość osiowa: nie więcej niż6 um | Tak
6 | Funkcja automatycznego naprowadzania głowicy pomiarowej w trzech osiach (3D) | Tak
7 | Elektrycznie regulowana wysokość podbródka. | Tak
8 | Prędkość skanowania minimum 50.000A skanów na sekundę | Tak
9 | Możliwość wykonania badania automatycznie i manualnie | Tak
10 | Wbudowana kamera do wykonywania fotografii barwnej dna oka i przedniego odcinka o kacie 45 stopni | Tak
11 | Kolorowy, obrotowy w zakresie 0 -180 stopni, o zmiennym, regulowanym dowolnie kącie nachylenia ekran LCD o przekątnej 8,5” służący do kompletnej obsługi urządzenia stanowiący jego integralną część | Tak
12 | Korelacja pozycji wykonanych skanów OCT ze zdjęciem dna oka | Tak
13 | Zakres kompensacji wady refrakcji pacjenta w zakresie minimum od -33D do +40D. | Tak
14 | Wewnętrzny fiksator z możliwością wyboru wielkości znaku | Tak
15 | Dostępne profile skanowania : 3D , liniowy | Tak
16 | Odległość robocza nie większa niż 35 mm | Tak
17 | Mapy grubości siatkówki i warstwy włókien nerwowych, płaskie i 3D, z możliwością nakładania na obraz dna oka | Tak
18 | Raport grubości włókien nerwowych pacjenta w odniesieniu do normy oraz z możliwością prezentacji progresji zmian w czasie | Tak
19 | Możliwość automatycznego wyznaczenia parametrów tarczy z możliwością ręcznego korygowania | Tak
20 | Oprogramowanie umożliwiające wykonanie badania OCT przedniego odcinka oka | Tak
21 | Płynne powiększenie (zoom) skanów OCT i zdjęcia dna oka , z możliwością prezentacji na pełnym ekranie | Tak
22 | Prezentacja 3D z możliwością obracania pod dowolnym kątem z możliwością automatycznego rozdziału warstw | Tak
23 | Możliwość eksportu zdjęć dna oka , pojedynczych B-skanów, filmów z prezentacjami 3D na zewnętrzne nośniki danych. | Tak
24 | Automatyczne rozpoznawanie prawego lub lewego oka. | Tak
25 | Automatyczna analiza grubości siatkówki, grubości warstwy włókien nerwowych wokół tarczy nerwu wzrokowego oraz analiza komórek zwojowych GCL odniesionych do bazy normatywnej podczas wykonania jednego skanowania 3D. | Tak
26 | Szerokość skanowania 3D w zakresie od 3 do 12 mm | Tak
27 | Wysokość skanowania 3D w zakresie od 3 do 9mm | Tak
28 | Wymagany skan 3D na siatkówce o wymiarach minimum: 12,0 x 9.0 mm | Tak
29 | Obliczanie grubości warstwy komórek zwojowych GCC | Tak
30 | Funkcja autofokus , auto-Z, automatyczne wyzwolenie badania | Tak
31 | System graficznych znaczników ułatwiających pomiar manualny | Tak
32 | Fiksator zewnętrzny oraz wewnętrzny | Tak
33 | Możliwość wykonania samego barwnego zdjęcia dna oka | Tak
34 | Fiksator wewnętrzny z możliwością zmiany położenia: minimum osiem położeń peryferyjnych | Tak
35 | Funkcja AutoMosaic umożliwiająca automatyczne złożenie 9 zdjęć kolorowych siatkówki w szerokokątne panoramiczne zdjęcie dna oka minimum 105* | Tak
36 | Możliwość wykonania skanów z funkcją Follow up. | Tak
37 | Obrazowanie przepływów w naczyniach bez konieczności podawania środka kontrastującego (OCT- Angio). | Tak
38 | Aktywny system śledzenia ruchów oka pacjenta podczas wykonywania badania- eye-tracker, umożliwiający kontynuację skanowania w przypadku ruchów oka pacjenta | Tak
39 | Analiza przepływów w analizie OCT-Angio min 4 warstw siatkówki: siatkówka powierzchowna, siatkówka wewnętrzna, siatkówka zewnętrzna oraz choriokapilary | Tak
40 | Oprogramowanie otwierane za pomocą przeglądarki internetowej, pozwalające na pełen zdalny dostęp użytkownika do bazy pacjentów ( możliwość korzystania z wszystkich funkcji programu | Tak
41 | W komplecie komputer All in One, stolik z elektrycznie podnoszonym blatem, drukarka. | Tak
42 | Instrukcja w języku polskim | Tak
43 | Szkolenie z obsługi aparatu min. 3 osoby | Tak
44 | Gwarancja min.24 m-ce | Tak
45 | Bezpłatne przeglądy w okresie trwania gwarancji zgodnie z zaleceniem producenta ale nie rzadziej niż 1 x w roku | Tak
Data ........................................... ......................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)