ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia:  Defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji – 5  szt.

Nazwa własna …………………………………………………………..........................

Oferowany model …………………………………………………………....................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………..............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Wartość wymagana | Wartość oferowana* |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wymagania ogólne |  |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji nie wcześniej niż 2019 (nie powystawowe). | TAK |  |
| 2. | Defibrylator dwufazowy | TAK |  |
| 3 | Defibrylacja dorosłych i dzieci | TAK |  |
| 4 | Dwufazowa fala defibrylacji | TAK |  |
| 5 | Energia wstrząsu min. od 5 do 300J | TAK |  |
| 6 | Energia dostępna na min. 19 poziomach | TAK |  |
| 7. | Czas ładowania do pełnej energii ≤ 9 sek. | TAK |  |
| 8. | Defibrylacja ręczna – prowadzona przez twarde łyżki zewnętrzne dla dorosłych i mniejsze łyżki dla dzieci | TAK |  |
| 9 | Defibrylacja synchroniczna (kardiowersja) Możliwość dokonania kardiowersji także bez kabla ekg (wtedy odczyt sygnału EKG do synchronizacji z łyżek twardych defibrylatora) oraz zapewniona możliwość wykonania kardiowersji z wykorzystaniem kabla ekg 3 żyłowego | TAK |  |
| 10 | Kolorowy ekran o przekątnej min. 6,5 cala, LCD TFT z aktywną matrycą, rozdzielczość ekranu nie gorszej niż 640 x 480 pikseli | TAK |  |
| 11 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 12 | Zasilanie z sieci 230 V/50Hz i z akumulatora wewnętrznego. Możliwość min. 90-cio minutowego monitorowania pacjenta lub możliwość wykonania min. 50 defibrylacji maksymalną energią z zasilania akumulatorowego. Nieograniczone w czasie monitorowanie i nieograniczone co do liczebności defibrylacje z zasilania sieciowego. | TAK |  |
| 13 | Masa samego defibrylatora z wbudowanymi parametrami (defibrylacja, kardiowersja, EKG/Resp, SpO2, rejestrator) wraz z akumulatorem i łyżkami twardymi dla dzieci i dorosłych nie większa niż 7 kg | TAK |  |
| 14 | Wbudowany rejestrator termiczny z wydrukiem na papierze termicznym o szerokości ≥ 50mm, Wyposażenie do rejestratora: 2 rolki papieru termicznego | TAK |  |
| 15 | EKG Monitorowanie EKG poprzez kabel pacjenta 3 odprowadzeniowy umożliwiający jednoczesną obserwację 6 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVr, aVl lub aVf). Zakres pomiarowy HR min. 30-300 uderzeń/min Możliwość monitorowania także odprowadzenia przedsercowego V po zakupie kabla ekg 5 żyłowego Min. 5 wartości wzmocnienia dla 1mV: x0,25; x0,5; x1; x2; x4 Możliwość ustawienia przez użytkownika granic alarmowych i ich dowolnej zmiany w zakresie pomiarowym Wyposażenie: kabel ekg 3 żyłowy | TAK |  |
| 16 | Pomiar oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 5-120 oddechów/min. z prezentacją krzywej oraz z alarmem bezdechu w zakresie min. 5-45 s | TAK |  |
| 17 | Pomiar saturacji krwi (SpO2) także przy niskiej perfuzji oraz w sytuacji artefaktów ruchowych w technologii Nellcor OxiMax w zakresie min. od 1 do 100 % (TYLKO W 2 DEFIBRYLATORACH) Możliwość obserwacji krzywej pletyzmograficznej na ekranie Możliwość ustawienia przez użytkownika granic alarmowych i ich dowolnej zmiany w zakresie pomiarowym min. od 1 do 100% dla saturacji i min. od 20 do 300/min dla pulsu obwodowego. Wyposażenie: czujnik wielorazowy typu klips na palec wraz z przedłużaczem | TAK |  |
| 18 | Alarmy wizualne i dźwiękowe z możliwością ich zawieszania i wyłączania dla EKG, Resp i SpO2 (tam gdzie występuje) | TAK |  |
| 19 | Zapamiętywanie w pamięci defibrylatora fali ekg, fali saturacji (tam gdzie występuje), fali oddechu z ostatnich min. 6 godzin monitorowania oraz min. 800 zdarzeń defibrylatora z możliwością kopiowania tych danych na kartę SD i odtwarzania w komputerze użytkownika | TAK |  |
| 20 | Zapewnienie możliwości wykonania defibrylacji testowej przy użyciu łyżek twardych z wydrukiem wydatkowanej energii bez zewnętrznych testerów (tester wbudowany w defibrylator) | TAK |  |
| 21 | Funkcja autotesu: defibrylator załącza się, testuje, drukuje raport z autotesu i się wyłącza. Użytkownik ma możliwość ustawienia godziny wykonywania autotestu. | TAK |  |
| 22 | Możliwość rozbudowy o opcję saturacji (tam gdzie nie występuje), defibrylacji półautomatycznej AED, nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia oraz stymulację przezskórną | TAK |  |
| II | Gwarancja i serwis |  |  |
| 91 | Warunki gwarancji: okres gwarancji min. 24 miesiące | 24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 0,5 pkt. 48 miesięcy – 1 pkt. |  |
| 93 | Bezpłatne obowiązkowe przeglądy w okresie gwarancyjnym wymagane dla dobrej pracy sprzętu wraz z zestawami serwisowymi – przynajmniej 1 przegląd w roku. | TAK |  |
| 94 | Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | do 3 dni |  |
| 95 | Czas usunięcia usterki wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | do 14 dni |  |
| 96 | Wszelkie koszty transportu związane z naprawą w okresie gwarancji ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 97 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę danego podzespołu na nowy /dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3 uszkodzenia wymiana podzespołu na nowy/ | TAK |  |
| 98 | Okres zagwarantowania części zamiennych i wyposażenia | min. 10 lat licząc od dnia dostawy podać |  |
| 99 | Instrukcja w języku polskim . | TAK |  |
| 100 | Paszport techniczny użytkownika | TAK |  |

*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy

UWAGA: Nie spełnienie  wymaganych parametrów i warunków spowoduje  odrzuceniem oferty.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |