ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia:  Lampa bezcieniowa operacyjna, dwuramienna, ledowa–    2  szt.

Nazwa własna …………………………………………………………..........................

Oferowany model …………………………………………………………....................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………..............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Wartość wymagana | Wartość oferowana* |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wymagania ogólne |  |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji min. 2019 (nie powystawowe). | TAK |  |
| 2. | Dwuczaszowa lampa operacyjna | TAK |  |
| 3. | Lampa operacyjna w wersji sufitowej STROP W MIEJSCU MONTAŻU LAMP – DZ3 | TAK |  |
| 4 | Każda czasza na oddzielnym ramieniu | TAK |  |
| 5 | Każda czasza zawieszona na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. Każdy wysięgnik wyposażony w jedno ramię poziome i jedno ramię uchylne, umożliwiające regulację wysokości. Wysięgniki zawieszone na jednej wspólnej osi. | TAK |  |
| 6 | Każda czasza wyposażona w podwójny przegub umożliwiający manewrowanie w trzech płaszczyznach. | TAK |  |
| 7. | Zawieszenie przegubowe płaskie (N.F.C.) do sufitów średnich i niskich. | TAK |  |
| 8. | Lampa w górnym położeniu musi zagwarantować prześwit od podłogi do uchwytu sterylnego min. 210 -225 cm (wysokość Sali 3 metry) | TAK |  |
| 9 | Zakres ruchu wysięgników czasz: Ramię kopuły złożone z 2 części – ramie poziome zapewniające obrót lampy dookoła zawieszenia sufitowego, ramię równoważące zapewniające ruch kopuły w osi pionowej poruszające się dzięki sprężynowemu systemowi równoważącemu. | TAK |  |
| 10 | Uchwyt centralny w osi geometrycznej czaszy do pozycjonowania czaszy oraz regulacji średnicy pola operacyjnego lub lampę operacyjną z uchwytem centralnym umieszczonym w części centralnej czaszy do pozycjonowania czaszy oraz regulacji średnicy pola operacyjnego. Minimalna odległość uchwytu od osi symetrii kopuły nie ma żadnego wpływu na funkcjonalność pracy lampy operacyjnej. | TAK |  |
| 11 | Uchwyt ze zdejmowalną wielorazową rękojeścią z możliwością jej sterylizacji parowej w temp. 1340 C. | TAK |  |
| 12 | Powierzchnia czasz i ramion zawieszenia łatwa do utrzymania w czystości: gładka, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych | TAK |  |
| 13 | Czoło lampy przystosowane do czyszczenia i dezynfekcji powszechnie stosowanymi środkami | TAK |  |
| 14 | Stopień ochrony czasz lamp przed penetracją czynników zewnętrznych (pyłu i wody natryskiwanej) min IP52. | TAK |  |
| 15 | Średnica lamp: - dla czaszy głównej 60cm - 78 cm | TAK |  |
| 16 | Średnica lamp: - dla czaszy satelitarnej 52cm - 70 cm | TAK |  |
| 17 | Lampa zgodna z normą PN-EN 60601-1 oraz PN-EN 60601-1-2 | TAK |  |
| 18 | Lampa w technologii LED | TAK |  |
| 19 | Źródło światła w technologii energooszczędnych i wysokowydajnych diod świecących LED | TAK |  |
| 20 | Światło emitowane przez białe diody LED | TAK |  |
| 21 | Czasza główna minimalna liczba białych diod LED ≥ 24 | TAK |  |
| 22 | Czasza satelitarna liczba białych diod LED ≥ 12 | TAK |  |
| 23 | Lampa emitująca światło o podstawowej temperaturze barwowej w zakresie. 4 000 – 4 800 K | TAK |  |
| 24 | Wzrost temperatury pod czaszą lampy <2°C | TAK |  |
| 25 | Natężenie światła Ec max. w odległości 1 m dla czaszy głównej ≥160 000 lux | TAK |  |
| 26 | Natężenie światła Ec max. w odległości 1 m dla czaszy satelitarnej ≥120 000 lux | TAK |  |
| 27 | Regulacja natężenia światła każdej czaszy | TAK |  |
| 28 | Liczba dostępnych poziomów regulacji nat. oświetlenia ≥ 5 | TAK |  |
| 29 | Zakres regulacji nat. ośw. min 50% -100% | TAK |  |
| 30 | Wysoka bezcieniowość lamp. Pomiar oświetlenia głównego dla Ec max z jedną tubą: 97 % (EN 60601 -2- 41) | TAK |  |
| 31 | Wgłębność oświetlenia L1 + L2 (EN 60601 -2- 41): - dla czaszy głównej: ≥950mm | TAK |  |
| 32 | Wgłębność oświetlenia L1 + L2 (EN 60601 -2- 41): - dla czaszy satelitarnej: ≥950mm | TAK |  |
| 33 | Ø pola świetlnego d50 (50 % maks. mocy oświetlenia EN 60601 -2- 41): - czasza główna: min 10 cm (≥ 10, cm) - czasza satelitarna: min 8 cm (≥ 8 cm) | TAK |  |
| 34 | Zakres regulacji pola (Regulacja średnicy pola operacyjnego d10 - 10 % maks. mocy oświetlenia, mierzone w odległości 1m od pola operacyjnego, EN 60601 -2- 41) w zakresie: - czasza główna: min 18 -30 cm (od <=18 do >= 30 cm) - czasza satelitarna: min 16-25 cm (od <=16 do >=25 cm) | TAK |  |
| 35 | Żywotność źródła światła w czaszy głównej ≥50 000 h | TAK |  |
| 36 | Żywotność źródła światła w czaszy satelity ≥50 000 h | TAK |  |
| 37 | Współczynnik odwzorowania barw Ra (CRI – Colour rendering index) ≥95 | TAK |  |
| 38 | Współczynnik odwzorowania barwy dominującej w polu operacyjnym tj. barwy czerwonej R9 ≥95 | TAK |  |
| 39 | Sterowanie lampą poprzez panel sterujący na lampie lub uchwyt centralny umiejscowiony w osi geometrycznej czaszy, lub poprzez panel sterujący umieszczony obok czaszy na węźle łączącym kopułę z obejmą co najmniej takimi funkcjami: - włączenie i wyłączanie lampy, - regulację natężenia światła głównego, - regulację średnicy oświetlenia pola operacyjnego d10 lub lampa w której regulacja parametrów w każdej kopule odbywa się za pomocą dwóch paneli umieszczonych na czaszy po obu jej stronach ? Panele umożliwiają sterowanie następującymi parametrami : - włączenie i wyłączanie lampy, - regulację natężenia światła głównego, - włączenie i wyłączanie endo - regulację natężenia światła endoskopowego - regulacja temperatury barwowej -regulacja wgłębności - regulacja zoomu, - obracanie kamery, | TAK |  |
| 40 | Czasze lamp przystosowane do zasilania głównego i awaryjnego 230V/24V | TAK |  |
| 41 | Należy dostarczyć zasilacz/transformator zasilania awaryjnego . | TAK |  |
| 42 | Automatyczne przełączanie na zasilanie awaryjne | TAK |  |
| 43 | Sumaryczny pobór mocy obu czasz. (podać pobory mocy dla poszczególnych czasz przy maksymalnym natężeniu świtała, temp barwowej min. 4300K i maksymalnym polu oświetlenia) ≤ 270 W | TAK |  |
| 44 | Każdy zestaw lamp przygotowany do montażu kamery w osi geometrycznej czaszy głównej, wyposażony w kompletne okablowanie do przesyłania sygnału video | TAK |  |
| 45 | Jeden z zestawów lamp wyposażony w kamerę full HD Kamera wyposażona w dwa wymienne uchwyty sterylizowalne umożliwiające zmianę położenia kamery/głowicy lampy.Kamera przesyłająca sygnał video drogą przewodową lub bezprzewodową lub kamera wyposażona jest w jeden uchwyt sterylizowalny umożliwiający zmianę położenia kamery/głowicy lampy. standard: full HD Rozdzielczość: Full HD 1080i (1920 x 1080), około. 2,000,000 aktywnych pikseli. Rozdzielczości obsługiwane: 1080i/59,94; 1080i/50; 720p/59,94; 720p/50 Przetwornik 1 / 2,8 HD CMOS. Minimalne natężenie oświetlenia ≤12,0lux Zoom optyczny ≥x10 ≥x12 Zoom cyfrowy ≥x12 | TAK |  |
| 46 | Montaż / demontaż kamery . | TAK |  |
| 47 | Zachowanie możliwości regulacji wielkości pola operacyjnego w lampie z kamerą po zamontowaniu kamery (regulacja np.: z panelu sterowniczego umieszczonego na ramieniu lub czaszy lampy lub ze sterownika kamery). | TAK |  |
| 48 | Zasilanie podstawowe lamp operacyjnych– 230 V (+/ -) 10%, 50 Hz (zasilanie przygotowane przez wykonawcę instalacji elektrycznej bloku operacyjnego zgodnie z projektem). | TAK |  |
| 49 | Lampy operacyjne stanowiące wyrób medyczny (potwierdzone deklaracją zgodności i wpisem do rejestru wyrobów medycznych - dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz 679 z późn. Zm.) | TAK |  |
| II | Gwarancja i serwis |  |  |
| 51 | Warunki gwarancji: okres gwarancji min. 24 miesiące | 24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 0,5 pkt. 48 miesięcy – 1 pkt. |  |
| 52 | Bezpłatne obowiązkowe przeglądy w okresie gwarancyjnym wymagane dla dobrej pracy sprzętu wraz z zestawami serwisowymi – przynajmniej 1 przegląd w roku. | TAK |  |
| 53 | Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | do 3 dni |  |
| 54 | Czas usunięcia usterki wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | do 14 dni |  |
| 55 | Wszelkie koszty transportu związane z naprawą w okresie gwarancji ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 56 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę danego podzespołu na nowy /dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3 uszkodzenia wymiana podzespołu na nowy/ | TAK |  |
| 57 | Okres zagwarantowania części zamiennych i wyposażenia | min. 10 lat licząc od dnia dostawy podać |  |
| 58 | Instrukcja w języku polskim . | TAK |  |
| 59 | Paszport techniczny użytkownika | TAK |  |
| 60 | Szkolenie personelu. – szkolenie stanowiskowe dla personelu bloku operacyjnego. | TAK |  |

*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy

UWAGA: Nie spełnienie  wymaganych parametrów i warunków spowoduje  odrzuceniem oferty.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |