ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia:  STANOWISKO DO RESUSCYTACJI NOWORODKÓW –   2  szt.

Nazwa własna …………………………………………………………..........................

Oferowany model …………………………………………………………....................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………..............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Wartość wymagana | Wartość oferowana* |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wymagania ogólne |  |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji nie wcześniej niż 2019 (nie powystawowe). | TAK |  |
| 2. | Zasilanie z sieci elektrycznej 230V/50Hz | TAK |  |
| 3. | Ogrzewacz promiennikowy równomiernie rozgrzewający powierzchnię materacyka | TAK |  |
| 4 | Promiennik min. 750W | TAK |  |
| 5 | Wbudowane w moduł ogrzewacza oświetlenie zabiegowe | TAK - oświetlenie w oparciu o technologię LED- 1 pkt. - inne rozwiązania – 0 pkt. |  |
| 6 | Materacyk o wymiarach min.53x66cm | TAK |  |
| 7. | Odchylane ścianki boczne | TAK |  |
| 8. | Płynna regulacja nachylenia materacyka przynajmniej min. od +100 do -100 | TAK |  |
| 9 | Promiennik odchylany na boki w celu ułatwienia dostępu do pacjenta, np. do wykonania zdjęć RTG | TAK |  |
| 10 | Po odchyleniu promiennika ciepło z niego jest nadal emitowane | TAK |  |
| 11 | PODSTAWA |  |  |
| 12 | Podstawa na kółkach z blokadą | TAK |  |
| 13 | Kółka podwójne o min. średnicy 12cm | TAK |  |
| 14 | Wygodne uchwyty do przemieszczania inkubatora z przodu i z tyłu inkubatora | TAK |  |
| 15 | Szuflada na kasetę RTG | TAK |  |
| 16 | Podstawa z elektrycznie regulowaną wysokością | TAK |  |
| 17 | Pedały sterowania wysokością umieszczone po obydwu stronach inkubatora | TAK |  |
| 18 | Zintegrowane rury do mocowania pomp lub monitorów | TAK |  |
| 19 | Zintegrowana taca na akcesoria reanimacyjne | TAK |  |
| 20 | Zintegrowana taca na akcesoria kompatybilna z wkładem organizującym do szuflady | TAK |  |
| 21 | Wymiary tacy na akcesoria min.33x22cm, nośność min. 2kg | TAK |  |
| 22 | REGULACJA TEMPERATURY |  |  |
| 23 | Ręczna regulacja mocy ogrzewacza | TAK |  |
| 24 | Automatyczne utrzymywanie zadanej temperatury skóry dziecka w zakresie min. 34,5o – 380C | TAK |  |
| 25 | Mierzona i wyświetlana temperatura skóry pacjenta min.18o-430C | TAK |  |
| 26 | W komplecie wielorazowy czujnik temperatury skóry – min.2 szt. | TAK |  |
| 27 | Min.50 szt. plasterków izolacyjnych do pozycjonowania czujników temperatury na skórze noworodka | TAK |  |
| 28 | Tryb automatycznego nagrzewania | TAK |  |
| 29 | SSAK |  |  |
| 30 | Zintegrowany ssak sterowany z kolumny inkubatora, zasilany gazem podłączonym do inkubatora | TAK |  |
| 31 | Ciśnienie ssania w zakresie min. od 0 do 150 mmHg | TAK |  |
| 32 | Jednorazowe układy ssania: pojemnik na wydzielinę + dren – min. 25 kpl. | TAK 25 kpl.- 1pkt. - najwyższa ilość- 10 pkt. - pozostała ilość - proporcjonalnie |  |
| 33 | ZINTEGROWANY MODUŁ RESUSCYTACYJNY |  |  |
| 34 | Zintegrowany, sterowany z kolumny inkubatora, mikser tlen/powietrze z płynną regulacją stężenia tlenu w zakresie 21%-100% | TAK |  |
| 35 | Układ automatycznej podaży oddechów, sterowany z kolumny inkubatora | TAK |  |
| 36 | Stosunek wdechu do wydechu I:E wynoszący 1:2 | TAK |  |
| 37 | PEEP programowany w zakresie min. 0-18 cmH2O | TAK |  |
| 38 | Programowana ilość oddechów automatycznych w zakresie min. od 18 do 60 odd/minutę | TAK |  |
| 39 | Regulowane ciśnienie wdechowe w zakresie min. od 0 do 50 cmH2O | TAK |  |
| 40 | Przepływ regulowany w zakresie min. od 0 do 15 l/min | TAK |  |
| 41 | Zintegrowany w kolumnie inkubatora manometr | TAK |  |
| 42 | Możliwość podłączenia worka samo rozprężnego lub wąsów tlenowych | TAK |  |
| 43 | Możliwość prowadzenia wspomagania oddechowego nieinwazyjnie i inwazyjnie | TAK |  |
| 44 | Możliwość jednoczesnego wspomagania oddechowego bliźniąt | TAK |  |
| 45 | UKŁADY ALARMOWE |  |  |
| 46 | Jednoznaczna informacja o przyczynie alarmu | TAK |  |
| 47 | Alarm przypominający o weryfikacji stanu pacjenta w przypadku pracy z manualnym programowaniem mocy promiennika | TAK |  |
| 48 | Wysoka temperatura – temperatura skóry pacjenta ≥390C | TAK |  |
| 49 | Alarm temperatury skóry – odchyłka +/- 10C od wartości nastawionej | TAK |  |
| 50 | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |
| 51 | Wbudowany w kolumnę inkubatora zegar APGAR | TAK |  |
| 52 | Uruchamianie zegara APGAR jednym przyciskiem | TAK |  |
| 53 | Automatyczne sygnały dźwiękowe zegara APGAR po 1,5 oraz 10 minutach resuscytacji | TAK |  |
| 54 | Jednorazowy układ oddechowy – min. 50 kpl. | TAK |  |
| 55 | Obustronnie dostępna głęboka szafka na akcesoria | TAK |  |
| 56 | Szafka na akcesoria dostępna nawet po odchyleniu wszystkich ścianek bocznych | TAK |  |
| 57 | Odchylane tace na akcesoria min. 2 | TAK |  |
| 58 | Wysięgnik na kroplówki | TAK |  |
| 59 | Półka na akcesoria | TAK |  |
| 60 | PULSOKSYMETR |  |  |
| 61 | Zasilanie 230V/50Hz | TAK |  |
| 62 | Pomiar Sp02 i tętna technologią zapewniającą eliminację zakłóceń ruchowych | TAK |  |
| 63 | Zakres pacjentów: dzieci, noworodki | TAK |  |
| 64 | Wbudowany akumulator, ładowany z sieci za pośrednictwem zasilacza aparatu | TAK |  |
| 65 | Pomiar tętna w zakresie 25-250bpm | TAK |  |
| 66 | Wyświetlanie pletyzmogramu | TAK |  |
| 67 | Wyświetlanie krzywej amplitudy PA( perfusion amplitude) obrazującej jakość otrzymanego sygnału | TAK |  |
| 68 | Wyświetlanie wartości cyfrowej Sp02 i pulsu | TAK |  |
| 69 | Kolorowy wyświetlacz | TAK |  |
| 70 | Alarmy techniczne i fizjologiczne w pełnym zakresie | TAK |  |
| 71 | Kompatybilny z czujnikami Nellcor Oxi MAX | TAK |  |
| 72 | Uchwyt do mocowania aparatu na poręczy lub statywie | TAK |  |
| 73 | Czujnik SpO2 dla noworodków typu Y – min. 2 szt. | TAK |  |
| 74 | INNE WYMAGANIA |  |  |
| 75 | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | TAK |  |
| 76 | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia | TAK |  |
| 77 | Paszport techniczny urządzenia | TAK |  |
| 78 | Materiały producenta potwierdzające parametry urządzenia wpisane do tabeli jeżeli w języku obcym to przetłumaczone na język polski. | TAK |  |
| II | Gwarancja i serwis |  |  |
| 79 | Warunki gwarancji: okres gwarancji min. 24 miesiące | 24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 0,5 pkt. 48 miesięcy – 1 pkt. |  |
| 80 | Bezpłatne obowiązkowe przeglądy w okresie gwarancyjnym wymagane dla dobrej pracy sprzętu wraz z zestawami serwisowymi – przynajmniej 1 przegląd w roku. | TAK |  |
| 81 | Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | do 3 dni |  |
| 82 | Czas usunięcia usterki wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | do 14 dni |  |
| 83 | Wszelkie koszty transportu związane z naprawą w okresie gwarancji ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 84 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę danego podzespołu na nowy /dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3 uszkodzenia wymiana podzespołu na nowy/ | TAK |  |
| 85 | Okres zagwarantowania części zamiennych i wyposażenia | min. 10 lat licząc od dnia dostawy podać |  |
| 86 | Instrukcja w języku polskim . | TAK |  |

*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy

UWAGA: Nie spełnienie  wymaganych parametrów i warunków spowoduje  odrzuceniem oferty.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |