ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia:   Ssak elektryczny  –    3 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………..........................

Oferowany model …………………………………………………………....................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………..............

Rok produkcji ……………………………………………………………………................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Wartość wymagana | Wartość oferowana* |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wymagania ogólne |  |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji minimum 2018 (nie powystawowe). | TAK |  |
| 2. | Wydajność maksymalna =/> 40 l / min | TAK |  |
| 3. | Maksymalne podciśnienie nie mniejsze niż 90 kPa | TAK |  |
| 4 | Cicha praca (do 60 dB). | TAK |  |
| 5 | Płynna regulacja podciśnienia min. 150 680 mmHg | TAK |  |
| 6 | Pompa niskoobrotowa, wytwarzająca podciśnienie bezolejowa, nie wymagająca konserwacji. | TAK |  |
| 7. | Trwała obudowa z tworzywa ,odpornego na środki dezynfekcyjne, z włącznikiem dotykowym lub klawiszowym. | TAK |  |
| 8. | Włącznik/wyłącznik nożny zintegrowany z wózkiem. | TAK |  |
| 9 | Ssak na wózku jezdnym kolumnowym wykonanym ze stopów niekorodujących, o wysokości 60 – 99,5 cm, na czterech kołach ( dwa z blokadami) oraz miejscem na zbiorniki i inne akcesoria lub ssak zintegrowany z wózkiem z wydzielonym miejscem i uchwytem na zbiorniki – podać | TAK |  |
| 10 | Zabezpieczenie przed porażeniem Klasa I typ CF. | TAK |  |
| 11 | Urządzenie medyczne Klasa IIa, | TAK |  |
| 12 | Wyposażenie: - zbiornik zabezpieczający 0,2- 0,3 litra lub inne rozwiązanie zabezpieczające. - dwa zbiorniki min. 2,5 litrowe wielorazowe autoklawowalne -wkłady jednorazowe 2,5 l kompatybilne do w/w zbiorników – min. 40 szt. , z trwale dołączoną pokrywą , wyposażone w dwa uchwyty do wygodnego demontażu w kształcie pętli o szerokości 9,5 cm umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne, uszczelniane automatycznie po zamontowaniu wkładu na kanister, z pokrywą wyposażoną w wewnętrzny kanał ssący z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, ze zintegrowanym filtrem oraz z ochroną przeciwbryzgową chroniącą filtr - Filtry antybakteryjne – min. 2 szt. - Dren silikonowy do pacjenta – min. 2 m - Zawór przełączający ssanie z jednego zbiornika na drugi bez odpinania drenów - Metalowy uchwyt na dren – 1 szt. | TAK |  |
| 13 | Ssak medyczny stanowiący wyrób medyczny (potwierdzone deklaracją zgodności i wpisem do rejestru wyrobów medycznych - dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz 679 z późn. Zm.) | TAK |  |
| II | Gwarancja i serwis |  |  |
| 14 | Warunki gwarancji: okres gwarancji min. 24 miesiące | 24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 0,5 pkt. 48 miesięcy – 1 pkt. |  |
| 15 | Bezpłatne obowiązkowe przeglądy w okresie gwarancyjnym wymagane dla dobrej pracy sprzętu wraz z zestawami serwisowymi – przynajmniej 1 przegląd w roku. | TAK |  |
| 16 | Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | do 3 dni |  |
| 17 | Czas usunięcia usterki wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | do 14 dni |  |
| 18 | Wszelkie koszty transportu związane z naprawą w okresie gwarancji ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 19 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę danego podzespołu na nowy /dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3 uszkodzenia wymiana podzespołu na nowy/ | TAK |  |
| 20 | Okres zagwarantowania części zamiennych i wyposażenia | min. 10 lat licząc od dnia dostawy podać |  |
| 21 | Instrukcja w języku polskim . | TAK |  |
| 22 | Paszport techniczny użytkownika | TAK |  |
| 23 | Szkolenie personelu. – szkolenie stanowiskowe dla personelu bloku operacyjnego. | TAK |  |

*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy

UWAGA: Nie spełnienie  wymaganych parametrów i warunków spowoduje  odrzuceniem oferty.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |