ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia:  Monitor funkcji życiowych –    2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………..........................

Oferowany model …………………………………………………………....................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………..............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Wartość wymagana | Wartość oferowana* |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wymagania ogólne |  |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji min. 2019 (nie powystawowe). | TAK |  |
| 2. | Monitor z płaskim ekranem kolorowym , przekątna minimum 10", rozdzielczość min. 800x600 | TAK |  |
| 3 | Monitor modułowy, umożliwiający rozbudowę o kolejne parametry i konfigurowanie stanowiska poprzez dowolne przenoszenie przez użytkownika modułów pomiarowych pomiędzy kardiomonitorami w trakcie ich pracy, z automatyczną rekonfiguracją monitora. Monitor współpracujący ( kompatybilny) z centralą | TAK |  |
| 4 | Dostosowany do monitorowania wszystkich kategorii wiekowych pacjentów od noworodka (1000g) do dorosłego z możliwością monitorowania: oksykardiorespirogramu, ST, QT, arytmii czyli parametrów charakterystycznych dla poszczególnych grup wiekowych | TAK |  |
| 5 | W okresie gwarancyjnym Zamawiający ma prawo do bezpłatnego upgrade do zakupionego oprogramowania | TAK |  |
| 6 | Wszystkie dane numeryczne wszystkich monitorowanych parametrów wyświetlane jednocześnie na ekranie. Wyświetlanie minimum 4 krzywych dynamicznych różnych parametrów – przy monitorowaniu 12-u odprowadzeń EKG wszystkich 12-u odprowadzeń | TAK |  |
| 7. | Co najmniej 15 niezależnych konfiguracji ekranu monitora z możliwością łatwego ich przełączania bez utraty danych pacjenta. Poszczególne konfiguracje programowane przez Użytkownika, bez konieczności wzywania wykwalifikowanego serwisu | TAK |  |
| 8. | Wyświetlane trendy graficzne i tabelaryczne minimum 48 godzinne z wysoka rozdzielczością – min.15 sek. | TAK |  |
| 9 | Trendy minimum 4 parametrów w postaci słupkowej wyświetlane na ekranie z zaznaczeniem strzałką tendencji (wzrost/spadek/stabilny) | TAK |  |
| 10 | Oprogramowanie i dokumentacja Użytkownika w języku polskim; | TAK |  |
| 11 | Obsługa monitora za pośrednictwem przycisków szybkiego dostępu lub ekranu dotykowego | TAK |  |
| 12 | Zasilanie z sieci 230 V/50Hz i z akumulatora wewnętrznego. | TAK |  |
| 13 | Chłodzenie monitora konwekcyjne | TAK |  |
| 14 | Wyjście sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora | TAK |  |
| 15 | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich parametrów z możliwością zawieszenia czasowego /z wyborem czasu zawieszenia/ lub na stałe; | TAK |  |
| 16 | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny i rejestracją zdarzeń dla potrzeb serwisu | TAK |  |
| 17 | Automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic nadzorowania (alarmów) w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta | TAK |  |
| 18 | Pomiar EKG | TAK |  |
| 19 | Monitorowanie 12 odprowadzeń EKG z 5 elektrod, wyświetlanie do 12 odprowadzeń jednocześnie - programowane przez Użytkownika; Możliwość monitorowania 1 lub 3 odprowadzeń. | TAK |  |
| 20 | Zakres pomiarowy minimum 30 – 300 uderzeń/minutę | TAK |  |
| 21 | Granice alarmów w zakresie, minimum 30 - 300 uderzeń/minutę | TAK |  |
| 22 | Przewody EKG umożliwiające monitorowanie do 3 i do 5 elektrod | TAK |  |
| 23 | Analiza odcinka ST z wszystkich 12-tu odprowadzeń (w przypadku monitorowania 12-tu odprowadzeń) z prezentacją w czasie rzeczywistym (krzywe i wartości odcinka ST). Ciągłe graficzne przedstawienie zmian ST w czasie osobno dla odprowadzeń przedsercowych i kończynowych na ekranie podstawowym monitora w formie wykresu kołowego. Minimalny zakres pomiarowy -15 - +15 mm. | TAK |  |
| 24 | Alarm przekroczenia ustalonego zakresu wartości zmian ST w wybranym odprowadzeniu z możliwością definiowania tego zakresu | TAK |  |
| 25 | Analiza arytmii z alarmami - klasyfikacja minimum 12 rodzajów zaburzeń rytmu - wymienić. Min. 2 odprowadzenia analizowane jednocześnie. | TAK |  |
| 26 | Wyjście sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora | TAK |  |
| 27 | Pomiar respiracji | TAK |  |
| 28 | Pomiar metodą impedancji | TAK |  |
| 29 | Przebieg dynamiczny i wartości numeryczne wyświetlane na ekranie | TAK |  |
| 30 | Zakres pomiarowy minimum 5 -150 rpm z dokładnością +/- 2 rpm Alarm bezdechu z regulacją w zakresie min.10-30 sek | TAK |  |
| 31 | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną – 2 kanały pomiarowe w każdym kardiomonitorze | TAK |  |
| 32 | Przebieg dynamiczny i wartości numeryczne wyświetlane na ekranie | TAK |  |
| 33 | Pomiar pulsu w zakresie minimum 30-250 bpm | TAK |  |
| 34 | Zakres pomiarowy ciśnienia minimum od -10 do +300 mmHg z dok. min. +/- 1 mm Hg | TAK |  |
| 35 | Możliwość jednoczesnego monitorowania do 4 kanałów ciśnienia inwazyjnego - po dodaniu modułów pomiarowych w każdym monitorze. Możliwość pomiaru i wpisania nazw różnych ciśnień | TAK |  |
| 36 | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną | TAK |  |
| 37 | Tryb pracy automatyczny (z programowanym interwałem), ciągły pomiar przez 5 min., ręczny (na żądanie),staza | TAK |  |
| 38 | Odstępy w trybie automatycznym co najmniej od 1 min do 120 minut | TAK |  |
| 39 | Wyświetlanie wartości skurczowej, rozkurczowej, średniej. | TAK |  |
| 40 | 3 mankiety wielorazowe dla dorosłych ( trzy rozmiary: duży, średni, mały). | TAK |  |
| 41 | Pomiar saturacji i pletyzmografii | TAK |  |
| 42 | Przebieg dynamiczny i wartości numeryczne wyświetlane na ekranie | TAK |  |
| 43 | Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe | TAK |  |
| 44 | Czujnik do pomiaru saturacji dla dorosłych i dzieci na palec po 1 szt. na każdy kardiomonitor. | TAK |  |
| 45 | Monitorowanie saturacji obwodowej w zakresie minimum 70-100% z dokładnością +/- 3% pomiar pulsu w zakresie min. 30-300 bpm | TAK |  |
| 46 | Pomiar temperatury – 1 kanał pomiarowy w każdym kardiomonitorze | TAK |  |
| 47 | Czujnik temperatury wielorazowy powierzchniowy | TAK |  |
| 48 | Pomiar gazów anestetycznych | TAK |  |
| 49 | Oznaczanie stężeń wdechowo-wydechowych tlenu, dwutlenku węgla, podtlenku azotu, halotanu,izofuranu, enfluranu, sewofluranu i desfluranu. Analiza MAC. | TAK |  |
| 50 | Samodzielny wybór monitorowanego środka anestetycznego. | TAK |  |
| II | Gwarancja i serwis |  |  |
| 51 | Warunki gwarancji: okres gwarancji min. 24 miesiące | 24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 0,5 pkt. 48 miesięcy – 1 pkt. |  |
| 52 | Bezpłatne obowiązkowe przeglądy w okresie gwarancyjnym wymagane dla dobrej pracy sprzętu wraz z zestawami serwisowymi – przynajmniej 1 przegląd w roku. | TAK |  |
| 53 | Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | do 3 dni |  |
| 54 | Czas usunięcia usterki wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | do 14 dni |  |
| 55 | Wszelkie koszty transportu związane z naprawą w okresie gwarancji ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 56 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę danego podzespołu na nowy /dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3 uszkodzenia wymiana podzespołu na nowy/ | TAK |  |
| 57 | Okres zagwarantowania części zamiennych i wyposażenia | min. 10 lat licząc od dnia dostawy podać |  |
| 58 | Instrukcja w języku polskim . | TAK |  |
| 59 | Paszport techniczny użytkownika | TAK |  |
| 60 | Szkolenie personelu. – szkolenie stanowiskowe dla personelu bloku operacyjnego. | TAK |  |

*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy

UWAGA: Nie spełnienie  wymaganych parametrów i warunków spowoduje  odrzuceniem oferty.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia:  Centrala nadzoru funkcji życiowych pacjenta 6 stanowiskowa                                z możliwością rozbudowy – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………..........................

Oferowany model …………………………………………………………....................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………..............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Wartość wymagana | Wartość oferowana* |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wymagania ogólne |  |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji nie wcześniej niż 2019 (nie powystawowe). | TAK |  |
| 2. | Praca w sieci centralnego monitorowania obsługująca 6 monitorów marki Philips model MP20 z możliwością jej rozbudowy | TAK |  |
| 3 | Płaski ekrany kolorowy minimum 24" TFT - 2 szt. o rozdzielczości HD z niezależną konfiguracją ekranu , obsługa za pomocą myszki i klawiatury Komputer klasy PC lub ekranu dotykowego | TAK |  |
| 4 | Ilość wyświetlanych jednocześnie przebiegów falowych z jednego monitora stacjonarnego minimum 3 | TAK |  |
| 5 | Ilość wyświetlanych jednocześnie parametrów numerycznych z jednego monitora stacjonarnego minimum 3 | TAK |  |
| 6 | Możliwość podglądu wszystkich mierzonych parametrów wyodrębnionego pacjenta (cały ekran stacjonarnego monitora obserwacyjnego) | TAK |  |
| 7. | Podgląd trendów wszystkich mierzonych parametrów z min. 96 godzin obserwacji pacjenta z rozdzielczością nie gorszą niż 10s | TAK |  |
| 8. | Możliwość przeglądania krzywych parametrów, danych numerycznych, trendów oraz wybranych alarmów | TAK |  |
| 9 | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek | TAK |  |
| 10 | Konfiguracja zakresów alarmowych w monitorach obserwacyjnych z poziomu central (nie tylko EKG) | TAK |  |
| 11 | Wprowadzanie danych pacjenta, (zmiana danych w centrali skutkująca zmianą danych w monitorze obserwacyjnym) | TAK |  |
| 12 | Drukowanie raportów, trendów i zapisów za pomocą dołączonej drukarki laserowej kolorowej | TAK |  |
| 13 | Możliwość przeglądania pełnego archiwum danych tzw. "full disclosure" co najmniej z 96 godzin, wszystkich fal i trendów. | TAK |  |
| 14 | Podłączenie centrali do szpitalnego systemu informatycznego | TAK |  |
| 15 | Możliwość rozbudowy o obsługę przez ekran dotykowy | TAK |  |
| II | Gwarancja i serwis |  |  |
| 16 | Warunki gwarancji: okres gwarancji min. 24 miesiące | 24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 0,5 pkt. 48 miesięcy – 1 pkt. |  |
| 17 | Bezpłatne obowiązkowe przeglądy w okresie gwarancyjnym wymagane dla dobrej pracy sprzętu wraz z zestawami serwisowymi – przynajmniej 1 przegląd w roku. | TAK |  |
| 18 | Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | do 3 dni |  |
| 19 | Czas usunięcia usterki wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | do 14 dni |  |
| 20 | Wszelkie koszty transportu związane z naprawą w okresie gwarancji ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 21 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę danego podzespołu na nowy /dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3 uszkodzenia wymiana podzespołu na nowy/ | TAK |  |
| 22 | Okres zagwarantowania części zamiennych i wyposażenia | min. 10 lat licząc od dnia dostawy podać |  |
| 23 | Instrukcja w języku polskim . | TAK |  |
| 24 | Paszport techniczny użytkownika | TAK |  |
| 25 | Szkolenie personelu. – szkolenie stanowiskowe dla personelu bloku operacyjnego. | TAK |  |

*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy

UWAGA: Nie spełnienie  wymaganych parametrów i warunków spowoduje  odrzuceniem oferty.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |