ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia:   Pompa infuzyjna    –    2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………..........................

Oferowany model …………………………………………………………....................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………..............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Wartość wymagana | Wartość oferowana* |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wymagania ogólne |  |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji min. 2019 (nie powystawowe). | TAK |  |
| 2. | Pompa objętościowa do podawania dożylnego i dotętniczego sterowana elektronicznie | TAK |  |
| 3 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min. 5 godz. przy przepływie 1500 ml/godz. | TAK |  |
| 4 | Zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz | TAK |  |
| 5 | Masa pompy wraz z uchwytem mocującym oraz transportowym ≤ 2,5 kg | TAK Niższa waga - 1 pkt, graniczna – 0 pkt |  |
| 6 | Automatyczne zabezpieczenie przed swobodnym przepływem podczas otwarcia drzwiczek pompy | TAK |  |
| 7. | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę. | TAK |  |
| 8. | Możliwość mocowania pompy do szyny poziomej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę. | TAK |  |
| 9. | Ręczne (nieautomatyczne) zamykanie drzwiczek | TAK |  |
| 10. | Funkcja programowania infuzji bez założonego drenu – przygotowanie pompy na przyjście pacjenta | TAK |  |
| 11. | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | TAK |  |
| 12. | Zakres szybkości infuzji przynajmniej 0,1 do 1000 ml/godz. | TAK Szerszy zakres – 1 pkt, graniczny – 0 pkt |  |
| 13. | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | TAK |  |
| 14 | Bolus podawany na żądanie, w dowolnym momencie infuzji. | TAK |  |
| 15 | Regulacja szybkości podaży bolusa minimum 50 – 1000 ml/h | TAK |  |
| 16 | Dokładność pompy +/- 5% | TAK |  |
| 17 | Auto-test uruchamiany automatycznie po założeniu drenu sprawdzający prawidłową pracę pompy w połączeniu z weryfikacją założenia zestawu infuzyjnego – eliminacja ryzyka niekontrolowanego przepływu | TAK |  |
| 18 | Praca w oparciu o dedykowane linie infuzyjne wyposażone w zastawkę silikonową, nie posiadające w swoim składzie lateksu oraz DEHP | TAK |  |
| 19. | Wszystkie zestawy współpracujące z pompą wyposażone są w automatycznie blokowany zacisk, zapobiegający swobodnemu przepływowi po otwarciu drzwiczek pompy oraz zacisk rolkowy na drenie | TAK |  |
| 20. | Mechanizm nie wywołujący hemolizy – dedykowane dreny do transfuzji oraz podaży leków krwiopochodnych | TAK |  |
| 21. | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | TAK |  |
| 22. | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min. – 168 godzin | TAK |  |
| 23 | Ciągły pomiar i wizualizacja ciśnienia w linii | TAK |  |
| 24 | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – przynajmniej 11-15 poziomów | TAK |  |
| 25 | Ciśnienie okluzji programowane w zakresie od 50 -75 - 750-950 mmHg | TAK |  |
| 26 | Funkcja KVO | TAK |  |
| 27. | Zróżnicowana prędkość KVO programowana przez użytkownika | TAK |  |
| 28 | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godz. | TAK |  |
| 29. | Automatyczne wznowienie infuzji po pauzie – opóźniony start | TAK |  |
| 30 | Wskaźnik pracy pompy widoczny z min. 5 metrów | TAK |  |
| 31 | Biblioteka leków, min. 100 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) | TAK |  |
| 32 | Funkcja wykrywania powietrza w linii z możliwością programowania rozmiaru wykrywanego pęcherzyka lub skumulowanego powietrza zmierzonego w ciągu 15 minut | TAK |  |
| 33 | Specjalny sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. tryb nocny) | TAK/NIE Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 34 | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | TAK |  |
| 35. | Alarm przypominający – zatrzymana infuzja | TAK |  |
| 36. | Alarm okluzji z sygnalizacją miejsca wystąpienia okluzji (przed lub za pompą) | TAK |  |
| 37 | Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia | TAK |  |
| 38 | Alarm rozładowanego akumulatora | TAK |  |
| 39 | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | TAK |  |
| 40 | Alarm braku lub źle założonego zestawu infuzyjnego | TAK |  |
| 41 | Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu. | TAK |  |
| 41 | Alarm wstępny przed końcem infuzji z możliwością zaprogramowania czasu przed końcem infuzji, w którym pojawi się alarm | TAK |  |
| 42 | Alarm powietrza w linii | TAK |  |
| 43 | Port komunikacji RS232, USB, Ethernet | TAK |  |
| 44 | Możliwość transmisji danych z pompy, możliwość połączenia w sieć z komputerem centralnym samodzielnie lub przez 0stację dokującą | TAK/NIE Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 45 | Możliwość łączenia pomp w moduły po 2 szt. zasilane jednym przewodem. | TAK |  |
| 46 | Wraz z pompami dostawa stojaków na pompy infuzyjne: - stojak mobilny o zwiększonej nośności (5 szt.) posiadający nisko położony środek ciężkości, Podwójny maszt stojaka pozwalający obniżyć środek ciężkości. Min. 4 koła z hamulcami. Solidna, dociążona podstawa stojaka. Teleskopowe ramie wieszaka do worków infuzyjnych. Nośność wieszaka min. 5 kg. - stojak mobilny (5 szt.), podstawowy zaprojektowany dla bezpiecznego stabilnego mocowania od 1 do 3 pomp infuzyjnych. Min 4 koła z hamulcami. Solidna, dociążona podstawa stojaka. Teleskopowe ramie z 4 wieszakami do worków infuzyjnych. Obciążenie min. 6,5 kg lub stojak umożliwiający bezpieczne i stabilne mocowanie do 3 pomp infuzyjnych wraz z pojemnikami (workami) na płyny infuzyjne. Stojak zawiera teleskopowe ramię z 4 wieszakami i jest wyposażony w podstawę jezdną z 5 kółkami, z czego 2 są wyposażone w hamulce. | TAK |  |
| 47 | Komunikaty tekstowe w języku polskim | TAK |  |
| 48. | Wbudowana w pompę możliwość dopasowana ekranu głównego oraz zawartości menu do potrzeb oddziału | TAK |  |
| 49. | Biblioteka leków, min. 100 leków. | TAK |  |
| II | Inne |  |  |
| 45. | Możliwość łączenia i przenoszenia w zestawach po 3 sztuki bez użycia dodatkowych akcesoriów. | TAK |  |
| 50. | Możliwość komunikacji przez porty RS232, USB, Ethernet | TAK |  |
| 51 | Pompa wyposażona w złącze przywołania pielęgniarki | TAK |  |
| 52 | Możliwość łączenia pomp w moduły po 2 szt. Zasilane jednym przewodem | TAK |  |
| 53. | Świadectwo rejestracji lub zgłoszenie, cert. CE | TAK |  |
| III | Gwarancja i serwis |  |  |
| 54 | Warunki gwarancji: okres gwarancji min. 24 miesiące | 24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 0,5 pkt. 48 miesięcy – 1 pkt. |  |
| 55 | Bezpłatne obowiązkowe przeglądy w okresie gwarancyjnym wymagane dla dobrej pracy sprzętu wraz z zestawami serwisowymi – przynajmniej 1 przegląd w roku. | TAK |  |
| 56 | Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | do 3 dni |  |
| 57 | Czas usunięcia usterki wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | do 14 dni |  |
| 58 | Wszelkie koszty transportu związane z naprawą w okresie gwarancji ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 59 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę danego podzespołu na nowy /dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3 uszkodzenia wymiana podzespołu na nowy/ | TAK |  |
| 60 | Okres zagwarantowania części zamiennych i wyposażenia | min. 10 lat licząc od dnia dostawy podać |  |
| 61 | Instrukcja w języku polskim . | TAK |  |
| 62 | Paszport techniczny użytkownika | TAK |  |
| 63 | Szkolenie personelu. – szkolenie stanowiskowe dla personelu bloku operacyjnego. | TAK |  |

*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy

UWAGA: Nie spełnienie  wymaganych parametrów i warunków spowoduje  odrzuceniem oferty.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |