ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia:  Stół operacyjny  –   2  szt.

Nazwa własna …………………………………………………………..........................

Oferowany model …………………………………………………………....................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………..............

Rok produkcji ……………………………………………………………………................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Wartość wymagana | Wartość oferowana* |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wymagania ogólne |  |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji nie wcześniej niż 2019 (nie powystawowe). | TAK |  |
| 2. | Stół operacyjny o napędzie elektromechanicznym lub elektrohydraulicznym przeznaczony do chirurgii ogólnej, mobilny | TAK |  |
| 3 | Zasilanie stołu sieciowe i akumulatorowe – zasilanie akumulatorowe bezpieczne | TAK |  |
| 4 | Stół z napędem zapewniającym płynne ruchy podczas pozycjonowania, sterowany za pośrednictwem podświetlanego pilota | TAK |  |
| 5 | Panel sterowania awaryjnego z identycznymi funkcjami jak na pilocie głównym, umieszczonym na kolumnie stołu lub z panelem sterowania awaryjnego na kolumnie stołu z którego można obsługiwać podstawowe funkcje stołu . | TAK |  |
| 6 | Podstawa stołu wyposażona w 4 koła zapewniające stabilność podczas przemieszczania | TAK |  |
| 7. | Blokowanie stołu na podłożu za pomocą centralnej blokady kół, uruchamianej dźwignią nożną. Funkcja sterowana elektrohydraulicznie za pomocą pilota przewodowego lub bezprzewodowego oraz uruchamiana na panelu sterowania .Cała podstawa na czas zabiegu poprzez schowanie kół jest stabilnie posadowiona na posadzce – stół w pozycji „zablokowany“ nie opiera się na kołach. | TAK |  |
| 8. | Osłony podstawy i kolumny stołu wykonane całkowicie ze stali nierdzewnej, z tworzywową osłoną przegubu łączącego kolumnę z blatem | TAK |  |
| 9 | Osłona podstawy stołu w kształcie prostokąta lub litery H z wycięciami w dolnej części umożliwiającymi wsunięcie przez operatora stóp pod obrys podstawy oraz zaparcie się o nią nogami bez możliwości jej uszkodzenia przykrywająca w całości koła transportowe lub z blokowaniem na podłożu za pomocą centralnej blokady kół, uruchamianej dźwignią nożną. | TAK |  |
| 10 | Dopuszczalne dynamiczne obciążenie blatu stołu umożliwiające pozycjonowanie pacjenta o wadze min. 250 kg. | TAK |  |
| 11 | Blat stołu 5-segmentowy: podgłówek, segment oparcia pleców górny , segment pleców dolny , segment siedziska z wycięciem urologicznym i jego odejmowanym wypełnieniem z materacem, segment nóg dwuczęściowy, dzielony wzdłuż, z odwodzeniem . Konstrukcja stołu pozwala na uzyskanie tzw. wypiętrzenia nerkowego z dwóch stron blatu w punktach łamania stołu , poprzez użycie funkcji Flex/Reflex. | TAK |  |
| 12 | Podgłówek, podnóżki . | TAK |  |
| 13 | Elektrohydrauliczna/Elektromechaniczna regulacja wysokości blatu - dolne położenie blatu min. 600 mm; górne min. 950 mm (bez materaca) | TAK |  |
| 14 | Elektrohydrauliczna/Elektromechaniczna regulacja Trendelenburga, antyTrendelenburga min. 25°/25° | TAK |  |
| 15 | Elektrohydrauliczna/Elektromechaniczna regulacja przechyłu bocznego blatu min. 20°/20° | TAK |  |
| 16 | Elektrohydrauliczna/Elektromechaniczna , uzyskiwane za pomocą jednego przycisku na pilocie ustawienie pozycji FLEX od poziomu 210° | TAK |  |
| 17 | Elektrohydrauliczna/Elektromechaniczna , uzyskiwanie za pomocą jednego przycisku na pilocie ustawienie pozycji REFLEX od poziomu 140°. | TAK |  |
| 18 | Elektrohydrauliczna/Elektromechaniczna regulacja płyty plecowej min. -40° do +70° | TAK |  |
| 19 | Automatycznie, za pomocą jednego przycisku na pilocie, uzyskiwana pozycja „0” | TAK |  |
| 20 | Przesuw wzdłużny blatu : min. 285 mm zapewniający odległość od krawędzi blatu do kolumny min. 1145 mm. | TAK |  |
| 21 | Ręcznie regulowane wypiętrzenie nerkowe w zakresie min. 0-120 mm lub wypiętrzenie nerkowe realizowane jest za pomocą pozycji Flex, bez konieczności wyposażania stołu w segment wypiętrzenia nerkowego | TAK |  |
| 22 | Regulacja odwiedzenia segmentów nóg w zakresie co najmniej 0° do 45° każdy | TAK |  |
| 23 | Regulacja nachylenia podgłówka w zakresie co najmniej --50o do +40o | TAK |  |
| 24 | Pilot wyposażony we wskaźniki: - aktywności pilota - kierunku ułożenia pacjenta - stanu naładowania akumulatorów - możliwości wystąpienia kolizji elementów stołu - serwisu | TAK |  |
| 25 | Materace stołu wykonane z materiałów przeciwodleżynowych z pokryciem o właściwościach elektroprzewodzących zgodnie z obowiązującymi normami, wodoodporne, łatwe do dezynfekcji środkami ogólnodostępnymi na rynku | TAK |  |
| 26 | Diagnostyka odbywa się przy udziale serwisu, w przypadku wystąpienia awarii? Proponowane rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność stołu operacyjnego oraz umożliwia uzyskanie przez Zamawiającego oferty korzystniejszej pod względem ekonomicznym. | TAK |  |
| 27 | Podpórka ręki +uchwyt wielopozycyjny – 1 + 1szt. Wieszak kroplówki montowany do szyny bocznej stołu– 1 szt. | TAK |  |
| 28 | Ramka ekranu ze stali nierdzewnej + uchwyt wielopozycyjny – 1 + 1szt. | TAK |  |
| 29 | Podkolannik do podpierania nóg w pozycji leżącej i siedzącej + uchwyt wielopozycyjny – 2 + 2szt. | TAK |  |
| 30 | Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
| II | Gwarancja i serwis |  |  |
| 31 | Warunki gwarancji: okres gwarancji min. 24 miesiące | 24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 0,5 pkt. 48 miesięcy – 1 pkt. |  |
| 32 | Bezpłatne obowiązkowe przeglądy w okresie gwarancyjnym wymagane dla dobrej pracy sprzętu wraz z zestawami serwisowymi – przynajmniej 1 przegląd w roku. | TAK |  |
| 33 | Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | do 3 dni |  |
| 34 | Czas usunięcia usterki wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | do 14 dni |  |
| 35 | Wszelkie koszty transportu związane z naprawą w okresie gwarancji ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 36 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę danego podzespołu na nowy /dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3 uszkodzenia wymiana podzespołu na nowy/ | TAK |  |
| 37 | Okres zagwarantowania części zamiennych i wyposażenia | min. 10 lat licząc od dnia dostawy podać |  |
| 38 | Instrukcja w języku polskim . | TAK |  |
| 39 | Paszport techniczny użytkownika | TAK |  |
| 40 | Szkolenie personelu. – szkolenie stanowiskowe dla personelu bloku operacyjnego. | TAK |  |

*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy

UWAGA: Nie spełnienie  wymaganych parametrów i warunków spowoduje  odrzuceniem oferty.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |