ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia:   Pompa infuzyjna strzykawkowa  –     2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………..........................

Oferowany model …………………………………………………………....................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………..............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Wartość wymagana | Wartość oferowana* |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wymagania ogólne |  |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji min. 2019 (nie powystawowe). | TAK |  |
| 2. | Pompa strzykawkowa do podawania dożylnego, dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi – przewodowo lub bezprzewodowo. Możliwość spięcia 2 pomp za pomocą małego elementu umożliwiającego wspólne zasilanie jednym przewodem. | TAK |  |
| 3 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego 6 godz. przy przepływie 5 ml/godz. | TAK |  |
| 4 | Czas ładowania akumulatora < 5 godzin | TAK |  |
| 5 | Masa pompy wraz z zaciskiem umożliwiającym mocowanie na stojaku lub szynie maksymalnie 2,2 – 2,5 kg | TAK |  |
| 6 | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę. | TAK |  |
| 7. | Pompa wyposażona w wewnętrzny zasilacz zintegrowany w obudowie pompy. | TAK |  |
| 8. | Możliwość mocowania pompy do szyny poziomej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę. | TAK |  |
| II | Mocowanie strzykawki | TAK |  |
| 9. | Mocowanie strzykawki od czoła pompy | TAK |  |
| 10. | Pełne mocowanie strzykawki możliwe zarówno przy włączonej jak i wyłączonej pompie – system obsługiwany całkowicie manualnie lub mocowanie strzykawki jest możliwe zarówno przy włączonej, jak i wyłączonej pompie a jedynie uchwycenie tłoka następuje w systemie automatycznym z pełnym kasowaniem luzów | TAK |  |
| 11. | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30/35 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów (minimum 4 producentów strzykawek dostępnych na rynku polskim) | TAK |  |
| 12. | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki | TAK |  |
| 13. | Pompa wyposażona w osłonę tłoka zabezpieczającą przed przypadkowym wciśnięciem tłoka jak również w przypadku upadku pompy ma chronić tłok przed przypadkowym wciśnięciem lub uszkodzeniem. | TAK |  |
| 14 | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,2 ml | TAK |  |
| III | Programowanie infuzji |  |  |
| 15 | Zakres szybkości infuzji minimum 0,1 – 1200 ml/godz. | TAK |  |
| 16 | Bolus podawany na żądanie bez konieczności wstrzymywania trwającej infuzji | TAK |  |
| 17 | Regulacja szybkości podaży bolusa min 50 – 1200 ml/h | TAK |  |
| 18 | Dokładność mechanizmu pompy +/- 1% | TAK |  |
| 19. | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 999,9 ml | TAK |  |
| 20. | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 96 godzin | TAK |  |
| 21. | Ciągły pomiar ciśnienia w linii | TAK |  |
| 22. | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – minimum 12 poziomów | TAK |  |
| 23 | Funkcja wypełnienia linii – użytkownik decyduje o trybie pracy – ręcznie czy za pomocą pompy. | TAK |  |
| 24 | Funkcja KVO | TAK |  |
| 25 | Zróżnicowana prędkość KVO z możliwością programowania szybkości od 0,1 do 5 ml/h | TAK |  |
| 26 | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godzin z możliwością automatycznego wznowienia infuzji. | TAK |  |
| IV | Panel sterowania |  |  |
| 27. | Specjalny sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. Tryb nocny) | TAK |  |
| 28 | Wskaźnik pracy pompy widoczne z min.5 metrów | TAK |  |
| 29. | Klawiatura symboliczna lub numeryczna. | TAK |  |
| 30. | Komunikaty tekstowe w języku polskim | TAK |  |
| 31. | Wbudowana w pompę możliwość dopasowana ekranu głównego oraz zawartości menu do potrzeb oddziału | TAK |  |
| 32. | Biblioteka leków, min. 100 leków. | TAK |  |
| V | Układ alarmów | TAK |  |
| 33 | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | TAK |  |
| 34. | Alarm pustej strzykawki | TAK |  |
| 35. | Alarm przypominający –zatrzymana infuzja | TAK |  |
| 36. | Alarm okluzji | TAK |  |
| 37. | Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia | TAK |  |
| 38 | Alarm rozładowanego akumulatora | TAK |  |
| 39 | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | TAK |  |
| 40 | Alarm braku lub źle założonej strzykawki | TAK |  |
| 41 | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki | TAK |  |
| 42 | Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu. | TAK |  |
| 43 | Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki | TAK |  |
| 44. | Alarm wstępny przed końcem infuzji. | TAK |  |
| VI | Inne |  |  |
| 45. | Możliwość łączenia i przenoszenia w zestawach po 3 sztuki bez użycia dodatkowych akcesoriów. | TAK |  |
| 46. | Możliwość komunikacji przez porty RS232, USB, Ethernet | TAK |  |
| 47 | Pompa wyposażona w złącze przywołania pielęgniarki | TAK |  |
| 48 | Możliwość łączenia pomp w moduły po 2 szt. Zasilane jednym przewodem | TAK |  |
| 49. | Świadectwo rejestracji lub zgłoszenie, cert. CE | TAK |  |
| VII | Gwarancja i serwis |  |  |
| 51 | Warunki gwarancji: okres gwarancji min. 24 miesiące | 24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 0,5 pkt. 48 miesięcy – 1 pkt. |  |
| 52 | Bezpłatne obowiązkowe przeglądy w okresie gwarancyjnym wymagane dla dobrej pracy sprzętu wraz z zestawami serwisowymi – przynajmniej 1 przegląd w roku. | TAK |  |
| 53 | Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | do 3 dni |  |
| 54 | Czas usunięcia usterki wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | do 14 dni |  |
| 55 | Wszelkie koszty transportu związane z naprawą w okresie gwarancji ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 56 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę danego podzespołu na nowy /dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3 uszkodzenia wymiana podzespołu na nowy/ | TAK |  |
| 57 | Okres zagwarantowania części zamiennych i wyposażenia | min. 10 lat licząc od dnia dostawy podać |  |
| 58 | Instrukcja w języku polskim . | TAK |  |
| 59 | Paszport techniczny użytkownika | TAK |  |
| 60 | Szkolenie personelu. – szkolenie stanowiskowe dla personelu bloku operacyjnego. | TAK |  |

*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy

UWAGA: Nie spełnienie  wymaganych parametrów i warunków spowoduje  odrzuceniem oferty.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |