ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia:  Pulsoksymetr  –   2  szt.

Nazwa własna …………………………………………………………..........................

Oferowany model …………………………………………………………....................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………..............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Wartość wymagana | Wartość oferowana* |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wymagania ogólne |  |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji nie wcześniej niż 2019 (nie powystawowe). | TAK |  |
| 2. | Charakterystyka i możliwości urządzenia: |  |  |
| 3. | Ergonomicznie zaprojektowany, aby dopasować się do dłoni użytkownika | TAK |  |
| 4 | Kompaktowe wymiary i łatwy montaż przyłóżkowy | TAK |  |
| 5 | Kolorowy wyświetlacz TFT LCD o przekątnej min 3,5’’ | TAK |  |
| 6. | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej, wartości numerycznych i wskaźnika wartości pulsu | TAK |  |
| 7. | Trendy graficzne i tabelaryczne | TAK |  |
| 8 | Stała prezentacja wskaźnika PA | TAK |  |
| 9 | Wbudowany akumulator | TAK |  |
| 10 | Wbudowany port USB lub RS232 (komunikacja z PC i aktualizacja oprogramowania) | TAK |  |
| 12 | Alarmy dźwiękowe i wizualne | TAK |  |
| 13 | Dane techniczne: |  |  |
| 14 | Zasilanie sieciowe 100 – 240 V, 50/60 Hz | TAK |  |
| 15 | Zasilanie akumulatorowe za pomocą akumulatora alkalicznego lub Ni-MH pojemność na co najmniej 6 godziny pracy. | TAK |  |
| 16 | Ekran TFT LCD min. 3’’ ; rozdzielczość 320 x 240 px | TAK |  |
| 17 | Mierzone parametry SpO2: |  |  |
| 18 | Zakres: 0-100 % | TAK |  |
| 19 | Rozdzielczość: 1 % | TAK |  |
| 20 | Uśrednianie: 10 sek. | TAK |  |
| 21 | Dokładność w zakresie 70-100 %: | TAK |  |
| 22 | Bez ruchu: dorośli ±2 cyfry; noworodki: ±3 cyfry | TAK |  |
| 23 | W ruchu: dorośli ±3 cyfry; noworodki: ±4 cyfry | TAK |  |
| 24 | Częstość tętna: |  |  |
| 25 | Zakres: 25-250 bpm | TAK |  |
| 26 | Rozdzielczość: 1 bpm | TAK |  |
| 27 | Uśrednianie: 2, 4, 8 i 12s | TAK |  |
| 28 | Dokładność w zakresie 25-250 bpm: • Bez ruchu: ±2 bpm • W ruchu: ±5 bpm | TAK |  |
| 29 | Perfuzja: |  |  |
| 30 | Zakres: 0.1-20 % | TAK |  |
| 31 | Alarmy Techniczne i fizjologiczne, dźwiękowe i wizualne, możliwość zawieszenia na 120 sek. lub wyłączenia; | TAK |  |
| 32 | Progi niskiego i wysokiego SpO2 regulowane w zakresie 85-100 % | TAK |  |
| 33 | Progi niskiego i wysokiego tętna regulowane w zakresie 25-250 bpm | TAK |  |
| 34 | Złącza zewnętrzne / komunikacja USB | TAK |  |
| 35 | Pamięć Trend 24 godz. | TAK |  |
| 36 | Wyświetlanie / wskaźniki % SpO2, częstość tętna, limity SpO2, limity częstości tętna; | TAK |  |
| 37 | Krzywa pletyzmograficzna, wskaźnik PA, stan alarmu, trendy, stan baterii, data i czas | TAK |  |
| 38 | Pulsoksymetr stanowiący wyrób medyczny (potwierdzone deklaracją zgodności i wpisem do rejestru wyrobów medycznych - dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz 679 z późn. Zm.) | TAK |  |
| II | Gwarancja i serwis |  |  |
| 39 | Warunki gwarancji: okres gwarancji min. 24 miesiące | 24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 0,5 pkt. 48 miesięcy – 1 pkt. |  |
| 40 | Bezpłatne obowiązkowe przeglądy w okresie gwarancyjnym wymagane dla dobrej pracy sprzętu wraz z zestawami serwisowymi – przynajmniej 1 przegląd w roku. | TAK |  |
| 41 | Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | do 3 dni |  |
| 42 | Czas usunięcia usterki wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | do 14 dni |  |
| 43 | Wszelkie koszty transportu związane z naprawą w okresie gwarancji ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 44 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę danego podzespołu na nowy /dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3 uszkodzenia wymiana podzespołu na nowy/ | TAK |  |
| 45 | Okres zagwarantowania części zamiennych i wyposażenia | min. 10 lat licząc od dnia dostawy podać |  |
| 46 | Instrukcja w języku polskim . | TAK |  |
| 47 | Paszport techniczny użytkownika | TAK |  |
| 48 | Szkolenie personelu. – szkolenie stanowiskowe dla personelu bloku operacyjnego. | TAK |  |

*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy

UWAGA: Nie spełnienie  wymaganych parametrów i warunków spowoduje  odrzuceniem oferty.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |